**Gdańsk, dnia 27.02.2024 r**.

**GUM2024 ZP0015**

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** **Zakup inkubatora CO₂**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) jak niżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 o poj. 200 L (0,5 L pojemniejszy od dopuszczonej pojemości maksymalnej) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 z zakresem temp.: +5°C powyżej temp. otoczenia do +55°C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 z jednorodnością temperatury ±0,3C ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 z portem inspekcyjnym zlokalizowany w bocznej, prawej ścianie ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 z obudową ze stali lakierowanej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stal lakierowaną tylko na powierzchniach zewnętrznych obudowy.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści inkubator CO2 z drzwiami ze stali lakierowanej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stal lakierowaną tylko na powierzchniach zewnętrznych drzwi.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 63 dni od daty zawarcia umowy? Wydłużony termin dostawy spowodowany jest aktualnie potwierdzanym przez Producenta terminem produkcji wynoszącym ponad 7 tygodni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Dodatkowo, Zamawiający, zawiadamia, iż na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **05.03.2024 r**. na dzień **08.03.2024 r.**

Składanie ofert do godz. **09:00**

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Termin związania ofertą upływa w dniu **06.04.2024 r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do pisma:

1. SWZ- modyfikacja z dnia 27.02.2024
2. Załącznik 3 – parametry wymagalne- modyfikacja z dnia 27.02.2024
3. Załącznik 4- projekt umowy- modyfikacja z dnia 27.02.2024

 *p.o. Kanclerza*

 */-/*

 *Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Paulina Kowalska