# Zmodyf. Załącznik nr 2 do SWZ

# Parametry graniczne półautomatycznego analizatora do analizy moczu i pasków testowych

# Model aparatu: ……………………..  Producent/kraj: ………………………………  Rok produkcji: …………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Półautomatyczny analizator do analizy parametrów fizyko-chemicznych moczu rok produkcji nie starszy niż 2019 | TAK, podać rok produkcji analizatora, producenta, typ |  |
| 2 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 3 | Dwukierunkowa komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym | TAK |  |
| 4 | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty. | TAK |  |
| 5 | Pamięć minimum 500 wyników pacjentów i minimum 300 wyników kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK |  |
| 7 | Czułość pola dla odczytu: glukozy minimum 30 mg/dł białka minimum 15 mg/dl. | TAK |  |
| 8 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków. | TAK |  |
| 9 | Kalibracja w oparciu o kalibratory lub paski kalibracyjne, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. | TAK |  |
| 10 | Paski, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta lub dostawcy, kompatybilne z oferowanym analizatorem | TAK |  |
| 11 | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru jednostek drukowanych na wynikach na zewnętrznej lub wbudowanej drukarce oraz przesyłanych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. | TAK, podać rodzaje jednostek |  |
| 13 | Kompensacja analizatora na barwę własną moczu | TAK |  |
| 14 | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut (pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca). | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w formie papierowej wraz z analizatorem oraz w formie elektronicznej przesłana na adres mailowy: laboratorium@spzozwolsztyn.pl po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 16 | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, po podpisaniu umowy, przesyłanie ulotek w wersji elektronicznej na adres mailowy: laboratorium@spzozwolsztyn.pl | TAK |  |
| 17 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje, w pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych (przyjazd, robocizna, części). Wykonawca poda dane osoby odpowiedzialnej za serwisowania analizatora (nazwisko, imię, nr telefonu komórkowego, poczta e-mail). | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu z serwisem (pn - pt). Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w piątek, przyjazd do laboratorium do godziny 9:00 w najbliższy poniedziałek. | TAK |  |
| 19 | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | TAK |  |
| 20 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest do wymiany, na własny koszt, analizatora na nowy. | TAK |  |
| 21 | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania analizatora) bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | TAK |  |
| 22 | Instalacja, uruchomienie i minimum trzy szkolenia użytkowników w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników musi być wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Dwa pozostałe w terminie uzgodnionym z kierownikiem laboratorium. ¦Szkolenie potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |
| 23 | Podłączenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w ciągu 3 dni od momentu uruchomienia analizatora, na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 24 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznej, międzynarodowej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, ocenie jakości badań laboratoryjnych, z częstotliwością nie rzadziej niż jedna próbka kontrolna raz na dwa miesiące. | TAK, podać nr programu i dostawcę |  |

Modyfikacje:

- pkt- 7.:Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych z czułością pola białka 12 - 18 mg/dl i glukozy 30-50 mg/dl.

- pkt- 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, pochodzącego od innego producenta niż producent czytnika, pasków, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, kompatybilnego z oferowanym czytnikiem tzn. posiadającego zmianowane wartości dla oznaczeń z paska i mikroalbuminy.

# Parametry graniczne w/w analizatora zostały opracowane z kierownikiem MLD w SPZOZ w Wolsztynie.

# Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

……………………………………………………………………….