## Część 1 - Nosze płachtowe
załącznik nr 3 do SWZ
Część 1 - Nosze płachtowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Nosze płachtowe | Nosze płachtowe przeznaczone do transportu pacjenta; płachta o wymiarach min. 200 cm x 72 cm. Material PVC lub pokrywający obustronnie polichlorek winylu. Materiał przeznaczony do mycia i dezynfekcji. Kieszeń na nogi o głębokości min. 25 cm. Poprzeczne przeszycia pasów nośnych. Obciążenie minimalne 250 kg. Liczba uchwytów transportowych min. 8 szt. Gumowe rączki dające komfort trzymania i ułatwiające transport. Kolor: czerwony lub żółty.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. powyżej 8 uchwytów transportowych - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
2. szerokość powyżej 72 cm - tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
3. obciążenie powyżej 250 kg - tak- 10 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 2 - Ampularium
załącznik nr 3 do SWZ
Część 2 - Ampularium
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Ampularium | Ampularium dla zespołów ratownictwa medycznego. Układ gumek/uchwytów pozwalających na umieszczenie minimum 70 ampułek o różnej średnicy. Konstrukcja trwała i zapewniająca bezpieczeństwo leków. Przezroczysta kieszeń na listę leków. Rozmiar ampularium nieprzekraczający: 15 x 28 x 23 cm. Waga nieprzekraczająca 1 kg. Materiał pozwalający na łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Materiał zewnętrzny Plan lub PVC. Ampularium wyposażone w zamki na suwak. Ampularium posiadające jeden uchwyt transportowy. Kolor ampularium: czerwony.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. personalizacja – wyszyty na ampularium numer zespołu - tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
2. dodatkowe małe ampularium na minimum 9 ampułek - tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
3. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 3 - Termometr
załącznik nr 3 do SWZ
Część 3 - Termometr
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Termometr | Termometr profesjonalny przeznaczony do obsługi przez medyków szpitala/zespołów ratownictwa medycznego. Pomiar temperatury głębokiej z błony bębenkowej (w uchu pacjenta). Konstrukcja trwała i odporna na uszkodzenia oraz upadek z wysokości min. 90 cm. Sonda podczerwieni i podgrzewana głowica/czujnik pomiarowy. Dokładany pomiar +/- 0,2 stopni C temperatury w zakresie 20 – 42 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury w zakresie 20 – 42 stopni Celsjusza. Szybka i łatwa obsługa w środowisku pracy ZRM. Duży wyraźny podświetlany wyświetlacz. Termometr musi posiadać deklarację zgodności CE. Kontrolka i sygnał dźwiękowy świadczący o dokonanym pomiarze temperatury. Automatycznie wyłączanie się urządzenia. Pamięć minimum ostatniego wykonanego pomiaru. Gwarancja 24 miesiące na całe urządzenie. Wymienne, jednorazowe kapturki douszne usuwane bezdotykowo. Automatyczne wykrywanie przez termometr osłonki dousznej. Zasilanie bateryjne lub/i akumulatorowe. Stacja bazowa do przechowywania lub/i pokrowiec. Zakres temperatury podczas pracy min. 10-40 stopni Celsjusza.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. przeglądy okresowe w siedzibie Zamawiającego - tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
2. bezpłatne 3 przeglądy okresowe - tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
3. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 4 - Ciśnieniomierz
załącznik nr 3 do SWZ
Część 4 - Ciśnieniomierz ręczny
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Ciśnieniomierz ręczny | Ciśnieniomierz ręczny z mankietem dla osób dorosłych. System przewodów - jednoprzewodowy. Długość przewodu minimum 60 cm. Skala średnicy niemniej jak 48 mm. Odporność na wstrząsy i upadek z wysokości min 70 cm. Dokładność pomiaru: ±3 mmHg. Zakres pomiaru: 0-300 mmHg. Trwałość mankietu minimum 90 000 pomiarów. Obrotowy zawór spustowy. Nie zawiera lateksu. Dostępny wybór min. 3 wymiennych mankietów w innych rozmiarach. Łyżka wspomagająca pompowanie. Etui na ciśnieniomierz w zestawie. Możliwość dezynfekcji dostępnymi preparatami. Minimum 3 rozmiary dodatkowych mankietów. Mankiet dziecięcy, przeznaczony dla obwodów ramienia od 15 do 21 cm. Mankiet szeroki przeznaczony dla obwodów ramienia od 32 do 43 cm. Dodatkowy mankiet dla dorosłych, przeznaczony dla obwodów ramienia od 25 do 34 cm. Mankiety bez szytych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. ciśnieniomierz obsługujący różne rozmiary mankietów - tak - 10 pkt, nie - 0 pkt.
2. gwarancja 120 miesięcy na kalibrację - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
3. gwarancja na szczelność 36 miesięcy - tak- 10 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## Część 5 - Pasy do stabilizacji
załącznik nr 3 do SWZ
Część 5 - Pasy do stabilizacji
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Pasy do stabilizacji miednicy | Pas dla cywilnych zespołów ratownictwa medycznego. Kontrola siły nacisku. Możliwość przesuwania pasa pod pacjentem. Materiał przenikliwy dla promieni X. Rozmiar uniwersalny. Wyposażony w automatyczną klamrę. Materiał pozwalający na łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Wielokrotne użycie urządzenia. Wytrzymały na działanie niskich i wysokich temperatur. Zachowanie dostępu do tętnic udowych i jamy brzusznej.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. opakowanie na pas - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
2. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt, nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"