Załącznik nr 1a do SWZ.

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tor wizyjny 4K z gastroskopem | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Myjnia do endoskopów | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideogastroskop +tor wizyjny 4K – 1 kpl |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego – 3,2 mm | Tak |  |
|  | Aparat do tamowania krwawień z kanałem płuczącym | Tak |  |
|  | Videogastroskop w technologii bez światłowodowej | Tak |  |
|  | Obrazowanie w technologii przetwarzania HDTV, współpraca z torami wizyjnymi 4K | Tak |  |
|  | Szerokość wziernika– 9,8 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia: Góra/dół: 210/120 stopni Lewo/prawo: 120/120 stopni | Tak |  |
|  | Chip CMOS w końcówce endoskopu | Tak |  |
|  | Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych | Tak |  |
|  | Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet | Tak |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
|  | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 1050mm | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem) | Tak |  |
|  | Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów) | Tak |  |
|  | Przewód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Rotacja konektora celem redukcji ryzyka uszkodzenia (skręcenia) endoskopu | Tak |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla GOPP | Tak |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji 6 zakresów widma | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji | Tak |  |
|  | Długość całkowita 1366 mm | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed wodą IPX7 | Tak/Nie Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w diody LED | Tak |  |
|  | Współpraca z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami Innova szafą ESC10 bez konieczności adaptacji przyłączy oraz systemem rejestracji badań | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt - Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl - Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl - Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl - Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl - Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl - Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl - Pojemnik do transportu endoskopów – 1 kpl - Monitor pacjenta z dotykowym ekranem 8 cali o wymiarach dedykowanych do wózka endoskopowego: 249 × 211 × 175 mm (szer. × wys. × gł.), waga 3,2 kg | Tak |  |
| Tor wizyjny 4K – 1 kpl |  |  |  |
|  | Procesor wizyjny: |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia minimum naczyń krwionośnych oraz struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów – wbudowany filtr optyczny na źródle światła oraz cyfrowy | Tak |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo min 4K UHD (3840 x 2160) | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł komunikacyjny DICOM/PACS | Tak |  |
|  | Menu funkcyjne w min 28 językach do wyboru (w tym polski) | Tak |  |
|  | Funkcja tzw. TWIN – wyświetlanie w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym) | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania uwydatniająca gęstość czerwieni w naczyniach krwionośnych | Tak |  |
|  | Wbudowane źródło światła LED dla obsługi endoskopów światłowodowych (min 5 diod LED) | Tak |  |
|  | Gniazdo umożliwiające jednym ruchem podłączenie oraz odłączenie zarówno endoskopów typu światłowodowego jak i bezświatłowodowego | Tak |  |
|  | Wyjścia typu: Minimum: - 1 x 12G-SDI (do podłączenia monitora medycznego) - 1x 3G-SDI - 1x HD-SDI - 1x Y/C (NTSC oraz PAL – do wyboru) - 1x DVI do podłączenia systemu archiwizacji - 5 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min jeden umieszczony na panelu przednim) - 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD Wejście typu: - 1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP) | Tak |  |
|  | Minimum jedno wyjście komunikacyjne RJ45 | Tak |  |
|  | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG) | Tak |  |
|  | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) | Tak |  |
|  | Funkcja ZOOM minimum 2x | Tak |  |
|  | Pełne menu procesora w języku polskim (ustawienia oraz wpisywanie pacjenta) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie minimum 2 obrazów na ekranie głównym (wideo + stopklatka) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | Tak/Nie Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | Tak |  |
|  | Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | Tak |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 3 pola dotykowego panelu sterującego | Tak |  |
|  | Pompa insuflacyjna z minimum pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |
|  | Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany w zakresie minimum 6,5 - 7,2 l/min | Tak |  |
|  | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml. | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (minimum 3 stopnie) - zarysu tkanki (minimum 3 stopnie) - weryfikacji zmiany (minimum 3 stopnie) | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 3 funkcji obrazowania na panelu przednim) dla diagnostyki G(D)OPP | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu w min 3 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min 1000 zabiegów w pamięci urządzenia | Tak |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą maksymalnie jednego konektora | Tak |  |
|  | Obsługa endoskopów typu światłowodowego oraz bezświatłowodowego | Tak |  |
|  | Współpraca w różnymi typami endoskopów video w tym: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy, cystoskopy, laryngoskopy, EUS, EBUS | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o współpracę z różnymi typami endoskopów optycznych w tym: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy, cystoskopy, laryngoskopy, optyki sztywne dowolnego producenta, optyczne aparaty bronchoskopowe, URS | Tak |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia minimum 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący 7 calowy z regulacją jasności | Tak |  |
|  | Programowalność funkcji sterowania procesorem, dostępnych z dotykowego panelu | Tak |  |
|  | Dostęp z panelu dotykowego do funkcji: Minimum: - Zoom - Kontrast - Wyostrzenie obrazu - Wycięcie pasma światła - Regulacja pompy - Eksport zdjęcia do USB - Marker kątnicy - Nagrywanie sekwencji wideo | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego ręczna lub automatyczna | Tak |  |
|  | Pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu | Tak |  |
|  | Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 10 stopniach | Tak |  |
|  | Automatyczny lub ręczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | tak |  |
|  | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak/Nie Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Współpraca z posiadanymi endoskopami EG38-J10UT, ED-3490TK | Tak |  |
|  | Monitor 4K UHD: |  |  |
|  | Monitor medyczny – przekątna min 31,5 cali z matrycą LED lub LCD | Tak |  |
|  | Higieniczna konstrukcja IP54 umożliwiające łatwe i bezpieczne czyszczenie środkami dezynfekującym | Tak |  |
|  | Powłoka antybakteryjna | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min 178 stopni | Tak |  |
|  | Zewnętrzny lub wewnętrzny transformator napięcia | Tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HDMI | Tak |  |
|  | Standard Vesa min 100 | Tak |  |
|  | Zasilanie 24V DC | Tak |  |
|  | 7 dotykowych przycisków | Tak |  |
|  | Rozdzielczość UHD 3840 x 2160 | Tak |  |
|  | Min 400 cd/m2 | Tak |  |
|  | Minimum: 1x HDMI wejśie 1x 12G wejście 1x HDMI wyjście 1x 12G SDI wyjście | Tak |  |
|  | Myjnia Endoskopowa |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów w niezależnych komorach w temperaturze pokojowej bez konieczności podgrzania środka dezynfekcyjnego | Tak |  |
|  | Możliwość niezależnego mycia i dezynfekcji w trybie asynchronicznym (konstrukcja modułowa z możliwością rozbudowy do 4 komór | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne niezależne moduły | Tak |  |
|  | 2 niezależne pokrywy do każdej komory osobno | Tak |  |
|  | 2 niezależne wyświetlacze, programatory oraz testery szczelności do każdej komory osobno (tester szczelności z funkcja dotrzymania ciśnienia w przypadku malej nieszczelności co daje możliwość doprowadzenia procesu do końca. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania środków zarówno wielo lub jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
|  | Możliwość pracy na środkach opartych na kwasie nadoctowym, aldehydzie lub poliaminie | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w system zmiękczania wody (wspólny dla 2 komór) | Tak |  |
|  | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów dla każdej z komór: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym mycia, dezynfekcji , przedmuchu | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 4 indywidualnych programów mycia (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 drukarki dokumentujące przebieg procesu mycia i dezynfekcji (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | 2 zbiorniki na środek dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego | Tak |  |
|  | 2 zbiorniki na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Wbudowane 2 zbiorniki na wodę | Tak |  |
|  | 2 zbiorniki na detergent | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy każdego modułu o dodatkowe o zbiornik na alkohol | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z różnymi producentami endoskopów | Tak |  |
|  | System niezależnych pomp dozujących działających oddzielnie (niezależnie dla każdej komory mycia) | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w 2 lampy UV stale zanurzone w 2 niezależnych zbiornikach wodnych co powoduje stałe uzdatnianie wody oraz system zmiękczania wody o ile zachodzi taka potrzeba | Tak |  |
|  | Wymiary max 90x75x105cm (szer. X dl. X wys.), Waga max 120kg | Tak |  |
|  | Urządzenie spełniające normę EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4 (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
|  | Niezależne podłączenia każdej z komór do instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej (niezależne podłączenie wody oraz odpływu) co daje zupełną niezależność pracy w przypadku awarii jednego z modułów. | Tak |  |
|  | Zestaw przyłączy do posiadanych endoskopów serii EG-90i, EG-i10, EC90i, EC-i10, EUS, EB70K | Tak |  |
|  | Wózek do zestawu endoskopowego: |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |
|  | 4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z min 3 gniazdami | Tak |  |
|  | Wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 50 Kg | Tak |  |
|  | Wieszak endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Waga wózka do 70 Kg | Tak |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak/Nie Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni kalendarzowych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto: