##  zad 1
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 1
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Sztanca biopsyjna , ostrze ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa polipropylenowego, opakowanie typ blister po 20 szt w pudełku z dozownikiem , sterylizacja gamma .		op	15
2	Zestaw zapobiegający parowaniu soczewek optycznych zawierający: płyn na bazie 10 % alkoholu izopropylowego, pojemnik 6 ml, oraz gąbkę wykonaną z poliestru z taśmą lepną na spodzie umożliwiającą przyklejenie do podłoża, widziany w promieniach RTG , sterylizacja radiacyjna , klasa IIa sterylna , pakowane pojedyńczo w torebki papierowo-foliowe typu peel pouch , karton zbiorczy 20 szt .		op	10
3	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Opakowanie: 100 zestawów		OP	100
4	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu .Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.		szt	340
5	Pojemnik wypełniony 0,9% NaCl lub sterylną czystą postacią H2O do stosowania w nawilżaniu przy tlenoterapii biernej , nebulizacji i respiroterapii , opakowanie sterylne , utrzymuje sterylność przez min. 30 dni, dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (k.boczną z otworami dyfuzyjnymi i k. główną )co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego , dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniowązastawkę upustową o czułości min. 282 cm H2O ( 4 PSI) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu	340 ml	szt	3000
				Razem

## zad 2
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 2
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Jednorazowy wkład typu TherMax, opakowanie a 24 szt		op	2
2	Zestaw do automatycznego usuwania płynu odprowadzającego (filtratu) kompatybilny z aparatem PrisMax.		szt.	40
3	Zestaw do terapii ECCO2R (usuwania CO2 z krwi ) kompatybilny z aparatem PrisMax ; sterylny		szt.	1
				Razem

##  zad 3
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 3
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , PEŁNA NAZWA HANDLOWA i Numer katalogowy
1	Łyżka światłowodowa typu McCoy , standartd zielonego zamka , zgodna z ISO-7376, wykonana z medycznej odmiany stopu stali nierdzewnej , przeznaczona do trudnych intubacji , z ruchomą końcówką, szerokość końcówki dystalnej 15 mm, całkowita długość 130mm(dla Mac 3) 150 mm (dla Mac 4). Wyrób medyczny niesterylny .Opakowanie jednostkowe typ folia papier , etykieta w języku polskim zawierająca :nazwę produktu, producent , numer referencyjny , rozmiar , długość , lot, data ważności, znak CE, kod EAN. Wyrób medyczny nie zawierający lateksu . Opakowanie a 5 szt	nr 3,4	op	10
2	Łyżka laryngoskopowa, jednorazowego użytku, w standardzie zielonego / zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całości i ciemna –redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej. Mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP – światłowód obudowany na całej długości, średnicy 4,7mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła. / Konstrukcja łyżki – dłuższy ogonek – zapobiega kontaktowi łyżki z rękojeścią. Dostępna w rozmiarach min.: Miller 000,00,0,1,2,3,4 Macintosh 0,1,2,3,4,5 do swobodnego wyboru w trakcie trwania umowy. / Wymiary zgodne z ISO, w tym szczególnie szerokość końcówki dystalnej/długość całkowita odpowiednio dla Mac 0,1,2,3,4,5 wynoszące 10.7/85, 9.9/94.5, 13/111,14/133,13/149,14.5/159 mm oraz Mill 000, 00,0,1,2,3,4 wynosi: 7/60, 12.8/66.5, 12.8/78, 12.8/103,13.5/154, 13.5/195, 19.0/205 mm. / Bezpośrednio na wyrobie nazwa własna produktu oraz nazwa producenta, rozmiar i typ łyżki, symbol nie do powtórnego użycia, znak CE. / Opakowanie jednostkowe foliowe (PE) z perforacją lub nacięciem celem / łatwego/szybkiego otwarcia, łyżka dodatkowo zabezpieczona w opakowaniu jednostkowym w folię bąbelkową w celu redukcji niepożądanych uszkodzeń światłowodu podczas transportu. / Numer katalogowy, typ i rozmiar, data ważności, numer serii, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, kod EAN lub QR oraz wyraźny kod kolorystyczny rozmiaru - widoczne na opakowaniu indywidualnym. / Łyżka nadaje się do recyklingu w całości. Pakowana a 10 szt	Rozmiar 1-4	op	60
				Razem

##  zad 4
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 4
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Układ oddechowy do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii o długości 185 cm . Odcinek wdechowy podgrzewany , wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego , eliminującą skropliny w układzie . W drenie wbudowany czujnik zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów , oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania . Przepływ gazów w zakresie 2-80 L/ min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki , zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych , interfejsu do tracheostomii ,oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2-80 L/ min , w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia . Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody , posiadający pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w komorę anty-oparzeniową oraz specjalny uchwyt do demontażu urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem ,oraz wskaźnik poboru wody .Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzą komplet , tzn. znajdują się w jednym opakowaniu . Układ oddechowy z czasem użytkowania przez minimum14 dni od momentu otwarcia.		szt.	80
2	Kaniula donosowa do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę , umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Produkt zalecany do użytku przez minimum 14 dni od momentu otwarcia.	ROZMIAR S , M , L	szt.	15
3	Maska do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi.	ROZMIAR S , M , L	szt.	15
				Razem

## zad 5
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 5

	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Jednorazowe słomkowe ustniki typ SteriBreath Eco , papierowe , biodegradowalne , indywidualnie pakowane , opakowanie 200 szt		op	10

##  zad 6
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 6
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Czujnik saturacji Z PLASTREM , jednorazowego użytku , na czoło kompatybilny z kardiomonitorem DRAGER INFINITY z końcówką NELLCOR . Opakowanie 24 szt .	CZUJNIK SpO2 NELLCOR	op	5

## zad 7
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 7 – PO ZMIANIE Z DNIA 09.09.2024R.
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent , Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Introduktor naczyniowy z dostępu udowego - wraz z igłą angiograficzną. Zestaw zawiera:• Kaniula odporna na złamania i zagięcia• Średnice od 3F do 11F• Długość 11cm , 23cm• Igła prosta 18G x 7cm (dla rozmiaru 3F: 21Gx3.8cm ; dla rozmiaru 4F: 19Gx5cm)• Prowadnik J .035” x 40 cm (dla rozmiaru 3F: .018”x35cm ; dla rozmiaru 4F: .022”x40cm)• Atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką• Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem• Niezmienność światła na całej długości• Oferowany w zestawie z igłą i liderem		szt.	50
2	Katetery do embolektomii jednokanałowej z miękką i zaokrągloną końcówką minimalizującą ryzyko urazu i perforacji ściany naczynia; dostępne w rozmiarach 3F, 4F oraz w długościach 40cm, 60cm lub 80cm w zależności od rozmiaru; posiadające wyjmowalny stalowy trzpień zapewniający sprawne wprowadzanie; znakowanie co 10cm, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie; wskazanie rozmiaru katetera i pojemności balonu na nasadce katetera; nasadki z kodem barwnym, umożliwiającym szybką i bezpieczną identyfikację rozmiaru.		szt.	100
3*	Rozszerzadło do zestawów do kaniulacji dużych naczyń	8F x 12cm	szt	20
4	Dren Redon dł. 70cm, dł. perforacji 70-100mm, otwory o śr. ok. 5mm (eliptyczne) - pasek RTG , wskazane czytniki głębokości oraz pakowanie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier - pakowane na wprost bez zawijania	Ch 6- 32	szt	400
5*	Igła Touhy do znieczuleń zewnątrzoponowych, skalowana, kodowana kolorem, długość 80mm, z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami	16,18 G	szt	10
6*	Kateter epiduralny do zestawów do znieczuleń, dł. ok 100cm kompatybilnyy z igłą Touhy	16,18 G	szt	10
7	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 19G, prowadnik typu J- .027"x 48cm, rozszerzadło 5F, skalpel, strzykawka 5ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier - zestaw musi posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG *	4F / 15 CM 1 – ŚWIATŁOWY	szt	200
8	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G / 7 cm, prowadnik typu J -.038"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier ,zestawy, powinny posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG.	7F / 20cm 1- ŚWIATŁOWY	szt.	10
9	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7 cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier - zestaw musi posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG *	7F/20 CM 2-ŚWIATŁOWY	szt	100
10	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18G/ 7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier, zestawy, powinny posiadać możliwość inplantacji zestawu bez konieczności odłączania strzykawki oraz elementy umożliwiające natychmiastową kontrolę położenia za pomocą odprowadzeń EKG.	7F / 20cm 3-ŚWIATŁOWY	szt.	80
11	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń zakładany metodą Seldingera, w składzie minimum: kateter, igła 18Gx7cm, prowadnik typu J -.035"x 60cm , rozszerzadło 7-8F, skalpel, strzykawka 10ml - wszystkie elementy pakowane na jednej tacy w opakowanie folia-papier	7F/20 CM 4-ŚWIATŁOWY	szt.	20
12	Butelka typu Redon poj. 200-250ml /sterylna/ końcówka dostosowana do różnych drenów, kształt płaski z harmonijką do wytworzenia podciśnienia lub bez harmonijki* – skalowana pakowane papier-folia		szt.	250
13	Butelka typu Redon poj. 300-400ml /sterylna/ - końcówka dostosowana do różnych drenów, kształt płaski z harmonijką do wytworzenia podciśnienia lub bez harmonijki* – skalowana pakowane papier -folia		szt.	20
14	Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point, w zestawie min.: igła z Pencil Point, igła prowadząca 20-22G, igła do znieczuleń skóry 0,5x25mm, igła do podawania leków 0,9x40mm, strzykawki 2,5ml i 5ml	24 G , 27 G	szt.	10
15	Zestaw do drenażu przezskórnego jam ciała metodą jednostopniową, w zestawie min.: kateter typu Pigtail kontrastujący w RTG o dł. min. 26cm, dwuczęściowa igła punkcyjna 15-18G, system mocujący w postaci dysku i opaski stabilizującej	6-9 FR	szt.	5
	* dla poz. 3,5,6 Wykonawca samodzielnie zaznaczy informację o zaprzestaniu produkcji i poda ostatnią cenę sprzedaży tego produktu.					Razem

## zad 8
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 8
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	CEWNIK DO ODSYSANIA TYPU ŚLINOCIĄG , z wtopionym drutem pozwalającym na nadanie kształtu , długośc cewnika 15 cm (+/- 1 cm ), zakończenie ze złączem w kształcie lejka , końcówka do jamy ustnej atraumatyczna , zaokrąglona, rozmieszczenie otworów zapobiegające zasysaniu śluzówki , bez zawartości lateksu i DEHP, produkt czysty mikrobiologicznie , opakowanie folia-papier , na opakowaniu etykieta z data ważności, numerem serii ,numerem katalogowym .OPAKOWANIE 10 SZT		OP	200
2	CEWNIK DO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH , ZAKRZYWIONY łącze cewnika w kształcie lejka kodowane kolorem według międzynarodowego standardu , cewnik prosty zakończony zaokrąglonym otworem centralnym i 2 otworami bocznymi , materiał PVC o zmniejszonej twardości (Shore’a 70 ) produkt bez ftalanów DEHP i lateksu , sterylny ,opakowanie folia -papier , na opakowaniu etykieta z datą ważności, numerem serii, numerem katalogowym, OPAKOWANIE a 100 SZT .	CH 14,16 DŁUGOŚĆ 60 CM	OP	4
				Razem

## zad 9
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 9
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Dren do drenażu klatki piersiowej dla dorosłych z trokarem, wykonany z medycznej odmiany PCV, pasek kontrastowy RTG wzdłuż całego drenu	CH 22,24,28	szt.	40
2	Pojemnik do pobierania i preparatyki krwi typu CPDA-1	450 ML	szt.	90
3	Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej- pakowane w opakowania aluminiowe oraz ofoliowane fabrycznie kartoniki zbiorcze a 100 szt z rysunkiem ostrza w skali 1:1 , na samym ostrzu wygrawerowany rozmiar i nazwa producenta .	Rozm. 11,12,15, 22	OP	40
4	Przedłużacz do pomp infuzyjnych o długości 150 cm +/- 10% wykonany z wysokiej jakości medycznej odmiany PCV, szczelne łączniki luer-lock z osłonkami, bez zawartości ftalanów	150 CM PRZEŹROCZYSTY	szt	15000
5	Osłonki na głowicę USG NAWILŻANE OP a 144 szt		op	3
6	Osłonka lateksowa na głowicę USG nawilżana OP a 144 szt		op	3
6	Kieliszek do leków jednorazowy, skalowany, wykonany z trwałego przejrzystego tworzywa, bez zawartości lateksu i PCV - op. 90 szt.		OP	3000
7	Jednokanałowy cewnik pępkowy , wykonany z PVC w pełni kontrastujący w RTG . Znacznik numeryczny co 1 cm , zkończony połączeniem Luer-Lock.	Ch 6 / 40 cm	SZT	20
8	Gąbka do pędzlowania jamy ustnej - pakowana indywidualnie - op. a 50 lub 250szt.		szt.	15000
9	Zestaw do lewatywy /niesterylny/ jednorazowego użytku		szt.	10
10	Zestaw uniwersalny do pobierania próbek do badań mikrobiologicznych np. z drzewa oskrzelowego, pojemnik-probówka o poj. 10ml z zakrętką i zintegrowanymi łącznikami, dodatkowa zakrętka i naklejka umożliwiająca oznakowanie i transport - zamknięty system - sterylny		szt.	600
11	Uniwersalny łącznik z zatyczką do kontroli odsysania, pakowany pojedynczo, sterylny - typu FingerTip ( sekretnik )		szt.	1000
12	Koc ratunkowy srebrno -złoty	210* 160 cm	szt.	150
13	Zgłębnik żołądkowy , Średnica 12 mm CH 36 DŁ. 1250 mm		SZT	20
				Razem

## zad 10
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 10
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Jednorazowe ostrze do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą .Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość cięcia 3,64 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, współczynnik zacięć do 5%. OPAKOWANIE A 50 SZT .		OP	5
2	Jednorazowe ostrze do strzygarki chirurgicznej z ruchomą głowicą: Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy, OPAKOWANIE A 50 SZT .		OP	5
3	Korek dezynfekcyjny do otwartych końcówek żeńskich typu Luer (TYPU 3M Curos) 270 korków w pudełku, 10 pudełek na opakowanie: Korek dezynfekujący jednorazowy do żeńskich końcówek typu luer.Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka.Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona końcówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Zabezpieczony plastikową folią.Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. potwierdzone badania kliniczne .OPAKOWANIE A 270 SZT		OP	140
4	Korek dezynfekcyjny do łączników bezigłowych (TYPU 3M Curos) paski po 10 szt., 25 pasków w pudełku:Korek dezynfekujący jednorazowy do żeńskich końcówek typu luer.Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka.Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona końcówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. zabezpieczony plastikową folią.Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. potwierdzone badania kliniczne .OPAKOWANIE A 250 SZT		OP	60
5	Stoper Korek dezynfekcyjny (TYPU 3M Curos) do otwartych końcówek żeńskich typu Luer, paski po 5 szt., 50 pasków w pudełku, 8 pudełek na opakowanie: Korek dezynfekujący jednorazowy do żeńskich końcówek typu luer.Roztwór 70% alkoholu izopropylowego w zagłębieniu korka.Dezynfekcja w ciągu 1 minuty. Ochrona końcówki przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni. Sterylny, dostarczany po 5 szt. na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z kroplówką, zabezpieczony plastikową folią.Oznaczenie daty ważności i numerem serii na korku. Morski kolor .OPAKOWANIE A 250 SZT		OP	40
				Razem

##  zad 11
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 11
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.		OP	20
2	Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch (słyszalny dźwięk on – off ), zapobiegającym wypływowi zwrotnemu – skrzydełka ułatwiające stabilizację. Opakowanie a 25 szt	20G x 45mm	OP	25
3	Kaniula dożylna noworodkowa bez portu bocznego typu bezpiecznego , dł 19 mm , wykonana z PTFE lub FEP , przepływ 13 ml/min , dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli w naczynia żylne -opakowanie typ blister , sterylne -sterylizowane inna metodą niż tlenkiem etylenu .	26 G 0,6*19 mm	szt	1000
4	Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń – typu Standart – z ostrzem typu Quincke , idealnie dopasowany mandryn , przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu , karobowany, wygodny uchwytbez zawartości lateksu i silikonu , znaczniki barwne na opakowaniu – długość 38 mm – opakowanie typu tyvek zabezpieczające przed niezamierzoną kontaminacją	22 G 0,7* 38 MM	szt.	150
				Razem

##  zad 12
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 12
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Probówki niesterylne , okrągłodenne z korkiem 20 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną .	20 ML (16*150 mm)	szt	5000
2	Probówki okrągłodenne z korkiem sterylna 5 ml wykonana z materiału nie wchodzącego w reakcję z formaliną op a 100 szt	5 ML	op	20
3	Wymazówka sucha jałowa 150 mm * 12 mm z naklejką -miejsce do opisania op 100 szt	150 MM*12 MM	op	20
				Razem

## zad 13
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 13
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	SIATKA DO NAPRAWY PRZEPUKLINY ROZWORU PRZEŁYKOWEGO / Siatka bezbarwna z liniami kierunkowymi, wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Siatka posiada szorstką i gładką stronę( powierzchnię ), by rozpoznać, która strona jest szorstka, każda siatka została zaopatrzona w małe prostokątne wypustki kierunkowe. Siatka składa się z dwóch elementów, które po wklejeniu tworzą całość. Wzmocniona obręcz wewnętrzna miejscowo trzema, oraz dwiema warstwami siatki.OPAKOWANIE a 3 SZT	6x5 CM + 6x5 CM	OP	5

##  zad 14
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 14
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Myjka jednorazowego użytku nasączona mydłem, gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania, ergonomiczny kształt rękawicy zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania, zwężana w nadgarstku, wykonana z dwóch warstw: zewnętrzna z włókniny 100g/m2 nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5.5, wewnętrzna podkład watolinowy, rozmiar min.24x16cm (+/- 1cm), grubość nie mniej niż 0,5cm - op. a 20szt.		op	4500

	ZAMAWIAJĄCY W ZADANIU 14 DOPUSZCZA REJESTRACJE JAKO WYROBY MEDYCZNE LUB WYROBY KOSMETYCZNE POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI ZGODNIE Z SWZ .W PRZYPADKU WYROBÓW MEDYCZNYCH -DEKLARACJA ZGODNOŚCI ORAZ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU REJESTRACJI, NATOMIAST W PRZYPADKU WYROBÓW KOSMETYCZNYCH WPIS DO REJESTRU WYROBÓW KOSMETYCZNYCH CPNP (WYMAGANA NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU ORAZ NUMER NADANY PRZY REJESTRACJI).

## zad 15
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 15
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Maska ustno nosowa do wentylacji nieinwazyjnej, bez portu wydechowego. Wyposażona w: obrotowe, bez przeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku, silikonową podporę czołową zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta, podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta. Przeznaczona do min. 20-krotnej dezynfekcji chemicznej lub temperaturowej. Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S,M,L. Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4-punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy. Maska kompatybilna z urządzeniami CPAP (posiadanymi przez Zamawiającego).	ROZMIAR S , M , L	szt.	10
2	Układ pasywny - obwód pacjenta do respiratora, 22 mm, jednorazowy, nienagrzewalny jednotorowy, z pasywnym zaworem wydechowym i filtrem antybakteryjnym /antywirusowym, o długości minimum 190 cm, gotowy do użycia .Obwód wykonany bez użycia lateksu naturalnego i ftalanów. Układ kompatybilny z urządzeniami CPAP (posiadanymi przez Zamawiającego).		szt.	10
3	Koc ogrzewający całościowo ciało pacjenta dorosłego, wymiary 230cmx130cm (+/- 5cm) przeznaczony dla jednego pacjenta; wykonany z materiału niepalnego, nietkanego o składzie polipropylen + polietylen, bez zawartości DEHP i lateksu. Zaopatrzony w złącze do ogrzewacza. Koc posiada kurtyny powietrzne zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki o szerokości 25cm (+/- 5cm) oraz klapy na ramiona z wycięciem na szyję w celu lepszej stabilizacji. Wyrób zgodny z normą EN 13795, posiada certyfikat ISO 10993. Kompatybilny z ogrzewaczem posiadanym przez Zamawiającego* (potwierdzone przez producenta urządzenia).		szt.	300
				Razem
	* Zamawiający posiada ogrzewacz typu Mistral Air

## zad 16
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 16
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór p ływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku		szt.	70
2.	Jednorazowy układ oddechowy z wewnętrznie gładkiej rury 22 mm o dł. 1,6 metra. Rury połączone łącznikiem ‘’Y’’ z koreczkiem w kolorze czerwonym z zaczepem do podwieszania .Końcówki rur zakończone miekkimi złączkami uniemożliwiającymi samoczynne rozłączanie. Mikrobiologicznie czysty.		szt.	50
3.	Jednorazowy układ oddechowy rozciągalny do długości od 42 cm do 2 metrów, składający się z dwóch rur 22 mm połączonych łącznikiem ‘’Y’’ z kolankiem zabezpieczonym kapturkiem w kolorze czerwonym . Kapturek wyposażony w zaczep do podwieszania , rury pozwalające na wielokrotne skracanie i rozciąganie w dowolnym miejscu. Mikrobiologicznie czysty.		szt.	50
4.	Kapturek zabezpieczający układ oddechowy 22F , z zaczepem umożliwiającym zawieszenie całości bez ryzyka zanieczyszczenia .Mikrobilogicznie czysty, pakowany pojedynczo.		szt.	100
5.	Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń 22M/15F o długości 170 mm , zespolony z podwójnym obrotowym łącznikiem kątowym . Pakowany pojedynczo , jednorazowy , mikrobiologicznie czysty .		szt.	3 000
6.	Nebulizator z ustnikiem (zestaw T) i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min min. 74% objętości aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5µm i średnicy MMD 2,75µm, - dla dorosłych - mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	500
7.	Filtr oddechowy elektrostatyczny , bez wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności antybakteryjnej i antywirusowej filtracji nie niższej niż 99,99 % , na filtrze zamontowany port luer lock zabezpieczony kapturkiem zamontowanym na stałe , opór przepływu przy 30 l / min. - 0,9 cm H2O a przy przepływie 60 l / min. - 2,2 cm H2O , przestrzeń martwa 60 ml przy wadze całkowitej 28 g , złączki 22 F / 15 M – 22 M /15 F , minimalna objętość oddechowa 200 ml, pakowane pojedynczo , mikrobiologicznie czyste , opisy w języku polskim na opakowaniu jednostkowym .		szt.	2 000
8.	Filtr elektrostatyczny i mechaniczny o skuteczności filtracji -99,999 % i zwrocie wilgoci przy VT 500 ml – 32 mg H2O/L , opór przepływu dla 60 L / min 2,9 cm H2O , przestrzeń martwa 58 ml , waga 31 g , minimalna objętość oddechowa 150 ml , łącznik 22 F/15 M – 22 M/15 F, filtr sterylny , w opakowaniu typ folia – papier .		szt.	3 000
9.	Filtr elektrostatyczny przeznaczony dla dorosłych o objętości oddechowej 200 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej potwierdzona protokołami testów od 99,999% , opór przy 60 L / min- 2,6 cm H2O , masa filtra 30 g , przestrzeń martwa 60 ml , zwrot wilgoci przy objętości oddechowej 500 ml -30,6 mg H2O / L , czas pracy 24 h , wyposażony w port kapno zamykany integralnym korkiem, filtr mikrobiologicznie czysty, okres ważności 5 lat , mechanizm fail – safe zabezpieczający pacjenta przed okluzją .		szt.	500
10	Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do zastąpienia czynności górnych dróg oddechowych pacjenta przez odbiór wydychanego ciepła i wilgoci i oddawanie ich pacjentowi , waga 11,8 g przestrzeń martwa 21 ml , opór przy przepływie 60 l na min 1,6 cm H2O, zwrot wilgoci przy objętości oddechowej wynosi 30mg H2O/l. Wyposażony w łącznik 15M-22M/15F oraz port luer lock pakowany indywidualnie.		szt.	500
	POZYCJA 2-10
	Zamawiający wymaga, aby wszystkie części układu wyszczególnione w pakiecie były ze sobą w pełni kompatybilne.

11	Maska do podawania tlenu z rezerwuarem dla dorosłych . Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV , bez zawartości ftalanów DEHP , plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przeciek , zapewniając wyższe stężenie tlenu ). Maska wyposażona w dren o dł. 2,00-2,1 m -mikrobiologicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo , pozbawiona metalowych elementów , do użytku w środowisku MRI.Opakowanie 24 szt		op	20
				Razem

##  zad 17
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 17
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Worek stomijny pooperacyjny; 1-częściowy / z okienkiem i ujściem Post-op; przeźroczysty ,sterylny .Opakowanie a 5 szt .	10-70 mm	OP	20
2	Pasta uszczelniająca - gojąca , z alkoholem , do wyrównywania fałd oraz blizn umożliwiająca bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Pasta chroni skórę, zabezpiecza przed podciekaniem treści jelitowej pod płytkę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego .	TUBKA 50-60 G	SZT	10
3	Hydrocoloidowy półpierścień z aloesem zapewniający dodatkowa barierę przed przed wyciekami treści , antyalergiczny , opakowanie 30 szt		op	10
				Razem

## zad 18
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 18 – PO ZMIANIE Z DNIA 09.09.2024R.
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Czujnik do pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z :linii płuczącej o dł. min. 150 cm (+/-5 cm ); czujka o częstotliwości własnej poniżej lub równej 200Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka linii tętniczej min. 150 cm , z dwoma kranikami , szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg-3 ml/h , brak konieczności kalibracji czujnika , dwóch kraników trójdrożnych , dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku , połączenie gniazd sygnału ciśnienia- bezpinowe ,zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia , prostolinijny przepływ przez czujnik , wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym .		szt	100
2	Wkłucie centralne z możliwością pomiaru saturacji w żyle głównej metodą spektofotometrii wyposażone w :zestaw do wkłucia do żył centralnych metodą Seldingera , z możliwością kalibracji cewnika metodą in Vitro oraz in Vivo; końcówkę umożliwiającą podłączenie do modułu optycznego ,umożliwiający ciągły pomiar ScvO2 z aktualizacją pomiaru co 2 sek.; możliwość aktualizacji hemoglobiny ; rozmiar 8F/20 cm ; opakowanie pojedyncze, sterylne .		szt	5
3.	Zestaw ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej zawierający : czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi ; kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczający przed cofaniem się płynów ; poliuretanowe wkłucia centralne o rozmiarze 5 F dł. 20 cm lub 4 F dł. 16 cm ;dwa bezpinowe niezależne gniazda sygnału ciśnienia ; wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia .		szt	5
4	Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi: 2 x przetwornik ciśnienia, 4 x kranik trójdrożny, 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 150 cm, 1x linia płucząca rozwidlona z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Na linii płuczącej między biuretą a rozgałęzieniem drenów umieszczony system rolkowy do regulacji przepływu roztworu płuczącego. Na linii płuczącej między rozgałęzieniem a przetwornikiem umieszczone owalne zatrzaski umożliwiające jednym kliknięciem zamknięcie przepływu roztworu płuczącego. Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za chropowaty wypustek umieszczony bezpośrednio w korpusie przetwornika. Przetwornik razem z systemem płuczącym o wymiarach 32x32 mm ± 1 mm. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne). Wbudowany port do testowania poprawności działania systemu, który będzie miał możliwość podłączenia stymulatora do przetwornika w celu wygenerowania, konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych. Port musi być wyraźnie zaznaczony i opisany na przetworniku. Przetworniki i mocowanie jednego producenta.		szt.	240
5	Linia do pomiaru ciśnienia - jednorazowy przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, linia o długości 150cm, biureta wyposażona w system zapobiegania przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), częstotliwość własna przetwornika ≥ 200 Hz, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo, połączenia kabla bezpinowe, wodoodporne, port do testowania prawidłowości odczytu w przetworniku - sterylny, pakowany pojedynczo		SZT	10
6	Mocowanie typu klamerka umożliwiające mocowanie do 6 czujników ciśnienia krwawego/rzutu serca/strzykawek do pobierania krwi w układzie zamkniętym. System mocowany bezpośrednio do stojaka/kroplówki/łóżka pacjenta. Kolorowe zatrzaski do oznaczenia co najmniej 3 linii. Przetworniki i mocowanie jednego producenta.		szt.	5
				Razem

##  zad 19
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 19
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Zestaw do bezpiecznej punkcji i drenażu opłucnej/otrzewnej/osierdzia o składzie:bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej);przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (rozmiar do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymii posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.);strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego.Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister)	CH 9 ; CH 12	szt.	60
2	Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego tworzywa z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki -oznaczenie producenta i rozmiaru na mankiecie kontrolnym	6.0-9.0 co 1.0 oraz 7.5 i 8.5	szt	40
3	Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu z przestrzeni podgłośniowej, wykonana z termoplastycznego tworzywa z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki - oznaczenie producenta i rozmiaru na mankiecie kontrolnym	6.0-9.0 co 1.0 oraz 7.5 i 8.5	szt	50
				Razem

## zad 20
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 20
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny		op	12
2	Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 45 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny		op	3
3	Narzędzie Thunderbeat do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 20 cm, śr. trzonu 9,7 mm. Zakrzywione, wydłużone, precyzyjne bransze o dł. 20 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.		op	3
4	Narzędzie Thunderbeat Open Fine Jaw, precyzyjne do zabiegów otwartych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut oraz Seal. Dł. robocza 9 cm. Bransze w kształcie Peana. Jedna bransza ruchoma. Uchwyt narzędzia nożycowy. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.		op	3
5	Dren jednodniowy po pompy płuczącej , OFP- 2 OP A 50 SZT		OP	2
6	Narzędzie do zabiegów laparoskopowych (typ S), integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i / zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną / oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. / Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. / Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.	Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm.	OP	1
				Razem

##  zad 21
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 21
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Ostrza nakłuwacze bezpieczne , igła 21G wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej o trójpłaszczyznowym ostrzu , ergonomiczny korpus w kształcie litery T , kolorowy kod rozmiaru, sterylizowany promieniami gamma - pakowane po 200szt.	1,8 mm ; 2,4 mm	op	400

##  zad 22
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 22
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1.	Podwójnie podgrzewany układ oddechowy typu Evaqua 2 dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. / Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura typu Evaqua2 jest trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Suchy dren wdechowy. Łącznik typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Zaprojektowany do stosowania w szerokiej gamie respiratorów. Długość układu 150 cm. / Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Komora o pojemności 280 ml. / Filtr o wydajności filtracji wirusów >99,99%, bakterii>99,999% / Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare posiadanymi przez Zamawiającego. / Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. / Opakowanie zbiorcze a’10szt. Czas użytkowania do 14 dni.		OP	10
2.	Jednopacjentowy, podwójnie podgrzewany układ oddechowy typu Evaqa2 z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym, dedykowany dla przepływów > 4 l / min. / Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura typu Evaqua2 jest trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora. Suchy dren wdechowy. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej. / W zestawie znajduje się zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków; z możliwością podawania tlenku azotu. / Długość układu 150 cm. Objętość ściśliwa 760 ml. / Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Pojemność komory 280 ml. / Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. (Nie należy stosować z nawilżaczem MR810). Kompatybilność potwierdzona przez producenta nawilżaczy MR850 będących na wyposażeniu szpitala. / Układ odpowiedni do Draeger Babylog dla przepływów < 25 l/min. / Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. / Opakowanie zbiorcze a’10szt. Czas użytkowania do 7 dni.		OP	8
3.	Jednopacjentowy, podwójnie podgrzewany układ oddechowy typu Evaqua2 z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym, dedykowany dla przepływów 0,3 - 4 l/min. / Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura typu Evaqua2 jest trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora. Suchy dren wdechowy. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej. / W zestawie znajduje się zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków; z możliwością podawania tlenku azotu. / Długość układu 150 cm. Objętość ściśliwa 760 ml. / Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) w celu zapobiagania przepełnienia komory. Pojemność komory 280 ml. / Układ kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. (Nie należy stosować z nawilżaczem MR810) posiadanymi przez Zamawiającego. Kompatybilność potwierdzona przez producenta nawilżaczy MR850 będących na wyposażeniu szpitala. / Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. / Opakowanie zbiorcze a’10szt. Czas użytkowania do 7 dni.		OP	8
4	Układ oddechowy do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikiem temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatybilna z nawilżaczami serii Airvo 2 (posiadanym przez Zamawiającego). Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu .Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne z interfejsem dla dorosłych – kaniule typu optiflow. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez min.14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie.OPAKOWANIE -10 SZT		OP	10
5	Kaniula donosowa do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych. Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10-60 l/min, w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania za wszystkimi systemami firmy F&P (posiadanymi przez Zamawiającego), w tym z systemem Airvo 2 (posiadanymi przez Zamawiającego). Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach zapewniające komfort w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust . Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez minimum 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu.OPAKOWANIE -20 SZT	Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, M dla przepływu 10-60 l/ min, L dla przepływu 10-60 l/min	OP	6
				Razem

## zad 23
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 23
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1.	Przyłącze/adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta do respiratora z funkcją Ncpap ,konstrukcja przyłącza minimalizuje występowanie w przyłączu martwych przestrzeni poprzez oddzielenie przepływu wdechowego i wydechowego ;przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek .W komplecie stokowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilonść całego układu Opakowanie a 20 szt		op	3
2.	Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze /przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od wagi 500 g wagi ciała .	ROZM XS-XL	szt.	6
3.	Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek .Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki.	ROZM XXS-XXXL	szt.	24
4.	Komplet dodatkowych tasiemek o długościach dostosowanych do poszczególnych rozmiarów czapeczek ;długość 13 , 15, 18 , 20 cm ;opakowanie 10 szt		op	4
5	Mocowanie rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Produkt nie zawiera lateksu i BPA, musi zapobiegać urazom podniebienia, w nagłych przypadkach łatwy do usunięcia. Mocowanie za pomocą plastra hydrokoloidowego, plastry mocujące nie mogą znajdować się bezpośrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygodnia. Załączona taśma miernicza ułatwiająca dobór odpowiedniego rozmiaru. Produkt niesterylny rozmiary w zależności od wagi noworodka / - do 600g, / - od 600g do 800g, / - od 800g do 1200g, - / - od 1200g do 1500g, / - od 1500g do 2000g, / - powyżej 2000g (3 rozmiary)	rozmiary w zależności od wagi noworodka, 1 OP=5 SZT	op	7
6	Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny .Opakowanie 10 szt	1) Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm KOLOR -BIAŁY / 2) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm KOLOR-ZIELONY / 3) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm KOLOR -NIEBIESKI / 4) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4 mm KOLOR POMARAŃCZOWY	op	3
2.		5) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5,75 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 5,25 mm KOLOR-ZÓŁTY / 6) Odstęp w przegrodzie nosowej: 6,75 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 5,75 mm KOLOR- TURKUSOWY / 7) Odstęp w przegrodzie nosowej: 7,75 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 6,5 mm KOLOR-PURPUROWY	op	3
				Razem

## zad 24
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 24
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Elektroda igłowa koncentryczna / jednorazowa , stalowa , sterylna ,igła z / trójpłaszczyznowym ostrzem / zwiększająca komfort pacjenta poprzez / redukcję siły wkłucia, kaniula ze stali / nierdzewnej , precyzyjnie wycentrowany, / izolowany rdzeń ze stali nierdzewnej / zapewniający stabilną detekcję / sygnałów, niski poziom / impedancji ,oznaczenie kolorystyczne / ułatwiające identyfikację rozmiaru / elektrod. OPAKOWANIE-25 SZT	50mm * 0,46 mm TYP 50V26 SZARA	OP	5
2	Igła do biobsji cienkoigłowej typ WESCOTT, opakowanie -10 szt	37 mm * 0,46 mm TYP 37V26 CZARNA	OP	7
3		25 mm * 0,30 mm TYP 25V30 BIAŁA	OP	5
				Razem

##  zad 25
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 25
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1.	Wkłady workowe jedn. Użytku na wydzielinę,całkowicie sprasowane (kompaktowe) z trwale dołączoną pokrywą kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające tylko jeden króciec łączący(łącznik stożkowy schodkowany) , duży otwór w pokrywie wkładu do pobierania próbek i/lub wsypywania proszku żelującego .Pojemność wkładu workowego 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml.	1000 ml	szt.	1 080
		2000 ml		1 200
		3000 ml		240
2.	Pojemnik wielorazowego użytki na wkłady workowe ,wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową ,wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy(łącznik stożkowy schodkowany) do przyłączania źródła próżni.	1000 ml	szt.	30
		2000 ml		30
		3000 ml		10
3.	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe z nieprzeźroczystego tworzywa ,wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy (łącznik stożkowy schodkowany) do przyłączania źródła próżni	1000 ml	szt.	6
		2000 ml	szt	6
4.	Pojemnik do moczenia cewników z uchwytem do zawieszenia na szynie 1000 ml		szt.	7
5.	Uchwyt do szyny szerokiej do mocowania pojemników do odsysania kompatybilny do pojemników oferowanych powyżej		szt.	6
6.	Króciec przyłączeniowy do pojemników wielorazowych		szt.	30
	POZYCJA 1-6
	Zamawiający wymaga, aby wszystkie części wyszczególnione w pakiecie były ze sobą w pełni kompatybilne.
	W razie wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do przesłanie próbek celem weryfikacji powyższego.
7	Zestaw do punkcji : worek na wydzielinę 2000 ml z zastawką antyrefluksową i zaworem spustowym , komplet drenów połączeniowych , strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml lock , kranik trójdrożny , igła Veressa z kolorowym wskaźnikiem i zaworem zamykającym przepływ na igle.		szt	40
8	Igła do pistoletu typu Promag ultra		szt.	5
9	Igła do biopsji wątroby wg Menghiniego, w zestawie min.: strzykawka aspiracyjna 10ml z blokadą przesuwu tłoka i podwójnym uszczelnieniem z końcówką Luer lock, igła do iniekcji 0,8- 0,9x40mm, igła biopsyjna o długości ok. 90mm, ostra, cienkościenna, z zakończeniem atraumatycznym, końcówką lock, skalpel osadzony na rączce, ostro zakończony, nie zaokrąglony E11	16G (1.6)mm 17G (1.4)mm 18G (1.2mm)	szt.	30
10	Klipsy tytanowe , sterylne , pakowane w zasobniki po 6 szt z taśmą samoprzylepna rozmiar M/L , kompatybilne z klipsownicą typu Teleflex , klipsy mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej : nazwę producenta , nazwę klipsa , numer katalogowy , nr serii , date ważności.	M/L (ŚREDNIE , DUŻE)	OP(20 ZASOBNIKÓW)	15
11	Klispy polimerowe , sterylne , pakowane w zasobniki po 4 oraz 6 szt z taśmą samoprzylepna w rozmiarze XL kompatybilne z klipsownicą typu Teleflex (wielkośc zasobnika będzie określana przy składaniu zamówienia)cena za opakowanie – 20 zasobników , klispy mają być wyposażone w samoprzylepne naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej : nazwę producenta ,nazwę klipsa, numer katalogowy , nr serii , datę ważności.	XL	OP(20 ZASOBNIKÓW)	8
12	igła do punkcji mostka z regulacją długości wkłucia , ze zdejmowanym uchwytem motylkowym , sterylna ,jednorazowego użytku	15 G * 75 MM	szt.	50
13	igła do punkcji mostka z regulacją długości wkłucia , ze zdejmowanym uchwytem motylkowym , sterylna ,jednorazowego użytku	16 G * 45 MM	szt.	50
				Razem

## zad 26
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 26
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę -kompatybilny z pompą typu Volumat Agilla , całkowita długość linii 285 cm , długość komory 65 mm filtr 15 um, skalibrowana , silikonowa część pompująca , zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem , wykonane z PCV i silikonu , bez zawartości ftalanów DEHP i lateksu , objętość napełnienia 25 ml	30 szt w kartonie	szt	7500

## zad 27
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 27
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Jednorazowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy / (dolna dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca / maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 18 cm. Długość linii cięcia 2.5-6 / cm (rozmiar S), bez lateksu. Protektor posiadający zdejmowaną nakładkę do zabiegów / laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 / mm, opakowanie 6 szt		op	2
2	Jednorazowy, sterylny, retrakror i protektor do ran składający się z dwóch obręczy / (dolna dystalna do wnętrza rany oraz sztywna górna obręcz proksymalna zapewniająca / maksymalną retrakcję) połączonych rękawem o długości 18 cm. Długość linii cięcia 5-9 / cm (rozmiar M), bez lateksu. Protektor posiadający zdejmowaną nakładkę do zabiegów / laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 / mm, opakowanie 6 szt.		op	2
				Razem

## zad 28
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 28
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Cewnik pośredni Midiline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera . Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4 F o długości 12 cm , 20 cm do wyboru przez zamawiającego . W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7 cm , dylatator , prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką w rozmiarze 0,53/40 cm dla cewnika 12 cm; 53/50 dla cewnika 15,20 cm ; 0,53/60 cm .przepływ 5 ml/s.	4 F dł. 12 ,20 cm	szt	300
2	Sterylny plaster mocujący cewnik Midiline /PICC o wysokiej przepuszczalności /Specjalnie uformowana „kieszonka” na skrzydełka cewnika , nie powodujący zamknięcia światła cewnika , rzep velcro umożliwiający wielokrotne otwieranie i zamykanie .		szt	300
3	Filtr antybakteryjny do płynów - przeznaczony na 96 godz., z nylonową membraną 0,2µm o dodatnim ładunku elektrostatycznym, mała objętość wypełnienia, wytrzymałość na ciśnienie do 6 barów, bezlateksowy, wolny od ftalanów (DEHP) i PCV, z liniami wykonanymi z poliuretanu o dł. 5 cm i 10 cm, przeźroczysty cały system pozwalający na optyczną kontrolę przepływu – sterylny		szt	300
4	Igła typu Hubera, zakrzywiona pod kątem 90º, dren o dł. ok. 25cm z poliuretanu z zaciskiem, bez lateksu, delikatne skrzydełka stabilizujące, dostępne średnice 19, 20, 22G oraz długości 15, 20 i 25mm do wyboru przez Zamawiającego.		SZT	200
5	Cewnik dopępowinowy, dwuświatłowy wykonany z kontrastującego PUR, dystalny i boczny otwór, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka dystalna, cewnik skalowany, przepływ dystalny/proksymalny min. 15ml/min, objętość dystalna/proksymalna max 26ml, proksymalny dren przedłużający o długości 5cm z zaciskiem, z zewnętrzną osłonka ochronną	FR 4 * 20 CM	SZT	20
6	Jednokanałowy cewnik pępkowy , wykonany z PUR w pełni kontrastujący w RTG. Znacznik numeryczny co 1 cm , zakończony połączeniem Luer-Lock w zestawie kranik trójdrożny.	Ch 4 / 40 cm Ch 5 / 40 cm	SZT	20
7	Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, o długościach 6 i 12,5cm, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, 2 dylatatory o długości 38 i 62mm, igła do nakłuć 21 Gx40mm, prowadnik J z nitinolu o dł. 40cm, skalpel i strzykawka 5ml	4.5 Fr x 6cm i 12.5cm	szt.	20
8	Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, igła do nakłucia 19G o dł. 54mm, prowadnik o dł 40 cm i średnicy 0,7mm z prostą i giętką końcówką, przepływ min. 44ml/min	18G (0.8 x 1.2) dł. 10cm	szt.	10
9	Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy - wprowadzany metodą Seldingera - wykonany z PU, widoczny w Rtg, o rozmiarze 3Fr (śr. zew.1,05mm) , kanały 2x 22G . W zestawie min.: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do naklucia22G, prowadnik prosty, kaniula 24G, 2 dylatatory o dł.30 mm i 50 mm, dodatkowe skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml	3-3.5 Fr x 6, 8, 10 i 15 cm	szt.	20
10	Zestaw do kaniulacji tętnic zakładany metodą Seldingera - pediatryczny - jednoświatłowy, cewnik z przeźroczystego PE , kontrastujący w RTG, igła do nakłucia o tej samej średnicy wewnętrznej co cewnik, prowadnik o dł. 20-30mm z prostą, elastyczną końcówką	20G (0.6 x 0.9) dł. 8 cm	szt.	10
2		18G (0.8 x 1.2) dł. 10cm	szt.	10
11	Zestaw do do kaniulacji dużych naczyń - pediatryczny - dwuświatłowy, cewnik z PU, kontrastujący w RTG, skalowany, z motylkowym zaciskiem, nasadka z osłoną i skrzydełkami mocującymi, barwne oznaczenie drenów cewnika, dylatator, igła do nakłuć 19G o dł.70mm ,prowadnik J o dł.53cm i średnicy 0,7mm, przepływ 32ml/min, skalpel, strzykawka 5ml	6 FR*18G* 15 CM	szt.	10
				Razem

##  zad 29
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 29 – PO ZMIANIE Z DNIA 09.09.2024R.
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych .W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy: / - (1) osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami / ułatwiającymi zdejmowanie, / - (2) igła biorcza dwukanałowa, wykonana z / ABS wzmocnionego włóknem szklanym, ścięta / dwupłaszczyznowo, uniemożliwiająca wypadanie / przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca / połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do / małych pojemników miękkich, / - (2a) kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, / - (3) osłonka łącznika luer-lock, / - (4) łącznik stożkowy luer-lock, / - (5) dren medyczny o długości 150 cm / wykonany z PVC niezawierającego ftalanów, / - (6) hydrofobowy filtr powietrza, / - (7) komora kroplowa, wykonana z / elastycznego tworzywa, przezroczysta; / umożliwia łatwe ustalenie poziomu płynu; / elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia / przyrządu; wolna od PVC; długość 60mm. / - (8) filtr płynu o wielkości oczek 15 μm, / - (9) zatyczka filtra powietrza typu on/off w / kolorze niebieskim, / - (11) rolka zaciskacza daje możliwość / precyzyjnego dozowania lub zatrzymania / podawania płynu, / - (12) zaciskacz rolkowy z logo producenta, / regulacja min. 15 mm, / - (13) miejsce na igłę biorczą po użyciu, / - (14) zaczep na dren. / całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu / jednostkowym ), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne , folia -papier , sterylne. Opakowanie a 200 szt		op	1000
2	Przyrząd do przetoczeń krwi , elastyczna komora kroplowa , dren dł. min. 150 cm , filtr transfuzyjny min. 200 µm, odpowietrznik z klapką , rolkowy regulator przepływu – opakowanie oznaczone kolorem czerwonym, bez zawartości ftalanów		szt	7000
3	Zestaw drenów z aparatem do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ		szt	500
				Razem

## zad 30
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 30
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Igła do biobsji cienkoigłowej typ WESCOTT, opakowanie -10 szt	22G * 150 MM	OP	6
2	Igła do biobsji cienkoigłowej typ WESCOTT, opakowanie -10 szt	22G * 200 MM	OP	2
				Razem

##  KOMIS zad 31
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 31
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Adsorber pełnej krwi wskazany do stosowania w warunkach, w których poziomy cytokin, DAMPS i / lub PAMPS i / lub bilirubiny i / lub mioglobiny są podwyższone usuwania inhibitora agregacji płytek – tikagreloru i/lub inhibitora czynnika Xa rywaroksabanu u pacjentów w nagłych stanach wymagających interwencji chirurgicznej; składający się z wysoce biokompatybilnych, porowatych granulek polimerowych z licznymi porami na powierzchni, zanurzonych w roztworze fizjologicznym NaCl; Całkowita powierzchnia adsorpcji jednego wkładu > 40 000 m2, objętość 300 ml. Wymaga przepłukania przed użyciem tylko solą fizjologiczną. Adsorber pełnej krwi powinien bezpiecznie i łatwo zintegrować się z obwodami krążenia pozaustrojowego, takimi jak terapia nerkozastępcza (CRRT), pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO), CPB oraz jako urządzenie samodzielne. Stosowany z antykoagulacją cytrynianową lub heparynową. Wymagana szybkości przepływu krwi to 100 do 700 ml / min. Czas leczenia pojedynczym adsorberem: do 24 godzin przez maksymalnie 7 kolejnych dni. Produkt posiada certyfikat ISO i znak CE. Adsorbuje substancje hydrofobowe do 55 kDa, nie aktywuje układu krzepnięcia i nie usuwa immunoglobulin ani czynników krzepnięcia. Op. a 6 lub 12 sztuk. Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji. Sterylizowany w promieniowaniu gamma		szt.	24
2	Adapter 2 do integracji za hemofiltrem zawierający: 1x Luer Lock żeński - DIN Lock żeński; 1x Luer Lock męski - DIN Lock żeński z portem do próbkowania		szt.	24
3	Zestaw do primingu adapter 2 zawierający: 1 x Luer Lock męski, niebieski – Luer Lock męski, niebieski; 1xLuer Lock źeński, czerwony –Luer Lock męski, czerwony; 1 x worek 2		szt.	24
4	Uchwyt		szt.	1
				Razem

## zad 32
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 32
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Elektroda neutralna jednorazowa dla pacjentów dorosłych , bez kabla , niesterylna , gotowa do użycia w technice monopolarnej , dzielona , podłoże z pianki z klejem akrylowym , folia aluminiowa kompozytowa z hydrożelem jako materiał prowadzący , powierzchnia styku 110 cm2 ,powierzchnia całkowita 175 cm2 lub 170 cm2 , bez zawartości lateksu , bez zawartości ftalanów , kompatybilna z klipsem o szerokości styku 2,5 cm , pakowana po 100 szt		OP	25

##  zad 33
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 33
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Worek do zbiórki moczu o poj. 2000ml z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną, z czytelną skalą - sterylny, pakowany w opakowanie foliowe lub folia/papier	1- DNIOWY	szt	14000
2	Worek do zbiórki moczu o poj. 2000 ml 7 dniowy z drenem, szczelnym zaworem spustowym i zastawką antyrefluksyjną i portem do pobierania próbek , tylna ścianka nieprzeźroczysta (system zamknięty) sterylny ,opakowanie typ folia-papier, może być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność	7- DNIOWY	szt	5000
3	Wieszak uniwersalny do standardowych worków do zbiórki moczu -plastikowy		szt	500
4	Cewnik zewnętrzny wykonany ze 100% medycznej odmiany silikonu, przeźroczysty, elastyczny, hypoalergiczny - standardowa długość i szerokość przylepca, warstwa klejąca od wewnątrz, możliwość szczelnego połączenia ze standardowymi workami do moczu .Opakowanie a 30 szt	25; 28-29; 31-32mm	OP	12
5	Woreczek do pobierania próbek moczu u dziewczynek i chłopców - hypoalergiczny klej - wykonany z mocnej folii o delikatnych zakończeniach, skalowany - poj. 100-200ml – sterylny		szt.	6000
6	Cewnik Foley 2-drożny, lateks silikonowany, plastikowa zastawka zwrotna, pojemność balonu ok. 30ml, oznakowanie numeryczne rozmiaru i pojemności balonu na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, ułatwiające aseptyczne wykonanie zabiegu cewnikowania - sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu	CH 12-24	szt	3500
7	Cewnik Foley - pediatryczny z prowadnicą, 2-drożny, lateks silikonowany, plastikowa zastawka zwrotna, pojemność balonu do 3ml -pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier	Ch 6-10	szt	150
8	Pojemnik na kał z łopatką o wysokości max. 4,5 cm, zakręcane wieczko - op. a 100 szt		OP	30
9	Pojemnik na kał z łopatką jałowy, zakręcane wieczko op a 50 szt		OP	40
10	Pojemnik na mocz typu TULIPAN 2 l	2L	szt.	300
11	Pojemnik na mocz 100 -120ml - jałowy		szt	500
				Razem

## zad 34
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 34
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Pułapka wodna do D-fend Pro stalowoszara. Typ filtra: membrana PTFE oleofobiczna , membrana 0,2 mikrometra na podłożu poliestrowym . Wydajność filtracji bakteryjnej (BFE):>99,999970 Wydajność filtracji wirusowej (VFE):> 99,999936 .Pojemnik na wodę może być opróżniany gdy jest w połowie pełny Op a 10 szt		op	10

##  zad 35
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 35
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Maska do podawania tlenu- dla dorosłych z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo).	L	szt	1500
2	Maska do podawania tlenu- dla dzieci z nebulizatorem o dł. 1,8-2,1 m (przekrój gwiazdkowy , zapobiegający załamywaniu się światła drenu , ze specjalnym profilem na nos, deponowanie w tchawicy i oskrzelach , przy przepływie gazu 8l/min , min. 74 % , objętość aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5um i średnicy MMD 2,75 um , mikrobilogicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo). Rozmiar Si M do wyboru przez zamawiającego	S, M	szt	8000
3	Maska do podawania tlenu - dla dorosłych - wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PVC np. polipropylenu (bez zawartości ftalanów DEHP), plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przecieki, zapewniając wyższe stężenie tlenu). Maska wyposażona w dren o dł.1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu) - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo	L, XL	szt	3000
4	Maska do podawania tlenu - dla dzieci - z drenem o dł. 1,8-2,1m, (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu, ze specjalnym profilem na nos - mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo		szt	300
5	Maska do podawania średnich stężeń tlenu - dla dorosłych - z zaciskiem na nos oraz drenem o dł. 1,8-2,1m (przekrój gwiazdkowy, zapobiegający załamywaniu się światła drenu), mikrobiologicznie czysta lub sterylna, pakowana pojedynczo		szt	50
6	Cewnik - dla dorosłych - do podawania tlenu -dwulufowy /wąsy tlenowe/ delikatna, atraumatycznie wykonana część donosowa, dren o dł. 1,8-2,1m - mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo		szt	4000
7	Maska krtaniowa o klasycznym kształcie z miękkim niskociśnieniowym mankietem, ze zintegrowanym drenem, stosowana w środowisku MRI (wymagane oryginalne oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym), wyposażona w specjalnie przetestowaną zastawkę pozbawioną metalu, balonik oznaczony kolorystycznie, na baloniku oraz rurce oddechowej wyraźnie oznaczony rozmiar, dostępne rozmiary: 1 (dla pacjentów o wadze poniżej 5 kg), 1.5 (dla pacjentów o wadze 5-10 kg), 2 (dla pacjentów o wadze 10-20 kg), 2.5 (dla pacjentów o wadze 20-30 kg), 3 (dla pacjentów o wadze 30-50 kg), 4(dla pacjentów o wadze 50-70 kg), 5 (dla pacjentów o wadze powyżej 70 kg)	Rozm 1-5	szt	350
8	Maski anestetyczne wytwarzane z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego ,całkowicie pozbawione PVC ,nie zawierające szkodliwych ftalanów , wykonane z dwóch różnych typów materiału , odpowiednio sztywna kopuła z polipropylenu posiada krystalicznie przeźroczystą formę , która zapewnia doskonałą widoczność twarzy pacjenta . Bezciśnieniowy kołnierz wykonany z termoplastycznego elastomeru , który zapewnia unikalny poziom elastyczności i komfortu pacjenta , rozmiar kodowany kolorystycznie ,produkt jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie , mikrobilogicznie czysty .	0-5	szt.	1100
				Razem

##  zad 36
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 36
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Igła iniekcyjna jednorazowa luer, cienkościenna o wysokim współczynniku penetracji tkanek, wykonana z wysokiej jakości stali medycznej, kolorowy kod nasadek identyfikujący rozmiar, standardowe długości dla poszczególnych średnic - opakowanie zbiorcze a 100 szt. /wskazane opakowanie jednostkowe i zbiorcze kodowane kolorystycznie/	0,5*40 0,5*25	op	200
		06*30	OP	50
		0,6*60	OP	50
		1,1* 40 MM	OP	150
		1,2 * 40 MM	OP	1200

2	Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt.	0.7, 0.8	OP	20
3	Igła typu motylek z elastycznymi skrzydełkami i przedłużaczem o dł. 20-30cm - kolorowy kod skrzydełek identyfikujący rozmiar, długość igły 19-20mm - opakowanie zbiorcze a 100 szt.	0,5 , 0,6	OP	5
4	Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem ze szlifem ołówkowym, eliminujące wycinanie skrawków gumy lub tworzywa, z którego jest wykonany korek, boczny otwór w igle położony na szczycie igły ogranicza pienienie się leków i pozwala na skierowanie płynu na boczne ścianki ampułki i fiolki. Opakowanie a 100 szt .	18G x 30-40mm	OP	1000
5	Igła wykonana w technologi cienkościennej , przeznaczona do mezoterapii oraz do podawania insuliny ; sterylna ,niepirogenna i nietoksyczna ; wykonane z nierdzewnej stali o bardzo gładkiej powierzchni ; igła pokryta cienką warstwą silikonu; przeźroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu ; ostrze wykonane z silikonowanej stali chromo-niklowej , sterylne , zapakowane w blistry papier -folia . Op a 100 szt	0,3*12 mm 30G*1/2	OP	50
				Razem

##  zad 37
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 37
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem , OPAKOWANIE 50 SZT		OP	400
2	Elektroda przedsercowa jednorazowego użytku do badań spoczynkowych EKG, żelowana /żel mokry/, z medycznej pianki poliuretanowej, prostokątna, o wymiarze 32 x 45 mm , z obrotowym łącznikiem typu banan 4 mm; przezierna dla promieni RTG, właściowości elektryczne (średnie): opór 70 Ohm, DC offset 0,1 mV, DOR 7.0 mV, stopień zmiany potencjału polaryzacji 0,1 mV/s, sztywna warstwa wierzchnia, ograniczająca artefakty.		szt.	8000
				Razem

## zad 38
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 38
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Strzykawka trzyczęściowa typu żaneta z jednym lub dwoma reduktorami luer - opakowanie zbiorcze do 100szt.	100-120 ML	szt	10000
2	Strzykawka trzyczęściowa typu żaneta z jednym lub dwoma reduktorami luer - opakowanie zbiorcze do 100szt.	50-60 ML	szt	1000
3	Strzykawka dwuczęściowa lub trzyczęściowa z zakończeniem LUER , wykonana z wysokiej jakości PP i/lub PE, w pełni przeźroczysty cylinder z wyraźną, trwałą skalą pomiarową , bezskokowy przesuw tłoka , skala przedłużona o min. 10 % od pojemności nominalnej, wyraźny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka , tłok idealnie dopasowany do cylindra , logo lub nazwa producenta na cylindrze strzykawki , opakowanie zbiorcze a 100 szt	2 ML	OP	2000
		5 ML	op	1000
		10 ML	OP	4000
		20 ML	OP	4000
4	Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 1ml z nakładaną igłą 27G 0,40x13mm, niebieska lub czarna skala co 0,02ml lub 0,025ml - logo lub nazwa producenta na wyrobie, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - opakowanie zbiorcze do 100szt.		op	20
5	Strzykawka doustna z zakończeniem uniemożliwiającym zamocowanie igły co zapobiega przypadkowej iniekcji leków dostarczonych w formie płynów do podawania doustnie. Dostarczana ze szczelnym koreczkiem w celu zapobiegania utracie leku znajdującego się w strzykawce .Oznaczona znakiem CE	3 ml	szt.	5000
				Razem

## zad 39
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 39
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Rampa 3-drożna kranikowa bez drenu , z zaworami odcinającymi zabezpieczonymi koreczkami , minimalna przestrzeń martwa przy zachowaniu wysokich przepływów , kolorowe czytniki identyfikujące poszczególne linie . Pakowane pojedynczo.	3-KRANIKOWA	SZT	50
2	Rampa 5-drożna kranikowa bez drenu , z zaworami odcinającymi zabezpieczonymi koreczkami , minimalna przestrzeń martwa przy zachowaniu wysokich przepływów , kolorowe czytniki identyfikujące poszczególne linie . Pakowane pojedynczo.	5-KRANIKOWA	SZT	50
				Razem

## zad 40
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 40
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, jednorazowe w opakowaniu zbiorczym 10 szt.		OP	5
2	Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:1,5, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym		OP	5
3	Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym		OP	1
4	Matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:6, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym		OP	1
				Razem

## zad 41
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 41
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Igła typ SURECAN za skrzydełkami , do długotrwałych infuzji , przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325 psi (22,4 bary) , elastyczne skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania , ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany , nie zawiera lateksu i DEHP , dren z zaciskiem , długość drenu 200+/-10 mm.	22 G 0,7 x 15 mm	OP	3
2	Kaniula dożylna , wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG . Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany korkiem. Port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek . Mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji . Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Nazwa producenta na korku portu bocznego . 14-24 G	24G 3/4” / 0,7*19 MM / 22 ML/MIN / 22G 1” / 0,9*25 MM / 36 ML/MIN / 20 G 1 1/4” / 1,1*33 MM / 61 ML/MIN / 20 G1” / 11*25 MM / 65 ML/ MIN / 18G 13/4” / 1,3*45 MM / 96 ML/MIN / 18G 1 1/4” / 1,3*33 MM / 103 ML/MIN / 17G 1 3/4” / 1,5*45 MM / 128ML/MIN / 16G 2” / 1,7*50 MM / 196 ML/MIN / 14 G 2” / 2,2*50 MM / 343 ML/MIN	SZT	35000
3	Kaniula dożylna typu bezpiecznego, wykonana z PU, samodomykalny port boczny, wtopione min 4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, komora zabezpieczona dodatkowo koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej brzegu koreczka, igła po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskiem, kolorowy kod identyfikujący rozmiar na skrzydełkach i korku portu bocznego,przepływy adekwatne do średnicy i długości kaniul w zakresie od min. 22ml/min dla średnicy 24G do min. 340ml/min dla średnicy 14G , logo producenta oznaczona na samej kaniuli oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym	14-24 G bezpieczna	szt	1000
4	Dren do pomp obj. z filtrem 200 μm , do podaży krwi i preparatów krwiopochodnych. Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta.		szt	200
5	Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren z hydrofobowym filtrem cząsteczkowym 0,2μm ( typu Sterifix), bez PCV.		szt	50
6	Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, z filtrem i zatyczką typu Eurocap, miejsce na kolec komory kroplowej, z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą Infusomat Space, bez zawartości ftalanów		szt.	1500
7	Dren przedłużający typu Heidelberger o długości 140 cm. PVC (nie zaw. DEHP). Objętość wypeł. 9,9 ml; śr. wewn. 3 mm	przedłużacz 140 cm	SZT	100
8	Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych bez stymulatora, posiadające / • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. / • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem / • szlif 30⁰ / • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły / • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków / • rozmiar igły: / 22G x 80 mm / • pakowane pojedynczo, sterylne.	22G* 80 MM	SZT	25
9	Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych bez stymulatora, posiadające / • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. / • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem / • szlif 30⁰ / • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły / • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków / • rozmiar igły: / 20G x 100 mm / • pakowane pojedynczo, sterylne.	20 G * 100 MM	SZT	25
				Razem

## zad 42
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 42
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Końcówka do odsysania pola operacyjnego TYP YANKAUER	CH 12	SZT	100
2	Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu POOL , zagięta jałowa o ergonomicznym kształcie transparentna , rozłączalna	ZAGIĘTA	szt.	150
				Razem

## zad 43
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 43
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Wysokiej jakości, jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania. / Przeznaczone do defibrylatorów firmy Physio- Control (Medtronic). / Specjalna warstwa żelu eliminuje ryzyko poparzeń i rozproszenia impulsu elektrycznego podczas defibrylacji. Perfekcyjne przyleganie do ciała pacjenta. DLA DOROSŁYCH >25 KG , BRAK REDUKCJI ENERGII,KABEL DO PODŁĄCZENIA DO DEFIBRYLATORA NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA , DZIĘKI CZUMU NIE TRZEBA OTWIERAĆ OPAKOWANIA DO PODŁĄCZENIA ELEKTROD . PAKOWANE A 2 SZT . / Trwałość 36 miesięcy.		OP	5
2	Czujnik jednorazowy,sterylny, klejowy w technologi typ Nellcor OxiMax dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg – typ Max-N z wtyczką kompatybilną do pulsoksymetrów będących na wyposażeniu szpitala (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji umowy ) op a 24 szt		op	50
3	Filtr pediatryczny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygroboy, z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , waga własna filtra 20-22 g, objętość ściśliwa 25-27 ml, powierzchnia filtracji 19-20cm², wilgotność względna w fazie wdechu 93- 97% przy 32°C, opór przepływu 0,6 cm H2O przy 10 l/min i 1,4 cm H2O przy 20 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	100
4	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym dla dorosłych na 72 godz., do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, podwójnie obrotowy łącznik od strony pacjenta i układu oddechowego, samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta, port typu MDI do wziewnej podaży ciśnieniowej aerozoli, w komplecie fabrycznie zapakowane min.12 fiolek soli fizjologicznej a 15ml, kolorowe, samoprzylepne czytniki identyfikujące okres użytkowania, system może posiadać wejście do bronchofiberoskopu - sterylny - sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu	CH 14 , 16	szt.	600
5	Zestaw dwóch łączników do cewników do odsysania w systemie zamkniętym: jednopłaszczyznowy łącznik Y umożliwiający rozdwojenie drenów oraz łącznik z bezkontaktową zastawką kontroli odsysania (jeden koniec gładki, drugi schodkowy) - w pełni kompatybilny do cewników powyżej i przyborów do toalety jamy ustnej poniżej - pakowany w komplecie w worek foliowy lub opakowanie folia/papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie. OPAKOWANIE a 25 szt		OP	40
6	Szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania, jednorodna struktura włosia czyszczącego i uchwytu - pakowana indywidualnie - w pełni kompatybilna do łącznika z zastawką kontroli odsysania z zestawu łączników powyżej. OPAKOWANIE a 25 szt		OP	5
7	Zestaw do jejunostomii o składzie cewnik poliuretanowy lub silikonowy , 2* igła prowadząca z kaniulami rozdzielnymi CH10, strzykawka 2*3 ml , jałowy	CH 8	szt	2
				Razem

## zad 44
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 44
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Cewnik Tiemann sterylny -wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie ; traumatyczna , lekko zaokrąglona końcówka ułatwijąca wprowadzenie cewnika ; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach ; zagięta końcówka zakończona stożkowato; przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ; sterylizowany tlenkiem etylenu ; opakowanie papier/folia .	CH12-20 400 MM	szt.	200
2	Cewnik typu Foley z końcówką Tiemanna jest wykonany z miękkiego lateksu pokrytego warstwą silikonu. / Jest elastyczny, odporny na skręcanie i załamanie, posiada dwa kanały - jeden do odprowadzania moczu, drugi do napełniania balonu. / Lekko zaokrąglona końcówka i silikonowana powierzchnia ułatwiają wprowadzenie cewnika. Zagięta końcówka ułatwia cewnikowanie nawet w przypadku zwężonej cewki moczowej. Ma dwa otwory boczne, jest wyposażony w odporny na rozrywanie i łatwy do napełnienia balon.	CH 14,16,18	szt.	60
3	Sonda Sengstakena trójdrożna, wykonana z mieszaniny lateksu i silikonu, skalowana, długość całkowita 100cm, znacznik kontrastujący w RTG pomiędzy balonami - sterylna	CH 16,18,21	szt.	10
				Razem

## zad  45
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 45
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Okulary do fototerapii noworodków <dla dzieci poniżej 1500 g >	M	szt	100
2	Okulary do fototerapii noworodków <dla dzieci powyżej 1500 g>	L	szt	100
3	Zaciskacz do pępowiny , opakowanie a 50 szt		op	5
				Razem

## zad 46
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 46
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Żel do USG biały , hipoalergiczny , bezbarwny , wysoka odporność na wysychanie .Żel łatwo rozprowadzający się i posiadający naturalny odczyn pH . Skład żelu powinien gwarantować brak oddziaływania na głowice aparatu. Odpowiednia lepkość zapewniająca dobrą przyczepność i zapobiegającą spływaniu wyrobu z ciała pacjenta podczas badania	500 ML	szt.	300

## zad 47
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 47
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	UCHWYTY ELEKTROCHIRURGICZNE MONOPOLARNE (do cięcia i koagulacji) noż 2,4 mm; 2 przyciski; 3-pin, 5 m , jednorazowe, sterylne , PAKOWANE A 50 SZT		OP	4

## zad 48
	PN 66/24					zał. nr 1 do SWZ
	ZADANIE 48
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Klej do mocowania cewników i zabezpieczenia miejsca wkłucia , wysoce oczyszczony cyjanoakrylan medyczny ,umożliwia bezpośrednią wizualizację miejsca wkłucia , moża go bezpiecznie stosować u noworodków i pacjentów wrażliwych na chlorheksydynę . Objętość 0,15 ml , opakowanie 50 aplikatorów.		OP	2