LI.262.2.2023

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.3.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie  nr 3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Bieżnia | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Bieżnia – 1 szt. |  |  | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji |  | 2023 |
|  | Certyfikat CE |  |  |
|  | Bieżnia –stanowisko treningowe na bieżni do posiadanego przez zamawiającego systemu rehabilitacji kardiologicznej PELETON plus |  |  |
|  | Prędkość taśmy od 0 km/h do min. 25 km/h |  |  |
|  | Regulacja prędkości taśmy od 1 km/h co 0,5 km/h |  |  |
|  | Rodzaj taśmy: antypoślizgowa, antystatyczna |  |  |
|  | Kąt nachylenia: 0 ÷ +25 % |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia co 0,5 % |  |  |
|  | Kalibracja kąta nachylenia poprzez wbudowany inklinometr |  |  |
|  | Prędkość taśmy łagodnie wrasta do nastawionej wartości |  |  |
|  | Wymuszone hamowanie po wyłączeniu |  |  |
|  | Dwa systemy awaryjnych wyłączników bezpieczeństwa - wyłącznik awaryjny oraz linka bezpieczeństwa |  |  |
|  | Długość użytkowa taśmy min. 1500 mm |  |  |
|  | Szerokość użytkowa taśmy min. 450 mm |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta do 200 kg |  |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz, |  |  |
|  | Masa bieżni max.165 kg |  |  |
|  | Maksymalne wymiary (dł. x szer. x wys.): 2000 x 800 x 1400 mm |  |  |
|  | Bieżnia I klasy ochronności |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |