Szczecin, 17 grudnia 2019 r. 
Znak sprawy ZP/220/80/19
W sprawie: dostawy wkładów do strzykawki automatycznej Optivantage DH do Pracowni Tomografii Komputerowej SPSK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA NR 1 
W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i wniosków dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843                         t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:
Pytanie 1: załącznik nr 2 do FO 
Prosimy o dopuszczenie zestawu do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Optivantage DH składającego się z: 
- dwa wkład o poj. 200ml 
- dwa złącza szybkiego napełniania 
- złącze niskiego ciśnienia Y o długości 150 cm jednym zaworkiem antyzwrotnymi, 
- dwa ostrza typu Spike do przebijania butelek z kontrastem 
Zestawy sterylne, nie zawierające toksycznych ftalanów, w pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną Malinckrodt Optivantage DH. 
Zestawy zarejestrowane jak wyrób medyczny (posiadają zgłoszenie do URPL, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej oraz Deklaracje zgodności producenta) w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Oferowane przez nas zestawy są już od lat stosowane w wielu jednostkach służby zdrowia na terenie całego kraju                    (m. in.: Szpital Wojewódzki Kopernika w Koszalinie, ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski, Szpital Wojewódzki w Opolu,                 WSD J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ZCO w Dąbrowie Górzniczej, Chorzowskie CPiO Chorzów, KSW1 Chopina              w Rzeszowie). Dodatkowo limit ciśnienia do 375 PSI jest wystarczający dla modelu wstrzykiwacza OptiVantage DH, ponieważ zabezpieczenie wstrzykiwacza nie pozwala na osiągnięcie większych wartości (rozbrojenie następuje                       przy 325PSI).
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Dyrektor SPSK-2
 podpis w oryginale