## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSzSL/FZ-38/24
CZĘŚĆ 1 - MATERACE POWIETRZNE ZMIENNOCIŚNIENIOWE I POMPY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent | Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Materac powietrzny przeznaczony do umieszczania bezpośrednio na ramie łóżka, wyposażony w 19 wymiennych komór (3 komory od strony głowy statyczne). Wyposażony w system pozwalający na odprowadzenie wilgoci i ciepła z wnętrza materaca, co pozwala osuszyć powietrze otaczające komory oraz zapewnić pacjentowi większy komfort. Zawór CPR. Konstrukcja materaca ze zintegrowanym statycznym wkładem powietrznym, na którym spoczywają aktywne komory powietrzne. Ukryty zamek. Paski mocujące do ramy leża. Całkowite wymiary materaca (długości x szerokość x wysokość): 195x85x20cm. Materace przeznaczone dla pacjentów o maksymalnej wadze 200 kg. | szt | 50
2 | Pompa do oferowanego materaca opisanego w pkt. 1 . Przycisk natychmiastowego utwardzenia powierzchni dla czynności pielęgnacyjnych. Przycisk zmiany trybu pracy z naprzemiennego na stały. Możliwość wyboru długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego (10 lub 20 minut). Wyposażona w przycisk wyciszenia alarmów, indykator niskiego ciśnienia oraz indykator usterki zasilania. Przełącznik masy ciała pacjenta pozwalający na dopasowanie ciśnienia do wagi pacjenta. Po odłączeniu przewodu powietrznego i zatkaniu go zatyczką materac przechodzi w tryb transportowy. Wskaźnik serwisowy przypominający o okresowych przeglądach. Wieszaki do zawieszania pompy. | kpl | 50
łącznie:
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 2 - MATERACE HYBRYDOWE, POMPY I POKROWCE
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent | Oferowany okres gwarancji (min. 24 miesięcy; maksimum 60 miesięcy)
A | B | C | D | E | F= DxE | G | H= Fx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Materac wykorzystujący reaktywną redystrybucję nacisku. Ruch w komorach umożliwiony dziękii zaworom przenoszącym powietrze z jednej komory do drugiej na skutek wywieranego nacisku (tj. przez osobę leżącą na powierzchni) na poszczególne komory. Materac bez piankowej warstwy wierzchniej, z pełnym opróżnieniem komór (pełne okresowe zdjęcie nacisku z ciała). Materace przeznaczone dla pacjentów o maksymalnej wadze 250 kg. | szt | 50
2 | Pompa do oferowanego materaca opisanego w pkt. 1, umożliwiająca przekształcenia materaca w zmiennociśnieniową powierzchnię terapeutyczną. | szt | 50
3 | Pokrowiec o dzialaniu przeciwodleżynowym, odprowadzający wilgoć oraz zmniejszający temperaturę skóry pacjenta o 0,8º C. | szt | 10
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym