# Załącznik nr 4 do SWZ
# opis prac niezbędnych do wykonania w związku z montażem nowego akceleratora
# Roboty obejmują pomieszczenie sterowni, pomieszczenie akceleratora, pomieszczenia techniczne akceleratora

Dostępna moc elektryczna dla pracowni akceleratorowej – do 70 kW. Kabel zasilający YKYżo5x95mm2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie demontaż urządzeń i sprzętu zainstalowanego w przystosowywanych pomieszczeniach.

Zdemontowany, stary akcelerator przekazać należy do utylizacji. Wszelkie obowiązki związane z utylizacją akceleratora obciążają wykonawcę.

W zakres prac wchodzi również:

1. Demontaż i wykucie ramy starego akceleratora i demontaż tomografu
2. Przygotowanie i wykonanie posadowienia i kanałów kablowych dla nowego akceleratora
3. Wymiana wykładziny antyelektrostatycznej w pomieszczeniu akceleratora
4. Dostosowanie i wymiana sufitu podwieszonego
5. Naprawa ubytków ścian sterowni i pomieszczeń technicznych
6. Wykonanie robót malarskich
7. Montaż odbojnic i narożników plastikowych we wskazanych miejscach
8. Wymiana i montaż opraw oświetleniowych w technologii LED
9. Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej zasilającej urządzenie i
    pomieszczenia
10. Wymiana osprzętu elektrycznego. Przewidzieć należy instalację gniazd
       sieciowych i zasilających (2xRJ45 + 3x230V) w ilości niezbędnej do
       funkcjonowania akceleratora plus zapas minimum po dwa gniazda.
11. Montaż nowych kanałów kablowych w sterowni
12. Wykonanie instalacji sygnalizacji i sterowania na potrzeby akceleratora
13. Wykonanie instalacji podglądu i komunikacji z pacjentem
14. Wykonanie instalacji wody lodowej do akceleratora
15. Wykonanie awaryjnego chłodzenia akceleratora wodą miejską
16. Montaż klimatyzatora do chłodzenia zainstalowanych urządzeń
17. Wykonanie nowej zabudowy wydzielającej część techniczną z
      przeznaczeniem na aparaturę dla nowego akceleratora wraz z niezbędnymi
      mediami
18. Wykonanie nowej zabudowy meblowej w bunkrze na maski pacjentów
      i inne akcesoria akceleratora oraz niezbędnych szafek na dokumentację
      medyczną w sterowni wraz z biurkami i fotelami
19. Po wymianie akceleratora wykonanie przeglądu drzwi do bunkra.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie na własny koszt wszelkich prób, badań i pomiarów oraz uzyskanie wszelkich decyzji dopuszczających aparat do wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Zasadnicze roboty budowlane prowadzić należy z uwzględnieniem ich specyfiki w czynnym obiekcie szpitalnym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletnie wykończone pomieszczenie z zamontowanym sprzętem.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również przywrócenie do stanu pierwotnego innych pomieszczeń, w których realizowane będą roboty związane z uruchomieniem akceleratora.

Zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu uruchomienia należeć będzie do obowiązku Wykonawcy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z projektem ochrony radiologicznej.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy „Prawo budowlane”, „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisów ustawy w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace budowlane zgodnie z: warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego zapisami w SWZ, oraz niniejszą umową. Dodatkowo zadanie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – określającej wymogi w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem co najmniej wymagań minimalnych, o których mowa w art. 6 ustawy, o której mowa powyżej.