**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Znak sprawy: SOZ.383.41.2022

Data: 20.10.2022 r.

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawę urządzeń medycznych dla Warmińsko – Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1710 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**Wykonawca 1:**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Zadanie Nr 1. / p.8 - Elektrokardiograf z wózkiem -2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrokardiograf umożliwiający eksport badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, XML

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy:** **Zadanie Nr 1/ p.9- Elektrokardiograf z wózkiem -2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrokardiograf z interfejsem komunikacyjnym z 2 x port USB

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy:** **Zadanie Nr 1/ p.12- Elektrokardiograf z wózkiem -2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrokardiograf z długością zapisu badania automatycznego – 10 s.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy:** **Zadanie Nr 1/ p.13- Elektrokardiograf z wózkiem -2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z możliwością wykonywania badania w trybie: AUTO, MANUAL

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy:** **Zadanie Nr 1/ p.14- Elektrokardiograf z wózkiem -2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrokardiograf o czułości: 5, 10 i 20 mm/mV.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy: Zadanie Nr 1/ p.23- Elektrokardiograf z wózkiem -2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrokardiograf z właściwościami: proste zakładanie papieru; szerokość papieru termicznego 212 mm; papier 210 x 295 mm, składanka

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy:** **Zadanie Nr 4 - Ssak elektryczny - 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o następujących parametrach:

* Obudowa wykonana z tworzywa ABS o dużej odporności
* Bezobsługowa, bezolejowa pompa tłokowa o wyjątkowo dużej trwałości
* Kabel zasilający o długości 3 m
* Wbudowany wskaźnik wartości podciśnienia
* 1 lub 2 zbiorniki wielorazowe z poliwęglanu lub polisulfonu nadające się do
* sterylizacji w autoklawie o pojemności 4 l (skalowane do 3.5 l), posiadające zawory

bezpieczeństwa przed przelaniem (możliwość adaptacji do innego systemu wielorazowego i jednorazowego)

* Filtr bakteryjny w każdym kanistrze. Dodatkowo filtr hydrofobowy wykonany z PTFE (gwarantujący sprawność zatrzymywania cząstek w 99.95 % i wydajność antybakteryjną na poziomie 99.99 %)
* Przewód ssący silikonowy 3 m dren z PVC (wewnętrzna średnica 8 mm)
* Włącznik/wyłącznik nożny (opcja)
* Maksymalny przepływ: 70 l/min
* Maksymalne podciśnienie: 93 kPa (700 mmHg)
* Poziom głośności: ok. 45 dB
* Pobór mocy: 300 W

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Wykonawca 2:**

**Zadanie 1**

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień do zadania 1 – elektrokardiograf z wózkiem:

W związku z tym, że nie istnieje takie informatyczne rozszerzenie plików jak „CardioTEKA” należy domniemywać że w pkt. 8 specyfikacji do zad. nr 1 nastąpiła omyłka pisarska Zamawiającego. Czy znakiem tego przy przygotowywaniu oferty należy pominąć ten nieistniejący format plików?

**Odp.: Tak, należy pominąć ten format pliku.**

**Wykonawca 3:**

**Pytania do pakietu 1 – Elektrokardiograf z wózkiem – 2 szt.**

**Pyt.1**

**Pkt. 2** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z prezentowana klawiaturą alfanumeryczną i funkcjami prezentowanymi na ekranie dotykowy?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.2**

**Pkt. 3** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z parametrem lepszym niż wymagany – kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 8.9” i rozdzielczości 892x 558 pikseli?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.3**

**Pkt. 4** Czy Zamawiający uzna za spełnienie punktu 4 poprzez zaoferowanie aparatu EKG z możliwością konfiguracji ustawień aparatu oraz przyciskami funkcyjnymi na ekranie dla najważniejszych funkcji?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.4**

**Pkt. 7** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem w trybie 3, 6 lub 12 kanałów na wbudowanej drukarce A5 z możliwością rozbudowy o wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.5**

**Pkt. 8** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością eksportu badań do pamięci USB w formatach PDF i XML?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.6**

**Pkt. 9** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z 2 x portami USB do połączenia drukarki zewnętrznej czy pamięci USB – PenDrive?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.7**

**Pkt. 10** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wysyłania zapisanych badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie w PDF do określonego folderu w komputerze?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.8**

**Pkt. 11** Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.9**

**Pkt. 12** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z podglądem do 5 minut 12 odprowadzeń z możliwością ustawienia 10 sekund zapisu spoczynkowego EKG?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.10**

**Pkt. 13** Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji badania w trybie SPIRO?

**Odp.**: **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.11**

**Pkt. 14** Czy zamawiający dopuści aparat bez wyróżnionego trybu AUTOMANUAL? Pragniemy zwrócić uwagę, że w standardowym badaniu EKG wykorzystuje się tryby automatyczne i manualne.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.12**

**Pkt. 15** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z prędkością zapisu 5, 12.5, 25 i 50mm/s?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 13**

**Pkt. 16** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z czułością 2.5, 5, 10, 20 mm/mV oraz wzmocnieniu dzielonym 10/5mm/mV?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.14**

**Pkt. 17** Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt.15**

**Pkt. 23** Czy zamawiający dopuści aparat EKG z papierem w formacie A5 ?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Dotyczy załącznika nr 3 –projekt umowy:**

**Pyt.1**

**Par. 4** gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowień umowy nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi w skutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia precyzującego w/w okoliczności , które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejsza umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z :

1. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
2. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
3. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
4. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;
5. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
6. normalnego zużycia wymienionych części

**Odp.:** **Zamawiający wyrazi zgodę na proponowany ograniczony zakres gwarancji za wyjątkiem lit. f),**

**Pyt. 2**

**Par.4 ust. 10** Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę /naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający uzna działanie za reakcję serwisową, o ile zdalna diagnostyka /naprawa zakończy się usunięciem usterki.**

**Pyt.3**

**Par. 4** **ust.16** **oraz punkt** **33 zał. Nr 2**

Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy oraz formularza parametrów technicznych w zakresie obowiązku wykonywania przeglądów w okresie gwarancji i wprowadzenie następującej modyfikacji do umowy zapisu:

*„Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia urządzeń i opisem ewentualnych uszkodzeń co 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.”*

Producent urządzenia, które Wykonawca chciałby zaoferować zaleca wykonywanie przeglądów co 12 miesięcy. Pozostawienie aktualnego wymogu tj. wykonywania przeglądów co 6 miesięcy może mieć przełożenie na znaczne podwyższenie ceny oferty.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie zapisu umowy w poniższy sposób:**

*„Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia urządzeń i opisem ewentualnych uszkodzeń w okresach zgodnych z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.”*

**Pyt. 4**

**Par. 4 ust. 17**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone poprzez dodanie następującego zapisu:

*„Strony wyłączają prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.”*

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.**

**Uwzględniając odpowiedzi od pytania 1 do 4, § 4 otrzyma brzmienie:**

**§ 4.**

* + - 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nowy, w stanie kompletnym, wolnym od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności.
      2. Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z :

1. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
2. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
3. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
4. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;
5. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź).
   * + 1. Wykonawca zagwarantuje dostępność serwisu i części zamiennych przez co najmniej ….. od daty dostawy urządzenia.

4. Wykonawca udziela …..- miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy, części i moduły przedmiotu umowy liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni autoryzowany serwis w zakresie nie gorszym niż ustalony przez producenta - serwis eksploatacyjny na koszt wykonawcy.

6. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt naprawy, wymienia elementy, które uległy awarii bądź zużyciu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami (materiałowymi, robocizny, dojazdów oraz kuriera za przesłanie wyposażenia do serwisu i zwrotu po naprawie).

7. Każda naprawa powinna być udokumentowana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz bezpośredniego użytkownika.

8. Usługi gwarancyjne świadczy w imieniu i na rzecz Wykonawcy serwis: ….………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek telefonicznie, faxem bądź w formie elektronicznej.

10. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż dwa dni robocze.

11. Zamawiający uznaje za reakcję serwisową przyjazd serwisu i przystąpienie do naprawy w siedzibie Zamawiającego bądź zapewnienie na koszt Wykonawcy transportu do i z serwisu w celu naprawy przedmiotu umowy(np. poprzez przysłanie kuriera lub w inny sposób).

Zamawiający uzna również za reakcję serwisową zdalną diagnostykę /naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną, o ile zdalna diagnostyka /naprawa zakończy się usunięciem usterki.

12. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych, urządzenia zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany przedmiot umowy. Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku przez Zamawiającego.

14. Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, oryginalnych, nieużywanych o parametrach techniczno-użytkowych dostosowanych do danego typu urządzenia.

15. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej wyposażenia, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół lub moduł na nowy, wolny od wad.

16. Wszystkie naprawy automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia.

17. *Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego wraz z oceną zużycia urządzeń i opisem ewentualnych uszkodzeń w okresach zgodnych z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku, przy czym ostatni przegląd nastąpi w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.*

18. Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

19. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a kartą gwarancyjną, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

**Pyt.5**

**Par. 5 ust. 5**

Prosimy o usunięcie postanowienia § 5 ust. 5 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego z projektu umowy. Instytucja potrącenia jest instytucją dopuszczalną przez prawo cywilne, często stosowaną w umowach zawieranych na podstawie PZP i w ocenie Zamawiającego nie narusza to zasady równowagi stron i proporcjonalności.**

**Pyt. 6**

**Par. 8**

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu . Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem dodanie zapisu:

*„Odstąpienie przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 3 Umowy powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiający od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni”*

**Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w § 8 poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści:**

4. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na podstawie ust. 3 zostanie poprzedzone pisemnym lub mailowym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy, z zakreśleniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie wpływa na naliczanie przez Zamawiającego kar umownych.

**Pyt. 7**

Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową? Zawarcie takiej umowy jest istotne z punktu widzenia ww. wdrożonych zmian w regulacjach prawnych pod kątem wykonywania zobowiązań wynikających z gwarancji np. przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw, zarówno stacjonarnie jak i przy wykorzystaniu połączenia zdalnej diagnostyki.

**Odp.: Tak, Zamawiający zawrze dodatkowa umowę regulującą bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową, o ile zaistnieje taka potrzeba.**

**Wykonawca nr 4**

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści ssak o podciśnieniu 98 kPa (740 mmHg)?

**Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści ssak pracujący w oparciu o wysokoobrotową pompę tłokową?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści obudowę z pokrętłem?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści ssak ze skalą tylko w mmHg?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści ssak z włącznikiem nożnym podłączanym opcjonalnie do urządzenia (niezintegrowany z wózkiem)?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści ssak z precyzyjnym regulatorem iglicowym?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści zbiornik bezpieczeństwa o poj. 0,3 l bez zaworu odcianjącego?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 15** – Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie hałasu <50 dB?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością stosowania max. 2 butli x 2l (zależnie od modelu butli 2 butle x 3l., lub 2 butle x 5l.) z wkładami jednorazowymi odpowiedniej pojemności?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 18** – Czy Zamawiający dopuści ssak ze zbiornikami bez blokady zabezpieczającej przed wysunięciem?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 20** - Czy Zamawiający dopuści ssak z możliwością przełączania ssania między butlami przy pomocy przycisków wbudowanych w panel sterujący?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 21** – Czy Zamawiający dopuści ssak bez metalowego uchwytu na dren?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 23** - Czy Zamawiający dopuści ssak o poborze energii max. 500 W?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 14 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści ssak o masie max. 30 kg z kompletnym wyposażeniem (15 kg ssak, 15 kg podstawa jezdna)?

**Odp.:** **Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 15 dotyczy pakietu nr 4 pozycja 35** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia? Ssak jest urządzeniem nieskomplikowanym, a dołączona instrukcja obsługi w sposób szczegółowy wyjaśnia sposób użytkowania.

**Odp.:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik Sekcji Organizacji i

Zamówień Publicznych

Agnieszka Lis - Nowacka

(podpis w oryginale)