#### Załącznik nr 1

……………………………………

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.211.2023.TK |
| --- | --- |

| PRZEDMIOT PRZETARGU | Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr: 1 A. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl |  |
| WYKONAWCA | Nazwa Firmy:………………………………………………………………………………………………….………...…. Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………..………...… Adres (siedziba): Regon:……………………………………..…..…………NIP……….…………………….………….………… Telefon, tele/fax: adres e-mail: …………………………………………………………….…………………………..……..…… |  |
| CENA OFERTOWA W ZŁ. |  | NETTO |  |
|  | BRUTTO |  |
|  | Słownie netto:………………………………………………………………………………………………….……..… |
|  | Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………… |
| TERMIN DOSTAWY | Dostawa nastąpi do 12 tygodni od dnia podpisania umowy. |

……………….., dnia …………………………. r.	Podpisy uprawnionych osób …………….……………

………………………………	        ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.211.2023.TK |
| --- | --- |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni.

- oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | od | do |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….dnia……………………………..r.	Podpis i pieczęć Wykonawcy……………………………

Formularz cenowy – szczegółowy . 					      Załącznik nr 1 A

ZAMAWIAJĄCY:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35

87 – 100 Toruń

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.211.2023.TK |
| --- | --- |

Opis oferowanego mętnościomierza spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS.

Ja, niżej podpisany:………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam/oświadczamy, że zaoferowany spektrofotometr UV- VIS produkcji ................................model...................................typ......................................................posiada

następujące parametry:

| Lp. | OPIS TECHNICZNY- WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO. |
| --- | --- |
| I. | Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych spektrofotometru UV- VIS. Spektrofotometr dwuwiązkowy (oddzielne miejsca na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia) z pulpitem sterowniczym, oprogramowaniem wewnętrznym oraz oprogramowaniem komputerowym (bez komputera). |
| 1. | zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm, szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm, wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ±0.1 nm, siatka holograficzna LO-RAY-LIGH typu „blazed”, co najmniej 1200 linii/mm, dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.05 nm, Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.004% T (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0.004% (przy 340 nm NaNO2); powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.025 nm, zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400%, dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0015 Abs (przy 0.5 Abs), powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.00002 Abs (przy 0.5 Abs) , stabilność linii bazowej nie gorsza niż 0.0002 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła), płaskość linii bazowej nie gorsza niż 0.0003 Abs/h w zakresie 190-1100 nm (po godzinie od włączenia źródła światła), poziom szumów nie większy niż 0.00001 Abs detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej, wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 24 bit, dodatkowy rysik do obsługi dotykowego wyświetlacza, miejsce na schowanie rysika w obudowie aparatu, co najmniej pięć złączy USB, szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 29000 nm/min, szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 29000 nm/min, lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy, możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm); wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu, monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji, możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej i drukarki , możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu klawiatury komputerowej i czytnika kodów, funkcja „wake-up” umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie załączyć, by być gotowym do pracy, uchwyt na dwie kuwety o długości drogi optycznej 10 mm, uchwyt do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną od 10 mm do 100 mm, |
| II. | Oprogramowanie wewnętrzne: |
| 1. | umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych , umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie, zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem, pozwalające na pomiar dla co najmniej 8 wybranych długości fali, zawierające wbudowane metody ilościowe - Lowry'ego, BCA, biuretową, CBB (Bradforda) – metody do oznaczania ilościowego DNA i białek, |
| III. | Oprogramowanie zewnętrzne: |
| 1. | kompatybilne z systemem operacyjnym Windows, sterujące przyrządem, posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie ), pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych), pozwalające na eksport wyników pomiarowych do plików tekstowych lub do arkusza danych Excel®, zgodne z GLP/GMP, posiadające możliwość (opcja) rozszerzenia do wersji bazodanowej, zgodnej z wytycznymi FDA 21 CFR Part 11, posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma, posiadające możliwość rozbudowy (opcja) o zintegrowany moduł do pomiaru barw, kompatybilny z normami europejskimi jak i japońskimi, umożliwiający analizę takich wskaźników jak X, Y, Z, L*, a*, b* itd., dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma, w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi), w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷ oraz inne funkcje, włącznie ze współczynnikami), uśrednianie widm, w trybie kinetycznym pozwalające na równoczesne wyświetlanie danych przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe), umożliwiające obliczenia kinetyczne dla enzymów, obliczenia Michaelisa-Mentena i tworzenie wykresów (Michaelis-Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee), wykresu Dixona oraz wykresu Hilla . |
| IV. | Wyposażenie: |
| 1. | Kabel zasilający /Power Cord, Length: 2.5 m, instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania zewnętrznego w języku polskim, Kuweta szklana z przykrywką o długości drogi optycznej 10 mm – 4 szt. Kuweta szklana z przykrywką o długości drogi optycznej 50 mm – 4 szt. Uchwyt do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną od 10 mm do 100 mm, |
| V. | Wymagania dodatkowe: |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu instalacyjnego. |
|  | Wzorcowanie aparatu w Laboratorium Akredytowanym przy minimum 8 długościach fali, |
|  | Czas dostawy – do 12 tygodni. |

..............................., dn. ...............................	r.	                         ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych