## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii na potrzeby bieżącej działaności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety
Pakiet 1 – Narzędzia do endoterapii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B + F | A x B | A x C
1. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 21-23 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 240 cm | 100 | sztuka
2. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica narzędzia 1,8; 2,2; 2,4mm i 2,8mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z trzema markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami) | 4000 | sztuka
3. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli: 10,11, 13, 15,20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej biopsji(znak CE). | 1000 | sztuka
4. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością manualnej kontroli obrotu dedykowanym obrtotowym pokrętłem a także z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach 155 oraz 235cm, min. średnica kanału roboczegoo 2.8 mm. | 100 | sztuka
5. | Siatka do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm. Narzędzie z dostępną manulaną funkcją regulacji rozmiaru wielkości rozwarcia pętli w trzech rozmiarach: 10,10 oraz 30mm przy użycie dedykowanego stopera wbudowanego w rekojeść | 50 | sztuka
6. | Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, protez; długość 230cm przeznaczone do kanału 2,8mm lub 180 pediatryczne do kanału 2,0mm; szerokość otwarcia szczęk 4,5mm; 7mm; 8mm; 9mm; dostępność kształtu: ząb szczura i aligatora; pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. 2 systemem markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie, 1opakowanie zawiera 5 sztuk | 5 | sztuka
7. | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych: dwustronna , dł 240cm, śr. każdej z główek 5 mm i długości 13mm, śr.teflonowego cewnika 1,65mm. Szczotka krótka do czyszczenia gniazd zaworów , główki o śr. 10mm oraz długości 40mm. Opakowanie zawiera 50 zestawów. | 2000 | sztuka
8. | Jednokomorowa pułapka na polipy - opakowanie zawiera 25 sztuk | 100 | sztuka
Razem:
Pakiet 2 – Narzędzia do endoterapii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B + F | A x B | A x C
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą LUB bez igły; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnejo dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach uchylne do biopsji stycznych; szara osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550 - 2300 mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | 4000 | sztuka
2. | Szczypce jednorazowe do gorącej biopsji, łyżeczki z okienkiem typu "szczęki aligatora", lub owalne,, do wyboru przez Zamawiającego, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia 230 cm, 5 sztuk w opakowaniu | 50 | sztuka
3. | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | 500 | sztuka
4. | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip, długie, kąt rozwarcia 90 lub 135 stopni, długość ramion klipsa 6-7,5-9 mm; ( do wyboru ) możliwość stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); kompatybilne z klipsownicą Olympus; 40 sztuk w opakowaniu | 600 | sztuka
5. | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | 150 | sztuka
6. | Jednorazowa Igła Iniekcyjna NeedleMaster; średnica igły: 21 - 23 - 25G; długość igły: 1,8; 3; 4; 5; 6mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; 5 szt w opakowaniu | 25 | sztuka
7. | Jednorazowa siatka do usuwania ciał obcych; do stosowania podczas zabiegów w przewodzie pokarmowym; folia bez perforacji; długość narzędzia 230cm, średnica pętli 25 - 35 mm; średnica osłony 2,4mm; produkt sterylny, kompatybilny ze wszystkimi typami endoskopów; Opakownie zawiera 5 szt. | 50 | sztuka
8. | Dreny do pompy płuczacej OFP - Firmy Olympus; opakowanie zawiera 10 sztuk | 500 | sztuka
9. | Jednorazowy obcinak do pęteli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, 1 sztuka w opakowaniu. | 50 | sztuka
Razem:
Pakiet 3 – Narzędzia do endoterapii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka % VAT | Oferowany produkt | Producent
|  | A |  | B | C | D | E | F
[5 empty] | B + F | A x B | A x C
1. | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzieki temu widoczna jest ilośc żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Gramatura butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. | 804 | sztuka
2. | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | 100 | sztuka
3. | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | 200 | sztuka
4. | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | 100 | sztuka
5. | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. | 150 | sztuka
6. | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 20 sztuk. | 60 | sztuka
7. | Zawór powietrzno-wodny do aparatu marki Olympus, jednorazowy, sterylny.Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | 100 | sztuka
8. | Zawór ssący do aparatu marki Olympus, jednorazowy, sterylny. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. | 100 | sztuka
Razem: