## 1
Pakiet nr 1. Sterylny zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego wraz z klatką międzytrzonową PLIF/TLIF z możliwością wyboru materiału implantu peek/tytan komórkowy.
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
Sterylny zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego wraz z klatką międzytrzonową PLIF/TLIF z możliwością wyboru materiału implantu peek/tytan komórkowy |  | Komplet: 2 opakowania sterylnych, fenestrowanych śrub poliaksjalnych wraz z blokerami + 1 opakowania sterylnych prętów + 2 opakowania podajników do cementu + 1 opakowanie sterylnych narzędzi + 2 klatki międzytrzonowe PLIF + 1 klatka międzytrzonowa TLIF z możliwością wyboru materiału PEEK / tytan komórkowy | 5
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze do ich przechowywania i sterylizacji.
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a)nazwa elementu
b)cena jednostkowa netto
c)stawka VAT

## 2
Pakiet nr 2. Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej kręgosłupa z możliwością podania cementu kostnego ultra high gęstości
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej kręgosłupa z możliwością podania cementu kostnego ultra high gęstości |  | Komplet: - 4 śruby - 2 pręty - 4 adaptery do cementu - opakowanie cementu o gętości ultra high zawierający siarczan baru oraz hydroksyapatyt | 6
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze do ich przechowywania i sterylizacji.
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a)nazwa elementu
b)cena jednostkowa netto
c)stawka VAT

## 3
Pakiet nr 3. Implanty do leczenia skolioz 2 łukowych (stabilizacja transpedikularna długoodcinkowa) wraz z systemem tasiemek do krekcji kręgosłupa z adapterami na pręty 5,5 oraz 6,0
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Implanty do leczenia skolioz 2 łukowych (stabilizacja transpedikularna długoodcinkowa) | Komplet: zestaw 12 elementów: 12 śrub lub haków z elementem blokującym, 2 pręty,1 łącznik poprzeczny. | 20
2 | System przeznaczony do stabilizacji kręgosłupa z wykorzystaniem tasiem z możliwością użycia na prętach 5,5 oraz 6,0 | Komplet: 4 taśmy, 4 konektory, 4 zamki. | 2
Razem wartość pakietu
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze do ich przechowywania i sterylizacji.
Magazyn - instrumentarium + komplet implantów.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a)nazwa elementu
b)cena jednostkowa netto
c)stawka VAT

## 4
Pakiet nr 4. Implanty do stabilizacji transpedikularnej długoodcinkowej z dostępu tylniego lub przedniego, z możliwością użycia śrub z pelotą
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
Implanty do stabilizacji transpedikularnej długoodcinkowej z dostępu tylniego lub przedniego, z możliwością użycia śrub z pelotą |  | Komplet: zestaw 12 śrub standardowych lub haków wraz z blokerem + 2 śruby ze wzmocnioną pelotą wraz z blokerem + 2 śruby uniplanarne wraz z blokerem + 2 pręty + 1 trakcja | 5
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze do ich przechowywania i sterylizacji.
Magazyn: instrumentarium + komplet implantów.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a)nazwa elementu
b)cena jednostkowa netto
c)stawka VAT

## 5
Pakiet nr 5. Węglowo - peekowe implanty do stabilizacji transpedikularnej pacjentów onkologicznych
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
Węglowo - peekowe implanty do stabilizacji transpedikularnej pacjentów onkologicznych |  | Komplet: zestaw 8 węglowo - peekowych śrub poliaksjalnych + 4 opkaownia nakrętek + 1 opakowanie prętów + jeden adapter do cementu+ jeden łacznik poprzeczny | 2
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze do ich przechowywania i sterylizacji.
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a)nazwa elementu
b)cena jednostkowa netto
c)stawka VAT

## 6
Pakiet nr 6. Biometariały i substytuty kostne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
CEMENT BIOPRZEBUDOWYWALNY: Zestaw składający się z bioprzebudowywalnego (60% siarczanu wapnia oraz 40% osteokonduktywnego hydroksyapatytu), niskotemperaturowego osteokondukctywnego cementu kostnego (maksymalna temperatura podczas formowania to 40°C) oraz z zestawu mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków trzonów kręgów za pomocą śrub. Materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy; Wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału, kompatybilna z parametrami kości gąbczastej (tj. około 5-8MPa); Dostępny w pojemnościach: 5ml, 8ml/10ml i 18ml oraz w wersji z gentamycyną (pojemność 10ml).
1 | Cement bioprzebudowywalny - pojemność 18ml |  |  | op. | 2
2 | Cement bioprzebudowywalny - pojemność 10ml |  |  | op. | 3
3 | Cement bioprzebudowywalny - pojemność 5ml |  |  | op. | 1
4 | Cement bioprzebudowywalny z gentamycyną-wankomycyna - pojemność 10ml |  |  | op. | 1
5 | Igły do podania cementu o róznych rozmiarach |  |  | op. | 6
SUBSTYTUT KOSTNY W POSTACI GRANULEK/CHIPSÓW: Substytut kostny wchłanialny osteokonduktywny, ulegający przebudowie kostnej, w postaci granulek 3x3x3mm (65% beta trójfosforan wapnia oraz 35% hydroksyapatyt), porowatość od Ø 400um do Ø 600um. Dostarczany jako sterylny (gotowy do użycia).
6 | Substytut kostny w postaci granulek/chipsów o pojemnośći 10cm4 |  |  | szt. | 4
Razem wartość pakietu:
Magazyn.

## 7
Pakiet nr 7. Kable i płyty do zaopatrywania złamań okołoprotezowych.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | System kablowy do zabiegów rewizyjnych z plecionki stalowy lub chromo – kobaltowy w grubościach 1,6 mm i 2 mm i długości 500 mm. Zacisk do umocowania naprężonego kabla. |  |  | szt | 10
2 | Płyty hakowe do zaopatrywania złamań okołoprotezowych w 6 rozmiarach (100-210mm), 3 rozmiary płyt krętarzowych (S, M, L), płyty proste 5-7-9-11st0 otworowe (16,5-30,5cm). Kompatybilne z kablami, system blokowania kabla w poprzeczce płyty |  |  | szt | 2
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze do ich przechowywania i sterylizacji.
Magazyn - instrumentarium + komplet implantów.

## 8
Pakiet nr 8. Implanty do chirurgii stopy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnace, samowiercące kaniulowane o srednicy 2,3 i długościach od 10-30 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5 mm, srednica rdzenia 1,75 mm. Kaniulacja sruby pod drut prowadzacy fi 0,9 mm. Gniazdo łba śruby typu torx |  |  | szt. | 80
2 | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni 90 stopni |  |  | szt. | 5
3 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne : lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na sruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długosci płytek od 34mm do 41 mm |  |  | szt. | 1
4 | śruba kompresyjna i kątowo-stabilna tytanowa o średnicy 3,0 mm i 3,5 mm w minimum 10 długościach od 10-40 mm |  |  | szt. | 5
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn: poz. 1 - po 3 szt. z każdego rozmiaru.
Poz. 2-4 zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 9
Pakiet nr 9. Cement kostny + mieszalnik.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA , sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie = 40 g. |  |  | szt. | 35
2 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem. Opakowanie = 40 g. |  |  | szt. | 35
3 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, waż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80 g. |  |  | zestaw | 35
Razem wartość pakietu:
Magazyn: poz. 1-3 - po 5 szt.

## 10
Pakiet nr 10. Zespolenia ortopedyczne (1).
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 60
2 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 60
3 | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 72 mm | szt. | 30
4 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm | szt. | 20
5 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 20
6 | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 10
7 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt. | 40
8 | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm | szt. | 40
9 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | szt. | 80
10 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 80
11 | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 78 mm | szt. | 40
12 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm | szt. | 80
13 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm | szt. | 80
14 | Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm | szt. | 40
15 | Płytka do usztywnienia stawu nadgarstka po stronie grzbietowej, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, 11 otworów,otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania (przycinania) płytki. | szt. | 2
16 | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm, 4 i 6 otworów w trzonie płytki z otworem owalnym, 6 otworów w części dalszej umozliwiajace pozycjonowanie płytki, anatomiczne uformowanie płytki. | szt. | 2
17 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -6, długość 79 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 2
18 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 95 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 2
19 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 111 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 2
20 | Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego | szt. | 2
21 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100,122,163 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4,6,9 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 5
22 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej grzbietowo-boczna. Tytanowa, otwory blokowane wielokierunkowo, grubość płytki 3 mm. W głowie płytki otwory pod śruby 3,0 mm oraz wypustki boczne dla dodatkowej stabilizacji zespolenia - podparcia bocznego, w części trzonowej otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 79 do 135 mm, ilości otworów- od 10 do 17 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów | szt. | 2
23 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie bocznej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 74 do 122 mm, ilości otworów- od 5 do 11 plus otwór owalny i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 2
24 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 88 do 153 mm, ilości otworów- od 7 do 13 plus 1 lub dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 2
25 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej dłuższa (prawa i lewa), tytanowa, blokowana wielokierunkowo, grubość płytki 4 mm , otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Długości- od 94 do 159 mm, ilości otworów- od 8 do 14 plus dwa otwory owalne i małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 2
26 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5
27 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5
28 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5
29 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5
30 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 9 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 124mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5
31 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 5
32 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 13 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 164mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. | szt. | 2
33 | Płytka prosta, 4 otwory, długość 42 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 2
34 | Płytka prosta, 5 otworów, długość 52 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 2
35 | Płytka prosta, 6 otworów, długość 62 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 2
36 | Płytka prosta, 7 otworów, długość 72 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 2
37 | Płytka prosta, 8 otworów, długość 82 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 2
38 | Płytka prosta, 10 otworów, długość 102 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 2
39 | Płytka prosta, 12 otworów, długość 122 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. Pod śruby Ø 3,5 mm. | szt. | 1
40 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 7 otworów plus dwa owalne, długość od 100 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
41 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 7 otworów plus dwa owalne, długość od 116 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
42 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 9 otworów plus dwa owalne, długość od 142 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
43 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 11 otworów plus dwa owalne, długość od 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
44 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 4 otwory plus jeden owalny, długość od 61,5 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
45 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 5 otworów plus jeden owalny, długość od 73,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
46 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 6 otworów plus jeden owalny, długość od 85,4 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm | szt. | 2
47 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 2
48 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 2
49 | Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa/prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
50 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 2
51 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 2
52 | Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki | szt. | 1
53 | Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa/lewa, blokowana, tytanowa, grubość płytki 3 mm, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. | szt. | 1
54 | Podkładka do śrub, tytanowa, średnica 7mm. | szt. | 2
55 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 8
56 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 8
57 | Śruba 1,5 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 6 do 16 mm. | szt. | 20
58 | Śruba 1,5 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 17 do 20 mm. | szt. | 20
59 | Śruba 1.7 mm ratująca, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 10
60 | Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 20
61 | Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 20
62 | Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | szt. | 10
63 | Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | szt. | 10
64 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa- maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość modelowania i przycinania płytki | szt. | 1
65 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
66 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
67 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
68 | Płytka dwurzędowa 6 otworów po przekątnej, prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
69 | Płytka dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
70 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
71 | Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
72 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
73 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
74 | Płytka Z. 13 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
75 | Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
76 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 0,7 mm | szt. | 2
77 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
78 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
79 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
80 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
81 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
82 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej,prawa/lewa,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
83 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
84 | Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
85 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
86 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
87 | Płytka Z. 13 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
88 | Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | szt. | 1
89 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | szt. | 1
90 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | szt. | 1
91 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | szt. | 1
92 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm | szt. | 1
93 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.175 mm | szt. | 1
94 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | szt. | 1
95 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.175 mm | szt. | 1
96 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 mm | szt. | 1
97 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 3,2 mm dł. 195 mm | szt. | 1
Razem wartość pakietu:
Instrumentariummusi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn.

## 11
Pakiet nr 11. Zespolenia ortopedyczne (2).
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe,blokowane |  |  | szt. | 10
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe; w kształcie litery T 7 otworowe; w kształcie litery L 8 otworowe; proste 6 otworowe; blokowane. |  |  | szt. | 6
3 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, blokowane. |  |  | szt. | 25
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. |  |  | szt. | 3
5 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11- otworowe; długie; wąskie, szerokie, krótkie 10, 12, 13, 14 i 15- otworowe; krótkie 10- otworowe; blokowane. |  |  | szt. | 30
6 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  |  | szt. | 170
7 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  |  | szt. | 80
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. |  |  | szt. | 1
9 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. |  |  | szt. | 5
Śruby samowiercące
10 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. |  |  | szt. | 40
11 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm. Opakowanie = 10 szt. |  |  | szt. | 10
12 | Śruba tytanowa, korowa, samowiercąca, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  |  | szt. | 10
Razem wartość pakietu:
Instrumentariummusi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn.

## 12
Pakiet nr 12. Zestaw do przezskórnej rekonstrukcji wysokości trzonu kręgowego.
Opis przedmiotu zamówienia |  | skład zestawu | Producent | Nr katalogowy | j.m | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI 1. Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa; 2. Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach; 3. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; 4. W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; 5. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. – minimum 18 minut; 6. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu); 7. Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym; 8. Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów; 9. W komplecie do implantacji: 2 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 1 zatyczka plastikowa do kaniuli roboczej ze znacznikiem radiologicznym, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 1 podajniki cementu z trokarem, 1 cement, 1 mieszalnik cementu; |  | implant rozszerzalny „in-situ” |  |  | szt. | 20
|  | Zestaw do przygotowania dojścia |  |  | zestaw | 10
|  | Mieszalnik ręczny + Cement |  |  | zestaw | 10
|  | Trokar podający cement |  |  | szt. | 10
|  | Igła |  |  | szt. | 20
Magazyn: 2 zestawy.

## 13
Pakiet nr 13. Trzpień krótki, przynasadowy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Trzpień przynasadowy Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14 |  |  | szt. | 50
2 | Panewka monoblock Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. |  |  | szt. | 50
3 | Głowa ceramika Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. |  |  | szt. | 50
4 | Śruba tytanowa Śruba gąbczasta (1szt) o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52 mm |  |  | szt. | 55
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn.

## 14 i 15
Pakiet nr 14. System do szycia łąkotki.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami Trzy implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  | szt. | 18
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igieł do stawu oraz służacą jako miarka uszkodzenia. zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu |  |  | szt. | 2
Razem wartość pakietu:
Magazyn: poz. 1-2 - po 3 szt.
Pakiet nr 15. Implant do zatoki stępu.
Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Implanty blokujace zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm ( skok co 1 mm).Implanty kaniulowane |  |  |  | 20
Instrumentariummusi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn.

## 16
Pakiet nr 16. Endoproteza kciuka.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym,pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostepny w 6 rozmiarach od 7,7 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długosciach od 22 mm do 28 mm |  |  | 10
2 | Szyjka ze stali nierdzewnej , dostepna w wersji prostej oraz 15 stopni offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla kazdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o srednicy 7 mm, umozliwiająca ruch na główce szyjki do 34 stopni i ruch całkowity w panewce do 112 stopni |  |  | 10
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostepna w 2 rodzajach : konikalna oraz sferyczna ( z piecioma pletwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia kości)w obu rodzajach dostepne 2 średnice: 9 mm oraz 10 mm |  |  | 10
4 | Kotwica wbijana do małych stawów, wykonana z nitinolu, z dwiema nićmi ( polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej) koloru białego o długości 45 cm każda, zakończonych igłami ugiętymi o średnicy 13mm lub 16 mm. Igły zakończone stożkowo. Nici w rozmiarze 2 lub 4. Kotwica o grubości 1 mm, wysokość 3,8 mm, szerokość 3,5 mm. Zestaw dostarczany w sterylnym opakowaniu wraz z szydłem o średnicy 2,0 mm. |  |  | 20
5 | Ligamentotaxor - jednorazowy, dynamiczny stabilizator zewnętrzny kości palców z możliwością regulowanej dystrakcji. Sterylny zestaw złożony z: 1. dwóch sprężyn dystrakcyjnych, 2. dwóch drutów Kirschnera 1,2 mm, 3. jednego drutu Kirschnera 1,5 mm, 4. dwóch plastikowych prowadnic ze standardowym spacerem w kolorze niebieskim 5. dwóch plastikowych prowadnic z przedłużonym spacerem w kolorze zielonym 6. jednorazowego celownika do drutów Kirschnera 7. czterech zaślepek drutów Kirschnera |  |  | 10
Proteza ścięgna
6 | Uniwersalna proteza ścięgna o przekroju eliptycznym wykonana z silikonowego elastomeru nieprzepuszczalnego dla promieni RTG. Długość całkowita 49 cm. Średnica zmienna wraz z długością od 3 mm/1,5 mm na początku do 6 mm/ 3 mm na końcu. |  |  | 20
Silikonowe protezy stawów ręki
7 | Silikonowe protezy stawów śródręczno-paliczkowych w minimum 7 rozmiarach z kątem ugięcia 30° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 15 mm do 30,7 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 12 mm do 25 mm. |  |  | 1
8 | Silikonowe protezy stawów międzypaliczkowych bliższych w minimum 6 rozmiarach z kątem ugięcia 15° odpowiadającym naturalnemu ugięciu stawu w stanie spoczynku. Trzpień proksymalny w rozmiarze od 13 mm do 19 mm. Trzpień dystalny w rozmiarze od 10 mm do 16,5 mm. |  |  | 1
Razem wartość pakietu:
Instrumentariummusi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn: poz. 4 - 4 szt., poz. 5 - 1 szt., poz. 6 - 2 szt.
Poz. 1-3, 7-8 zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 17
Pakiet nr 17. Druty Kirschnera.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm |  |  | szt | 900
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,2mm L -150mm – 380 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,4mm L - 150mm – 380 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 3,0mm L -150mm – 380 mm
2 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m |  |  | szt | 2
3 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 0,8mm L – 10 m |  |  | szt | 2
4 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 0,6 mm L 10 m |  |  | szt | 2
Razem wartość pakietu:
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 18
Pakiet nr 18. Implanty do zespolenia dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, wąskie i szerokie z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi |  |  | 30
2 | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, wąskie, długie, anatomicznie wygiete, dostępne rozmiary od 7 do 13 otw. |  |  | 5
3 | Płyty tytanowe, blokowane, do dalszej nasady kości łokciowej, anatomicznie ukształtowane z dystalnymi haczykami. |  |  | 5
4 | Śródszpikowy gwóźdź blokowany do złamań dalszej nasady kości promieniowej |  |  | 8
5 | Śruby tytanowe blokowane, korowe, średnica 2,4 mm, z mocowaniem torx |  |  | 160
6 | Śruby tytanowe blokowane, korowe, średnica 3,5 mm, z mocowaniem torx |  |  | 80
7 | Śruby tytanowe korowe, średnice 2,7 i 3,5 mm, z mocowaniem torx |  |  | 60
8 | Śruby blokowane, wieloosiowe, kobaltowe z mocowaniem torx |  |  | 50
9 | Śruba blokująca do gwoździa śródszpikowego, średnica 2,4 mm, mocowanie typu torx |  |  | 40
10 | Płytki blokowane tytanowe, proste do złamań trzonu kości łokciowej |  |  | 10
11 | Płytki blokowane tytanowe, bananowo wygięte do rekonstrukcji trzonu kości promieniowej |  |  | 10
12 | Płyty tytanowe, blokowane, anatomicznie ukształtowane , do artrodezy nadgarstka, pomiędzy kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka, grzbietowe, płaskie i z dwoma typami podgięcia |  |  | 2
13 | Płyty tytanowe, blokowane do kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane w kształcie litery H, grzbietowe |  |  | 2
14 | Płytki tytanowe blokowane do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowe typu L, T i skośne L |  |  | 5
15 | Wkręty kompresyjne, kaniulowane typu herbert, tytanowe z mocowaniem torx średnica 2 na 3 mm |  |  | 20
16 | Wkręty kompresyjne, kaniulowane typu herbert, tytanowe z mocowaniem torx średnica 2,5 na 3,2 mm |  |  | 10
17 | Wkręty kompresyjne, kaniulowane typu herbert, tytanowe z mocowaniem torx średnica 3 na 4 mm |  |  | 10
Razem wartość pakietu:
Instrumentariummusi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + sterylnie pakowane implanty.
Magazyn.

## 19
Pakiet nr 19. System endoprotezoplastyki stawu biodrowego bezcementowy prosty.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Trzepień prosty, bezcementowy, ze stopu tytanu, taperowany, w 1/3 bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, Koniec dystalny bocznie zaoblony, stożek 12/14, zredukowana geometria szyjki w A/P; na części trzonowej wzdłużne bruzdy wertykalne dla lepszej stabilizacji rotacyjnej; zredukowana boczna powierzchnia przykrętarzowa; dostępny w 2 opcjach kąta CCD: standard 131° oraz lateralizowany 127,5°- zwiększa offset o 5mm; każda z opcji kątowych w minimum 13 rozmiarach; Zakres offsetów w przedziale 35-52mm włącznie. Kolejne trzpienie rosną co 0,3mm w A/P, 1,1mm w M/L oraz co 3mm na długość; offset +1mm |  |  | szt | 70
2 | Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, pokryta okładziną porowatego tytanu napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; kształt hemisferyczny z wbudowanym brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,7mm (w kształcie bruzd o przebiegu równoleznikowym) dla poprawy fikacji w pierścieniu kostnym panewki; średnica od 44mm do 72mm włącznie ze skokiem co 2 mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. Panewki podczas implantacji podawane na impaktorze zapewniającym oparcie centralne jak i brzeżne na zewnętrznej krawędzi dla lepszej kontroli śródoperacyjnej. Posiadaja uniwersalny mechanizm mocowania wkłądki umożliwający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapenienia maksymalnego pokrycia głowy. Mozliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji |  |  | szt | 100
3 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną; Wkładki posiadaje pierścien fikcujący do panewki wykonany z tytanu. Posiadaje centralną wypustkę zamykającą montarzowy otwor panewki i jednocześnie centralizują wkładkę |  |  | szt. | 100
4 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach 28,32,36mm, każda w trzech rozmiarach długości szyjki |  |  | szt. | 100
5 | śruby panewkowe tytanowe, średnica 6,5mm, w długościach 15-90mm skalowane co 5mm |  |  | szt. | 40
6 | ostrza piły oscylacyjnej, jednorazowe, kompatybilne z użyczonym zestawem napędowym |  |  | szt. | 100
Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego
7 | Trzpień krótki, przynzsadowy, bezcementowy, oszczędzający krętarz większy. Kształt tzw. triple taper, kształt klina A/P o kącie rozwarcia 7stopni. W M/L profil łuku co ułatwia wprowadzanie. Stała krzywizna na łuku Adamsa. Część bliższa pokryta porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Dystalny koniec zaokrąglony (łatwiejsze wprowadzenie), zredukowany przyśrodkowo dla minimalizacji ryzyka konfliktu z korowka przy bardziej koślawym wprowadzeniu. Trzpień w dwóch kątach CCD: standard 134 stopnie i lateralizowany 131 stopni (zmiana offsetu +5mm). Offsety w zakresie 34,1-53.2mm; 12 rozmiarów Dostępne instrumentarium dedykowane do dostępów małoinwazyjnych. |  |  | szt | 30
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego cementowa
8 | Trzpień stalowy (stal chirurgiczna), cementowany, prosty, nie wymagający centralizera; w minimum 11 rozmiarach (8-18); stożek 12/14, 2 opcje kąta CCD: 131° i 134° (zmiana offsetu o 5mm w zakresie 34,7-47,7 dla wersji standardowej i 39,7-52,7 dla wersji laterailzowanej); Kształ klina - w części krętarzowej A/P o profilu "V" z kątem rozwarcia 8st (zwiększający kontakt i zmniejszający ryzyko migracji); łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stała dla każdego rozmiaru; zaokrąglony taperowany koniec dystalny; długość trzpienia rośnie co 5mm, w wymiarze M/L przyrosty co 1mm, w A/P co 0,5mm |  |  | szt | 50
9 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32mm w 6 długościach szyjki i 36 mm w 5 długościach szyjki |  |  | szt | 50
10 | Panewki cementowane, polietylenowe, dostępne w rozmiarach od 40mm do 58mm, symetryczne i asymetryczne (okap 20°), średnice wewnętrzne 28-32mm. Posiadają marker radiologiczne |  |  | szt | 5
11 | korek dokanałowy w minimum 3 rozmiarach |  |  | szt | 50
12 | Głowa bipolarna wykonana ze stali nierdzewniej i polietylenu; dostępna w minimum 13 rozmairach (41-57mm skalowane co 1mm) dla głów wewnętrznych 28 lub 32 (do wyboru operatora); posiadają pierścien zabezpieczający przed wypadnięciem głowy wewnętrznej |  |  | szt | 45
Razem wartość pakietu:
Instrumentariummusi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn.

## 20
Pakiet nr 20. Zespolenia ortopedyczne (3).
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem,zakładana od strony bocznej. Od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt. | 16
2 | Płytka piszczelowa,kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej.Wersja prawa i lewa.W części trzonowej od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych, wczęści nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów ,w tym jeden do stabilizacjikostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją.Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać jeden koniec odpowiednio wyprofilowany umożliwiający wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5 mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5 mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał – stop tytanu. | szt. | 3
3 | Płytka strzałkowa dalsza boczna, od 4 do 10 rozdzielnie położonych otworów blokowanych i 2 otwory wydłużone kompresyjne w części trzonowej oraz 6 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 85mm-145mm. Materiał tytan | szt. | 6
4 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio- bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej . W części nasadowej 7 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową.Otwory kompresyjne z dwkierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia . Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymcasowej stabilizacji płytki.Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał –stop tytanu. | szt. | 6
5 | Płytka dystansowa piszczelowa z wysokością klina od 5mm - 17,5mm. Płytka ma posiadać dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane gąbczaste śr 6,5mm oraz dwa otwory blokowane pod wkręty blokowane o śr 5,0mm. Materiał - tytan. | szt. | 1
6 | Wkręt korowy blokowany samogwintujący o śr. 5,0 , dł. 16mm - 95mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 180
7 | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł. 16mm-85mm.Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan. | szt. | 25
8 | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm , dł. 12mm -85mm. Łby wkretów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan. | szt. | 35
Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny. Wymagania: Długość L=180÷320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=6÷9mm ze skokiem (co 1mm) oraz gwóźdź krótki L=150 mm i średnicy 8,9mm. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania w przynajmniej trzech płaszczyznach, wszystkie otwory gwintowane w tym otwór fasolkowy ma posiadać w środkowej części otwór gwintowany pozwalający na wprowadzenie wkrętu 5,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej trzech rozmiarach. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. Wkręty blokujące i gwoździe kodowane kolorami - każda średnica inny kolor. System wykonany z tytanu
9 | gwóźdź | szt. | 30
10 | Wkręty blokujace ø4,5mm i 4,0mm | szt. | 120
11 | Wkręty blokujace ø3,0mm | szt. | 10
12 | Śruba zaślepiająca do gw. ramiennych o dł. od 0 - 5mm. | szt. | 30
13 | Śruba kompresyjna do gw. ramiennych | szt. | 3
Gwóźdź podudziowy z opcją wielopłaszczyznowego blokowania. Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno – rekonstrukcyjny). Długość L=285÷390mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8÷12mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1mm). Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów, zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: W otworach rekonstrukcyjnych gwoździa ø8,ø9 zapewniają alternatywne, zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy ø4,0 jak i ø4,5,w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa ø10mm, zamienne stosowanie rygli ø5,0 i ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.
14 | gwóźdź | szt. | 20
15 | Wkręty blokujące ø4,0mm -5,5mm | szt. | 90
16 | Śruba zaślepiająca/kompresyjna do gw piszczelowego | szt. | 20
Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany. Gwóźdź śródszpikowy udowy (uniwersalny). Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. Długość L=200÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi kaniulowanymi o średnicy ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5.
17 | gwóźdź | szt. | 15
18 | Wkręty blokujące ø4,5mm/6,5mm | szt. | 60
19 | Śruba zaślepiająca/kompresyjna do gw udowego | szt. | 15
Gwóźdź do artrodezy stawu skokowego Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny Długość L=180-320mm (ze skokiem co 20mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10-12mm ze skokiem (co1mm), w wersji kaniulowanej. Gwóźdź zapewniający usztywnienie stawu skokowego, z możliwością śródoperacyjnej kompresji stawu. W części bliższej co najmniej 3 otwory zapewniające opcje blokowania w przynajmniej dwóch różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min.3 otwory zapewniających co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem (w tym 1 kompresyjny). Otwory do blokowania zapewniające możliwość alternatywnego stosowania rygli Ø5 i Ø5,5. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. System wykonany ze stopu tytanu.
20 | gwóźdź | szt. | 2
21 | Wkręty blokujące ø5mm i 5,5mm | szt. | 8
22 | Śruba zaślepiająca/kompresyjna | szt. | 2
Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy krotki i długi
23 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Krótki – dł. 180mm-200mm - pokryty celownikiem, średnica 10mm-11mm dla części dalszej i 16mm średnicy w części bliższej. Kąt trzonowy 125°,130°135°. Blokowany śrubą zespalającą o średnicy 10,5mm. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0 - 15mm stopniowane co 5mm. | szt. | 60
24 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: Długi - długość 280mm - 420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty celownikiem dalszym. Średnica części dalszej 10mm- 11mm i 16mm w części bliższej. Gwóźdź długi w wersji lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o maksymalnej średnicy 10,5mm.Gwóźdź w części dalszej ma posiadać 1 otwór dynamiczny oraz dwa otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Gwoździe kodowane kolorami każda średnica inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx. System wykonany ze stopu tytanu. | szt. | 10
25 | Śruba zespalająca Ø10,5mm L= 80mm - 120mm | szt. | 70
26 | Śruba zespalająca Ø 5,0mm L =80mm - 110mm | szt. | 20
27 | Wkręt blokujący ø5,0 | szt. | 90
28 | Śruba zaślepiająca/ kompresyjna | szt. | 70
Endoproteza głowy kości promieniowej
29 | Endoproteza głowy kości promieniowej Wymagania: Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach 20- 22- 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu , oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performmance . Dostarczana w stanie złożonym sterylnym. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wg ISO 5832-12 o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15 st. w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30 st.. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy - główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | komplet | 8
Razem wartość pakietu:
Poz. 1 - 29: Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty w sterylnych opakowaniach.
Poz. 1 - 28:Magazyn.
Poz. 29: zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 21
Pakiet nr 21. Siatki przepuklinowe samomocujące.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 20m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Siatki przepuklinowe wykonane z dzianego, monofilamentowego polipropylenu z monofilamentowymi wchłanialnymi haczykami z kwasu polimlekowego po obu stronach. Kształt:wstępnie przecięta eliptycznie siatka z rozcięciem i samochwytającym, zaginanym płatem, prawo - i lewostronna | 12 cm x 8 cm prawostronna | 50
2 |  | 12cm x 8 cm lewostronna | 50
3 | Siatki przepuklinowe wykonane z dzianego, monofilamentowego polipropylenu z monofilamentowymi wchłanialnymi haczykami z kwasu polimlekowego po obu stronach. | 15 cm x 9 cm | 100
Razem wartość pakietu:
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 22
Pakiet nr 22. Staplery endoskopowe.
l.p. | Opis poroduktu | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy. | Cena netto op. jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1. | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego przeznaczona do ładunków prostych wykonujących zespolenie o długości 60 mm. Stapler posiadający dwie dźwignię: 1 zamykająca, 2 spustowa odpalająca ładunek. Konstrukcja staplera umożliwiająca jego wielokrotne zamykanie i otwieranie. Ramię staplera wyposażone w ergonomiczne obrotowe pokrętło sterujące umożliwiające zarówno rotację 360 ° jak i artykulację min. 45° bez konieczności styku z tkanką, artykulacja jednym placem wskazującym do 20°, powyżej całą ręką. Możliwość 12 krotnego wystrzału. W celu uniknięcia kontaminacji krzyżowej i uzyskania precyzyjnego cięcia nóż umieszczony ładunku. Długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm, długość szaftu 455mm lub 355mm Opakowanie = 1 szt. | op. | 18
2. | Jednorazowy ładunek do staplera endoskopowego. Ładunek posiadający 6 rzędów tytanowych zszywek na całej długości, zszywki formowane w kształt litery B, ładunek kompatybilny z trokarem 12 mm. Ładunek z nożem do endoskopowego liniowego staplera tnącego o długość linii szycia 60 mm, długość linii cięcia 56mm, ZIELONY: liczba rzędów 4, wysokość zszywki otwartej 4,1 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2,0 mm . Do tkanki zwykłej/ grubej Opakowanie = 6 szt. | op. | 3
3. | Jednorazowy, bezostrzowy, optyczny trokar o średnicy 12mm, dł. 95mm z atraumatycznym separatorem tkanek o kształcie asymetrycznym, typu ,,ptasie skrzydło,, Trocar zbudowany z wejścia optycznego, obturatora, uszczelnienia pierwotnego i wtórnego, zaworu odcinającego i karbowanego profilu w części środkowej w celu stabilizacji w powłokach Opakowanie = 6 szt. | op. | 3
Razem wartość pakietu:
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 23
Pakiet nr 23. Ostrza do dermatomu i piły De Souttera.
l.p. | Opis poroduktu | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy. | Cena netto op. jednostkowego | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Ostrza Blade-Duplex do dermatomu firmy DE Soutter Opakowanie= 5 szt. | op. | 4
2 | Ostrze piły DeSoutter 6 x 22 x 0,70 mm Opakowanie= 5 szt. | op. | 5
3 | Ostrze piły DeSoutter 10 x 23 x 0,70 mm Opakowanie= 5 szt. | op. | 5
Razem wartość pakietu:
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 24
Pakiet nr 24. Elektrody do ablacji.
Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Elektrody do ablacji (sterylne) pasujące do waporyzatora MITEK WAPR-3. |  |  | szt | 10
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 25
Pakiet nr 25. Implanty i akcesoria artroskopowe kolana.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.Mocowanie piszczelowe. Śruba interferencyjna: biowchłanialna PLLA-HA o srednicach w zakresie 7-12 mm i długościach 23,28 i 35 mm.Zestaw mocowanie udowe+ sruba piszczelowa + drut prowadzący. Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze do jego przechowywania i sterylizacji. |  |  | Zestaw | 50
2 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kątowe oraz obturator. |  |  | szt | 6
3 | Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS) , umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu. |  |  | szt | 5
4 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm +/- 0,5mm. Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału. |  |  | szt | 10
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze do przechowywania i sterylizacji + implanty.
Magazyn.

## 26
Pakiet nr 26. Ostrza jednorazowe do artroskopii kolana i nadgarstka kodowane kolorem kompatybilne z rękojeścią Shavera- Stryker.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Ostrza AGGRESIVE PLUS lub równoważne rozmiar 4mm |  |  | szt. | 35
2 | Ostrza typ Tomcat lub równoważne rozmiar 4mm |  |  | szt. | 30
3 | Ostrza small 2,5 mm x 80 mm do artroskopii nadgarstka |  |  | szt. | 20
4 | Frezy small do artroskopii nadgarstka |  |  | szt. | 20
Razem wartość pakietu:
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 27
Pakiet nr 27. Wkręty, wiertła i podkładki.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Podkładki fi 3,5; 4,5 od 15-20 |  |  | szt. | 40
2 | Gwoździe Rusha fi 2,5 od 14 do 22 mm |  |  | szt. | 30
3 | Wkręty kaniulowane, samogwintujące fi 3,5 od 35-55 mm |  |  | szt. | 40
4 | Wiertło 2,5 /1,2/150 |  |  | szt. | 2
5 | Wkręty gąbczaste fi 6,5 z dłuższym gwintem , imbus od 55-75 mm |  |  | szt. | 40
6 | Wkręty gąbczaste fi 4,5 samogwintujące , mbus od 35 do 65 mm |  |  | szt. | 40
Razem wartość pakietu:
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 28
Pakiet nr 28. System leczenia wypadania macicy.
Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
System leczenia wypadania macicy – do naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej dający możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. Narzędzia pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. System jednorazowy. |  |  | zest. | 15
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 29
Pakiet nr 29. System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy.
Opis przedmiotu zamówienia | Producent | Nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z systemu kotwiczenia tkanek -3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu zawieszenia. System jednorazowy. |  |  | zest. | 10
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

## 30
Pakiet nr 30. System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
Opis przedmiotu zamówienia | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 20 m-cy | Cena jedn. brutto za 1 szt. | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
SYSTEM DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU Z FIKSACJĄ RAMION PRZEZ OTWORY ZASŁONIONE
Taśma wykonana z polipropylen/monofilament. Taśma: szerokość 10-13mm, długość 100-500mm. System prowadnic ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out. Stalowa prowadnica służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic z wskaźnikiem głębokości położenia w tkance. System jednorazowy. | 15 | 840
Dostawy zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego każdorazowo w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.