## Załącznik_2A do SWZ
Tabela A - Pompy do mechanicznego wspomagania lewej komory serca
Lp | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | Zawartość opakowania handlowego | Cena netto za opakowanie handlowe
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J | K | L
1 | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca. Pompa z opcją zdalnego dostępu. Średnica szaftu 9 F. Średnica pompy 14 F. Kompatybilna z koszulką 14 F. Koszulki 14F typu „peel-away” w zestawie (13 i 25 cm). Kompatybilność z prowadnikiem 0,018”. Wydajność: do 4,3 L na minutę. Marker cieniujący włatwiający pozycjonowanie pompy. Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania. Pomiar całkowitego rzutu serca. Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni. | zestaw | 3 | 30
Tabela B - Najem dwóch konsoli sterujących pompami
Lp | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J
1 | System podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu. Możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy. Wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy. Sygnalizacja na wyświetlaczu o niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterującej. Możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta. Zdalny dostęp do pracy pompy. Urządzenia na mobilnej podstawie; posiadające kolorowy wyświetlacz LCD. | miesiąc | 24 | 36
Cena oferty ( wartość brutto Tabeli A + wartość brutto Tabeli B)…................................................. zł