# zał. nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Myjnia automatyczna do endoskopów – mycie i dezynfekcja dwóch endoskopów

Producent: …........................

Typ: …...................................

Ilość: ………………………….

| Lp. | Parametry | Wymagania | Wartości oferowane, szczegółowy opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnie automatyczne do endoskopów |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do jednoczesnego mycia i dezynfekcji minimum dwóch endoskopów elastycznych w sposób automatyczny i powtarzalny | Tak |  |
|  | Jednoczesne mycie endoskopów różnych producentów, bez konieczności adaptacji przyłączy / ewentualne przyłącza do myjni dla posiadanych i dokupywanych w przyszłości endoskopów ma zapewnić bezpłatnie dostawca myjni Każda myjnia zaadoptowana do jednoczesnego mycia endoskopów produkcji Pentax i Olympus. | Tak |  |
|  | Pełna współpraca myjni z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami Pentax: EC38-I10F2; EC-3890FK2; EC-3890Fi2; EC-3890LI; EC-3470MK; EG-2990i; EG-29W; EG29-i10; EG2990K; EC38-i10F2; ED-3490TK; ED34-I10T; ED-3490TK; ED-3480TK, EG38-J10UT oraz Olympus: GIF-H185; GIF-H180; GIF-Q165; GF-UCT180; GIF-2T160; CFQ 165L; CF-Q165L; TJF-145 | Tak |  |
|  | Proces dezynfekcji w temperaturze do 58℃ | Tak, podać |  |
|  | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) | Tak |  |
|  | Obudowa oraz drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej; komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego; dopuszcza się drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej z przeszkleniem (wskazać materiał komory myjącej) | Tak, podać |  |
|  | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | Tak |  |
|  | Uzdatnianie/dezynfekowanie mikrobiologiczne wody – termiczne, system filtracji membranowej lub poprzez wbudowaną lampę UV | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna i równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopu podczas całego procesu mycia i dezynfekcji, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | Tak |  |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach ze stali kwasoodpornej, wysuwanych z myjni lub w co najmniej dwóch niezależnie pracujących komorach oferowanego urządzenia –(jeden endoskop na jedną komorę na cykl), pozwalających na ułożenie sondy endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. | Tak |  |
|  | System myjący i suszący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów lub zintegrowanego boksu ciśnieniowego | Tak, należy również podać czy system myjący i suszący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów realizowany jest przy użyciu niezależnych konektorów czy zintegrowanego boksu ciśnieniowego |  |
|  | Myjnia ładowana od frontu lub od góry | Tak, podać |  |
|  | Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | W standardzie zaprogramowany program podstawy obejmujący m. in. czyszczenie wstępne, czyszczenie detergentem, płukanie, dezynfekcję, schładzanie, suszenie. Czas realizacji z programów maksymalnie 60 min. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny program samodezynfekcji myjni | Tak |  |
|  | Minimum dwuliniowy wyświetlacz tekstowy komunikatów, min. Czterdzieści znaków na linię, z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i komunikatów o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze | Tak, podać |  |
|  | Licznik wykonanych procesów mycia/dezynfekcji, dostępny dla użytkownika |  |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu | Tak |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V; 50Hz. Zamawiający dopuszcza zasilanie myjni prądem 1-fazowym (230V, 50Hz), zastrzeżeniem, że wszelkie niezbędne modyfikacje instalacji u Zamawiającego, dokona Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne maksimum 60℃ | Tak, podać |  |
|  | Port komunikacyjny zapewniający współpracę z zaoferowanym systemem archiwizacji | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego, soli (o ile jest wymagana) | Tak |  |
|  | System automatycznego rozpoznawania endoskopów i pracownika obsługującego dany proces mycia. Wymagane jest, aby wszelkie wykorzystane podzespoły i oznakowania były na bieżąco kontrolowane i naprawiane w okresie trwania dzierżawy. System umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany podzespół nie był wyrobem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych. | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja parametrów procesu mycia endoskopów w postaci elektronicznej oraz podwójnego wydruku (oryginał i kopia) za pomocą urządzenia wbudowanego lub zewnętrznego stojącego na myjni.. Wydruk zawiera informacje o: typie i nr ser. endoskopu, osobie obsługującej myjnię, wyszczególnionych procesach mycia i dezynfekcji wraz z końcowym potwierdzeniem prawidłowego zakończenia dezynfekcji, z datą i godziną. W przypadku oferowania urządzenia z dwoma lub więcej niezależnymi komorami myjącymi dopuszcza się jeden ogólny system archiwizacji procesu mycia w postaci elektronicznej oraz wydruk w/w danych wykonany na jednej ogólnej drukarce Myjni lub indywidualnej drukarce każdej z komór myjących osobno. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany podzespół nie był wyrobem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych. | Tak, podać |  |
|  | ## Płukanie końcowe w wodzie zdezynfekowanej | Tak |  |
|  | Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 320 mbar | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi myjni, instrukcja przeprowadzania procesu mycia/dezynfekcji w oferowanej myjni w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak |  |
|  | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | Tak |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883, lub równoważną, zgodność z normą bez względu na stosowane środki myjąco-dezynfekujące lub urządzenie wraz z oferowanymi w niniejszym postepowaniu środkami myjąco-dezynfekującymi spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883 lub równoważnej. | Tak |  |
|  | Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem notyfikacyjnym (certyfikat producenta i deklarację zgodności załączyć do protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia) | Tak |  |
| - u | Urządzenie - fabrycznie nowe lub - używanie z rokiem produkcji nie starszym niż 2016 (w przypadku zaoferowania myjni endoskopowych, które od 2016 r pracują u Zamawiającego, tj. myjnie ETD4 Basic GA prod. Olympus) | Tak, podać |  |
| Środki chemiczne |  |  |  |
|  | Płynny środek do mycia endoskopów elastycznych umożliwiający mycie manualne i maszynowe lub tylko maszynowe endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w stężeniu od 0,5% do 3% w temperaturze do 60℃. Preparat powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia, nie może powodować uszkodzenia narzędzi (zmiana barwy, pęknięcia, klejenie powierzchni, korozję, osadzanie nalotów, zacieki i inne). Opakowanie dostosowane do oferowanej myjni, min 2 l. | Tak, podać |  |
|  | Preparat nisko pieniący do dezynfekcji endoskopów elastycznych używanych przez Zamawiającego (Pentax, Olympus). Proces mycia/dezynfekcji przy udziale oferowanego preparatu musi cechować się: bakteriobójczością, grzybobójczością, wirusobójczością, prątkobójczością. Czas osiągnięcia efektu bójczego musi być zgodny z cyklem działania oferowanej myjni. Opakowanie dostosowane do oferowanej Myjni, min. 2 l. Dopuszcza się zastosowanie środków spełniające powyższe parametry, a dodatkowo cechujących się sporobójczością. | Tak, należy również wskazać czy preparat wykazuje działanie sporobójcze |  |
|  | Sól do uzdatniania oferowanej myjni zgodna z zaleceniami producenta oferowanej myjni (jeżeli jest konieczność jej wykorzystania. Wypełnić tylko w przypadku konieczności jej wykorzystania. | Tak/Nie |  |

………………………………………………………………….

(podpis upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)