**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ**

Znak sprawy: SZP.2420.5.2024

Data: 08.02.2024

**Dotyczy:** **Dostawy wirówek laboratoryjnych**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku. poz. 1605), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pyt. 1.:** Dotyczy zadania nr 2  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym z informacja o stopniu przyspieszania i hamowania ustawia się wewnątrz menu wirówka oraz nie jest prezentowana bezpośrednio na wyświetlaczu?

**Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 2**

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytania do zadania nr 1:  
**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wirówki o prędkości 15200 obr/min, przy której osiągane jest przeciążenie większe od wymaganego wynoszące 25830 x g?  
**Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.  
Pyt. 2.:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wirówki z prędkością minimalną wynoszącą 300 obr/min oraz z krokiem co 100 obr/min?  
**Odp.:** **Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.  
Pyt. 3.:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wirówki z 9 krzywymi przyśpieszania i hamowania oraz z zakresem temperatury od -10°C do +40°C?  
**Odp.:** **Nie, zamawiający nie dopuszcza powyższego i pozostaje przy zapisach SWZ.**Pyt. 4.: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wirówki o głębokości o 1 cm większej niż wymagana oraz wadze o 5 kg większej niż wymagana?  
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Wykonawca 3**

**Pyt. 1.:** Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie wirówki o wymiarach 600 x 750 x 560 mm oraz wadze 137 kg, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.  
**Odp.:** **Zamawiający nie dopuści, pozostaje przy zapisach SWZ, zaproponowana wirówka jest za ciężka.  
Pyt. 2.:** Zadanie 2: Prosimy o dopuszczenie wirówki bez funkcji pracy ciągłej.  
**Odp.:** **Zamawiający nie dopuści powyższego, pozostaje przy zapisach SWZ.  
Pyt. 3.:** Zadanie 2: Prosimy o dopuszczenie wirówki, w której na wyświetlaczu nie ma informacji o stopniu przyśpieszenia lub hamowania, ale jest nr programu. Stopień przyśpieszenia lub hamowania można sprawdzić poprzez menu.  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Wykonawca 4**  
**Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem prędkości 300-15200 rpm oraz przyspieszeniem do 25830 xg ?  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostaje przy zapisach SWZ.  
Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuści wirówkę z krokiem regulacji obrotów co 100 rpm ?  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostaje przy zapisach SWZ.**  
**Pyt. 3.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 9 profili rozpędzania oraz 10 hamowania ?  
**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**  
**Pyt. 4.** Czy Zamawiający dopuści wirówkę z systemem chłodzenia do -10 st. C ?  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 5.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją czasu do 9 h 59 min. plus praca ciągła?  
**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.   
Pyt. 6.** Czy Zamawiający dopuści wirówkę o głębokości 69 cm oraz wadze 120 kg ?  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Dotyczy Zadanie 2**  
**Pyt. 1.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją czasu do 9 h 59 min. plus praca ciągła?  
**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.  
Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (HxWxD) 36.2 x 56.6 x 66 cm i wadze 61 kg?  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Z up. Dyrektora, Mirosław Zdunek, z-ca Dyrektora ds. technicznych**