Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Mobilny podnośnik elektryczny z wyposażeniem  - 1 kpl..

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
niepowystawowy / 2024 rok

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Elektryczny podnośnik mobilny pacjenta o obniżonej podstawie pozwalający wjechać pod większość łóżek szpitalnych | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne Litowo-jonowe | TAK, podać |  |
|  | Podnośnik wykonany z anodowanego aluminium | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odłączenia ramienia nośnego od podstawy mocowanego za pomocą dwóch śrub | TAK, podać |  |
|  | Waga podnośnika | podać |  |
|  | Wysokość maksymalna ramienia podnośnika 2090 mm +/- 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość minimalna ramienia podnośnika 1455 mm +/- 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość części podjazdowej podstawy max. 60mm | TAK, podać |  |
|  | Podstawa rozsuwana elektrycznie w zakresie 745mm - 1028mm +/- 10 % | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200kg | TAK, podać |  |
|  | Kółka tylne podwójne 75mm +/- 10% z hamulcami oraz przednie podwójne 46mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Średnica skrętu 1330mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna przestrzeni podnoszenia 1245mm +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | 2 prędkości podnoszenia bez obciążenia 27mm/s i 37mm/s +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm awaryjnego opuszczania mechaniczny | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą przewodowego pilota | TAK, podać |  |
|  | Poziom głośności 52,8 dB +/- 10% | TAK, podać |  |
|  | Poziom ochrony IPX4 | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia podnośnika oraz składane podparcia rąk pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt nośny z 2 zawiesiami rozstawionymi na min. 440mm wyposażonymi w zatrzaski. | TAK, podać |  |
|  | Pas podnośnika oraz wszystkie uchwyty i ramy nośne wyposażone w mechanizm szybkozłączny pozwalający na ich szybką zamianę bez użycia narzędzi. | TAK, podać |  |
|  | Uprząż do podnoszenia pacjenta w pozycji siedzącej z podwyższonym podparciem głowy | TAK, podać |  |
|  | Możliwość doposażenia w zewnętrzną ładowarkę baterii mocowaną do ściany | TAK, podać |  |
|  | Wyłącznik awaryjny jasno oznaczony kolorem czerwonym | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty