## Pakiet 1
Łóżka sterowane elektrycznie
| Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200-220 cm x 90 -95cm wraz z funkcją przedłużania leża. Leże posiada dodatkowe otwory na dodatkowe wyposażenie we wszystkich narożnikach | wymagane
2 | Szerokość łóżka z zamontowanymi barierkami bocznymi poniżej 100cm | wymagane
3 | Funkcja przedłużania leża min. 150 mm | 150 mm – 0 pkt; powyżej 150 mm – 10 pkt
4 | Długość podstawy łózka 160 cm /+/- 3 cm szerokość podstawy łózka 80 cm /+/- 5cm/ dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu | wymagane
5 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga | wymagane
6 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | wymagane
7 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia regulacyjna umieszczona w górnej lub dolnej części oparcia pleców | wymagane
8 | Dźwignia regulacji funkcji CPR umieszczona w górnej części oparcia pleców lub z boku łózka | Dzwignia CPR w górnej częsci leza- 5 pkt
9 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | wymagane
10 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min.380 mm do min.750 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | regulacja poniżej 380mm -5pkt : regulacja powyżej 750 mm -5 pkt
11 | Regulacja elektryczna pleców min 65° oraz regulacja elektryczna uda min 34° | plecy powyżej 65 st -5 pkt: uda powyżej 34 st -5 pkt
12 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15° | wymagane
13 | Regulacja funkcji elektrycznych ze pomocą pilota przewodowego | wymagane
14 | Pilot posiada graficzną informację o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR,dopuszcza się pilota bez graficznej informacji umiejscowienia dżwigni CPR | wymagane
15 | Możliwość uzyskania pozycji antyszokowej za pomocą siłowników elektrycznych | wymagane
16 | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych przez personel medyczny. Blokada elektroniczna lub mechaniczna | wymagane
17 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi lub HPL Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | wymagane
18 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. Funkcja realizowana automatycznie podczas regulacji segmentów | wymagane
19 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 8 cm | 8 cm – 0 pkt; Powyżej 8 cm – 10pkt
20 | Autoregresja segmentu uda min4,5cm | 4,5 cm – 0 pkt; Powyżej 5cm – 10pkt
21 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4., dopuszcza się autoregresje bez systemu teleskopowego | wymagane
22 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. Dopuszcza się brak graficznej informacji o zablokowaniu szczytów | wymagane
23 | Koła metalowe lub tworzywowe średnicy 125mm lub 150mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | wymagane
24 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | wymagane
25 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, lub przesunięcie w tył lub przód ,zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. | Barierka z listwą odbojową 5 pkt; Barierka bez listwy odbojowej -0 pkt
26 | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej - Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej wysokości140 mm (+/-20). Materac dwustronny . Wysuwana lakierowana półka na pościel. Wysięgnik z uchwytem ręki w szesciu sztukach - Wieszak do kroplówki Zapasowy pilot pacjenta -1 sztuka .Tworzywowy tablet nakładany na barierki -5 sztuk ,przystosowany do spożywania posiłków z regulacją szerokości i wyprofilowanym miejscem na kubek. Dodatkowe barierki montowane od strony nóg jako zabezpieczenie pacjenta na całej długości – 5kpl | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena -
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Łóżko sterowane elektrycznie | szt. | 18
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
Łóżko z ramą ortopedyczną
Lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. | graficzna informacja zablokowane/odblokowane -5 pkt
2 | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | wymagane
3 | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | wymagane
4 | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, w pełni zabezpieczające pacjenta. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. | wymagane
5 | Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta | wymagane
6 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Barierki z trwale wbudowanymi wskaźnikami kąta nachylenia segmentu pleców – 5 pkt
7 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie metalowymi lamelami,tworzywowymi lub HPL wmontowanymi na stałe. Po kilka lameli w segmencie pleców i podudzia. Lamele gładkie, nadające się do dezynfekcji. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. | wymagane
8 | Leże oparte na systemie ramion wznoszących. | wymagane
9 | Koła metalowe o średnicy 150mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. Koła z możliwością zablokowania jazdy i obrotu. | wymagane
10 | Wysokość leża regulowana, liczona od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac – zakres regulacji wysokośc min.i 420 – 730mm | poniżej 400mm-10 pkt :powyżej 740 mm-10 pkt
11 | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 30mm) | wymagane
12 | Szerokość zewnętrzna łóżka max.–100cm | szerokość poniżej 100 cm - 5 pkt
13 | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) | wymagane
14 | Regulacja segmentu pleców w zakresie min 0 – 65o | powyżej 65 st -5pkt
15 | Regulacja segmentu uda w zakresie 0 – 30o | powyzej 30 st -5pkt
16 | Mechanizmy regulacji wysokości, segmentu pleców i uda umieszczone w ramie łóżka od strony szczytu nóg | wymagane
17 | Segmenty pleców i uda, wysokość regulowane niezależnie, trzema osobnymi mechanizmami | wymagane
18 | Graficzne oznaczenie regulacji na ramie łóżka | wymagane
19 | Mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji | wymagane
20 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.8cm, w segmencie uda: min.4,5cm. | Autoregresja: Plecy powyżej 9 cm -5 pkt udo powy,zej 5 cm – 5pkt
21 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.Dopuszcza się inny niż teleskopowy system autoregresji | wymagane
22 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | wymagane
23 | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, w tulejach tworzywowy wkład | wymagane
24 | Wyposażenie łóżka: | wymagane
a | Barierki opisane powyżej, | wymagane
b | Podwójna rama ortopedyczna, wykonana ze stali chromowanej, montowana w tulejach, wyposażona w min 2 belki poprzeczne, 3 bloczki i wysięgnik ręki, a także wieszak kroplówki | wymagane
c | Materac z pianki poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze, grubość minimum 10cm | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Łóżko z ramą ortopedyczną | szt. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
Szafka przyłóżkowa
Lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV o budowie kontenerowej. Dopuszcza się również konstrukcję z profilami aluminiowymi | wymagane
2 | Konstrukcja wykonana w technologii antybakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antybakteryjność lakieru i tworzywa | Tak-5 pkt Nie-0 pkt
3 | szerokość całkowita: od370mm-do500 mm | wymagane
4 | Wysokość całkowita: 850 mm(+/- 60mm) | wymagane
5 | Wymiary blatu bocznego mm 590( +/- 50 mm )x340 ( + 50 mm ) | wymagane
6 | Regulacja wysokości blatu bocznego 730 (+/-80 mm)-1050mm(+/-60) | wymagane
7 | Blaty szafki wykonane z tworzywa HPL lub z tworzywa ABS | Blaty z HPL – 5 pkt; Blaty z ABS – 0 pkt
8 | Blaty szafki wykonane w technologii antybakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antybakteryjność lakieru i tworzywa | Tak-5 pkt; Nie – 0 pkt
9 | Blat górny i boczny z zabezpieczeniem chroniącym przedmioty przed upadkiem | Tak – 5 pkt; Nie – 0pkt
10 | Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania i prowadzenia szafki | Tak – 5 pkt; Nie – 0pkt
11 | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany do wnęki w korpusie szafki, nie powodując zwiększenia gabarytów kiedy nie jest używany. Dopuszcza się również blat odejmowany z możliwością montażu z prawej lub lewej strony szafki dopuszcza się inne wspomaganie podnoszenia blatu niż sprężyna gazowa | blat chowany w korpusie 5 pkt; sprężyna gazowa -10 pkt
12 | Szafka dwustronna z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony szafki przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Szuflada Górna wysuwana na prowadnicach. | wymagane
13 | Czoło szuflady oraz drzwiczki wykonane z tworzywa HPL lub lakierowane proszkowo. | wymagane
14 | Blaty szafki wykonane w technologii antybakteryjnej z certyfikatem potwierdzającym antybakteryjność lakieru i tworzywa | Tak-5 pkt Nie – 0 pkt
15 | Szuflada oraz drzwiczki dwustronne z możliwością ograniczenia wysuwu szuflady w stronę ściany | Tak-5 pkt Nie -0 pkt
16 | Szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik, dopuszcza się szafkę bez uchwytu na ręcznik | uchwyt na ręcznik - 5 pkt
17 | szafka odporna na środki dezynfekcyjne | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Szafka przyłózkowa | szt. | 28
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 4
Koncentrator tlenu
Lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Napięcie podczas działania250V, 50Hz | wymagane
2 | Poziom hałasu <45dB(A) | poniżej 40dB - 10pkt
3 | Zużycie energii maks 380W | poniżej 360W -10pkt
4 | Waga max.20kg | poniżej 20 kg -5 pkt
5 | Wymiary max.(57cm x 25cm x 60cm) bez kółeczek | wymagane
6a | Koncentracja O2 - 1 do 4 l/min 90% | powyżej 93% -5 pkt
6b | Koncentracja O2 - 4 do 5 l/min 80% | powyżej 85% -5 pkt
6c | Koncentracja O2 - 5 do 6 l/min 70% +-3% | powyżej 70%- 5pkt
7 | Kaniula donosowa | wymagane
8 | Nawilżacz tlenu | wymagane
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Koncentrator tlenu | szt. | 2
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 5
Autorefraktometr
Lp | Opis minimalnie wymaganych parametrów | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Zakres pomiarowy dla sfery min. od -20D do +23D | Tak
2 | Zakres pomiarowy dla cylindra min od 0D do ±12D | większy zakres -5 pkt
3 | Zakres pomiarowy osi cylindra min od 1° do 180° | Tak
4 | Pomiar na zasadzie skiaskopii | Tak
5 | Regulacja VD: sześć zakresów od 0mm do 16mm | Tak
6 | Zakres pomiarowy krzywizny rogówki min od 5mm do 11mm | Tak
7 | Keratometria: centrum i peryferii | Tak
8 | Obszar pomiarowy dla keratometria peryferii min 25° | Tak
9 | Czas pomiaru refrakcji nie dłuższy niż 0.04 sek | krótszy czas-5 pkt
10 | Czas pomiaru keratometrii nie dłuższy niż 0.3sek | krótszy czas-5 pkt
11 | Ekran o przekątnej min 5,7’’ dotykowy | większy ekran -5 pkt
12 | Pamięć min. 50 badań | Tak
13 | Funkcja retroiluminacji | Tak
14 | Regulacja jasności optotypu | Tak
15 | Pomiar astygmatyzmu rezydualnego | Tak
16 | Wskaźnik wiarygodności badania | Tak
17 | Tryb pomiaru dla dzieci i dla osób z oczopląsem | Tak
18 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak
19 | Kontrola akomodacji w trakcie badania | Tak
20 | min. średnica źrenicy: Ø2,3 mm | Tak
22 | pomiar ekwiwalentu sferycznego | Tak
23 | pomiar średnicy rogówki min. 0-16mm | Tak
24 | Pomiar źrenicy | Tak
25 | stolik elektryczny pod urządzenie | Tak
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
Wytwórca :
Nazwa i typ:
Kraj pochodzenia:
Rok produkcji (wymagany 2018)
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Tabela C – Cena
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Autorefraktometr | szt. | 1
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo