## Część_1
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-29/24
CZĘŚĆ 1 – JEDNOOGNISKOWE SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, sferyczna, akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); zawartość wody 26% w stanie równowagi; filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; współczynnik refrakcji 1.46; współczynnik Abbego 56; całkowita średnica 12.5 mm; średnica optyczna 6 mm; zakres mocy: od 10.0 do + 7.0 D (co 1.0 D wliczając plano), od +8.0 do +30.0 D (co 0.5 D), od +31.0 do +34.0 D (co 1.0 D)*. Kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne). Ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron. Dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH). Angulacja 0°; stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa). System implantacji w technologii preloaded typu push o parametrach co najmniej: utrzymanie architektury cięcia, okrągła końcówka dyszy 1.65 mm na odcinku 4.5 mm, implantacja z wejścia do komory przez cięcie 2.2 mm.	szt.	10	60
2	Wzmocniona soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości, jednoczęściowa, asferyczna. Przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca powyżej 1.5 D rozszerzonej głębi ostrości. Akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); zawartość wody 26% w stanie równowagi. Filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm. Współczynnik refrakcji 1.46; współczynnik Abbego 56; całkowita średnica 12.5 mm; średnica optyczna 6 mm. Zakres mocy: od +10.0 do +30.0 D (co 0.5 D)*. Kształt częśći optycznej: obustronnie wypukła. Ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron. Dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH). Angulacja 0°, stała A; 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa). System implantacji w technologii preloaded typu push o parametrach co najmniej: utrzymanie architektury cięcia, okrągła końcówka dyszy 1.65 mm na odcinku 4.5 mm, implantacja z wejścia do komory przez cięcie 2.2 mm.	szt.	1000	2500
3	Uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej. Soczewka jednoogniskowa, pseudofakijna, jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną). Akryl hydrofilny; zawartość wody 26% w stanie równowagi. Filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm. Współczynnik refrakcji 1.46; współczynnik Abbego 56; całkowita średnica 14 mm; średnica optyczna 6.5 mm. Zakres mocy: od -5.0 D do +0.5 D (co 0.5 D) / od +0.5 D do +5.0 D; od -10.0 D do -5.5 D (co 0.5 D) / od +5.5 D do + 10.0 D (co 0.5 D)*. Kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła. Optyka o zaokrąglonych krawędziach. Dwa faliste hapteny w kształcie litery C. Angulacja 10°. System implantacji w technologii preloaded typu push o parametrach co najmniej: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8 mm do nacięć do 2.2 mm, injector pakowany osobno.	szt.	1	6
					Suma:
	*- Zamawiający określi wymaganą moc każdorazowo w zamówieniu.

	Kryterium jakościowe pozycji nr 2
	Parametr	Ilość punktów					Parametry oferowane przez Wykonawcę – w kontekście opisu w kolumnie A i B
	A	B					C
	1. Asferyczna budowa z kontrolowanymi aberracjami dodatnimi w zakresie 0,12 – 0,15 mikrona	a) poniżej zakresu 0,12 – 0,15 mikrona – 20 pkt / b) inny – 0 pkt
	2. Implantacja	a) dwuetapowy system implantacji w technologii preloaded typu push – 20 pkt; / b) więcej niż dwuetapowy system implantacyjny w technologii preloaded typu push – 0 pkt

## Część_2
CZĘŚĆ 2 – JEDNORAZOWE NOŻE CHIRURGICZNE
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Nóż używany do operacji jaskry i zaćmy, typu ClearCut DB 2,75 mm.	sztuka	36	72
2	Nóż używany do operacji jaskry i zaćmy, typu ClearCut Sideport 1,2 mm.	sztuka	36	144
3	Nóż używany do witrektomii, A-OK skośny 15°.	sztuka	36	144
4	Nóż używany do witrektomii, A-OK typu Crescent 2,3 mm.	sztuka	36	144
					Suma:

## Część_3
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-29/24
CZĘŚĆ 3 – SOCZEWKI JENOCZĘŚCIOWE I WIELOCZĘŚCIOWE
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa z kardridżem do implantacji, asferyczna, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV – 10% przepuszczalność przy 396 nm(UV) dla soczewki +20.0 dioptrii, ukątowanie części haptycznej 0 stopni, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13 mm, współczynnik refrakcji 1,55; zakres dioptrażu +6.0D do +30.0D co 0.5D* oraz soczewka zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13 mm. Sferyczna, z filtrem UV, współczynnik refrakcji równy 1,55; ukątowanie części haptycznych 0 stopni. Moc optyczna od +6.0 do +30.0D co 0.5D, od +31.0D do +40.0D co 1.0D*	szt.	1000	2500
2	Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5-10 stopni, wielkość optyki 6,0 mm, długość całkowita 13 mm. Zakres dioptrażu od -5,00 do +30,00 D (od +6 do +30,00 co 0,5 D)*.	szt.	4	60
3	Soczewka jednoczęściowa wykonana z PMMA, część optyczna płasko-wypukła z filtrem UV. Średnica optyczna 5,5 mm; długość całkowita 13 mm. Ukątowanie części haptycznej 0,5 stopnia. Moc optyczna od +5.0D do +30.0D*.	szt.	5	30
4	Soczewka jednoczęściowa, część optyczna wykonana z PMMA, z filtrem UV. Moc optyczna od +10.0D do +30.0D*, długość całkowita 12,5 mm, średnica optyczna 7,0 mm.	szt.	10	100
					Suma:

	*- Zamawiający określi wymaganą moc każdorazowo w zamówieniu.

	Zamawiający wymaga użyczenia 8 kompletów narzędzi do implantacji soczewek

## Część_4
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-29/24
CZĘŚĆ 4 – SOCZEWKI TORYCZNE
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J
1	Soczewka hydrofobowa wewnątrzgałkowa, dwuwypukła, toryczna, asferyczna zwijalna,jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu z materiału hydrofobowego filtrujacego światło ultrafioletowe i światło niebieskie o stopniu uwodnienia 0,3% i współczynnikiem refrakcji 1,55. Moc optyczna od +6,0 do +30,0 D co 0,5 D; od +31,0 D do +34,0 D co 1.0 D*.	szt.	60	250

	*- Zamawiający określi wymaganą moc każdorazowo w zamówieniu.

	Wymagania dodatkowe: Zamawiający wymaga użyczenia dwóch kompletów narzędzi do markowania soczewek torycznych