Pytanie nr 1
dot. parametry minimalne, pkt. 34. Jeden producent aparatu i detektorów.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada detektory pochodzące od innego producenta? Pragniemy zauważyć, że oferowany aparat posiada jeden certyfikat CE na całe urządzenie i jest sygnowane znakiem jednej firmy. Zwracamy uwagę, że detektory są w pełni kompatybilne i zintegrowane z oferowanym urządzeniem, a aparat jest objęty jednym certyfikatem CE oraz jedną deklaracją zgodności.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2
dot. parametry minimalne, pkt. 10. Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz
Czy Zamawiający dopuści generator o częstotliwości pracy 30 kHz? Producent zastosował w tym wypadku  tranzystor typu IGBT co odpowiada efektywnie tranzystorowi typu MOFSET 200kHz.
Uzasadnienie:
Parametr częstotliwości generatora jest parametrem pośrednim mającym wpływ na czas ekspozycji. Niższa częstotliwość pozwala zmniejszyć wymiary generatora przy zachowaniu tej samej mocy.  Częstotliwość zależy od użytego tranzystora. Obecnie na rynku dominują dwa rodzaje tranzystorów: MOSFET oraz IGBT. Tranzystory typu MOSFET potrzebują znacznie wyższej częstotliwości do osiągnięcia tej samej wydajności w porównaniu do tranzystorów typu IGBT. Poniżej prezentujemy charakterystykę wydajności tranzystora typu IGBT 30kHz stosowanego w naszych generatorach wysokiego napięcia w porównaniu do  generatora wysokiego napięcia z użyciem tranzystora typu MOSFET 200kHz.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3
dot. parametry minimalne, pkt. 35. Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy.
Prosimy o dopuszczenie panelu dotykowego o przekątnej 7”.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Pytanie nr 4
dot. parametry minimalne, pkt. 54. Zakres ruchu poprzecznego ≥ 28cm
Prosimy o dopuszczenie parametru o wartości 25 cm.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Pytanie nr 5
dot. parametry minimalne, pkt. 62. Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm
Prosimy o dopuszczenie parametru o wartości 85 mm.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6
dot. parametry minimalne, pkt. 64. Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi oraz ręcznymi.
Prosimy o doprecyzowanie o wymagania dotyczące tego punktu.
W aparatach rentgenowskich zwyczajowo przyciskiem nożnym zwalniamy blokadę blatu stołu i przesuwamy go ręcznie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli takie rozwiązanie.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga możliwości zwalniania blokady blatu stołu przyciskami nożnymi i ręcznymi.

Pytanie nr 7
dot. parametry minimalne, pkt. 65. Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole.
Prosimy o dopuszczenie detektora bez opcji ładowania w stole w zamian za dostarczenie odpowiedniej ilości baterii, która umożliwi ciągłą pracę przez 24 godziny.

Odpowiedź – Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8
dot. parametry minimalne, pkt. 68. Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody.
Prosimy o dopuszczenie stołu nie posiadającego takiej opcji.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9
dot. parametry minimalne, pkt. 69 oraz 80. Przycisk włączenia nadążności lampy
Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym nadążność jest ustawiana na aparacie (np. na wyświetlaczu na zlokalizowanym przy lamie RTG) a nie w postaci osobnych przycisków, które wg wymagań Zamawiającego mają się znajdować na stole i na statywie.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10
dot. parametry minimalne, CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE WIFI
- Czy Zamawiający dopuści detektor o polu aktywnym 33,9 x 42,4 cm?
- Czy Zamawiający dopuści aparat bez zasilania detektora w stole?
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie detektora o wartości IP54?
Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :
- Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0 do 6
- Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: 5 - ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia, 7-ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min. Dopuszczenie tylko wyżej wymienionych parametrów jest niezasadne ponieważ, mało prawdopodobne jest, aby detektor w pracowni RTG znajdował się metr pod wodą. Parametr IP54 gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych.
ALTERNATYWNIE: czy Zamawiający dopuści zamiast detektora 4335, detektor 4343, który spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego (wymagania dla detektora do statywie ?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11
dot. parametry minimalne, pkt. 129. Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym.
Prosimy o dopuszczenie oprogramowania pediatrycznego z podziałem tylko na parametr wagi lub z podziałem tylko na przedział wiekowy.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12
dot. parametry minimalne, pkt. 132. Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego polegającego na dostarczeniu uchwytu na detektor z wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13
dot. parametry minimalne, pkt. 133. Dedykowane oprogramowanie do supresji kości żeber lub dwuenergetyczność.
Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez tej funkcjonalności.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14
dot. parametry minimalne, pkt. 173. Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm] ≥ 200
Prosimy o dopuszczenie odległości podłoga-ognisko o wartości 199 cm. Różnica 1 cm nie wpływa na użytkowanie aparatu.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Pytanie nr 15
dot. parametry minimalne, pkt. 176. Kąt pochylenia lampy[0] min. -45 do +1600
Prosimy o dopuszczenie kąta pochylenia o wartości -30° do 90°. Wskazany parametr umożliwia wykonanie każdego rodzaju badania. Ponadto, zwracamy uwagę, że istnieją różne aparaty na rynku i m.in. pochylenie zależy od zastosowanej konstrukcji całej kolumny rtg.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16
dot. parametry minimalne, pkt. 181. Maksymalna długość maks. [cm] 120
Prosimy o dopuszczenie długości aparatu o wartości 137 cm.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17
dot. parametry minimalne, pkt. 182. Maksymalna waga aparatu [kg] 190
Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze 520 kg. Wskazana waga nie ma znaczenia na użytkowanie ponieważ proponowany aparat jest urządzeniem zmotoryzowanym.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18
dot. SWZ, warunki udziału w postępowaniu.
  1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, którego przedmiotem była dostawa cyfrowego aparatu RTG sufitowego, aparatu przyłóżkowego, wraz z adaptacją pomieszczeń i systemem PACS o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł.

Wnosimy o rozdzielenie wymogu łącznej dostawy w jednym pakiecie: aparatu mobilnego, aparatu kostno-płucnego z adaptacją pomieszczeń i dostawy PACSA i podzielenie go na osobne dostarczenie ww. sprzętu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.
r