|  |
| --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
|  |
| **Producent / Firma** | **Podać** |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | **Podać** |  |
| **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |
| **Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.)** | **Podać** |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe**  | **Podać** |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek granicznyTAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego** | **6 szt.** |  |  |
|  | Sterowanie cyfrowe | 1 szt. | Tak |  |
|  | Przeznaczenie: ćwiczenia bierne stawu biodrowego i kolanowego | Tak |  |
|  | Co najmniej 5 stopniowa regulacja prędkości | Tak |  |
|  | Prędkość: od 45° do 155° na minutę (+/-5%) | Tak |  |
|  | Co najmniej 6 stopniowa regulacja obciążenia | Tak |  |
|  | Przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (+/-5%) | Tak |  |
|  | Przerwa zgięcia: od 0 do 900 sekund (+/-5%) | Tak |  |
|  | Brak ograniczenia czasowego  | Tak |  |
|  | Wymiary: 95 cm x 33 cm x 33 cm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Masa: max 12 kg  | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń przez użytkowników o wymiarach:-długość całej nogi: od 71 do 99 cm (+/-5%)-długość łydki: od 38 do 53 cm (+/-5%)-długość uda: od 33 do 46 cm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Zakres zgięcia kolana: 120° (+/-5%) | Tak |  |
|  | **Zakres wyprostu kolana:** -10° (+/-5%) | Tak |  |
|  | Zakres zgięcia w biodrze: 75° (+/-5%) | Tak |  |
|  | **Zakres wyprostu w biodrze:** 10° (+/-5%) | Tak |  |
|  | **Zakres zgięcia podeszwowego stawu skokowego:** 40° (+/-5%) | Tak |  |
|  | **Zakres zgięcia grzbietowego stawu skokowego:** 30° (+/-5%) | Tak |  |
|  | **Zakres inwersji / ewersji stawu skokowego:** 30° (+/-5%) | Tak |  |
|  | **Ogólne** |  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Klasa szczelności: | IP 20 |

 | 1 szt. | Tak |  |
|  | Urządzenie typu B klasy I | Tak |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (załączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesiące wraz z bezpłatnymi przeglądami. | Tak |  |
|  | Naprawy oraz przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzeń | Tak |  |
|  | Dostawa do 30.11.2023 r. lub do 14.12.2023r., w przypadku zgody Ministerstwa Zdrowia na wydłużenie terminu dostaw oraz dostarczenia dokumentów dostaw przez Beneficjentów |  | Tak |  |
|  | Uruchomienie urządzenia i szkolenie dla personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w terminie do 29.04.2024 r. |  | Tak |  |
|  |