##### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych defibrylatorów z wyposażeniem (numer sprawy: SE-407/20/21) oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia – jeśli jest wymagane.

- Zamówienie należy zrealizować w terminie 60 dni od podpisania umowy.

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższa tabela z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

#### Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych defibrylatorów z wyposażeniem- szt. 2 i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi, eksploatacji i konserwacji ;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta ………………………………………………………………………………………

Nazwa/Typ Urządzenia ………………………………………………………………………………….

Rok produkcji ……………………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Parametr graniczny/ warunki wymagany | Wartość/opis/ oferowany parametr/ odpowiedź Wykonawcy * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator przenośny z torbą transportową instalowaną na defibrylatorze, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym | Tak - wymagane |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | Tak - wymagane |  |
| 3 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą za ładowarki zewnętrznej 12V – 230V (parametr punktowany) | Tak podać Ładowarka jednostanowiskowa - 0 pkt. Ładowarka dwustanowiskowa – 5 pkt. |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | Tak, podać |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg | Tak, podać |  |
| 6 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak, podać Wykonanie auto testu z wydrukiem – 0 Pkt Wykonanie auto testu z wydrukiem i przesłaniem danych – 15 pkt. |  |
| 7 | Norma IP min. 43 | Tak - wymagane |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak - wymagane |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED u osób powyżej 8 roku życia | Tak - wymagane |  |
| 10 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak - wymagane |  |
| 11 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | Tak, podać |  |
| 12 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | Tak, podać Do 20 poziomów – 0pkt Powyżej 20 poziomów – 5 pkt |  |
| 13 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta z minimum elektrod jednorazowych | Tak - wymagane |  |
| 14 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, w komplecie nakładki neonatologiczne | Tak - wymagane |  |
| 15 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak - wymagane |  |
| 16 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak, opisać |  |
| 17 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak - wymagane |  |
| 18 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | Tak - wymagane |  |
| 19 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | Tak - wymagane |  |
| 20 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak - wymagane |  |
| 21 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta umieszczona na wydruku, podczas interpretacji możliwość podglądu minimum 1 odprowadzenia EKG. | Tak – wymagane |  |
| 22 | Alarmy częstości akcji serca z możliwością wyciszenia na minimum 10 minut. Brak możliwości wyłączenia alarmu z poziomu użytkownika. | Tak - wymagane |  |
| 23 | Zakres pomiaru tętna od 25-250 u/min | Tak - wymagane |  |
| 24 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak, podać Do 7 poziomów wzmocnienia – 0 Pkt Powyżej 7 poziomów wzmocnienia – 10 pkt |  |
| 25 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak - wymagane |  |
| 26 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | Tak, podać Ekran do 8” – 0pkt Powyżej 8” – 5pkt |  |
| 27 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. | Tak, podać |  |
| 28 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak – wymagane |  |
| 29 | Transmisja danych przez wbudowany lub zewnętrzny modem | Tak, opisać |  |
| 30 | Moduł pomiaru SpO2, SpMET, SpCO z przedłużaczem i czujnikiem typu klips. Czujnik wielorazowy klips dla dorosłych 1 szt, oraz klips wielorazowy dla dzieci 1 szt. w komplecie | Tak – wymagane |  |
| 31 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowego użytku dla dorosłych | Tak – wymagane |  |
| 32 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika | Tak – wymagane |  |
| 33 | Moduł pomiaru temperatury głębokiej i ze skóry. | Tak – wymagane |  |
| 34 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany; nie dopuszcza się sprzętu demo oraz urządzeń modułowych; rok produkcji min. 2021 | Tak – wymagane |  |
| 35 | Okres gwarancji obejmujący, serwis oraz wymagane przeglądy w okresie obowiązywania gwarancji na koszt oferenta min. 24 m-ce. | Tak- podać |  |
| 36 | Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać Deklarację Zgodności z Normą PN-EN 1789:2007+A2:2014 potwierdzającą możliwość przewożenia i pracy urządzenia w ambulansie medycznym | Tak- podać |  |

- W kolumnie „Wartość/opis/oferowany parametr/odpowiedź Wykonawcy” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów - co oznacza odrzucenie oferty.

- W pozycjach podać/ opisać  - należy wpisać oferowane parametry.

Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich       wymaganych przez Zamawiającego funkcji  dla wszystkich kategorii wiekowych

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia   opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Dokument należy wypełnić poprzez uzupełnienie poszczególnych tabel.