Załącznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów automatycznego analizatora immunochemicznego

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: automatycznego analizatora immunochemicznego

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do badań immunochemicznych, nowy lub używany | TAK |  |
| 2 | Testy wykonywane metodą immunofluorymetryczną lub chemiluminescencyjną | TAK |  |
| 3 | Analizator wyposażony w komputer z programem sterującym , monitor oraz drukarkę gwarantującą wydruk wyniku. | TAK |  |
| 4 | Czas wykonania oznaczenia – do 3 godzin | TAK |  |
| 5 | Zakres wykonywanych badań: Oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych Oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci Oznaczanie tryptazy Oznaczanie specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych | TAK |  |

| 6 | Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: Do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych Do 100 kU/l dla całkowitej IgE u małych dzieci DO 200 ug/l dla tryptazy | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0-0,35 kU/L | TAK |  |
| 8 | Rodzaj próbki: surowica | TAK |  |
| 9 | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu minimum 1 miesiąc | TAK |  |
| 10 | Objętość próbki do wykonania badania nie większa niż 40 ul dla badań alergologicznych dla jednego alergenu | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych ( eliminacja błędów związanych z rozcieńczeniem próbek). | TAK |  |
| 12 | Ilość próbek wstawianych jednocześnie – minimum 40 | TAK |  |
| 13 | Praca z różnymi typami probówek systemu otwartego i zamkniętego | TAK |  |
| 14 | Możliwość identyfikacji próbki przez kody kreskowe. Analizator wyposażony w wewnętrzny lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych | TAK |  |
| 15 | Kontrola jakości z archiwizacją, w oparciu o reguły Westgarda, z wykorzystaniem wykresów Levey- Jennings`a | TAK |  |
| 16 | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań, możliwość wydruków wyników kalibracji i kontroli | TAK |  |
| 17 | Podłączenie dzierżawionego analizatora i konfiguracja komunikacji z oprogramowaniem KS-Solab | TAK |  |
| 18 | Zestaw komputerowy do obsługi komunikacji pomiędzy aparatem a systemem KS – Solab: procesory Intel Core i3 10 generacji (lub równoważny) min.8 GB pamięci RAM Dysk twardy SSD min 240 GB Min 2 porty RS 232 Myszka USB Klawiatura USB – wersja na rynek polski Wydajny, markowy zasilacz Windows min.10 PRO PL (lub równoważny) Monitor min. 19 cali Format ekranu 4;3; 5:4 | TAK |  |
| 19 | Czytnik kodów kreskowych USB ze stojakiem – odczyt kodów ręczny, ciągły | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Zabezpieczenie systemów komputerowych- UPS min. 20 minut | TAK |  |
| 22 | Oferowany analizator, odczynniki i kalibratory muszą stanowić kompletny i zwalidowany system analityczny – do potwierdzenia deklaracjami zgodności przy dostawie | TAK |  |

Wymagana:

- Kontrola zewnątrz laboratoryjna – na oznaczane parametry minimum 1 x w roku

- Przeglądy serwisowe 1x roku  ( SERWIS dostępność 7:00 – 19:00 w dni robocze; czas reakcji 12 godzin w dni robocze )

................................................

(Pieczęć i podpis oferenta )