ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - PO ZMIANIE                                       Sprawa Nr 45/D/2024

CPV 33141620-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

| Nazwa | Elementy składowe zestawów | Nazwa handlowa | Proponowana wielkość opakowania | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy do pobierania osocza, kompatybilne z posiadanym separatorem Aurora wraz z płynem antykoagulacyjnym ACDA. | Zestaw separacyjny |  |  |  |  | sztuka | 504 |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik 1000 ml |  |  |  |  | sztuka | 576 |  |  |  |  |  |
|  | Igła |  |  |  |  | sztuka | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Płyn ACD-A 500 ml |  |  |  |  | sztuka | 504 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kompatybilne z posiadanymi urządzeniami separatorami Aurora, zestawy jednorazowego użytku służące do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz pojemnikami kolekcyjnymi na osocze, igłami oraz płynami antykoagulacyjnymi (zestawy rozłączne). - Jałowe łączenie elementów zestawu. - Produkty jednorazowego użytku, jałowe i pirogenne. - Zestawy wyposażone w porty umożliwiające jałowe przyłączenie płynów ACD-A oraz NaCl. - Etykieta opakowania jednostkowego właściwego zestawu separacyjnego zawiera znak CE, nazwę i adres producenta, numer katalogowy REF w postaci literowo-cyfrowej, numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego w formacie GS1-128 (będącego kodem EAN 128), datę ważności w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego w formacie GS1-128 (EAN 128). - Igła: - średnica 16G, - poddana obróbce zwiększającej poślizg, - wyposażona w ruchome plastikowe skrzydełka, pozwalające stabilnie uchwycić igłę, osadzone tuż za kaniulą, - zabezpieczona zamkniętą osłoną – zdjęcie osłonki bez użycia jakichkolwiek narzędzi, - na drenie znajduje się dodatkowa osłonka zabezpieczająca igłę po pobraniu oraz zapewniająca jej nieodwracalne zablokowanie po donacji, - długość drenu igły ok. 30 cm, - dren wyposażony w plastikowy zatrzask umożliwiający szybkie zamkniecie światła igły, - dren zakończony złączem typu Luer, pozwalający na odłączenie i wymianę igły w czasie trwania zabiegu, - złącze Luer wyposażone w plastikową wkręcaną osłonkę, - Pojemniki kolekcyjne do pobierania i przechowywania osocza: - każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, - pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze, - opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii, - na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania, - pojemniki o objętości nominalnej 1000 ml wykonane z polichlorku winylu z dodatkiem odpowiedniego plastyfikatora, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze -60°C i przechowywanie w temperaturze -25°C, - posiada trwale umocowaną etykietę, która nie ulega uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania, - etykieta posiada wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT, - etykieta pojemnika odbiorczego posiada znak CE, zawiera nazwę producenta, numer katalogowy REF i numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej oraz kodów kreskowych w standardzie ISBT 128, - etykieta opakowania jednostkowego pojemnika odbiorczego posiada znak CE, zawiera nazwę i adres producenta, zawiera numer katalogowy REF i numer serii LOT w postaci literowo-cyfrowej oraz kodu kreskowego w formacie GS1-128 (będącego kodem EAN 128), - długość drenu ok. 22 cm - Płyn antykoagulacyjny: - każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania, - pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze, - opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii, - na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania, - pojemnik musi posiadać minimum jeden port do podłączenia zestawu do aferezy, - pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku, - materiał z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, umożliwiający wizualną ocenę płynów znajdujących się w pojemnikach, - musi być jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, do podania dożylnego podczas wykonywania zabiegów aferezy, - objętość płynu 500 ml, - oznakowanie pojemnika musi zawierać informacje: nazwę producenta, pojemność, nazwę i skład płynu, numer referencyjny i numer LOT, datę ważności pojemnika, oznakowanie CE. Oznakowanie musi być w kolorze czerwonym, pozwalające na identyfikację pojemnika na każdym etapie użytkowania (bezpieczeństwo podłączenie płynu), 9. Jednorazowy adapter do podciśnieniowych systemów pobierania krwi, do podłączenia z kaniulami typu Luer. 10. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu przed pierwszym użyciem zestawu. 11. Termin ważności produktu minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | …….dni roboczych |

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

- Próbki oferowanego produktu – 4 sztuki  (próbki zostaną ocenione zgodnie z Kartą oceny próbki przedmiotu zamówienia). Próbki należy przesłać do WCKiK SPZOZ Terenowa Stacja w Krakowie ul. Wrocławska 1-3, 30-950 Kraków- 2 szt., WCKiK SPZOZ Terenowa Stacja w Gdańsku ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk – 2 szt.

- Instrukcji używania w języku polskim,

- Dokumentu CE,

- Zgłoszenia do bazy danych  Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa  URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja w  Krakowie oraz w Gdańsku.

……………………………………………….………………………………………

(Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy)