**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 9:** dostawa **wagi analitycznej** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2024 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Legalizowana klasy dokładności I (e=1 mg) | wymagane |  |
|  | Zakres ważenia | nie mniejszy niż 0 - 220g |      Należy podać |
|  | Dokładność odczytu od 0 do minimum 82g nie mniejsza niż 0,01mg, w pozostałym zakresie nie mniejsza niż 0,1 mg | wymagane |  |
|  | Powtarzalność | nie większa niż 0,1 mg |      Należy podać |
|  | Liniowość | nie większa niż ± 0,2 mg |      Należy podać |
|  | Adjustacja wewnętrzna automatyczna (samoczynna adjustacja w przypadku zmiany temperatury lub upływu czasu) | wymagana |  |
|  | Średnica szalki wagowej o jednolitej powierzchni | nie mniejsza niż 80 mm |      Należy podać |
|  | Wyposażona w komorę wagową (osłonę przeciwpodmuchową) | wymagane |  |
|  | Możliwość otwierania szyb bocznych i górnej osłony przeciwpodmuchowej | wymagane |  |
|  | Wizualizacja wypoziomowania na ekranie wagi oraz funkcja alarmu w razie błędnego wypoziomowania wagi | wymagane |  |
|  | Obudowa wagi odporna na działanie odczynników chemicznych | wymagane |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ważenie | wymagane |  |
|  | Wyposażona w zasilacz sieciowy | wymagane |  |
|  | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 6s  |      Należy podać |
|  | Wzorcowanie przez laboratorium posiadające akredytację PCA lub tożsame w 10 punktach (0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200g) wraz ze Świadectwem wzorcowania/ dokumentem raportującym wyniki wzorcowania zgodnie z wymaganiami dokumentu PAC DA-06Akredytacja musi obejmować zakres wzorcowania.Wzorcowanie w miejscu instalacji wagi.Wzorcowanie zgodne z wymaganiami dokumentu PCA DA-06:- wzorcowanie w NMI lub DI – NMI utrzymujące państwowe wzorce jednostek miar, których usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania oraz objęte porozumieniem CIPM MRA lub - wzorcowanie w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i których zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC  | wymagane |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50-60 Hz | wymagane |  |
|  | Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu – minimum 7 godz. w miejscu instalacji | co najmniej 10 osób |      Należy podać |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**