A) Wymagania dotyczące dzierżawionego systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca

| Lp. | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trójwymiarowy, jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii, służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
| 2 | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych | TAK |  |
| 3 | Zapisy z elektrody mapującej jednoczasowe z lokalizacją przestrzenną w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca | TAK |  |
| 4 | Współpraca systemu ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami | TAK |  |
| 5 | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe | TAK |  |
| 6 | Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu | TAK |  |
| 7 | Komputer w celu zbierania obróbki oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale | TAK |  |
| 8 | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie | TAK |  |
| 10 | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej | TAK |  |
| 11 | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG | TAK |  |
| 12 | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur | TAK |  |
| 13 | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych | TAK |  |
| 14 | Nawigacja w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 15 | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie danych CT i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca | TAK |  |
| 17 | Możliwość współpracy z elektrodą ablacyjną 3,5 mm o możliwości ustalenia kształtu krzywizn w dwóch kierunkach symetryczna – asymetryczna chłodzona solą z monitorowaniem siły nacisku | TAK |  |
| 18 | Okres gwarancji na aparat przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 19 | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm | TAK |  |
| 20 | System lokalizacji i wizualizacji elektrody oparty o technologię pola elektromagnetycznego oraz różnych częstotliwości prądu elektrycznego | TAK |  |
| 21 | Nieodpłatny up-grade programów systemu przy nowych jego wersjach. | TA |  |

# B) Wymagania dotyczące materiałów zużywalnych

# Zadanie nr 1.1: Elektroda ablacyjna RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą i czujnikiem siły nacisku

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość, co najmniej 110 cm |  | TAK |  |
| 2 | Średnica 7F – 7,5F |  | TAK |  |
| 3 | Kompatybilna z generatorem RF Smart Ablate –Biosense Webster |  | TAK |  |
| 4 | Kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D. |  | TAK |  |
| 5 | Regulowane zgięcie końcówki |  | TAK |  |
| 6 | Monitorowanie temperatury |  | TAK |  |
| 7 | Różne krzywizny |  | TAK |  |
| 8 | Biegun ablacyjny 3,5 mm -4 mm |  | TAK |  |
| 9 | Chłodzenie końcówki elektrody solą fizjologiczną |  | TAK |  |
| 10 | Elektroda kompatybilna z pompą Biosense-Webster |  | TAK |  |
| 11 | Czujnik siły nacisku elektrody na tkankę |  | TAK |  |

# Zadanie nr 1.2: Komplet elektrod referencyjnych do ablacji do ablacji przy użyciu systemu elektroanatomicznego 3D

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność z systemem elektroanatomicznym 3D |  | TAK |  |

# Zadanie nr 1.3 Dren do elektrody ablacyjnej z chłodzoną końcówką

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność z elektrodami ablacyjnymi do systemu elektroanatomicznego 3D |  | TAK |  |
| 2 | Kompatybilność z pompą Biosense-Webster |  | TAK |  |

# Zadanie nr 1.4: Elektroda wewnątrzsercowa nawigacyjna 10-20 biegunowa do mapowania okrężnego żył płucnych

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość biegunów 10-22 |  | TAK |  |
| 2 | Średnica 7F |  | TAK |  |
| 3 | Zmienna średnica pętli mapującej 15-25 mm |  | TAK |  |
| 4 | Termin ważności, co najmniej 24 miesiące. |  | TAK |  |
| 5 | Kompatybilność z systemem elektroanatomicznym 3D |  | TAK |  |

# Zadanie nr 1.5: Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna nawigacyjna 5-cio ramienna do systemu elektroanatomicznego 3D

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość ramion - 5 |  | TAK |  |
| 2 | Elektroda nawigacyjna do systemu elektroanatomicznego 3D |  | TAK |  |
| 3 | Rozkładanie ramion wewnątrz jamy serca |  | TAK |  |
| 4 | Termin ważności, co najmniej 2 lata. |  | TAK |  |
| 5 | Uwidaczniana przez system elektroanatomiczny 3D |  |  |  |

# Zadanie nr 1.6: Elektroda wewnątrzsercowa diagnostyczna 10-cio biegunowa do zatoki wieńcowej

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość biegunów 10 |  | TAK |  |
| 2 | Kompatybilność z systemem elektroanatomicznym 3D |  | TAK |  |
| 3 | Uwidaczniana przez system elektroanatomiczny 3D |  | TAK |  |
| 4 | Termin ważności, co najmniej 2 lata. |  | TAK |  |

# Zadanie nr 1.7-13: Przewody i kable łączące

| Lp. |  | ## Funkcja/parametr | Parametr graniczny/wartość | Dane techniczne/podać wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność z systemem elektroanatomicznym 3D (poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7,9) |  | TAK |  |
| 2 | Kompatybilny z generatorem RF Smart Ablate –Biosense Webster (poz. 8, 9) |  | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z systemem elektrofizjologicznym EP General Electric (poz. 4, 7, 8) |  | TAK |  |