Załącznik 2a

APARAT  DO  HEMODIALIZY Z MOŻLIWOŚCIĄ POMIARU KLIRENSU MOCZNIKA METODĄ ON-LINE – 2 szt.

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa / rok produkcji | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Lp | Opis parametrów | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne profilowanie sodu – minimum 6 gotowych profili | Tak |  |
| 2. | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji – minimum 6 gotowych profili | Tak |  |
| 3. | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” | Tak |  |
| 4. | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | Tak |  |
| 5. | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – metoda pomiaru objętościowa lub przepływowa (kryteria oceny) | Tak |  |
| 6. | Wyświetlane parametrów ultrafiltracji: ultrafiltracja docelowa, czas ultrafiltracji, szybkość ultrafiltracji, objętość ultrafiltracji | Tak |  |
| 7. | Możliwość wykonania hemodializy octanowej i wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach | Tak |  |
| 8. | Przepływ dializatu minimum od 300 – 800 ml/ min | Tak |  |
| 9. | Temperatura płynu dializacyjnego do wyboru minimum od 35 do 39°C | Tak |  |
| 10. | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | Tak |  |
| 11. | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie - minimalny zakres regulacji od 30 – 500 ml / min | Tak |  |
| 12. | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą ( Click – clack ) | Tak |  |
| 13. | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak |  |
| 14. | Zakres dozowania pompy heparyny minimum 1 do 10 ml/h | Tak |  |
| 15. | Moduł pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego krwi za pomocą mankietu sprzężonego z aparatem. | Tak |  |
| 16. | Ultrafiltracja sekwencyjna ( ISO UF ) – sucha bez dializatu | Tak |  |
| 17. | Temperatura poboru wody minimum 5 - 30°C | Tak |  |
| 18. | Maksymalny pobór prądu – 9A | Tak |  |
| 19. | Możliwość współpracy z systemem centralnej dystrybucji koncentratu posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 20. | Możliwość rozszerzenia progów alarmowych zabiegu z poziomu pielęgniarki | Tak |  |
| 21. | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | Tak |  |
| 22. | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | Tak |  |
| 23. | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH – FLUX | Tak |  |
| 24. | Szeroki wybór środków do dezynfekcji aparatu m.in. na bazie kwasu cytrynowego, podchlorynu sodu, kwasu nadoctowego | Tak |  |
| 25. | Środek dezynfekcyjny podłączony na stałe do aparatu | Tak |  |
| 26. | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania roztworu środka dezynfekcyjnego | Tak |  |
| 27. | Programy dezynfekcji termicznej | Tak |  |
| 28. | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  |
| 29. | Centralny system blokowania kół | Tak |  |
| 30. | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | Tak |  |
| 31. | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat ) | Tak |  |
| 32. | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce | Tak |  |
| 33. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 34. | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) | Tak |  |
| 35. | Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania | Tak |  |
| 36. | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | Tak |  |
| 37. | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak |  |
| 38. | Sygnalizacja stanów pracy aparaty za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | Tak |  |
| 39. | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów, łącznie z końcówkami ssawek do koncentratów. | Tak |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie minimum: 20 – 600 ml/ min. Podać. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt Punkty nie będą przyznane jeżeli wartość minimalna podanego wymagania będzie większa od 20 ml/min i/lub wartość maksymalna podanego wymagania będzie mniejsza od 600 ml/min |
| 2 | Automatyczna regulacja okluzji rolek pompy krwi, bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 3 | Pomiar ultrafiltracji metodą objętościową. | TAK/NIE |  | TAK – 5 NIE – 0 |
| 4 | Wymiar (szerokość) aparatu przy podstawie – podać. | TAK/NIE |  | < 60 cm – 5 pkt ≥ 60 cm – 0 pkt |
| 5 | Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

### W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:

TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy