## 1
Pakiet 1 - Obłożenia do zabiegów ortopedycznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI BIODRA w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt 2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 4 szt 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm w kształcie worka, ze wzmocnieniem włókninowym o wym. min. 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt 5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm)– 4 szt 6. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 7. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 2 paskami samoprzylepnymi z folii PE o wym. 10x50 cm- 1 szt 8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, ze wzmocnieniem w polu krytycznym. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 109 (+/- 0,5) g/m2 , - 1 szt. 11. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm – 1 szt 12. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm.6 - 10 szt 14. Strzykawka 50/60 ml- 1 szt 15. Skalpel nr 21- 1 szt 16. Opaska uniwersalna Lenkelast 12 cm x 5 m – 1 szt Wszystkie składowe (1-11) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe nr 12 oraz 16 kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie. | zestaw | 165 |  | 0
2 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY w składzie: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ( owinięcie zestawu ) – 1 szt 2. ręczniki do rąk 30x40 cm – 2 szt 3. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową ( bez zawartości wiskozy i celulozy ) o wymiarach min. 75 x 90 cm. ( +/- 5cm ) Gramatura serwety min. 83 g/m2 – 1 szt 5. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 150 cm ( +/-5 cm)– 2 szt 6.Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 7.osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm- 1 szt 8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5 ) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 10. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt 11. Miska niebieska 250 ml- 1 szt 12. skalpel nr 21- 1 szt 13. Tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt 14. opaska uniwersalna elastyczna z zapinką 12cm x 5m – 1 szt Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie | zestaw | 100 |  | 0
3 | STERYLNY ZESTAW DO ARTROSKOPII KOLANA: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu – 1 szt 2. ręcznik 30 cm x 40 cm – 2 szt 3. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny 4 warstwowej SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 37 cm H2O; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową, mankiet rękawów z poliestru o szer. min 7cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3, długość 130 cm ( +/-5 cm)– 1 szt 4. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 w kształcie worka, wzmocniona w części krytycznej włókniną polipropylenową ( bez zawartości wiskozy i celulozy ) wzmocnienie o wymiarach min. 75 x 90 cm. Gramatura całości min. 83 g/m2 – 1 szt 5. osłona na kamerę składana rewersowo o wymiarach 13x250 cm – 1 szt 6. osłona na kończynę o wymiarach 33x55 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego z 1 paskiem samoprzylepnym z folii PE o wymiarach 10x50 cm – 1 szt 7. taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarze 9x50 cm- 1 szt 8. serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. serweta do operacji stawu kolanowego o wymiarach 320x225 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej. Całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 10. miska niebieska 250 ml- 1 szt 11. tupfery gazowe z elementem kontrastującym ekstra duże rozm. 6- 10 szt 12. kompresy gazowe 7,5x7,5 cm 17- nitkowe 12- warstwowe z elementem kontrastującym- 10 szt 13. opaska uniwersalna elastyczna 12cm x 5m – 2 szt 14. skalpel nr 11- 1 szt Wszystkie składowe (1-9) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki. Składowe od 10 do 14 w kartonowym pudełku zamykanym, foliowanym od wewnątrz i dwoma naklejkami perforowanymi. Całość zawinięta w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Serwety wchodzące w skład zestawu spełniające wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie | zestaw | 145 |  | 0
4 | STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW ARTROSKOPII KOLANA Z WORKIEM w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się neoprenowym podwójnym otworem o średnicy 6 i 7 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep, z workiem do zbiórki płynów oraz zaworem do podłączenia drenu- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, wytrzymały na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu | zestaw | 25 |  | 0
5 | STERYLNY ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x80 cm- 1 szt 4. Serweta o wymiarach 150x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Osłona na kończynę o wym. 33x55 cm z paskiem samoprzylepnym z folii PE 10 X 50 cm- 1 szt 6. serweta do operacji kończyny o wymiarach 320x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w obszarze krytycznym 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa | zestaw | 85 |  | 0
6 | STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI DŁONI/ STOPY w składzie: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150X190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 2 szt 3. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem włókninowym, bez zawartości wiskozy i celulozy, o wym. min 75x90 cm- 1 szt 4. serweta do operacji kończyny o wymiarach 300x225 cm z wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej, całkowita gramatura w strefie krytycznej 109 (+/- 0,5) g/m2, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów- 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa | zestaw | 70 |  | 0
7 | STERYLNY ZESTAW DO CHIRURGII BIODRA w składzie : 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. Ręczniki 30x40 cm- 4 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, warstwa chłonna wykonana z laminatu dwuwarstowego (polietylen + polipropylen) o wymiarach 75 x 90 cm , bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 130 g/m2– 1 szt 4. Serweta samoprzylepna 75x90 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 1 szt 5. Taśma samoprzylepna włókninowa 9x50 cm- 1 szt 6. Osłona na kończynę o wymiarze 33x110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego- 1 szt 7. Paski samoprzylepne z folii PE o wym. 10x50 cm- 2 szt 8. Serweta o wymiarach 150x180 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 9. Serweta do operacji biodra o wymiarze 225x260 cm z wycięciem „U” o wymiarze 10x100 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57,5 g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt 10. serweta anestezjologiczna o wymiarach 225x270 cm z wycięciem o wymairze 45x65 cm wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 , ze wzmocnieniem w polu krytycznym, całkowita gramatura obszaru wzmocnionego 109 (+/- 0,5) g/m2 - 1 szt Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymały na wypychanie na mokro > 260 kPa | zestaw | 95 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 2
| Pakiet 2 - Sterylne obłożenia pola operacyjnego | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WAROŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Obłożenie pola operacyjnego do operacji tarczycy Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, b) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, c) 1 serweta samoprzylepna ekran anestezjologiczny o wym. 175 cm x 250 cm z wycięciem „U” 10 cm x 65 cm, d) 1 serweta samoprzylepna dolna ( długa ) o wym. 190 cm x 225 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 175/185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu | zestaw | 15 |  | 0
2 | Obłozenie pola operacyjnego do operacji brzuszno-kroczowych Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, b) 4 ręczniki 30 x 40 cm, c) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, d)1 serweta do operacji brzuszno- kroczowych 260 x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm i dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej (gramatura w miejscu wzmocnionym 109 g/m2 ), z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przysłoniętym klapką posiadającą pasek lepny, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2; odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio: 280/270 kPa. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu | zestaw | 15 |  | 0
4 | STERYLNA SERWETA NA STOLIK MAYO: o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z worka z polietylenu ze wzmocnieniem włókninowym o wymiarach 75 x 90 cm, bez zawartości wiskozy i celulozy, gramatura min. 83 g/m2 | szt. | 60 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 3
Pakiet 3 – Sterylny zestaw do operacji dłoni | [10 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | Ilość | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Obłożenie pola operacyjnego przy operacji dłoni Skład zestawu: a) Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca, jako owinięcie zestawu, wymiar 150cm x 190 cm, ze wzmocnieniem 66cm x 190 cm – 1 szt. b) Osłona na stolik Mayo 80 cm x145 cm z warstwą chłonną 76 cm x 85 cm, składana teleskopowo do wewnątrz – 1 szt. c) Serweta chirurgiczna o wymiarach 300 cm x 240 cm do operacji ręki z elastycznym elementem z neoprenu (30 cm x 30 cm) i umieszczonym w nim otworem o średnicy max 4 cm, (otwór umieszczony centralnie w odległości 100 cm od krótszej krawędzi serwety) d) ręczniczki 20 cm x 40 cm – 2szt. Serweta główna wykonana z materiału 3-warstwowego (włókniny wiskozowej, folii polietylenowo-polipropylenowej i włókniny polipropylenowej), gramatura min. 72 g/m2, , odporność na przenikanie cieczy >190 cm H2O, Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/mokro odpowiednio min. 100 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentarialny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji. Produkt dostarczany ma być w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny (biały). Karton wewnętrzny musi podać uchylną klapkę z etykietą wyrobu– w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego | zestaw | 550 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego.
podpisano podpisem elektronicznym

## 4
Pakiet 4 – Sterylny zestaw uniwersalny | [10 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | Ilość | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | STERYLNY ZESTAW UNIWERSALNY 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu )- 1 szt 2. ręczniki 30 x 40 cm- 2 szt 3. osłona na stolik Mayo o wymiarze 80 x 145 cm- 1 szt 4. serweta samoprzylepna o wymiarze 75x90 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2- 2 szt 5. serweta samoprzylepna dolna o wymiarze 175x180 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (pasek samoprzylepny na dłuższym boku długości 80 cm) –1 szt 6. serweta samoprzylepna anestezjologiczna o wymiarze 150x240 cm z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2 (dzielony pasek samoprzylepny na dłuższym boku 15+70+15 cm) –1 szt Serwety bez zawartości wiskozy i celulozy, zdolność absorbcji płynów laminatu 200 ml/ m2. Odporność na wypychanie wg EN ISO 13938-1 na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego, klej umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania, oraz min. dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | zestaw | 350 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego.
podpisano podpisem elektronicznym

## 5
Pakiet 5 - Fartuchy chirurgiczne sterylne | [10 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.
| a/ rozmiar M | szt. | 20 |  | 0
| b/ rozmiar L | szt. | 135 |  | 0
| c/ rozmiar XL | szt. | 110 |  | 0
| d/ rozmiar XXL | szt. | 20 |  | 0
| e/ rozmiar XXXL | szt. | 20 |  | 0
2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87.8 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL.
| a/ rozmiar M | szt. | 15 |  | 0
| b/ rozmiar L | szt. | 15 |  | 0
| c/ rozmiar XL | szt. | 15 |  | 0
| d/ rozmiar XXL | szt. | 15 |  | 0
| e/ rozmiar XXXL | szt. | 15 |  | 0
3 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 226 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 268,9 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 141,5 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3.
| a/ rozmiar M | szt. | 1000 |  | 0
| b/ rozmiar L | szt. | 1400 |  | 0
| c/ rozmiar XL | szt. | 550 |  | 0
| d/ rozmiar XXL | szt. | 20 |  | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego
podpisano podpisem elektronicznym

## 6
Pakiet 6 – Fartuch niesterylny | [10 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja - 35 cm, troki pas- 170cm Opakowanie x 10 szt. | op. | 180 |  | 0
2 | Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m², wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. | op. | 65 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 7
Pakiet 7 – Ubrania chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.7
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. | komplet | 2500 |  | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2–odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni min 26 cm H2O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho/mokro odpowiednio 123/112 kPa. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Na opakowaniu etykieta produktu zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji w tym: - 2 etykiety zawierające inforacje: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci, kod kreskowy -2 etykiety zawierające informacje: REF, nazwę producenta, LOT i date waznosci, kod QR | szt. | 2750 |  | 0
3 | Bluza zabiegowa z długim rękawem (tzw. ocieplacz) wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny (100% polipropylen) typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Pod szyją miękki kołnierzyk z dzianiny, dzianinowe mankiety i zapięcie na napy. Dwie kieszenie na biodrach oraz ściągacz z tyłu bluzy. Rozmiary M i L. | szt. | 850 |  | 0
4 | Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2, spodnie z długimi, prostymi nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem. Rozmiary XS,S,M,L,XL,XXL. | szt. | 70 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13795-1,2,3, dla wyrobów sterylnych. W celu weryfikacji spełnienia podanych przez Zamawiajacego parametrów wymagane jest dołączenie wyników badań technicznych przeprowadzanych na gotowym wyrobie po sterylizacji, w postaci karty technicznej wystawionej przez producenta wyrobu gotowego (jeżeli dotyczy)
podpisano podpisem elektronicznym

## 8
Pakiet 8 – Maski chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.8
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Maska chirurgiczna wiązana na troki trójwarstwowa o gramaturze 54g/m2. Odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika. 50 szt w kartoniku. Spełnia normę PN EN 14683 II Długość 175 mm Szerokość złożona 100 mm Szerokość rozłożona 175 mm Długość górnego paska 425 mm Długość dolnego paska 385 mm Zagłębienie na nos 130 mm | szt. | 200 |  | 0
2 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumką o gramaturze 54g/m2. Materiał filtracyjny, wewnetrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2. Kolor do wyboru. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika Długość 175 mm Szerokość złożona 95mm | szt. | 200 |  | 0
3 | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (góra) chronią okulary przed zaparowaniem. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). | szt. | 200 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 9
Pakiet 9 – Czepki chirurgiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.9
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej 25g/m², wiązany na troki, wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku, kolor do wyboru. | szt. | 3000 |  | 0
2 | Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2, ze wstawką pochłaniającą pot, Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. | szt. | 400 |  | 0
3 | Włókninowy czepek chirurgiczny z włókniny perforowanej 25 g/m2. Czepek w kształcie hełmu osłania głowę i szyję. Wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. 100 szt w kartoniku. Kolor do wyboru. | szt. | 400 |  | 0
4 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty delikatną, nieuciskającą gumką z perforowanej włókniny wiskozowej 14g/m2 . Pakowany w kartonik w formie podajnika, 100 szt w kartonku, kolor do wyboru. | szt. | 12000 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 10
Pakiet 10 – Pokrowce, uchwyty, taśmy na przewody, ręcznik sterylny do rąk | [10 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Sterylna kieszeń samoprzylepna o wymiarze 38 x 40 cm jednokomorowa wykonana z mocnej folii polietylenowej. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego dyspensera. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | szt. | 55 |  | 0
2 | Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna o wymiarach 9 x 50 cm | szt. | 350 |  | 0
3 | Kieszeń na narzędzia dwukomorowa z przylepcem, wym. 38cmx40cm | szt. | 150 |  | 0
4 | Sterylny organizator do przewodów i drenów zbudowany z samoprzylepnej taśmy do zamocowania na serwecie o wymiarach 9 x 11 cm, do której przymocowane są dwa troki z włókniny typu spunlace o długości min. 25 cm umożliwiające jednoczesne przewiązanie kilku przewodów | szt. | 350 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 11
Pakiet 11 – Pokrowiec na aparaturę medyczną i ramię C | [10 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do osłony przetwornika obrazu zawierający następujące komponenty: - 1 szt. osłona przetwornika obrazu o wymiarach 90x225 cm ,wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm (bezbarwna, transparentna), osłona składana teleskopowo, osłona posiada 2 czerwone naklejki oznaczające kierunek zakładania - 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | szt. | 85 |  | 0
2 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę, wykonany z mocnej przezroczystej folii PE min. 0,04 mm , ściągnięty elastyczną gumką umozliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, Średnica min. 90 cm. | szt. | 55 |  | 0
3 | Osłona na kamerę 15x250 cm, wyposażona w taśmy lepne do umocowania osłony, z mocjnej folii min. 50 mikronów (przezroczysta) | szt. | 250 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 12
Pakiet 12 – Serwety dodatkowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.12
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I | szt. | 1890 |  | 0
2 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 40 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I | szt. | 160 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 13
Pakiet 13 – Folia operacyjna | [10 empty] | Załącznik nr 1.13
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENNA J. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Sterylna folia operacyjna poliuretanowa samoprzylepna o grubości min. 0,048 mm paroprzepuszczalna ( min. 750 g/m2/24h), Folia musi posiadać na dwóch bokach paski umożliwiające uchwycenie podczas aplikacji na pole operacyjne w warunkach sterylnych. Paski powinny się łatwo odrywać po umocowaniu folii, rozmiar powierzchni lepnej :
| rozmiar powierzchni lepnej :15x30 cm, | szt. | 100 |  | 0
| rozmiar powierzchni lepnej :30x20cm | szt. | 50 |  | 0
| rozmiar powierzchni lepnej :45x20cm, | szt. | 25 |  | 0
| rozmiar powierzchni lepnej :40x45cm | szt. | 25 |  | 0
| rozmiar powierzchni lepnej :45x55cm | szt. | 45 |  | 0
| rozmiar powierzchni lepnej :45x65cm | szt. | 25 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym

## 14
| Pakiet 14 - Serwety operacyjne | [9 empty] | Załącznik nr 1.14
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | J.M | ILOŚĆ | CENA J.NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT [%] | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (jeśli dotyczy)
1 | Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 100 x 150cm | szt | 1000 |  | 0
2 | Strerylna serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 150x180cm | szt. | 600 |  | 0
3 | Sterylna serweta opreacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu w rozm. 45 x 45cm | szt | 2000 |  | 0
4 | Sterylna serweta chirurgiczna wykonana z dwuwarstwowego laminatu z centralnym otworem przylepnym 6cmx8cm w rozm 75cmx90cm | szt. | 600 |  | 0
5 | Sterylna serweta operacyjna wykonana dwuwarstwowego laminatu z centralnym regulowanym otworem przylepnym Ø7cm w rozm 75x90 cm | szt. | 200 |  | 0
6 | Sterylna serweta operacyjna wykonana dwuwarstwowego laminatu z centralnym otworem przylepnym Ø7cm w rozm 120x150 cm | szt | 400 |  | 0
7 | Sterylna serweta operacyjna wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 75x90 cm | szt. | 2750 |  | 0
8 | Sterylna serweta operacyjna wykonana z dwuarstwowego laminatu w rozm. 75x90cm z taśmą lepną | szt | 1100 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
podpisano podpisem elektronicznym