Formularz warunków technicznych

Załącznik nr 2G do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 04/I/2023

ZADANIE 7: APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY GRANICZMNE

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Kraj: ………………………………………………………………………………………………………….

Typ/model:  ……………………………………………………………………………………………….

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNEK GRANICZNY | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY. podać, opisać, TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| I | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY – 1 SZT |  |  |
|  | DANE TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych, umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
|  | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz+/-10% | TAK |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
|  | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
|  | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
|  | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia uniwersalne 6 -pinowe umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
|  | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
|  | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
|  | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 5 lub 10 l | TAK |  |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |
|  | Cięcie monopolarne z mocą 400 W | TAK |  |
|  | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | TAK |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
|  | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | TAK |  |
|  | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | TAK |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
|  | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
|  | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
|  | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
|  | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
|  | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
|  | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Włącznik nożny 3-przyciskowy bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona, hydrożelowa, 176x122mm – 50 szt. | TAK |  |
|  | Butla argonowa 5l – 1szt. | TAK |  |
|  | Reduktor argonowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kompletne narzędzie bipolarne laparoskopowe z wkładem typu grasper okienkowy, wielorazowe, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m, przystosowanym do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, z kablem o dł. min.3m.kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, końcówka zagięta, długość min. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do kogulacji, dł.min.320 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do kogulacji, dł.min.100 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej czynnej śr.4mm, wielorazowy, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m oraz wtyczką kompatybilną z systemem rozpoznawania narzędzi i elektrodą nożową 25mm – 3 szt. | TAK |  |
|  | Szczypce bipolarne proste, wielorazowe, o dł. 160mm, końcówka 1mm – 2 szt. | TAK |  |

|  | INFORMACJE DODATKOWE DLA ZADANIA 7 - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, DOKUMENTY, INNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji urządzeń i sprzętu medycznego nie starszy niż 2023, urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK, podać |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub Pen Drive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu /sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia/sprzętu na nowe (3 naprawy) | TAK, podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Paszport techniczny. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................., dnia : .............................

......................................................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika