Formularz warunków technicznych

Załącznik nr 2E do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 04/I/2023

ZADANIE 5: SSAK CHIRURGICZNY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY GRANICZMNE

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Kraj: ………………………………………………………………………………………………………….

Typ/model:  ……………………………………………………………………………………………….

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNEK GRANICZNY | OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ PARAMETRY. podać, opisać, TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| I | SSAK CHIRURGICZNY – 1 SZT |  |  |
|  | Ssak na podstawie jezdnej, wyposażony w cztery kółka ( 4 z blokadą) | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwa zestawy butli wielokrotnego użycia o pojemności minimum 2 litry z pokrywami z tworzywa sterylizowanego ( w tym jedna butla wyposażone w zawór odcinający) | TAK |  |
|  | Te same butle przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub z wkładem jednorazowym. | TAK |  |
|  | Butle oraz pokrywy sterylizowane w temperaturze od 121·C | TAK |  |
|  | Szyna instrumentalna do mocowania butli oraz uchwyty do zwijania przewodu zasilającego z wyłącznikiem nożnym | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia na ssaku 4 butli | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość zasysania 70 l/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiarowa wakuometru ± 2,5% | TAK |  |
|  | Pobór mocy do 180 VA | TAK |  |
|  | Maksymalne osiągane podciśnienie 95 kPa | TAK |  |
|  | Czas pracy - praca ciągła | TAK |  |
|  | Głośność do 45 dB | TAK |  |
|  | Waga aparatu z wyposażeniem do 19 kg | TAK |  |
|  | Panel sterujący na wysokości bioder | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia ssaka zarówno z panelu jak i z włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Wyposażony w filtr hydrofobowy - antybakteryjny | TAK |  |
|  | Wymiary min. 270x440x830 mm | TAK |  |

|  | INFORMACJE DODATKOWE DLA ZADANIA 5 - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji urządzeń i sprzętu medycznego nie starszy niż 2023, urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK, podać |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, podać |  |
|  | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub Pen Drive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż 1 raz w roku. | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu /sprzętu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia/sprzętu na nowe (3 naprawy) | TAK, podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK, podać |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK, podać |  |
|  | Paszport techniczny. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................., dnia : .............................

......................................................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika