## Arkusz1
Formularz parametrów analizatora do badań immunochemicznych
Lp. | Parametry bezwzględnie wymagane | Potwierdzić TAK/NIE | Parametry oferowane
1 | Analizator immunochemiczny nastołowy w pełni automatyczny – 1 sztuka, nie starszy niz 3 lata, dostosowany do komunikacji dwukierunkowej z systemem LIS
2 | Wykonawca zapewni moduł analityczny wyposażony w moduł komputerowy łącznie z UPS-em, czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji odczynników, kalibratorów i próbek pacjentów za pomocą kodu kreskowego
3 | Metoda oznaczeń - chemiluminescencja
4 | Analizator o deklarowanej wydajności 100 oznaczeń/h lub większej
5 | Analizator nie wymagający podłączenia do stacji uzdatniania wody
6 | Wszystkie odczynniki i kalibratory gotowe do użycia, kalibracja stabilna min 28 dni
7 | Możliwość stałego przechowywania minimum 22 odczynników na pokładzie aparatu w temperaturze lodówki
8 | Możliwość wstawiania i usuwania z analizatora odczynników bez konieczności zatrzymywania pracy aparatu lub przejścia w tryb stand by
9 | Możliwość umieszczania odczynników w analizatorze bezpośrednio po wyjęciu z lodówki
10 | Analizator wyposażony w podajnik próbek (minimum 60) umieszczanych w dedykowanych statywach
11 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników
12 | Analizator i odczynniki stanowiące spójny system analityczny tzn. produkowane przynajmniej w 90% przez jednego producenta
13 | Materiał badany: surowica, osocze, materiał kontrolny
14 | Praca analizatora bez konieczności używania jednorazowych końcówek
15 | Oznaczenia i odczyt przebiegu reakcji w jednorazowych kuwetach reakcyjnych
16 | Analizator posiada system monitorowania zużycia odczynników
17 | Możliwość kontroli parametrów na minimum dwóch poziomach (wraz z wykresami kontroli jakości)
18 | Możliwość zaprogramowania kilku serii surowic kontrolnych
19 | Możliwość jednoczesnej kalibracji minimum dwóch serii tego samego parametru.
20 | Test TROPONINA wysokoczuła musi umożliwiać zastosowanie szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, wartości 99 percentyla dla troponiny wysokoczułej wyznaczone osobno dla populacji kobiet i mężczyzn zapisane w ulotce odczynnikowej.
21 | Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi i kubeczkami pediatrycznymi
22 | Wbudowany program wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości: możliwość graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu Levey-Jenningsa z zastosoweniem reguł Westgarda, oraz wykresu Judena : wyliczanie średniej, odchylenia standardowego oraz współczynnika zmienności. Możliwość wydruku graficznego wykresów kontroli
23 | Pełna archiwizacja wyników badań pacjentów i kontroli.
24 | Konfekcjonowanie odczynników: - odczynniki dla testów wykonywanych w ilościach powyżej 10 000 oznaczeń – konfekcjonowanie w opakowaniach do bezpośredniego wstawienia do aparatu po maksymalnie 100 testów; - odczynniki dla testów wykonywanych w ilościach poniżej 10 000 oznaczeń – konfekcjonowane w opakowaniach do bezpośredniego wstawienia do aparatu po maksymalnie 50 testów
25 | Wszystkie materiały zużywalne gotowe do użycia.
26 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przekraczających liniowość, min.: TSH BHCG
27 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
28 | Potwierdzenie przez Wykonawcę posiadania grupy minimum 10 uczestników w programie COBJwDL
29 | Potwierdzenie przez Wykonawcę, iż przynajmniej 10 analizatorów identycznych z oferowanym pracuje w Szpitalach (proszę wymienić)
30 | Autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług, przez co najmniej pięciu certyfikowanych inżynierów serwisowych (potwierdzone certyfikatem szkolenia)
31 | Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy techniczne zgodne z zaleceniami producenta (minimum 1 raz w roku); naprawy serwisowe oraz koszty części zużywalnych ponosi Wykonawca przez okres trwania umowy (kompleksowa gwarancja na okres 3 lat)
32 | Maksymalny czas reakcji serwisu (tj. przyjazd i naprawa) od zgłoszenia max. 48 godzin – w dni robocze
33 | Wykonawca zapewni kompletne stanowisko komputerowe do pracowni immunochemii, drukarkę laserową do wyników, czytnik kodów kreskowych
34 | Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego używanego w Laboratorium.
35 | Wykonawca zapewni uczestnictwo w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej, miedzynarodowej dla parametrów Witamina D 25-OH, aTG, aTPO, aHCV, HBsAg w zakresie umożliwiajacym uzyskanie certyfikatu przez cały czas trwania umowy
36 | Wykonawca zapewni nową profesjonalną szafę chłodniczą/ chłodziarkę laboratoryjną w celu bezpiecznego (zgodnego z zaleceniami producenta odczynników) przechowywania odczynników, kontroli, kalibratorów do oznaczeń wymienionych w formularzu przez cały czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy sprzęt stanie się własnością Zamawiającego.
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
|  | data i podpis | …....................