Załącznik nr 1b – Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół operacyjny | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK ( dołączyć do oferty) |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. |  | Parametry techniczne |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
| Stół Operacyjny |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym. |  | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji |  | TAK |  |
|  |  | Stół podstawa kolumna oraz elementy blatu wykonane w technologii chromoniklowej |  | Technologia chromoniklowa- 20 pkt Inna- 0 pkt |  |
|  |  | Podstawa stołu w kształcie litery H. Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów. |  | TAK |  |
|  |  | Długość podstawy 860 mm (±50mm) Szerokość podstawy 240 mm (±20mm) gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości min 750 mm |  | TAK |  |
|  |  | Cztery podwójne koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej |  | TAK |  |
|  |  | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min 400 mm |  | TAK |  |
|  |  | Dostępność aparatu RTG z ramieniem C |  | TAK |  |
|  |  | Wymiary stołu: - długość 2150 mm (±50mm) - szerokość leża 540 mm - szerokość z listwami 600 mm |  | TAK podać |  |
|  |  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: · segment głowowy, · segment plecowy · segment siedziska, · segment nożny dwuczęściowy. |  | TAK |  |
|  |  | Maksymalne obciążenie robocze umożliwiające prowadzenie operacji w każdej pozycji ≥ 250 kg |  | TAK Podać |  |
|  |  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego (minimum): · góra/dół, · przechyły boczne, · przesuw wzdłużny · pozycja anty i Trendelenburga, · pozycja „flex” i „reflex”, · segment plecowy. |  | TAK podać |  |
|  |  | Możliwość zapamiętania 3 preferowanych ułożeń stołu |  | Tak- 20 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  |  | Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o - aktualnie wykonywanej regulacji - kierunku aktualnie wykonywanej regulacji, - stanie naładowania baterii w min 3 kolorach |  | Kolorowy wyświetlacz – 20 pkt Inny- 0pkt |  |
|  |  | Automatyczne rozłączenie po max 5 min od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych |  | TAK Podać |  |
|  |  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. |  | Podać |  |
|  |  | Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. |  | Tak-20 pkt Nie-0 pkt |  |
|  |  | Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. |  | TAK |  |
|  |  | Dodatkowy panel na kolumnie z identycznymi funkcjami i wskazaniami jak na pilocie |  | TAK |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40o/+70o |  | TAK podać |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie min. 600 mm do 950 mm |  | TAK podać |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30o |  | TAK podać |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +25o |  | TAK podać |  |
|  |  | Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych |  | TAK |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o w każdą stronę |  | TAK podać |  |
|  |  | Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 220°/110° |  | TAK podać |  |
|  |  | Przesuw wzdłużny min. 280 mm realizowany elektrycznie |  | TAK podać |  |
|  |  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie |  | TAK |  |
|  |  | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -40o/+40o, wspomagana sprężyną gazową. |  | TAK podać |  |
|  |  | Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+30o wspomagana sprężynami gazowymi |  | TAK podać |  |
|  |  | Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 180° |  | TAK |  |
|  |  | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane |  | TAK |  |
|  |  | Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/ oznaczone kolorem /żółtym lub czerwonym/ |  | TAK |  |
|  |  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. |  | TAK |  |
|  |  | Materace stołu profilowane o wysokości min 60mm wykonane z pianki p/odleżynowej z pamięcią kształtu. Możliwość wyboru kolorystyki |  | 60 mm- 0 pkt 80 mm- 20 pkt |  |
|  |  | Wyposażenie: - podpora ręki 1x - ekran anestezjologiczny 1x - podkolanniki ginekologiczne 1 kpl |  | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  | Min. 24 m-ce |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta |  | Podać harmonogram |  |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 2 dni roboczych |  |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 14 dni |  |  |
| 6 | W przypadku gdy czas naprawy przekroczy 3 dni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego typu - na czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |
| 7 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |  | TAK |  |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ |  | TAK |  |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia |  | 10 lat od daty dostawy |  |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  | podać |  |  |
| 11 | Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego ( wartość brutto, waluta PLN), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego, wiążący przez okres min 2 lat od upływu gwarancji |  | podać |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy