Załącznik nr 1a Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu nowy, rok produkcji 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka szpitalne | Kpl.10 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, – zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz.679). ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |

| Lp. |  | Parametry techniczne |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |
| Wielofunkcyjne łóżko elektryczne |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  | TAK |  |
| 2. |  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 6 punktach, gwarantująca stabilność leża |  | TAK PODAĆ Podstawa podpierająca łóżko w 8 punktach – 10 pkt, mnie 0 pkt |  |
| 3. |  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | TAK PODAĆ |  |
| 4. |  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) |  | TAK PODAĆ |  |
| 5. |  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  | TAK PODAĆ |  |
| 6. |  | Zasilanie elektryczne 220/230 V |  | TAK |  |
| 7. |  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  | TAK |  |
| 8. |  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) - segment uda 0-45° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-16° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-16° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  | TAK PODAĆ kąt przechyłu Trend. i anty-Trend. ≧15° -10 pkt, Pozostałe -0pkt |  |
| 9. |  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do min. 730mm |  | TAK PODAĆ Zakres regulacji leża > niż 400mm – 10pkt, mniej 0 pkt |  |
| 10. |  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 25 sekund. |  | TAK PODAĆ |  |
| 11. |  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym. |  | TAK |  |
| 12. |  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg. |  | TAK |  |
| 13. |  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  | TAK |  |
| 14. |  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  | TAK |  |
| 15. |  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. |  | TAK |  |
| 16. |  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża min. 25cm |  | TAK PODAĆ Przedłużenie > 25cm – 10 pkt, mniejsze – 0pkt |  |
| 17. |  | Szczyty łóżka wykonane z profilu stalowego, łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Lub Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w technologii Rotomuldingu z kolorową wklejką, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. |  | TAK PODAĆ Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane – 5pkt, inne rozwiązanie – 0 pkt |  |
| 18. |  | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 |  | TAK Pod barierką krążek odbojowy – 10 pkt, brak krążka – 0 pkt |  |
| 19. |  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka |  | TAK |  |
| 20. |  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. |  | TAK |  |
| 21. |  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. |  | TAK |  |
| 22. |  | Łóżko wyposażone w elastyczne uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża |  | TAK Uchwyty tworzywowe, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn – 10pkt, metalowe 0 pkt |  |
| 23. |  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  | TAK PODAĆ |  |
| 24. |  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg |  | TAK PODAĆ Załączony Dokument potwierdzający parametr przez niezależny instytut -10 pkt |  |
| 25. |  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) |  | TAK |  |
| 26. |  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  | TAK PODAĆ |  |
| 27. |  | Elementy wyposażenia łóżek: - Podwójna rama wyciągowa wyposażona w 2 uchwyty ręki, wieszak kroplówki, 3 rolki wyciągowe Materac wysokość 10cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. |  | TAK |  |
| 28. |  | Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  | TAK |  |
| Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Szafka przyłóżkowa składająca się z 2 szuflad na prowadnicach rolowych. Pod szufladami półka do odkładania np. obuwia, pantofli. Fronty szuflad wykonane z płyty HPL lub blachy lakierowanej proszkowo. Górna szuflada wyposażona w wkład tworzywowy z podziałkami |  | TAK PODAĆ Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych – 5 pkt – inne rozwiązanie 0 pkt |  |
| 30. |  | Dolna szuflada wyposażona w wkład tworzywowy z podziałkami na butelki z wodą. |  | szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady – 5 pkt, brak – 0 pkt |  |
| 31. |  | Wymiary szafki: - wysokość - 910 mm (± 30mm) - szerokość szafki bez blatu- 460 mm (± 40mm) - głębokość - 470 mm (± 40mm) |  | Szafka z możliwością przekładania blatu bocznego bez użycia narzędzi – 5 pkt, brak 0 pkt |  |
| 32. |  | Szafka wyposażona w blat boczny do podawania posiłków. Blat główny szafki oraz blat boczny wykonany z tworzywa typu HPL o gr min. 6mm. Oba blaty zaopatrzone w ograniczniki zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów. |  | Blat boczny wyposażony w piąte koło dla lepszej stabilności – 5 pkt, brak – 0 pkt |  |
| 33. |  | Blat boczny regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą |  | Pokrętło blokady kół wbudowane w korpus szafki, na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym – 5 pkt, brak 0 pkt |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |  |  |
| PARAMETRY |  |  | Wartość wymagalna |  | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu |  | Min. 24 m-ce |  |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji |  | Przez cały okres gwarancji |  |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta |  | Podać harmonogram |  |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 2 dni roboczych |  |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych |  | Do 14 dni roboczych |  |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca |  | TAK |  |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ |  | TAK |  |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia |  | 10 lat od daty dostawy |  |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) |  | podać |  |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy