# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: Dostawa, montaż i wdrożenie fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia laboratorium do Laboratorium Centralnego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

- sprzedaż i dostarczenie sprzętu i wyposażenia laboratorium do siedziby Zamawiającego, loco: Laboratorium Centralne, ul. Skłodowskiej-Curie 10, 86-300 Grudziądz;

- montaż i uruchomienie sprzętu i wyposażenia; wdrożenie urządzeń (szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji - potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem)

## CZĘŚĆ I – ANALIZATOR BIOGAZU WRAZ Z ANEMOMETREM

Analizator biogazu wraz z anemometrem dający możliwość pomiaru stężenia 5 składników biogazu: CH4, CO2, O2, H2S oraz CO

- Metoda pomiaru

- CH4 – potrójna wiązka metodą absorpcji w podczerwieni;

- CO2 – potrójna wiązka metodą absorpcji w podczerwieni;

- O2 – celki elektrochemiczne;

- H2S – celki elektrochemiczne;

- CO – celki elektrochemiczne

- Pozostałe wymagania:

- Pomiar stężenia CH4 w zakresie od 0 do 100 % obj.;

- Wyświetlanie poziomu CH4 w % lub % poziomu wybuchowości;

- Pomiar temperatury w zakresie od  -10OC  do +l00OC. Sonda temperatury wzorcowana przez Główny Urząd Miar lub Laboratorium akredytowane w następujących punktach: -10oC ; 0oC; 200C;

- Pomiar przepływu za pomocą Anemometru/termoanemometru testo 425 
z dokładnością pomiaru przepływu do 0,01 m/s. Anemometr/termonemometr — wzorcowany przez Główny Urząd Miar lub laboratorium akredytowane we wszystkich wskazanych punktach: 0,15; 1,00; 3,00; 5,00; 7,00 m/s;

- Urządzenie w zakresie pomiaru biogazu wzorcowane przez Główny Urząd Miar lub Laboratorium akredytowane w następujących punktach:

- O2 [%]  0,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0

- CO2 [%] 0,6; 5,0; 12,0; 20,0; 25,0

- CH₄ [%] 0,7; 10,0; 30,0; 50,0; 70,0

- Ciśnienie barometryczne - pomiar i kompensacja w zakresie 700 - 1200 mbar Podciśnienie - zaciąganie przy najwyżej 400 mbarach;

- Zapis odczytu – maksimum; ustabilizowana wartość odczytu CH4 automatycznie pokazywana i odczytywana;

- Zapis warunku pomiaru – możliwość zapamiętywania warunków pogodowych oraz innych zdefiniowanych przez użytkownika. Klawiatura z szybkim dostępem do wszystkich opcji analizatora na ekranie, możliwość wykonania kalibracji również w warunkach polowych przy użyciu tylko jednego gazu;

- Pompa pozwalająca na pracę w warunkach ekstrakcji;

- Aparat automatycznie przedmuchiwany po każdej analizie co przedłuża żywotność celek elektrochemicznych;

- Wyświetlacz – ciekłokrystaliczny, duży podświetlony od tyłu ekran LCD pokazujący stężenia 5 gazów, pik metanu, ciśnienie atmosferyczne i ciśnienie lub podciśnienie biogazu, przepływ, temperaturę i kod identyfikacyjny;

- Zasilanie – akumulatorek, bateria niklowo hybrydowa do wielokrotnego ładowania;

- Czas pracy – ok. 10 godzin bez użycia pompki i ok. 8 godz. z użyciem pompki;

- Czas ładowania baterii – ok. 2 godz. przy pomocy sieci lub baterii samochodowej;

- Temperatura pracy 10-400C;

- Obudowa - szczelna IP 65;

- Komunikacja- poprzez port RS 232;

- Bezpośrednia archiwizacja, tabelaryzacja i analiza wyników pomiarów;

- Możliwość zaprogramowania pomiaru przy każdej studni lub odwiercie;

- Przechowywanie do 850 kompletnych wyników pomiarów;

- Logowanie danych z częstością zaprogramowaną przez operatora;

- Wymiary - 160x240x55 cm;

- Waga-  do 2 kg;

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- Urządzenie (analizator biogazu w zakresie O2, CO2, CH₄  , termometr, anemometr/termoanemometr) mają zostać poddane usłudze wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar GUM lub Laboratorium akredytowanym.

CZĘŚĆ II – PRZEWOŹNY PRÓBOPOBIERAK

- Dane podstawowe

- Pobierak na wózku przejezdnym;

- Pompa perystaltyczna umożliwiająca pobór zgodnie z normą ISO 5667/10;

- Przedmuchiwanie linii ssawnej przed i po każdej próbce, przepłukiwanie linii ssawnej 
w trybie automatycznym, ustawiane od 1 do 3 razy przed i po pobraniu próby;

- Linia ssawna o długości od 1 do 30m, wykonana z winylu o średnicy wewn. 3/8”, zgodnie z normą ISO 5667/10,

- Maksymalna wysokość ssania: do 8,5 m,

- Możliwość ustawienia objętość próbki: od 10ml do 9990 ml;

- Powtarzalność pobierania: +/- 10 ml;

- Detektor cieczy: bezkontaktowy, kompensacja zmian wysokości podnoszenia, ochrona przed przelaniem;

- Chłodzenie: system chłodzenia nie zawierający CFC, utrzymujący temperaturę próbki na poziomie od +3 0C (+/-1 OC ) przy temp. otoczenia 0-400C;

- Obudowa: wzmocniona włóknem szklanym, tworzywo ABS, odporne na UV;

- Stopień szczelności: IP67 (NEMA 4X, 6);

- Programy próbkowania: minimum 5 programów.

- Opóźnienie programu: ustawialne (koniec/początek próbkowania) minuty, czas i data programowany stan parametrów jak np. pH, poziom, przepływ na podstawie wskazań urządzeń zewnętrznych lub wewnętrznych modułów;

- Możliwość podłączenia sygnału z urządzeń zewnętrznych np. przepływomierza, pH-metru;

- Możliwość podłączenia zintegrowanych modułowych urządzeń wewnętrznych w każdej chwili eksploatacji, np. przepływomierza, pH-metru., Port RS232, opcyjnie: modem GSM, modem radiowy,

- Wyjścia analogowe : 3 x 0(4)-20mA;

- Wymiary (+/- 5cm): 78 x 36 x 60 cm;

- Ciężar: 35 kg +/-  3 kg;

- Temperatura pracy: od 0o C do 49OC;

- Zasilanie: 12 V

- Wyposażenie dodatkowe:

- Sonda pomiarowa pH i temperatury Aquaread AP 700 integrowana z pobornikiem ścieków, z kablem o długości od  10 do  15 m;

- Możliwość ciągłego zapisu oraz podglądu wartości pH i temperatury na wyświetlaczu samplera;

- Gromadzenie w pamięci urządzenia danych dotyczących pH i temperatury, temperatury w komorze przechowywania próbek oraz historii poboru próbek;

- Zakres pomiarowy temperatury od 0oC do +50 oC, rozdzielczość 0,01oC, dokładność ±0,5 o C, czas odpowiedzi < 5 s. Wzorcowanie sondy temperatury w akredytowanym Laboratorium lub Głównym Urzędzie Miar (GUM) w zakresie temperatur:  +5 oC, +15 OC , +25 OC;

- Zakres pomiaru pH: 0-14 pH, dokładność: +/- 0,01, rozdzielczość 0,01. Wzorcowanie sondy pH w akredytowanym Laboratorium lub Głównym Urzędzie Miar  (GUM) w zakresie 1,7 — 10,0 pH w minimum 5 punktach pomiarowych

- Możliwość generowania raportów z poboru, pobierania danych i raportów na komputerze przenośnym  oraz analizy za pomocą oprogramowania Flowlink LE w języku polskim (dodatkowo oprogramowanie niezależnie - na nośniku zewnętrznym lub z kodami dostępowymi).

- Laptop o następujących wymaganiach: Procesor i5 lub równoważny AMD, pamięć nie mniej jak 16 GB, dysk SSD 500 GB, Windows 10 Professional, Pakiet biurowy MS Office 2019 H&B - licencja na firmę, komercyjna, bezterminowa -wykluczone licencje edu lub gov , przekątna 15,6 ', mysz bezprzewodowa , torba;

- Menu sterownika w j. polskim.

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- Wyposażenie dodatkowe:

- sterownik z agregatem chłodzącym;

- 14 butelek PP o poj. 950 ml;

- akumulator 55Ahr + ładowarka;

- linia ssawna winylowa 3/8”, 7,5 m;

- kosz ssawny 3/8”, PP;

- wózek transportowy zintegrowany w probopobierakiem

3.	Urządzenie - sondy pomiarowe pH oraz temperatura mają zostać poddane usłudze wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar GUM akredytowanym Laboratorium

## CZĘŚĆ III – MINERALIZATOR MIKROFALOWY

## Mineralizator mikrofalowy Magnum II lub równoważny spełniający poniże wymagania.

Podstawowe dane:

- wysokociśnieniowy moduł zamknięty Magnum v2;

- głowica ze stali kwasoodpornej chłodzona wodą;

- naczynie reakcyjne PTFE o pojemności 110 ml;

- płaszcz chłodzenia wodnego;

- pełne opomiarowanie ciśnienia i temperatury wizualizacją przebiegów ciśnienia i temperatury w naczyniu reakcyjnym;

- płynna regulacja mocy mikrofalowej;

- sprzętowy sterownik procedur mineralizacji;

- osłona wyciągu podciśnieniowego;

- dwa obwody wyłapywania oparów — górny z filtrem PTFE i dolny z pompa wodną

- kompletny generator mocy mikrofalowej 600 W z płynną regulacją poziomu;

- komplet kluczy, w tym otwieracz naczyń teflonowych;

- możliwość rozkładu lub syntezy próbek organicznych lub nieorganicznych w ilości do 2g suchej masy (opcjonalnie procedury do 5 g) i do 80 ml cieczy;

- system musi posiadać możliwość komponowania dodatkowych modułów reakcyjnych w zależności od potrzeb analitycznych;

- oprogramowanie komputerowe umożliwiające pełna obsługę systemu z komputera typu PC, zawierające otwartą bazę i zestaw startowych procedur mineralizacji w ramach podprogramu Valis;

- instrukcja w języku polskim (wersja papierowa oraz elektroniczna);

- gwarancja minimum 12 miesięcy

CZEŚĆ IV - MĘTNOŚCIOMIERZ LABORATORYJNY

Mętnościomierz laboratoryjny TL2360 ISO lub równoważny spełniający poniższe wymagania. Pomiar mętności do maks. 1000 jednostek w trybie pomiaru FNU z wykorzystaniem detektorów do wyznaczania współczynnika. Możliwość wykonania za pomocą jednego detektora światła przechodzącego pomiarów stłumienia do maks. 10000 jednostek FAU.

Pomiar mętności poniżej 1000 NTU z użyciem wyłącznie detektora światła rozpraszanego pod kątem 900 lub do maks. 10000 NTU przy użyciu pełnego zestawu detektorów (tryb wyzn. współczynnika).

- Podstawowe dane

- Zakres pomiarowy:

- 0—1000 FNU (wł. wyzn. współcz.),

- 0—40 FNU (wył. wyzn. współcz.),

- 20— 10000 FAU (autom.),

- 0—10000 NTU (wł. wyzn. współcz.),

- 0—40 NTU (wył. wyzn. współcz.),

- 0—2450 EBC (wł. wyzn. współcz.),

- 0—9,8 EBC (wył. wyzn. współcz.),

- 0—2.00 Abs, 1.0—100 %T,

- 0—100 stopień mg/l

- Metoda pomiaru: nefelometryczna;

- Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy 17,8 mm;

- Źródło światła: dioda LED emitująca światło o dł. fali 860 ±30nm;

- Dokładność:

- FNU: ±2 % odczytu + 0,01 FNU od 0-1000 FNU;

- FAU: ±10% odczytu od 20-10 000 NTU;

- NTU±2% odczytu + 0,01 NTU od 0-1000 NTU;

- ±5%odczytu od 1000-4000 NTU;

- ±10% odczytu od 4000 - 10 000 NTU;

- Rozdzielczość: mętność 0,001 NTU/EBC; absorbancja: 0,004 Abs; transmitancja: 0,8% T;

- Powtarzalność: ±1 % odczytu lub 0,01 NTU, w zależności od tego, która wartość jest większa (w warunkach referencyjnych);

- Interfejs: 2 porty USB-A umożliwiające podłączenie pamięci USB, typu flash, drukarki zewnętrznej, klawiatury i czytnika kodów kreskowych;

- Pamięć danych: 2000 wpisów w dziennikach (w dzienniku odczytów, weryfikacji 
i kalibracji);

- Próbka: kuweta okrągła 95 x 25 mm, co najmniej 20 mL, 0—700C;

- Czyszczenie powietrzem: suchy azot lub powietrze o czystości otrzymywanej 
z kompresora;

- W zestawie: olejek silikonowy, ściereczka, filtr USEPA, kuwety l-calowe (30 ml) 
z nakrętkami (6 szt.), zestaw wzorców drugorzędowych Gelex, zestaw kalibracyjny StablCal, zasilacz, kabel zasilający, osłona przeciw kurzowi.

- Certyfikaty: CE, KC, RCM

- Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,4 A

- Wymiary (wys. x szer. x śr.): 153 mm x 395 mm x 305 mm Waga: 3,0 kg

- Gwarancja: minimum 12 miesięcy

CZEŚĆ V – TLENOMIERZ PRZENOŚNY

Tlenomierz przenośny  CO- 411 lub równoważny spełniający poniższe wymagania. Urządzenie służące do pomiaru tlenu zawartego w powietrzu w %, a także tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % nasycenia lub w mg/l oraz temperatury .

- Podstawowe dane

- Zakres pomiarowy tlenu od 0,0 do 19,99 mg/l;

- Dokładność z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 w temperaturze kalibracji ±2%. Przy różnicy ±5 oC od tej temperatury dokładność ±4%, przy różnicy ±10OC dokładność ±6%;

- Sonda tlenowa wraz z zintegrowanym kablem - pomiarowa COG1, w zestawie 
z naczynkami do przechowywania sondy;

- Osobny czujnik temperatury umożliwiający pomiary w zakresie od 50 oC do 199.9 oC 
(Pt- 1000B).

- Galwaniczny czujnik tlenowy;

- Automatyczna kompensacja temperatury;

- Duży wyświetlacz LCD ułatwiający jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury;

- Możliwość wprowadzenia do pamięci przyrządu zmierzonych wartości ciśnienia atmosferycznego i zasolenia, w celu automatycznego przeliczenia wpływu tych parametrów na wynik pomiaru stężenia tlenu w wodzie lub ściekach w mg/l;

- Zasilanie bateryjne lub przez zasilacz 12V;

- Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach;

- Możliwość pracy w terenie lub w laboratorium;

- Funkcja automatycznego wyłączania;

- Gwarancja minimum 12 miesięcy;

- świadectwo wzorcowania (wzorcowanie w pięciu punktach pomiarowych (plus punkt zerowy) kompletu: przyrząd i sonda pomiarowa wykonane w akredytowanym Laboratorium lub  Głównym Urzędzie Miar (GUM);

- Zestaw w przenośnej walizce umożliwiający ergonomiczną pracę w terenie instrukcja 
w języku polskim.