Kraków, dn. 05.01.2024 r.

SZP-271/53-3/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/50/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę drobnego sprzętu medycznego”.

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** **- Pakiet 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem i drenem tylko w rozmiarze L i XL?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2 - Pakiet 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści przedwód krótszy niż 200 cm, nie krótszy jednak niż 180cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 - Pakiet 2, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o podanie modelu inhalatora, do którego wykorzystywane będą przewody.

**ODPOWIEDŹ: Przewody będą wykorzystywane do inhalatora pneumatycznego tłokowego Philips Respironics Pro oraz Philips Respironics Innospire Elegance, w posiadaniu których jest Zamawiający.**

**Pytanie 4 - Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500 ml oraz drenem o długości 115 cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 – Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 3 poz. 1) sterylny worek do lewatywy o poj. 1750 ml. Skalowany co 100 ml między 100 ml a 1700 ml, długość drenu 145 cm, osłonka na końcówkę, zacisk przesuwamy, nie zawiera lateksu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 – pakiet 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 11 poz. 1) zestaw do lewatywy składający się z: worka o poj. 1750 ml, podkład 42x45 cm, woreczek z mydłem z gliceryną i olejkami, para rękawic foliowych, dren o długości 145 cm, końcówka otwarta z jednym otworem bocznym nawilżona z osłonką, zacisk przesuwany, nie zawiera lateksu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż niniejsze postepowanie zamówienie zostało podzielone na 3 części/pakiety w związku z tym pakiet nr 11 nie istnieje. Jeśli Oferent omyłkowo wskazał numer pakietu, a pytanie dotyczy pakietu nr 3 poz. 1: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 7 – Pakiet 1, poz. 1-5**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1 poz. 1-5) maski tlenowe z drenem o długości 2 metrów? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zmawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

**ODPOWIEDŹ: Niniejsze wyroby medyczne nie podlegają specjalistycznych warunków transportu w obniżonej temperaturze.**

**Pytanie 9 – pakiet 1, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego produktu:

Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu, otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo,

Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. Pakowane po 50 sztuk (10x5), opakowanie wykonane z PE

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie 10 – pakiet 1, poz. 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczanie poniższego produktu:

Maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Maska w zestawie z nebulizatorem niskoobjętościowym do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części)

Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga z zastrzeżeniem iż, Zamawiający wymaga maski w rozmiarach opisanych w SWZ.**

**Pytanie 11 – pakiet 1, poz. 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczanie poniższego produktu:

Maska aerozolowa dla dorosłych z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2.1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Maska w zestawie z nebulizatorem niskoobjętościowym do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu MMAD 3,27 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) >60% rekomendowany przepływ 7LPM, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA), przyjazna środowisku MRI (bez metalowych części)

Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga z zastrzeżeniem iż, Zamawiający wymaga maski w rozmiarach opisanych w SWZ.**

**Pytanie 12 – pakiet 1, poz. 4**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego produktu:

Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu z oddechem zwrotnym, bez zaworów, otwarta, wydłużona pod brodę, z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu, pakowane pojedynczo,

Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128.

W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga z zastrzeżeniem iż, Zamawiający wymaga maski w rozmiarach opisanych w SWZ.**

**Pytanie 13 – pakiet 1, poz. 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego produktu:

Maska tlenowa z możliwością stosowania do średniej lub wysokiej koncentracji tlenu (z oddechem zwrotnym lub bez), w zestawie: jeden zawór boczny, niskooporowy zawór zwrotny, obrotowy łącznik do podaży średniej koncentracji tlenu, rezerwuar tlenu z obrotowym łącznikiem - dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, maska wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik standardowy, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, pakowana pojedynczo,

Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, kod kreskowy.

 W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga z zastrzeżeniem iż, Zamawiający wymaga maski w rozmiarach opisanych w SWZ.**

**Pytanie 14 – pakiet 2, poz. 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie poniższego produktu:

Dren tlenowy jednorazowego użytku do połączenia źródła tlenu z urządzeniem do podaży tlenu, przekrój gwiazdkowy, długość. 2.1m, łącznik do podłączenia źródła tlenu uniwersalny odpowiedni dla aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, czysty mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowany pojedynczo

Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128.

W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15 – pakiet 1 poz. 2, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem i drenem o długości 2 mb.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem iż, Zamawiający wymaga maski w rozmiarach opisanych w SWZ.**

**Pytanie 16 – pakiet 1 poz. 4, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z rezerwuarem i drenem o długości 2 mb.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem iż, Zamawiający wymaga maski w rozmiarach opisanych w SWZ.**

**Pytanie 17 – pakiet 1, poz. 1**

Jakich rozmiarów wymaga Zamawiający?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga masek w rozmiarach L, XL do wyboru przez Zamawiającego.**

**Pytanie 18 – pakiet 1, poz. 2 i 3**

Czy Zamawiający w obu pozycjach wymaga tego samego przedmiotu – maski tlenowej z nebulizatorem? Pojawiła się wątpliwość, ponieważ opis dotyczy tego samego przedmiotu, ale rozmiar XL z pozycji 2 pokrywa się z rozmiarem XL z pozycji 3.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający w obu pozycjach wymaga tego samego przedmiotu. W pakiecie 1 poz. 3 zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru maski M lub L, natomiast w pozycji 2 wymaga masek wyłącznie w rozmiarze XL. Zamawiający wykreśla z pakietu 1 pozycja nr 3 rozmiar XL według załącznika do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 19- Pakiet 1 poz. 2,3**

Czy Zmawiający dopuści maski z drenem o długości min 2mb?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych
w SWZ.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.02.2024 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* <https://platformazakupowa.pl/transakcja/865069> *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11.01.2024 r. do godziny 10:00”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 10:05”*

* Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00011768/01.

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska