TABELA NR 4 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY- WYMAGANIA
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany/ parametr dodatkowo oceniany	Parametr oferowany / wpisać TAK dla parametrów wymaganych. / Wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych.
1.	W pełni automatyczny analizator -hematologiczny, minimum 28- parametrowy, nie starszy niż / 2023 r	TAK / wpisać nazwę analizatora, model, typ, nazwę producenta, rok produkcji
2.	Analizator wyposażony w wbudowany ekran dotykowy i komputer sterujący analizatorem, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, manualny podajnik próbek	TAK
3.	Analizator pracujący w sposób ciągły 24 godziny na dobę	TAK
4.	Minimalne parametry diagnostyczne raportowane na wyniku i przesyłane do LSI: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, niedojrzałe formy granulocytów podawane w wartościach względnych i bezwzględnych, obecność mikro- i makrocytów	TAK
5.	Prezentacja graficzna dystrybucji RBC, WBC, PLT	TAK
6.	Wydajność analizatora dla trybu CBC-5DIFF minimum 60 oznaczeń na godzinę
7.	Objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC-5DIFF max / 30 ul	TAK
8.	Parametry mierzone, nie wyliczane: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT / Parametry wyliczeniowe: MCV, MCH, MCHC
9.	Stosowane metody pomiaru: cytometria przepływowa (rozdział WBC) i impedancyjna (RBC, PLT)	TAK
10.	Różnicowanie automatyczne WBC na co najmniej 5 populacji w oparciu o technologię cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego	TAK
11.	Zakres liniowości bez wstępnego rozcieńczenia próbki:WBC od 0 do co najmniej 400 tyś/ul, HGB do minimum 25g/dl, PLT do minimum 4 mln/ul	TAK
12.	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie, prezentowane w formie graficznej i liczbowej	TAK
13.	Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku	TAK
14.	Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytane z nośnika	TAK
15.	Archiwizacja minimum 300 wyników kontroli jakości	TAK
16.	Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowywanie minimum 50 tyś wyników z pełną grafiką	TAK
17.	Oprogramowanie własne analizatora posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey-Jeningsa, X-BarM, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne	TAK
18.	Oprogramowanie aparatu umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie zużycia odczynników wraz z informacją o poziomie ich zużycia w czasie wykonywanie rutynowej pracy	TAK
19.	Pełna automatyzacja procesu kalibracji i konserwacji	TAK
20.	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pomiarze próbki	TAK
21.	Bezcyjankowy odczynnik do HGB	TAK
22.	Analizator oraz odczynniki, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od jednego producenta	TAK
23.	Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej porównawczej kontroli hematologicznej przez cały czas trwania umowy w oparciu o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatora, uzyskanie miesięcznych raportów QC i certyfikatu uczestnictwa raz w roku	parametr dodatkowo oceniany: / NIE - 0 pkt / TAK -10 pkt
24.	Wbudowana w oprogramowanie własne analizatora instrukcja obsługi w języku polskim zapewniająca możliwość szybkiego przekierowania do działań naprawczych bez konieczności korzystania z instrukcji papierowej. Nie dopuszcza się instrukcji w formie PDF wgranej na zewnętrznym komputerze z oprogramowaniem obsługującym analizator	parametr dodatkowo oceniany: / NIE - 0 pkt / TAK -10 pkt
25.	Moduł serwisowy on-line umożliwiający zdalną pomoc techniczną i aplikacyjną	TAK
26.	Czujnik ścieków	parametr dodatkowo oceniany: / NIE - 0 pkt / TAK -10 pkt
27.	dostawa, instalacja, integracja / z laboratoryjnym programem ProfLab na koszt Wykonawcy	TAK
28.	aktualizacja oprogramowania na koszt Wykonawcy	TAK
29.	szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium	TAK
30.	czas naprawy w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych) od zgłoszenia	TAK
31.	dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy	TAK
32.	szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium	TAK
33.	przeglądy analizatora (raz w roku), wymiana części zużywalnych podczas przeglądów , naprawy w ramach gwarancji, koszty dojazdów - na koszt Wykonawcy	TAK
34.	gwarancja na analizator - na cały okres realizacji zamówienia	TAK
35.	deklaracja zgodności CE oferowanego analizatora	TAK