DEA.ZP-291/12/2020	Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH
ORAZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH
Ambulans typu C/B z wyposażeniem (posiadający deklarację CE zgodnie z przepisami prawa polskiego potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy aktualnej PN EN 1789+A2 w zakresie ambulansu typu C/B oraz zgodność wyposażenia medycznego).

Lp.	Parametr/Warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	Producent/kraj	Tak/podać
	model / typ	Tak/podać
	rok produkcji – 2020	Tak/podać
	NADWOZIE
	Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5 t.	Tak/podać
	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z podłokietnikami i regulacją odcinka lędźwiowego.	Tak/podać
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą, wysokie (otwór drzwiowy min. 1605 mm) umożliwiające bezproblemowe wejście do przedziału medycznego.	Tak/podać
	Drzwi boczne lewe przesuwne do tyłu, bez szyby.	Tak/podać
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, wysokie (otwór drzwiowy min. 1605 mm) umożliwiające bezproblemowe wejście do przedziału medycznego przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o	Tak/podać
	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny	Tak/podać
	Stopień wejściowy (boczny przy prawych drzwiach przesuwnych) do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych	Tak/podać
	Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu	Tak/podać
	Reflektory przeciwmgielne przednie.	Tak/podać
	Kolor fabryczny żółty (RAL 1016) lub kolor biały / opcja punktowana: / kolor biały (fabryczny) - 0 pkt, / kolor żółty (fabryczny) - 4 pkt	Tak/podać	Uwaga: opcja punktowana !
	SILNIK
	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa CommonRail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch zimnego silnika, o pojemności min. 1900 cm3	Tak/podać
	Moc silnika min. 120 KW.	Tak/podać
	Silnik spełniający obecnie obowiązujące przepisy norm spalin	Tak/podać
	System wskazujący czas do następnego przeglądu tzw. aktywny system serwisowania – przeglądy serwisowe wg wskazań komputera nawet, co 40.000 km (w zależności od sposobu użytkowania), informacja o ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego dostępna dla użytkownika przez cały okres eksploatacji pojazdu	Tak/podać
	ZESPÓŁ NAPĘDOWY
	Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny lub automatyczna z możliwością manualnej redukcji biegów,	Tak/podać
	Napęd na koła przednie lub tylne	Tak/podać
	ZAWIESZENIE
	Fabryczne wzmocnione zawieszenie z min. stabilizatorem osi przedniej lub fabryczne zawieszenie wzmocnione tj. ze wzmocnionymi amortyzatorami, wzmocnionymi stabilizatorami osi przedniej i tylnej lub zawieszenie pneumatyczne ze stabilizacją. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy transport pacjenta.	Tak/podać
	UKŁAD HAMULCOWY
	Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania	Tak/podać
	System wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania	Tak/podać
	System ABS zapobiegający blokadzie kół w trakcie hamowania	Tak/podać
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP	Tak/podać
	Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR	Tak/podać
	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)	Tak/podać
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Alternator o wydajności min. 185 A	Tak/podać
	Min. dwa akumulatory głębokiego rozładowania o pojemności min. 90 Ah z modułami zabezpieczającymi przed ich rozładowaniem do określonego wcześniej progu (w przypadku, gdy pojazd wyposażony jest w fabryczny akumulator typu kwasowego wykonawca zamiennie oferuje akumulator żelowy).	Tak/podać
	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	Elementy sterowania na panelu i sterownikach w języku Polskim	Tak/podać
	Min. Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.	Tak/podać
	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy	Tak/podać
	Asystent martwego punktu sygnalizujący wizualnie o rozpoznanym pojeździe w martwym punkcie	Tak/podać
	Regulowana kolumna kierownicy.	Tak/podać
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	Tak/podać
	Klimatyzacja kabiny kierowcy	Tak/podać
	Kamera cofania wraz z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego zamontowanym w kabinie kierowcy	Tak/podać
	Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy	Tak/podać
	Dodatkowy komplet kół zimowych na felgach stalowych lub tylko komplet opon: / - opcja punktowana: / brak dodatkowego kompletu kół zimowych lub kompletu opon - 0 pkt, / tylko dodatkowy komplet opon zimowych - 1 pkt, / dodatkowy komplet kół zimowych - 2 pkt	Tak/podać	Uwaga: opcja punktowana !
	Wymogi, co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny zgodnie z aktualną PNEN 1789+A2 lub równoważnej.
	Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Załączniku do SIWZ) musi posiadać przeprowadzone badania wyszczególnione w Załączniku C do normy PN-EN 1789+A2. (Zwraca się uwagę na fakt, że badania układów podtrzymujących i zamocowań 4.5.9/5.3 wykonuje jednostka notyfikowana)	Tak/podać
	NADWOZIE
	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3000 ÷ 3300 x 1700 x 1800.	Tak/podać
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, z miejscem mocowania krzesełka transportowego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci, kamizelki KED, szyn typu Kramer, trzech kasków. Od strony schowka ma być zapewniony dostęp do plecaka/torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym ( tak zwany dostęp do plecaka/torby z przedziału medycznego i zewnątrz pojazdu.	Tak/podać
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	Pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,4 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury.	Tak/podać
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W	Tak/podać
	Dodatkowy niezależny od pracy silnika system powietrzny ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 KW.	Tak/podać
	Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego.	Tak/podać
	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa)	Tak/podać
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Instalacja elektryczna 230 V: / - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) / - min. 2 gniazda w przedziale medycznym / - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym / - zabezpieczenie przeciwporażeniowe.	Tak/Podać
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie zainstalowanych akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki).	Tak/podać
	Przetwornica 12V/230V o mocy min 1000 W, charakterystyka sinusoidalna, zasilanie po przetwornicy dostępne we wszystkich gniazdach 230V, przełączanie odbywa się w sposób automatyczny	Tak/podać
	Wizualna sygnalizacja informująca o połączeniu ambulansu do sieci 230V	Tak/podać
	Instalacja elektryczna 12V: / - min. 6 gniazd 12 V typy lexelw przedziale medycznym (w tym dwa 20A), do podłączenia urządzeń medycznych (miejsce lokalizacji do uzgodnienia po podpisaniu umowy), / - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki	Tak/podać
	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	W przedniej części dachu belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim o wysokości max. 100 mm wyposażona w podświetlany napis „AMBULANS” (podać markę i model oraz wysokość lampy w mm).	Tak/podać
	Pojazd wyposażony w modulator min. 180W (2 głośniki zamontowane w zderzaku lub przednim pasie pojazdu nie mogą być niczym przysłonięte), przystosowany do podawania komunikatów głosowych. Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota dedykowanego do niego oraz klaksonu pojazdu lub manetki.	Tak/podać
	Na wysokości podszybia lub w pasie przednim dwie niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED	Tak/Podać
	W tylnej części dachu pojedyncza lampa niebieska tupu LED o wysokości bez zestawu montażowego max. 100 mm (podać markę i model oraz wysokość lampy w mm).	Tak/podać
	Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu ww. drzwi	Tak/podać
	Oznakowanie pojazdu w 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. wykonanych z folii: / a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, / b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, / c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem / czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) / - z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r., / - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r ., / - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej z literą S wpisaną w okrąg i na drzwiach tylnych pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r., / - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r., / - nazwy dysponenta jednostki umieszczony po obu bokach pojazdu( emblemat dostarczy użytkownik pojazdu).	Tak/podać
	Reflektory zewnętrzne typu LED z tyłu i po bokach, po dwa z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. / Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 20 km/h.	Tak/Podać
	Dodatkowe dwutonowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej– podać markę i model.	Tak/podać
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
	W kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująco do tabletu na uchwycie oraz zestaw zasilający stacje dokujące + tablet kompatybilny do systemu wspomagania dowodzenia PRM zgodnie z wojewódzkim systemem łączności, z dodatkowym zasilaczem sieciowym i zasilaczem samochodowym. Oferowane elementy systemu SWD PRM powinien być zamontowane w sposób bezpieczny. Załączyć do oferty potwierdzenie wykonanych badań dynamicznych przez jednostkę notyfikowaną.	Tak/Podać
	W kabinie kierowcy: / - radiotelefon przewoźny cyfrowy z cztero-wierszowym wyświetlaczem z elastycznym interfejsem oraz z zintegrowanym modułem GPS zgodny z wojewódzkim systemem łączności radiowej DMR. / - dwa radiotelefony ręczne zgodne z wojewódzkim systemem łączności radiowej DMR z zintegrowanym modułem GPS i 4 wierszowym wyświetlaczem	Tak/Podać
	W kabinie kierowcy moduł GPS 100% kompatybilny z SWD PRM z antenami zamocowanymi wewnątrz kabiny (szybie, podszybiu) ) lub inne rozwiązanie podłączenia anten	Tak/Podać
	W przedziale medycznym zamocowany uchwyty do drukarki, gniazdo 230V zasilające drukarkę i drukarkę z akumulatorem kompatybilną z systemem wspomagania dowodzenia PRM. / Drukarka kompatybilna z systemem SWD.	Tak/Podać
	Na dachu pojazdu anteny zewnętrzne rozmieszczone prostopadle do osi wzdłużnej pojazdu spełniające następujące wymogi: / - pierwsza antena nadawczo-odbiorcza VHF zakres częstotliwości -168-170 MHz, współczynnik fali stojącej -1,6, polaryzacja pionowa, charakterystyka promieniowania –dookólna, odporność na działanie wiatru 55 m/s podłączona do radiotelefonu / - druga antena GPS (wtyk: SMA) zysk w paśmie GPS 28dBi podłączona do radiotelefonu / - trzecia antena GPS (wtyk: SMA) zysk w paśmie GPS 28dBi podłączona do stacji dokującej dla tabletu SWD PRM / - czwarta antena GSM/DCS/UMTS (wtyk: SMA) min. 5dBi i max długości 29 cm podłączona do stacji dokującej dla tabletu SWD PRM / - piąta antena samochodowa SHARK I AM/FM+GPS+GSM - uniwersalna antena w kształcie płetwy rekina do montażu na dachu (z tyłu) samochodu umożliwiająca podłączenie radioodbiornika AM/FM, odbiornika nawigacji satelitarnej GPS i instalacji GSM (Częstotliwości (Frequency): FM/76-110MHz; AM/525-1700Khz; GPS/1575MHz; Czułość (Gain): >20dbi; GPS >3dbi; GSM 2,15dbi; Napięcie zasilające (Workvoltage): 12V DC (10-14V DC); Typ kabla (Cable): RG-174; Długość kabla (Cable length): AM/FM 250mm; GPS 4000mm; GSM 250mm; Rezystancja (Impedance): AM/FM 75Ω; GPS 50Ω; GSM 50Ω; Średnica otworu montażowego (Boringdia.): 15mm; Połączenie (Connector): AM/FM DIN AUDIO; GPS SMA-A (male); GSM FME-A)	Tak/Podać
	W kabinie kierowców dodatkowe dwa gniazda (zapalniczkowe) zasilające 12 V pozwalające na zasilanie nawigacji, ładowanie telefonu komórkowego itp.	Tak/podać
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	Sufitowe oświetlenie rozproszone realizowane przez lampy typu LED w naturalnym kolorze.	Tak/podać
	Nad noszami, co najmniej 4 sufitowe punkty świetlne ze światłem skupionym emitowanym przez lampy typu LED (lampy z regulacją kąta padania światła).	Tak/Podać
	Oświetlenie punktowe blatu roboczego typu LED.	Tak/podać
	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.	Tak/podać
	Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym	Tak/podać
	Na prawej ścianie min. jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietniki, (co najmniej z lewej strony) i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanego fotela. / Fotel wraz z podstawą jest elementem całopojazdowej homologacji, przebadany za zgodność REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań.	Tak/podać
	Fotel obrotowy u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela. / Fotel z systemem przesuwu wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”.	Tak/Podać
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane (minimalne wymiary przejścia: wysokość przejścia min. 150 cm, szerokość przejścia min. 40 cm) spełniające normę PN EN 1789+A2 lub równoważnej . / opcja punktowana: / wysokość drzwi w ścianie działowej 1500 mm do 1640 mm – 0 pkt, / wysokość drzwi w ścianie działowej 1641 mm do 1740 mm – 1 pkt, / wysokość drzwi w ścianie działowej 1741 mm i powyżej – 2 pkt	Tak/podać	Uwaga: opcja punktowana !
	Zabudowa przedziału medycznego wykonana z tworzywa sztucznego / - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Miejsce mocowania torby oraz , plecaka medycznego / - półki podsufitowe (na ścianie lewej i prawej) z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty / - miejsce mocowanie, co najmniej trzech pudełek na rękawiczki jednorazowe / - przy ścianie działowej szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną oraz z co najmniej trzema szufladami / - zabudowany kosz na odpadki / - zabudowany pojemnik na zużyte igły, strzykawki / - w zabudowie lodówka stacjonarna 7÷15 litrów o min. zakresie / temperatur 0÷6 oC stale regulowanym przez termostat z cyfrowym / odczytem temp., zasilana 12 V DC, do przechowywania leków. / Zamawiający wymaga możliwości montażu sprzętu medycznego na lewej ścianie do przesuwnych paneli, umożliwiających przesuw sprzętu oraz zablokowanie w wybranej pozycji. Min. 3 szt. paneli pod defibrylator, respirator, pompy infuzyjne. / Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej.	Tak/Podać
	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.	Tak/Podać
	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.	Tak/podać
	Centralna instalacja tlenowa wyposażona: / - w min 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu / panelowego oraz 1 gniazdo w suficie / - 2 szt. butli tlenowych 8 l lub 10 l tzw. LIV z zintegrowanym zaworem, gniazdem na szybkozłączkę typu AGA, manometrem aktywnym. / - konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego / dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów / reduktorów tlenowych. / - konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych / równocześnie z obu butli tlenowych. / - 2 szt. butli tlenowych 2 l tzw. LIV IQ z zintegrowanym zaworem, manometrem, przepływomierzem wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu, zamontowane wewnątrz przedziału medycznego / w uchwycie zainstalowanym na lewej lub prawej ścianie, / - instalacja wyposażona w przepływomierz obrotowy o przepływie / od 0 do 15L/min bez nawilżacza / opcja punktowana: / dwie butle tlenowe LIV z zintegrowanym zaworem 8 l. - 0 pkt / dwie butle tlenowe LIV z zintegrowanym zaworem 10 l. - 2 pkt	Tak/podać	Uwaga: opcja punktowana !
	Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności).Zamawiający nie dopuszcza lawety, w której zwolnienie mechanizmu jej wysuwu odbywa się za pomocą linki.	Tak/podać
	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych z możliwością regulacji temperatury o pojemności min. 3 l.	Tak/podać
	WYMAGANIA DODATKOWE
	Przedział medyczny ma być wyposażony w: / - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa / - oświetlenie ostrzegawcze / - gaśnicę, / - trzy kaski w zamontowanych uchwytach (jeśli nie mogą być zainstalowane w schowku za drzwiami przesuwnymi ). / - panel: / sterujący oświetleniem przedziału medycznego, / sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, / zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału / medycznego, / sterujący oświetleniem zewnętrznym tzw. roboczym oprócz / sterowania na słupku drzwi tylnych	Tak/podać
	Kabina kierowcy ma być wyposażona w: / - radio, / - panel sterujący /  informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, / informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia, / pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, /  informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia / pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem / medycznym a kabiną kierowcy, /  informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora / samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, / - przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością / ładowania w ambulansie, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym / 2 godziny (przy maksymalnym natężeniu światła), natężenie światła / min. 300 lm, klasa odporności min. IP 65, waga do 300 gr., / wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12V i 230V (podać markę / i model).	Tak/podać
	Gwarancja mechaniczna na pojazd 24 m-ce, bez limitu kilometrów. Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu 24 m-cy. / Gwarancja na perforację nadwozia pojazdu 24 m-cy. / Gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) 24 m-ce. / opcja punktowana: / gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) 24 m-ce – 0 pkt / gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) 36 m-cy – 1 pkt / gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) 48 m-cy – 3 pkt	Tak/Podać	Uwaga: opcja punktowana !
	Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (np. mailem).	Tak/Podać
	Min. dwa darmowe przeglądy okresowe zabudowy sanitarnej. / opcja punktowana: / dwa darmowe przeglądy okresowe wraz z gwarantowanym ambulansem zastępczym o min. takich samych parametrach na czas trwania przeglądu jak i dojazdu, powrotu z serwisu- 1 pkt / trzy darmowe przeglądy okresowe wraz z gwarantowanym ambulansem zastępczym o min. takich samych parametrach na czas trwania przeglądu jak i dojazdu, powrotu z serwisu- 2 pkt / cztery darmowe przeglądy okresowe wraz z gwarantowanym ambulansem zastępczym o min. takich samych parametrach na czas trwania przeglądu jak i dojazdu, powrotu z serwisu- 4 pkt	Tak/Podać	Uwaga: opcja punktowana !
	Wszystkie oferowane rozwiązania powinny być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu. Załączyć do oferty protokół z badań dynamicznych oraz schematy oferowanej zabudowy potwierdzone przez jednostkę badawczą. / Załączyć do oferty homologację pojazdu kompletnego oraz pojazdu skompletowanego.	Tak/Podać
	Rejestrator jazdy	Tak/podać
	umożliwiający rejestrację i odtwarzanie jazdy z przodu i tyłu	Tak/podać
	Jakość obrazu (rozdzielczość) umożliwiająca dokładną rejestrację sytuacji i zdarzeń drogowych (możliwość dokładnego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów	Tak/podać
	Rejestrator pyło i wodoodporny, klasa wodoszczelności IP66	Tak/podać
	Kamera pamięci dedykowana i kompatybilna z rejestratorem	Tak/podać
	NOSZE GŁÓWNE / (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć deklarację zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim).
	Producent/kraj	Tak/Podać
	model / typ, załączyć folder	Tak/Podać
	rok PRODUKCJI- 2020	Tak/Podać
	Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 80 stopni	Tak/podać
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.	Tak/podać
	Zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci na noszach (dokumenty potwierdzające kompatybilność).	Tak/podać
	Składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy	Tak/podać
	Możliwość wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy	Tak/Podać
	Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnym	Tak/Podać
	Cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi i płynów, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych.	Tak/Podać
	Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą	Tak/podać
	Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	Tak/podać
	Waga oferowanych noszy max. 23 kg	Tak/podać
	Gwarancja na nosze min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	Serwis gwarancyjny noszy głównych realizowany w siedzibie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (np. mailem)	Tak/Podać
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH / (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć deklarację zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie, w języku polskim).
	Producent/kraj	Tak/podać
	model / typ	Tak/Podać
	rok PRODUKCJI- 2020	Tak/Podać
	System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN-EN 1789+A2, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC, załączyć do oferty.	Tak/Podać
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu transportera noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie transportera noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.	Tak/Podać
	System szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami	Tak/Podać
	Regulację wysokości w min sześciu poziomach	Tak/Podać
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)	Tak/podać
	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, min. dwa koła skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera. / Podać średnicę kółek w mm.	Tak/podać
	Transporter zabezpieczony przed przypadkowym wyjazdem w momencie gdy golenie przednie są rozłożone a wciśnięty jest przycisk zwalniający.	Tak/podać
	Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 223 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg)	Tak/podać
	Waga zestawu transportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Tak/podać
	Transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą	Tak/Podać
	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi	Tak/Podać
	Gwarancja na transporter noszy min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	Serwis gwarancyjny transportera noszy głównych realizowany w siedzibie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (np. mailem)	Tak/Podać
	KRZESEŁKO TRANSPORTOWE KARDIOLOGICZNE SKŁADANE / (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-4 lub normy równoważnej) ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.
	Producent/kraj	Tak/Podać
	model / typ, załączyć folder	Tak/podać
	rok PRODUKCJI- 2020	Tak/podać
	Wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących	Tak/podać
	Wyposażone w min. 4 kółka jezdne, przy czym przednie koła obrotowe o średnicy min. 100 mm, a tylne o średnicy min. 150 mm wyposażone w hamulce	Tak/podać
	Wyposażone w składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach z tzw. hamulcem obciążeniowym tzn. im pacjent cięższy tym krzesło wolniej jedzie po schodach.	Tak/Podać
	Wyposażony w tylną ramę o regulowanej długości/wysokości służącą do znoszenia i zjazdu po schodach	Tak/Podać
	Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości na min. trzech poziomach	Tak/Podać
	Wyposażone w składane tylne rączki transportowe	Tak/Podać
	Wyposażone w podparcie pod nogi pacjenta	Tak/Podać
	Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu	Tak/podać
	Oparcie z możliwością unieruchomienia głowy pacjenta (dopuszcza się opcję np. zagłówek mocowany do ramy krzesełka	Tak/Podać
	Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, szybko demontowalne	Tak/podać
	Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie, plus 1 kpl pasów zapasowych	Tak/podać
	waga max 15 kg z systemem zjazdu po schodach	Tak/podać
	dopuszczalne obciążenie min 200 kg (podać max. obciążenie)	Tak/Podać
	Gwarancja na krzesełko transportowe kardiologiczne min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	NOSZE PODBIERAKOWE / (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej) ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.
	Producent/kraj	Tak/Podać
	model / typ, załączyć folder	Tak/podać
	rok PRODUKCJI- 2020	Tak/podać
	Rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących	Tak/podać
	Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego	Tak/podać
	Nosze umożliwiają wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy - kręgosłupa	Tak/podać
	Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta	Tak/podać
	Wyposażone w min 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowane do ramy noszy	Tak/podać
	Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia	Tak/podać
	Minimum 10 ergonomicznych zdystansowanych od podłoża uchwytów do przenoszenia, umieszczonych na obwodzie noszy	Tak/podać
	Możliwość złożenia ich w połowie długości celem łatwiejszego transportu	Tak/podać
	Konstrukcja noszy umożliwiająca montaż systemu unieruchomienia głowy	Tak/podać
	Obciążenie dopuszczalne min 159 kg	Tak/podać
	Waga noszy max 8 kg	Tak/podać
	Szerokość noszy min 41 cm	Tak/podać
	Gwarancja na nosze podbierakowe min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	PŁACHTA RATOWNICZA / (Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Podać markę i model	Tak/podać
	Wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, odporna na działanie substancji ropopochodnych, smarów i olejów,nieprzyjmująca krwi brudu, przystosowana do dezynfekcji.	Tak/podać
	Wyposażona w min. 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie, wyposażona w specjalne zakładki zabezpieczające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach lub wyposażona w kieszeń na stopy zapobiegające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach, przystosowana do transportu pacjentów na desce ortopedycznej.	Tak/podać
	Waga max 3 kg.	Tak/podać
	Obciążenie dopuszczalne powyżej 250 kg. / Podać max obciążenie i wymiary.	Tak/podać
	DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH / (Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Podać markę i model	Tak/podać
	Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości ,odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach	Tak/podać
	Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta. z możliwością prześwietlania promieniami X.	Tak/podać
	Uchwyty do przenoszenia – min. 18 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża.	Tak/podać
	Pasy zabezpieczające dwuczęściowe wykonane z tworzywa odpornego na krew, min. 6 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza , pasy kodowane kolorem	Tak/podać
	System unieruchomienia głowy wielokrotnego użytku składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę	Tak/podać
	Dopuszczalne obciążenie powyżej 158 kg,długość min 180 cm, szerokość min 41 cm, ciężar deski max 8 kg.	Tak/podać
	KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA , / Na wezwanie Zamawiającego dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. , folder, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry załączyć przy dostawie .
	Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana zmateriału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji , nienasiąkliwa , nieprzyjmująca krwi i brudu.	Tak/podać
	Wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe i komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem	Tak/podać
	Poduszkę wypełniającą krzywizny ciała , paski stabilizujące głowę min 2 szt. , pokrowiec ochronny , prześwietlalna dla promieni X stopniu diagnostycznym umożliwiającym diagnostykę RTG	Tak/podać
	Obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg , waga kamizelki do 4 kg
	DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA / (Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Podać markę i model	Tak/podać
	Deska do stabilizacji poszkodowanego, przeznaczona specjalnie dla dzieci w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym.	Tak/podać
	Wykonana z tworzywa sztucznego, zmywalnego, nienasiąkliwa, przystosowana do dezynfekcji, przepuszczalna dla promieni X w stopniu umożliwiającym pełną diagnostykę RTG	Tak/podać
	Wyposażona we wbudowane kodowane kolorem pasy zabezpieczające i co najmniej 4 uchwytami do przenoszenia oraz do z wbudowanymi uchwytami do mocowania na noszach.	Tak/podać
	Wyposażona w wbudowany system do unieruchamiania głowy	Tak/podać
	Dopuszczalne obciążenie min. 40 kg.	Tak/podać
	Waga deski max. 4 kg	Tak/podać
	RESPIRATOR TRANSPORTOWY / (Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Rok PRODUKCJI- 2020	Tak/podać
	Podać markę i model	Tak/podać
	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy PN-EN 749-3	Tak/podać
	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła zasilania pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów)	Tak/podać
	Maksymalna waga respiratora ≤ 2,5 kg	Tak/podać
	Tryb wentylacji IPPV lub CMV	Tak/podać
	Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej	Tak/podać
	Układ pacjenta z zaworem antyinhalacyjnym - możliwość wentylacji biernej 100% tlenem w atmosferze skażonej.	Tak/podać
	Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej	Tak/podać
	Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci / - częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min / - objętość oddechowa min. 70-1500 ml	Tak/podać
	Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta)	Tak/podać
	Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min.	Tak/podać
	Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cmH2O	Tak/podać
	Zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP z zakresem regulacji 0-20 cmH2O	Tak/podać
	Tryb wentylacji CPAP z zakresem regulacji do max 15cmH2O	Tak/podać
	Możliwość ręcznego wyzwolenia wdechu	Tak/podać
	Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O	Tak/podać
	Manometr ciśnienia w układzie pacjenta wbudowany w respirator	Tak/podać
	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak/podać
	Alarmy (dopuszcza się elektryczne zasilanie modułu alarmów): / - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu / - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) / - stałego ciśnienia w układzie pacjenta / - niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Tak/podać
	układ oddechowy pacjenta – min 3 szt. + min 3 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u	Tak/podać
	Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami normy PN EN 1789	Tak/podać
	Przenośny zestaw tlenowy: / torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy / butla tlenowa aluminiowa 2lz zintegrowanym na stałe reduktorem ciśnienia manometrem, przepływomierzem tzw. LIV IQ wyposażonym w cyfrowy wskaźnik czasu i przepływu O2 z możliwość napełniania do 200 atm i gniazdem AGA.	Tak/podać
	Gwarancja na respirator transportowy min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	Serwis gwarancyjny respiratora transportowego realizowany w siedzibie Zamawiającego	Tak/podać
	DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY Z FUNKCJĄ TRANSMISJI DANYCH(Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Podać markę i model	Tak/podać
	Rok produkcji 2020	Tak/podać
	Defibrylacja dwufazowa, tryb pracy AED, tryb ręczny, z zakresem regulacji energii od 2 do min. 200 J – funkcją kardiowersji	Tak/podać
	Przenośny, transportowy, odporny na drgania i wstrząsy; waga kompletnego defibrylatora poniżej 10kg	Tak/podać
	Posiadający opakowanie transportowe zabezpieczające aparat przed uszkodzeniem, posiadający uchwyt pozwalającym na montaż i transport aparatu w karetce (uchwyt zgodny z normą PN EN 1789 , podać markę i model uchwytu , załączyć potwierdzenie przeprowadzenia badań na zgodność z normą PN EN 1789 );	Tak/podać
	Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 6 sek., gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym.	Tak/podać
	Regulacja parametrów defibrylacji : wybór energii, ładowanie , wyzwolenie wstrząsu - z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej aparatu.	Tak/podać
	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą.	Tak/podać
	Defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki twarde dla dorosłych i dzieci w komplecie, zainstalowane na defibrylatorze;	Tak/podać
	Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych;	Tak/podać
	Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór energii , ładowanie , wyzwolenie wstrząsu , wydruk);	Tak/podać
	Zasilanie defibrylatora akumulatorowe. Akumulatory ładowanie z instalacji ambulansu 12V	Tak/podać
	Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji;	Tak/podać
	Prąd stymulacji regulowany w zakresie co najmniej 10 do 140 mA.	Tak/podać
	Częstość impulsów regulowana w zakresie co najmniej 30 do 150 imp./min.	Tak/podać
	3 odprowadzeniowe monitorowanie EKG – w komplecie kabel do monitorowania.	Tak/podać
	12 odprowadzeniowe monitorowanie EKG z funkcją analizy i transmisją przez modem GSM	Tak/podać
	Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy	Tak/podać
	Możliwość nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (NIBP)u pacjentów, pomiary ręczne i automatyczne w określonych odstępach czasu. / W kpl. mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji: standardowy dla dorosłych 1szt., dla dzieci 1szt.	Tak/podać
	Wbudowany moduł monitorowania etCO2 u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2min. 0-99mmHg, zakres częstości oddechów min. 5-80 /minutę	Tak/podać
	Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany modem , transmisja GSM 3G /bez karty sim operatora sieci komórkowej/ do szpitalnych systemów odbiorczych współpracujący z siecią LIFENET.	Tak/podać
	Ekran kolorowy LCD zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia.	Tak/podać
	Przekątna ekranu min 6”z możliwością wyświetlania min czterech krzywych dynamicznych jednocześnie.	Tak/podać
	Akumulatory bez efektu pamięci z możliwością doładowywania w aparacie bez konieczności pełnego rozładowywania, min 2 szt.	Tak/podać
	Czas pracy na akumulatorze/ach min 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min 50 defibrylacji z maksymalną energią	Tak/podać
	Pamięć wewnętrzna min 200 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).	Tak/podać
	Zakres pomiaru częstości akcji serca min 30-300/min	Tak/podać
	Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 2,0 cm/mV	Tak/podać
	Tryb asynchroniczny i „na żądanie”	Tak/podać
	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z wytycznymi ERC	Tak/podać
	Kabel EKG 12-odprow. 1 szt.	Tak/podać
	Kabel do stymulacji 1 szt	Tak/podać
	Elektrody uniwersalne dla dorosłych i dla dzieci po min 1szt.	Tak/podać
	Gwarancja na defibrylator min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	KAPNOMETR / (Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1789 + A2 (EN ISO 80601-2-55:2011) lub normy równoważnej. Załączyć do oferty, certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim).
	Podać markę i model	Tak/podać
	Rok produkcji 2019	Tak/podać
	Zakres pomiaru saturacji SpO2 : 20– 100%	Tak/podać
	Dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100%	Tak/podać
	Zakres pomiaru częstości pulsu: 25– 250 ppm	Tak/podać
	Dokładność ± 2% ± 2 bpm	Tak/podać
	Zakres pomiaru CO2 : 0 – 75 mmHg	Tak/podać
	Zakres pomiaru respiracji: 5 – 120 oddechów / min	Tak/podać
	Zasilanie akumulatorowe	Tak/podać
	Waga do 300 g	Tak/podać
	Możliwość ciągłego wyświetlania wartości liczbowej ETCO2	Tak/podać
	wyposażenie dodatkowe: / Etui / Kpl. czujników SpO2 dla wszystkich grup wiekowych	Tak/podać
	Okres gwarancyjny min. 24 miesiące	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	ZESTAW DO TRANSPORTU AMPUTOWANYCH KOŃCZYN / (Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z dnia 20.05.2010 r. instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Podać markę i model	Tak/podać
	Zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych , umieszczony w walizce lub torbie , w skład zestawu wchodzą min. 4 pakiety dedykowane do określonych kończyn i części ciała tj palec, dłoń, ręka, noga, każdy z elementem chłodzącym.	Tak/podać
	SSAK AKUMULATOROWO SIECIOWY / (Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie R.P. zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, z dnia 20.05.2010 r. instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.)
	Podać markę i model	Tak/podać
	Rok produkcji 2019	Tak/podać
	Deklaracja zgodności CE	Tak/podać
	Akumulatorowo-sieciowy	Tak/podać
	Z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim,	Tak/podać
	Z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu	Tak/podać
	Słój wielorazowy o pojemności min. 1 L z możliwością stosowania wkładów jednorazowych	Tak/podać
	Filtr antybakteryjny	Tak/podać
	Zawór antyprzelewowy,	Tak/podać
	Płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar (80kPa)	Tak/podać
	Przepływ min 20 l/min.,	Tak/podać
	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora,	Tak/podać
	Czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut,	Tak/podać
	Uchwyt do montażu na ścianie ambulansu zgodny w wymogami normy PN EN 1789, posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. (podać markę i model załączyć folder)	Tak/podać
	Gwarancja na ssak akumulatorowy min. 24 m-ce	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać dane adresowe)	Tak/podać
	Serwis gwarancyjny ssaka realizowany w siedzibie Zamawiającego	Tak/podać
	Termometr do pomiaru temperatury głębokiej	Tak/podać
	Czujnik CO	Tak/podać
	Aparat do Nebulizacji	Tak/podać
	System doszpikowy BIG dla dorosłych 9 szt. / i dla dzieci 9 szt.	Tak/podać
	Zestaw położniczy	Tak/podać
	Zestaw laryngoskopów światłowodowych (6 łyżek w kpl.)	Tak/podać
	Półmaska twarzowa z filtrem P-3 szt. 14	Tak/podać
	Plecak reanimacyjny	Tak/podać
	Wykonany z materiału Cordura wielokomorowy z ampularium np. 90 ampułek, z wkładem na zestaw intubacyjny	Tak/podać
	Torba wielokomorowa na zestaw pierwszej pomocy	Tak/podać
	Torba pediatryczna	Tak/podać
	Glukometr z paskami	Tak/podać
	Spiwór bakteriostatyczny	Tak/podać
	Ssak nożny / Przenośny ssak mechaniczny, ze zbiornikiem na wydzielinę / Możliwość obsługi nogą lub ręką / Konstrukcja pozwalająca na ciągłe ssanie bez strat czasu	Tak/podać
	Przenośny ssak mechaniczny typu pistoletowego, ze zbiornikiem na wydzielinę	Tak/podać
	Przenośny aparat do mierzenia ciśnienia / Zakres pomiarowy 0 – 300 mmHg / Czytelna tarcza o średnicy min. 50mm / Metalowa obudowa / Kpl. mankietów o rozmiarach 10 – 66cm / Stetoskop w zestawie	Tak/podać
	Worek samorozprężalny z maską dla wszystkich grup wiekowych – 2 kpl.	Tak/podać
	Latarka diagnostyczna	Tak/podać
	Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem / Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych / Wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG / Możliwość umieszczenia płynów od 0,5 L do 1L / Możliwość zawieszenia całego zestawu	Tak/podać
	Urządzenie do dezynfekcji ambulansu. / opcja punktowana: / brak zainstalowanego urządzenia w ambulansie – 0 pkt / zainstalowane urządzenie w ambulanie zgodnie z poniższymi parametrami – 3 pkt		Uwaga: opcja punktowana !
	Rok produkcji 2020	Tak/podać
	Producent/kraj	Tak/podać
	Model / typ, załączyć folder	Tak/podać
	Zasilanie akumulatorowe lub 230V, 50Hz	Tak/podać
	Możliwość dezynfekcji ambulansu metodą zamgławiania (suchej mgły) wraz ze sprzętem medycznym i elektronicznym.	Tak/podać
	Czas trwania pełnej dezynfekcji nie dłuższy niż 25 min. i możliwość dezynfekcji w minimalnym zakresie od miń. 10 m3 do 15 m3	Tak/podać
	Urządzenie rozpraszające środek nietoksyczny, nie wywołujący korozję, biodegradowalny w 99,9%, w postaci mikro kropelek w zakresie 1 µm do max. 5 µm, automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka	Tak/podać
	Urządzenie wyposażone w środek dezynfekcyjny min. 100 l, aktywny wobec wirusów, bakterii, grzybów, sporów gotowy do użycia ogólnodostępny.	Tak/podać
	Gwarancja min. 24 m-ce	Tak/podać
	Dokument CE	Tak/podać
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak/podać
	Termometr do pomiaru temperatury głębokiej	Tak/podać
	Pedi-Mate uprząż pediatryczna na nosze	Tak/podać
	Materac podciśnieniowy z dodatkową podłogą, pompką i pokrowcem	Tak/podać
	Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 3 szt. i pediatryczny 3 szt.	Tak/podać
	Szyny Kramera 14 szt. w obszyciu i pokrowcu	Tak/podać

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieregenerowane, nie demonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.
UWAGA:
1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.
3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

......................................................	.........................................................
        Miejscowość i data	Podpis i pieczęć
     osoby/osób uprawnionych
        do występowania w imieniu Wykonawcy