ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SWZ

Formularze parametrów technicznych

Nr  sprawy:  SZP.251.3.24

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań koagulologii wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy oraz dostawa barwników do HEMATEK`a

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1. Analizator do hemostazy (automatyczny analizator koagulometryczny):

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: ......................................................................................................

- Aparat używany, nie starszy niż 2019 r.

- Możliwość oznaczania czynnika von Willebranda (antygen)

- Praca metodą mikro, pojedyncze testy (możliwość wykonania dubletów)

- Analizator wyposażony w diody LED emitujące światło o 3 długościach fal (660 nm, 405 nm, 575 nm)

- Analizator wyposażony w zintegrowaną wbudowaną drukarkę termiczną

- Oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami chromogenną, wykrzepialną, immunologiczną (optyczna detekcja pomiaru)

- Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 12 minut

- Tromboplastyna  ludzka nierekombinowana (pochodzenia łożyskowego) o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1)

- Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika

- Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta)

- Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 110 do 800 mg/dl

- Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet (tj. nie połączonych w segmenty, rotory)

- Analizator wyposażony w stojak na próbki o stałym dostępie

- Aparat wyposażony w zewnętrzny komputer z monitorem, drukarkę oraz UPS

- Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana  dwukierunkowa komunikacja (Dwukierunkowy port szeregowy RS-232C)

- Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków

- Możliwość wprowadzenia własnej kontroli

- Automatyczna kalibracja

- Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów

- Podgląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów

- Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 1500

- Aparat wyposażony w kolorowy dotykowy ekran LCD

- Możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych

- Możliwość odczytu kodów 2D

- Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika barkodów

- Aparat posiada znak CE

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis aparatu w okresie całej umowy

- Wykonawca zapewnia bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w okresie umowy

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego

- W przypadku awarii przedłużającej się powyżej 48 h ,wykonawca pokrywa koszt badań wysłanych na zewnątrz

Analizator o wydajności:

- PT 60 testów/godzinę

- D dimery 16 testów/godzinę

- PT, APTT, fibrynogen 48 testów/godzinę

- PT/APTT/FIB/AT 40 testów/godzinę

Wymiary (ograniczenia lokalowe)

- 600 x 500 x 500 mm (szerokość x długość x wysokość)

Analizator do szybkiego automatycznego barwienia rozmazów krwi:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: ......................................................................................................

- Mały, ekonomiczny, łatwy w obsłudze

- Wysoka przerobowość (do 60 rozmazów/godz.)

- Wybarwianie każdego rozmazu odbywa się pojedynczo

- Bardzo mało odpadów  (zestaw barwników z zintegrowanym pojemnikiem na odpady)

- Zapewnienie stałego poziomu wybarwienia każdego rozmazu

- Zestaw barwników zintegrowany w jednym opakowaniu wraz z odpadami płynnymi

- Automatyczne suszenie i układanie gotowych wybarwionych rozmazów

- Pojemnik o możliwości przechowania do 65 wybarwionych rozmazów

- Definiowalny przez użytkownika stosunek barwnika do buforu

- Możliwość wybarwiania rozmazów szpiku

- Objętości poszczególnych składników zestawu są tak zoptymalizowane, aby wymiana ich była konieczna w tym samym czasie (cały kompletny zestaw)

- Odczynniki utrzymujące termin przydatności podany na opakowaniu nawet po ich otwarciu

- Preferowany rozmiar urządzenia (warunki lokalowe) 46.0 cm x 54.0 cm x 22.0 cm (dł. x sz. x wys.)

- Kompatybilne z szkiełkami 75 mm x 25 mm x 1 mm (dł. x sz. x wys.)

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.24

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników, krwi kontrolnej oraz materiałów eksploatacyjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1. Analizator:

Dane analizatora nr 1:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................

Dane analizatora nr 2:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: ......................................................................................................

a) dwa analizatory całkowicie automatyczne:

- główny, nowy lub używany, nie starszy niż 2017

- pomocniczy, nowy lub używany, nie starszy niż 2017,

b) analizatory składające się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, podajnika na minimum 20 próbek, jednostki sterującej z ekranem dotykowym,  wyposażone w ręczny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę oraz czujnik poziomu ścieków.

2. Automatyczny pomiar i analiza parametrów raportowanych na wyniku dla obu analizatorów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT.

Parametry mierzone: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT, w celu zwiększenia dokładności uzyskanych wyników oraz wyliczenia wskaźników: MCV, MCH, MCHC

3. Dla analizatora głównego wymagane jest:

a) oznaczanie parametrów retikulocytarnych RET (%,#)

b) w pełni automatyczne oznaczanie liczby retikulocytów (RET %,#) w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z podziałem na frakcje w zależności od stopnia dojrzałości, ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie w pg odzwierciedlającym zawartość HGB w młodych komórkach, oznaczanie parametru (Delta-He) opisujący zmianę trendu w hemoglobinizacji RET i RBC, jako czynnik prognostyczny w przebiegu anemii oraz parametru (RBC-He) - zawartość HGB we wszystkich dojrzałych RBC

c) bez wstępnego przygotowania próbki (rozcieńczania czy manualnego wybarwiania próbki)

d) metoda pomiarowa umożliwiająca wiarygodne oznaczenie PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich, uzyskany wynik PLT-O – płytek optycznych raportowany na wyniku pacjenta,

e) oznaczanie w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym, co najmniej liczby erytrocytów i leukocytów, z ich zróżnicowaniem na jedno- i wielojądrzaste, parametry diagnostyczne przesyłane do systemu LIS, wykonanie oznaczenia nie wymaga dodatkowej procedury oraz odczynników oprócz standardowo stosowanych w trybie CBC-5DIFF   - objętość próbki badanej (włącznie z objętością martwą), niezbędna do wykonania oznaczenia płynów z jam ciała maksymalnie 150 µl

4. Oba analizatory wyposażone w osobny tryb dla próbek leukopenicznych z możliwością manualnego wyboru z menu przez Użytkownika. Wybrane próbki mogą być analizowane w tym trybie w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów ( progów ) ustawionych w analizatorach i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu.

5. Pomiar Hgb niezależny od WBC (w osobnym torze pomiarowym, minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów) w obu analizatorach.

6. Pomiar frakcji niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażanej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych (%) w stosunku do ogólnej liczby granulocytów w obu analizatorach

7. Oznaczanie odsetka mikrocytów oraz makrocytów, jako parametry diagnostyczne, zwalidowane przez producenta, posiadające zakresy referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta

8. Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC dokonywane przy zastosowaniu technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego.

9. Wydajność dla obu analizatorów 60 oznaczeń na godzinę.

10. Minimalne zakresy liniowości dla obu analizatorów (z próbki pierwotnej bez rozcieńczania): WBC-400x103 /μl, PLT-4000x103 /μl.

11. Objętość krwi aspirowanej do badania CBC-5DIFF maksymalnie 30 ul, bez wstępnego rozcieńczenia z próbki pierwotnej.

12. Możliwość oznaczania pojedynczych próbek.

13. Automatyczne mycie sondy aspirującej materiał (zewnętrzne i wewnętrzne) po każdym pobraniu.

14. Prezentacja wyników w formie liczbowej i graficznej za pomocą ekranu.

15. Pamięć wewnętrzna analizatorów minimum 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta.

16. Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC, RBC, PLT.

17. Oprogramowanie obu analizatorów obejmujące system kontroli jakości wg systemu Levey-Jenningsa i X-BarM.

18. Wydruk wyników badań w postaci raportów w formacie A4 zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Rozp. Ministra Zdrowia (dotyczących standardów jakości w laboratorium medycznym), zawierający wyniki badań, dane zleceniodawcy, pacjenta, zakresy wartości referencyjnych skorelowane z danymi demograficznymi pacjenta.

19. Wydruk zawierający 3 histogramy: RBC, WBC, PLT oraz „flagowane” wyniki poza wartościami prawidłowymi wg poz. 16.

20. Wydruk zawierający oznakowanie wyników patologicznych i pola do podpisów: osoby wykonującej oznaczenie i autoryzującej wyniki badania w poz. 16.

21. Swobodny dostęp do drukowania kopii wyniku. Archiwizacja pełnych raportów z wyników badań z danymi zleceniodawcy oraz z danymi numerycznymi. Wydruk raportów z kontroli jakości z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników badań kontrolnych.

22. Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora.

23. Urządzenie UPS podtrzymujące pracę analizatorów w przypadku przerwy w zasilaniu trwającej przynajmniej 30 min.

24. Dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap (koszt podłączenia do LIS po stronie wykonawcy).

25. Gotowe do użycia odczynniki bez konieczności wstępnej ich preparatyki, w całości pozbawione cyjanków, z długim terminem ważności.

26. Analizatory wykorzystujące do oznaczeń CBC-DIFF te same odczynniki oraz ten sam materiał kontrolny /z wyłączeniem odczynników do retikulocytów, które będą stosowane tylko w analizatorze z trybem RET).

27. Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego oraz dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem. Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych – 3 poziomy – N (normalny), L (niski), H (wysoki).

28. Krew kontrolna skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę modułów.

29. Możliwość uczestniczenia w międzynarodowej kontroli hematologicznej porównawczej przez czas trwania umowy m.in. w systemie „on-line” -  obejmującej aparaty  producenta, w oparciu o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatora, umożliwiająca uzyskanie miesięcznych raportów QC i certyfikatu uczestnictwa raz w roku..

30. Objętość krwi kontrolnej dla każdego poziomu min. 2 ml w próbce, umożliwiająca równoczesne zużycie całego opakowania z gwarancją regularnego jej dostarczania.

31. Wymagany jeden wspólny materiał kontrolny do kontroli oznaczeń podstawowych parametrów morfologii krwi, różnicowania leukocytów, oznaczania parametrów retikulocytarnych wraz z liczbą płytek optycznych oznaczanych w kanale retikulocytarnym

32. Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała – w ilości min. 1 fiolka  na kwartał (2 poziomy) w całym okresie trwania umowy dzierżawy. Wymagane jest aby kontrolowane były wszystkie parametry diagnostyczne uzyskiwane z trybu pomiaru płynów z jam ciała.

33. Możliwość zainstalowania dodatkowych licencji (opcjonalnego oprogramowania) umożliwiających raportowanie dodatkowych, specjalistycznych parametrów diagnostycznych w analizatorze pomocniczym.

34. System monitorujący poziom odczynników, datę ich przydatności do użycia oraz podający informację o liczbie testów pozostałych do wykonania z odczynnika będącego aktualnie na pokładzie analizatorów

35. Wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy. Minimalna ilość czynności konserwacyjnych – raz dziennie (Wykonawca dołącza formularz z wykazem czynności konserwacyjnych w formie miesięcznej karty konserwacji).

36. Naprawy wszystkich awarii, analizatora, komputera, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika. Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii.

37. Bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy

38. Przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora w trakcie jego pracy. Sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych

39. Moduł serwisowy do zdalnego dostępu w celu wsparcia technicznego i merytorycznego. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z analizatorem oraz instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.24

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 3 – Dostawa paneli biochemicznych do identyfikacji bakterii wraz z dostawą zestawów do lekowrażliwości wraz z dzierżawą systemu do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości  na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

- Aparat używany, nie starszy niż 2019r.

- Automatyczny system do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

- Pojemność aparatu 15  miejsc pomiarowych

- Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie) w obrębie aparatu

- Automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut

- Inkubacja, napełnianie i odczyt testów w obrębie  aparatu

- Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych/wolnych miejsc w aparacie)

- Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie

- Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach

- Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych

- Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich

- Testy do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus

- Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych

- Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium

- Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych.

- Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-dodatnich.

- Testy do wykrywania lekowrażliwości drożdżaków.

- Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin

- Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin

- Kolorymetryczna metoda identyfikacji

- Turbidymetryczna metoda okreslania lekowrażliwości

- Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej

- Aparat przystosowany do pracy ciągłej – całodobowej

- Oznaczanie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach

- Wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania

- Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika

- Każdy test oznakowany indywidualnym kodem paskowym (identyfikacja numeru seryjnego, rodzaju testu oraz jego terminu ważności )

- "Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekooporności MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, , HLAR, VRE, VISA, GISA z ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA bez ich klasyfikacji ( Zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów karbapenemazy należy potwierdzić metodą referencyjną.)

- Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy

- Bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy. Zamawiający pokrywa jedynie koszt części zużywalnych do aparatu, których wykaz wraz z wyceną należy dołączyć do oferty.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.2.21

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 4 – Dostawa odczynników i testów laboratoryjnych do badań mikrobiologicznych

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

Dotyczy dostawy:

1. Podłoży mikrobiologicznych na płytkach Petriego.

2. Gotowych pożywek w probówkach.

3. Krążków do manualnego badania lekowrażliwości, krążków diagnostycznych, szczepów wzorcowych do kontroli krążków

- Wszystkie krążki antybiotykowe powinny pochodzić od jednego producenta.

- Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST.

- Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa  opakowanie wykonane z trwałego, przezroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem.

- Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -20 do +8ºC z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg wydrukowane dwustronnie.

- Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125%  ustalonego stężenia, zgodnie z normą DIN.

4. Testów lateksowych.

5. Testów do wykrywania antygenów, mechanizmów oporności w próbkach

6. Pobór i transport materiału oraz drobny sprzęt laboratoryjny.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 5 - Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

- Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające 6 kolumn wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, pomiędzy którymi automatycznie się przełącza, bez ingerencji operatora).

- Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (dopuszczonym certyfikatem (ceryfikat załączyć do oferty) do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia)

- Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora.

- Oferowany analizator nowy lub używany (nie starszy niż 2015 rok) zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS (podać nazwę/typ i nazwę producenta)……………………………………………………………………………….

- Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi):

-	grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon)

-	przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B

-	badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw).

-	kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców. Odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny

-	badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie

-	badanie grupy krwi noworodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolumny fabrycznie wypełnione odczynnikami

- Wszystkie odczynniki krwinkowe, diluenty, karty, kontrole i sprzęt (z wyj, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora, nakłuwaczy do drenów i kontroli zewnątrzlaboratoryjnej) muszą pochodzić od jednego producenta.

- Autoryzowany serwis dostępny 7 dni  w tygodniu 365 dni w roku (Podać nr linii serwisowej). Naprawa w ciągu 48 godz. od zgłoszenia w tym urządzeń będących własnością Zamawiającego. Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej.

- Możliwość pracy na probówkach o średnicy 12-16 mm.

- Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności

- Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem czytniki kodów kreskowych

- Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań

- Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników

- Gwarancja  dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie.

- Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatora na koszt dostawcy w laboratorium zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń

- Oferent dostarcza odczynniki do potwierdzania słabej ekspresji/odmiany antygenu D mikrometodą.

- Wydajność analizatora – min. 50 grup krwi z badaniem przeciwciał odpornościowych w PTA na 1 godz.

Pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 100

- Aparat  oznakowany  znakiem  CE,  oraz posiadający  deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej  EC, dopuszczony na terenie RP

- Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.

- Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco wykonywanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora

- Analizator z oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację badań wykonanych manualnie

- Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć łącznie z komorą reakcyjną

- Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki (bez lecenia) do analizatora bez ingerencji operatora w oprogramowanie

- Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora

- Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły

- Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora w trakcie trwających badań zleconych wcześniej

- Wymiany igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację igieł.

- Automatyczne usuwanie (bez ingerencji operatora) zużytych kart przez analizator, co ogranicza kontakt z materiałem zakaźnym. kosz na odpady na pokładzie analizatora

- Analizator otwierający mikrokolumny kart za pomocą dedykowanych do tego otwieraczy (zabezpieczenie przed kontaminacją)

- Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań

- Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B, jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B

- Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu

- Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%.

- Termin ważności – minimum 9 miesięcy dla oferowanych kart, dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych – 5 tygodni od daty dostawy

- Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 st. C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy

- Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski

- Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności

- W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/

- Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie

- Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów

- Możliwość załadowania na pokład min. 200 kart

- Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1%

- Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona międzynarodowym certyfikatem 4 x  w roku z możliwością wprowadzania uzyskanych wyników on-line

- Bezpośredni test antyglobulinowy - różnicowanie przeciwciał IgG-IgA-IgM-C3c-C3d na jednej karcie wypełnionej fabrycznie odczynnikami

- Dostawca pokrywa koszty podłączenia analizatora do obustronnej komunikacji  istniejącego systemu laboratoryjnego informatycznego szpitala: Eskulap

- Możliwość wykonania badań z min. objętości materiału badanego 50 µl krwinek

- Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych

- Możliwość załadowania do jednego statywu różnych probówek w analizatorze głównym, np. tłoczkowych oraz okrągłodennych

- Przechowywanie wszystkich kart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C)

Dzierżawa: 	- wirówka na max. 6-10 kart – 1 szt.

- inkubator na min. 36 kart – 1 szt.

- pipeta manualna – 1 szt.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.24

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do automatycznej analizy moczu, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych z dzierżawą zintegrowanego systemu do analizy moczu złożonego z 2 modułów (analizatorów):

1) do badania cech fizykochemicznych moczu

2) do analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu                                                                                                       wraz dzierżawą dodatkowego półautomatycznego analizatora back-up do oznaczania parametrów diagnostycznych w moczu.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

- Analizatory/moduły wraz z wyposażeniem, nowe fabrycznie, rok produkcji  2023/2024

- Poszczególne moduły/analizatory systemu zintegrowane ze sobą w jedną linię, każdy wyposażony w podajnik próbek, bez konieczności ręcznego przenoszenia statywów między podajnikami

- Moduły/analizatory wyposażone w zewnętrzny oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych

- Pojemność podajnika dla każdego modułu/ analizatora nie mniej niż 8 statywów

- Oprogramowanie zarządzające pracą modułów/analiztorów pozwalające na zarządzanie pracą przy wykonywaniu badania ogólnego moczu

- Oprogramowanie posiada możliwość wpisywania własnych reguł zarządzania pracą połączonych modułów/analizatorów

- Oprogramowanie pozwalające na integrację wyników kontroli jakości z połączonych modułów/analizatorów

- Oprogramowanie zarządzające pozwalajace na zarządzanie odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi w połączonych modułach/analizatorach

- Oprogramowanie zarządzające gromadzi wszystkie wyniki (takze w formie graficznej) z 2 modułów/ analizatorów w jednym miejscu, w którym będą weryfikowane przez osoby uprawnione

- Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu z oceną ilościową elementów upostaciowanych przed wysłaniem do LIS

- Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej dwóch różnych poziomach.

- Podłączenie do systemu informatycznego Eskulap zapewniające przesyłanie wyników badań pacjentów i wyników kontroli jakości.

- Przeglądy modułów/analizatorów wykonywane zgodnie z zalecaniami producenta

- Instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynnikowe w języku polskim

- Szkolenie pracowników w obsłudze analizatora i interpretacji wyników

- Termin ważności odczynników i materiałów eksploatacyjnych minimum 6 miesięcy, poza materiałem kontrolnym, którego termin ważności nie może być krótszy niż 2 miesiące.

- Karty charakterystykI materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje niebezpieczne, a także prospekty, foldery w języku polskim i ulotki (katalogi) z danymi technicznymi dla oferowanych analizatorów laboratoryjnych potwierdzające wymagane przez zamawiającego parametry oraz oświadczenie stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski zaoferowanych odczynników oraz oferowanych do dzierżawy analizatorów laboratoryjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - należy załączyć do oferty w wersji elektronicznej.

  - automatyczny moduł/analizator do badania parametrów fizykochemicznych moczu przy pomocy pasków testowych wraz z dodatkowym wyposażeniem:

- Wymagana automatyczna analiza następujących parametrów: pH, glukozy, białka,  krwi (różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny), leukocytów, urobilinogenu, bilirubiny, ciał  ketonowych, azotynów oraz koloru i przejrzystości moczu, a także ciężaru właściwego (SG)

- Pomiar parametrów fizykochemicznych w oparciu o metodę fotometrii odbiciowej

- Ocena barwy i przejrzystości moczu metoda kolorymetryczną

- Pomiar ciężaru włąściwego (SG) metodą refraktometrii

- Kontrola jakości parametrów fizykochemicznych w oparciu o materiały kontrolne, na co najmniej dwóch różnych poziomach

- Kontrola pomiaru ciężaru właściwego moczu w oparciu o materiał kontrolny dedykowany przez producenta, na dwóch poziomach

- Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora

- Wymagana analiza próbki o objętości nie większej niż 1 ml

- Aspiracja próbek z funkcją wykrywania powierzchni płynu

- Minimalna wydajność analizatora 250 próbek/godzinę

- Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny

b)  automatyczny moduł/analizator do ilościowego oznaczania elementów upostaciowanych moczu

- Moduł/analizator wykorzystujący technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z ogniskowaniem hydrodynamicznym przy użyciu lasera półprzewodnikowego jako żródła światła

- Wymagane parametry oceny ilościowej: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, wałeczki, kryształy, bakterie, drożdże, pasma śluzu, plemniki (w tym różnicowanie nabłonków i wałeczków)

- Różnicowanie nabłonków na płaskie, przejściowe i pochodzenia nerkowego

- Różnicowanie wałeczków na szkliste i patologiczne

- Ilościowe zliczanie bakterii (oflagowanie rodzaju bakterii Gram + i Gram – na podstawie skatergramów)

- Wyniki raportowane w ilościach elementów w µL moczu, prezentowane na skatergramach i histogramach

- Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny na co najmniej dwóch różnych poziomach

- Automatyczny podajnik próbek z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora

- Wydajność nie mniejsza niż 80 oznaczeń / godzinę

- Wymagana objętość próbki nie więcej niż 2 ml moczu w trybie podajnikowym

- Możliwość analizy próbek pediatrycznych z objętości nie większej niż 0,7 ml w trybie manualnym

- Dodatkowe parametry (nie raportowane) pozwalajace na ocenę osmolalności i kondutywności moczu

Analizator zabezpieczający ciągłość wykonywania badań na wypadek awarii (back-up) :

Nazwa(typ, model):..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: . .................................................................................................

- Półautomatyczny analizator moczu, nowy fabrycznie, rok produkcji 2023/2024

- Barwa i przejrzystość określana manualnie przez operatora.

- Wymagane parametry pomiarowe: ciężar właściwy, pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, ketony, bilirubina, azotyny, leukocyty

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 7 – Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora na okres 36 miesięcy do rozdziału i interpretacji elektroforegramów metoda elektroforezy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1.  Analizator:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: .....................................................................................................

- Automatyczny  analizator do  rozdziałów  i  interpretacji  elektroforegramów metodą  elektroforezy  kapilarnej.

- Analizator fabrycznie nowy lub używany- rok produkcji nie starszy niż 2019r.

- Analizator  wyposażony  w  zewnętrzne   urządzenie  zasilania  awaryjnego  UPS,  zestaw  komputerowy  z oprogramowaniem do obsługi analizatora, walidacji  i gromadzenia wyników  analiz, monitor,  drukarkę

- Analizator  fabrycznie  wyposażony maksymalnie w dwie kapilary służące do wykonywania rozdziałów elektroforetycznych.

- Możliwość  oznaczania  białek   w  surowicy,  oraz  oznaczania  HbA1c z zamkniętej probówki ( przebijak korków i mieszadło wbudowane w urządzenie)

- Analizator sterowany z poziomu komputera zewnętrznego stanowiącego jednocześnie  miejsce gromadzenia bazy danych wykonanych badań.

- Analizator wyposażony w obrotowy układ pobierania  próbek ,  na maksymalnie 28 probówek

- Objętość  próbki  badanej  max  20  µl

- Detekcja  próbek  bez  etapu  barwienia.

- Detekcja bezpośrednia przez  fotometr

- Migracja w warunkach z pełną kontrolą temperatury za pomocą ogniwa Peltiera

- Możliwość wykonania analiz w próbkach lipemicznych i spolimeryzowanych – dostępne są zestawy odczynnikowe zwalidowane  przez producenta analizatora

- Możliwość uzyskania rozdziału na 6 typowych frakcji białkowych                   (albuminy, alfa-1 i alfa-2-globuliny,  beta-1 i beta-2 globuliny, gamma-globuliny)

- Możliwość wykonania  na analizatorze następujących analiz: proteinogramów,  frakcji hemoglobiny,  Hba1c, CDT, immunotypingu

- Możliwość  ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora

- Graficzny zapis elektroforegramów.

- Prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem, krzywą rozdziału i  odwzorowaniem skanu rozdziału, Stężenia białka całkowitego i stosunku Alb/ Glob ,  możliwość korekty  wyniku

- Oprogramowanie analizatora  zapewnia wykonanie kontroli jakości (QC) oraz statystykę  pomiarów, w oparciu o 2 materiały kontrolne

- Analizator pracujący w oparciu o zestawy odczynnikowe o małych objętościach , pojedyncze opakowania  przeznaczone na maksymalnie 150 badań

- Analizator fabrycznie przystosowany do wykonywania badania HbA1c w standardzie NGSP i IFCC

- Analizator wytwarzający  małą  ilość płynnych ścieków, butla ściekowa wewnątrz analizatora

- Całkowicie automatyczny proces wykonywania rozdziału elektroforetycznego (od momentu pobrania materiału z probówki  do wydania wyniku)

- Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych

- Kontrola zużycia odczynników

- Waga analizatora  (bez zestawu komputerowego)  nie przekraczająca 35 kg

- Menu w języku polskim, instrukcja w jęz. polskim

- 36  miesięcy  gwarancji na analizator i jego  wyposażenie z wyłączeniem części zużywalnych wyszczególnionych w ofercie.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.2.21

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 8 - Dostawa odczynników do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu na okres 36 miesięcy

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące warunki:

1. Aparat do posiewu krwi:

Dane analizatora:

Nazwa (typ, model): ..............................................................................................................

Producent i rok produkcji: ......................................................................................................

a) aparat używany lub nowy, nie starszy 2018 r., oznakowany znakiem CE,

b) liczba miejsc pomiarowych – nie więcej niż 40,

c) aparat o charakterze modułowym – dający możliwość rozbudowy – zwielokrotnienia pojemności i liczby miejsc inkubacyjno-pomiarowych,

d) wyposażony w zasilacz awaryjny – UPS,

e) kolorowy, dotykowy ekran sterujący,

f) możliwość wprowadzenia danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych,

g) dwukierunkowa transmisja danych z możliwością współpracy ze szpitalną siecią komputerową Eskulap

2. Wymagania dotyczące odczynników i materiałów kontrolnych:

a) podłoża wykonane z tworzywa sztucznego,

b) podłoża pochodzące od producenta aparatu,

c) podłoża dające możliwość dodatkowej suplementacji – jeśli tego wymaga dany przypadek kliniczny,

3. Konserwacja i wymagania serwisowe:

a) wykonawca zapewnia bezpłatny pełny serwis aparatu w okresie trwania umowy,

b) minimalna ilość czynności konserwacyjnych (brak konieczności dodawania odczynników na pokładzie analizatora),

c) naprawy wszystkich awarii, analizatora, oprogramowania, drukarki zgłoszonych przez użytkownika,

d) bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1x w roku w terminie ustalonym z użytkownikiem na początku trwania umowy,

e) przeszkolenie całego personelu w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora,

f) sporządzenia raportu po instalacji i szkoleniu zawierającego oświadczenie o sprawności dostarczonego analizatora i oprogramowania i o właściwej jakości dostarczonych odczynników i materiałów kontrolnych.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Nr  sprawy:  SZP.251.3.20

Formularz spełniania warunków techniczno – jakościowych

Pakiet nr 9 - Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych do serologii grup krwi metodą manualną

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

W imieniu firm(y), które(ą) reprezentuję oświadczam, że zaoferowane odczynniki serologiczne spełniają następujące warunki:

- Naklejona na butelce nalepka producenta odczynnika.

- Rekomendacja Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

- Wymagany Certyfikat Zgodności CE dotyczący odczynników.

- Podpisanie wraz z umową uzgodnionego harmonogramu dostarczania krwinek wzorcowych.

….................................                           ….............................................................

Miejscowość i data                                  podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy