- AE/ZP-27-74/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry cyfrowego systemu do drenażu klatki piersiowej 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne cyfrowego systemu do drenażu klatki piersiowej |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna elektryczna pompa ssąca o wydajności minimum 5 l/min i regulowanym podciśnieniu do 10 kPa/100mbar/100 cmH2O przystosowana do ciągłego prowadzenia drenażu klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na pracę minimum 4 godziny bez konieczności ładowania. | TAK |  |
|  | Możliwość redukcji ciśnienia drenażu po stronie pacjenta, redukcja efektu syfonu. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie wyższa niż 1,2 kg | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Panel elektroniczny z menu w języku polskim, umożliwiający sterowanie urządzeniem | TAK |  |
|  | Wyświetlacz przedstawiający parametry drenażu tj. podciśnienie i przeciek powietrza w systemie cyfrowym w czasie rzeczywistym oraz graficznym z ostatnich min. 72 godzin. | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w system alarmowy (dźwiękowy i wizualny) informujący m.in. o konieczności wymiany kanistra, zatkanym drenie, nieszczelność układu, rozładowanej baterii. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie, prezentację oraz archiwizowanie danych z przebiegu drenażu pacjenta na PC. | TAK |  |
|  | Czujnik światła regulujący jasność ekranu dla zwiększenia komfortu użytkownika lub brak opisanego czujnika | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada czujnika światła regulującego jasność ekranu dla zwiększenia komfortu użytkownika - 0 pkt, Zaoferowane urządzenie posiada czujnik światła regulujący jasność ekranu dla zwiększenia komfortu użytkownika - 10 pkt |  |
|  | Zabezpieczenie przed zanikaniem podciśnienia po stronie pacjenta oraz przed przelaniem odsysanych wydzielin do wnętrza pompy i wylania ich poza układ ssący. | TAK |  |
|  | Zestaw kompatybilny z kanistrami jednorazowymi o poj. 0,3l; 0,8l; 2l i drenami jednorazowymi z pojedynczym lub podwójnym łącznikiem. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca, ładowarka. | TAK |  |
|  | Osprzęt do obsługi urządzenia w skład którego wchodzą: zbiornik 6 szt., dren 10 szt., zatyczka 20 szt. | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty