# Załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Aparat pantomograficzny z funkcją tomografu zębowego CBCT

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne oraz parametry punktowane | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I | Aparat - jednostka podstawowa: |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  | 24-35 mies. – 0 pkt; 36-47 mies. – 5 pkt, 48-59 mies. –10 pkt |
| 2 | Zasilanie | 230V, 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 3 | Stan techniczny | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021 | Tak podać |  |  |
| 4 |  | maksymalny pobór mocy do 2.2 kVA | Tak podać |  |  |
| 5 |  | Pantomograf z funkcją tomografu | Tak |  |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze Czas usunięcia usterki 72 godz. w dni robocze | Tak |  |  |
| 7 |  | Możliwość rozbudowy o moduł cefalometryczny | Tak |  |  |
| II | Konstrukcja: |  |  |  |  |
|  | Pozycjonowanie pacjenta |  |  |  |  |
| 8 |  | Stojące | Tak |  |  |
| 9 |  | pozycjonowanie pacjenta twarzą do operatora | Tak |  |  |
| 10 |  | dostęp dla wózka inwalidzkiego | Tak |  |  |
| 11 |  | ognisko lampy do 0.7 mm | Tak podać |  |  |
| 12 |  | Maksymalny prąd lampy rentgenowskiej 15 mA | Tak podać |  |  |
| 13 |  | częstotliwość generatora promieniowania nie mniej niż 140 kHz | Tak podać |  |  |
| 14 |  | Napięcie lampy rentgenowskiej 60~90 kV | Tak podać |  |  |
| 15 |  | Filtracja całkowita nie mniej niż 2.5 mm eq. Al | Tak podać |  |  |
|  | Tryb tomografii CBCT 3D: |  |  |  |  |
| 16 |  | Szczęka i żuchwa | Tak |  |  |
| 17 |  | endodoncja, | Tak |  |  |
| 18 |  | SSŻ prawy | Tak |  |  |
| 19 |  | SSŻ lewy | Tak |  |  |
| 20 |  | zatoki | Tak |  |  |
| 21 |  | ucho | Tak |  |  |
| 22 |  | nos | Tak |  |  |
| 23 |  | celowane na zęby ósme | Tak |  |  |
| 24 |  | Ustawienie Wysokiej jakości (≤100 µm) | Tak Podać rozdzielczość |  | ≤100 µm – 0 pkt. ≤75 µm – 5 pkt |
| 25 |  | Ustawienie Niskiej dawki | Tak |  |  |
| 26 |  | min. 12x10cm | Tak podać |  |  |
| 27 |  | technologia sensora CMOS | Tak |  |  |
| 28 |  | Tryb redukcji dawki promieniowania dla każdego trybu badania 3D | Tak |  |  |
| 29 |  | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcję skanowania tomografią modeli protetycznych, wycisków i protez | Tak |  |  |
| 30 |  | maksymalny czas ekspozycji promieniowania do 20 sekund | Tak |  |  |
| 31 |  | skala szarości 16384 - 14 bits | Tak |  |  |
| 32 |  | Możliwość skanowania wycisków zębowych lub modeli gipsowych za pomocą tomografii | Tak/Nie podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 33 |  | Zmienne pole obrazowania 3D - co najmniej 4 różne pola obrazowania | Tak |  |  |
| 34 |  | Panorama oryginalna nie może być wytworzona z projekcji tomografii | Tak |  |  |
| 35 |  | Minimalne zakres pola obrazowania 3D nie więcej niż 4x4 cm (średnica x wysokość) | Tak |  |  |
| 36 |  | Maksymalny zakres pola obrazowania 3D nie mniej niż 12x10cm (średnica x wysokość) | Tak |  |  |
| 37 |  | Możliwość reformatowania badań do niższej rozdzielczości za pomocą oprogramowania producenta | Tak |  |  |
| 38 |  | Możliwość zmiany rozdzielczości badania i dawki dla pacjenta w momencie programowania pracy aparatu | Tak podać |  |  |
| 39 |  | Możliwość nagrywania na płycie CD lub pamięci USB badań 3D z oprogramowaniem (z tzw przeglądarką) | Tak |  |  |
| 40 |  | Co najmniej 15 licencji (stanowisk)a pracujących jednocześnie do analizy 3D | Tak |  |  |
| 41 |  | Co najmniej 15 licencji (stanowisk) pracujących jednocześnie dla badań 2D | Tak |  |  |
| 42 |  | biblioteka implantów (co najmniej 30 systemów różnych producentów) | Tak podać |  | 30 – 0 pkt 30-60 – 5 pkt Powyżej 60 - 10 pkt |
| 43 |  | pomiar gęstości kości wokół implantu | Tak |  |  |
| 44 |  | automatyczne tworzenie raportów implantologicznych w formacie do druku za pomocą oprogramowania producenta | Tak |  |  |
| 45 |  | tryb skanowania jednoprzebiegowy ciągły | Tak |  |  |
| 46 |  | Tryb HD ENDO | Tak |  |  |
| 47 |  | wysoka rozdzielczość w trybie HD ENDO – nie więcej niż 75 mikronów | Tak podać |  |  |
| III | Pantomograf tryby projekcji: |  |  |  |  |
| 48 |  | maksymalny czas ekspozycji promieniowania do 14 s | Tak |  |  |
| 49 |  | specjalny pediatryczny tryb badania dzieci | Tak |  |  |
| 50 |  | skala szarości badania pantomograficznego 14 bitów | Tak |  |  |
| 51 |  | program wykonywania segmentów pantomogramu | Tak |  |  |
| 52 |  | program czynnościowego badania stawów skroniowo-żuchwowych | Tak |  |  |
| 53 |  | program badania zatok szczękowych | Tak |  |  |
| 54 |  | kompensacja kształtu żuchwy | Tak |  |  |
| 55 |  | kompensacja wad zgryzu | Tak |  |  |
| 56 |  | SSŻ zamknięte - otwarte | Tak |  |  |
| 57 |  | Tryb redukcji artefaktów metalowych w trybie 3D | Tak |  |  |
| 58 |  | Możliwość przeglądania badań 3D jednocześnie w trybie redukcji artefaktów metalowych i z wyłączonym trybem | Tak |  |  |
| IV | Komputer i wyposażenie: |  |  |  |  |
| 59 |  | Komputer do obsługi aparatu | Tak |  |  |
| 60 |  | Monitor medyczny | Tak |  |  |
| V | Inne |  |  |  |  |
| 61 |  | Fartuch ołowiany ochronny dla pacjenta | Tak |  |  |
| 62 |  | Wykonanie testów specjalistycznych aparatu i monitora po montażu | Tak |  |  |
| 63 |  | Możliwość drukowania obrazów drukarką medyczną Codonics Horizon GSS | Tak |  |  |
| 64 |  | Fantom do testów eksploatacyjnych podstawowych sensora 3D | Tak |  |  |
| 65 |  | Fantom do testów podstawowych 2D panoramy i aparatu punktowego | Tak |  |  |
| 66 |  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej wraz z dokumentacją odbiorową oraz pomiar skuteczności osłon radiologicznych | Tak |  |  |
| 67 |  | Wykonanie testów specjalistycznych i przeglądów okresowych w okresie gwarancji min 1 w roku | Tak |  |  |
| 68 |  | Certyfikat CE na aparat w języku polskim | Tak |  |  |
| 69 |  | Instrukcja w języku Polskim | Tak |  |  |
| 70 |  | Pełna dokumentacja konieczna do odbioru przez sanepid | Tak |  |  |
| 71 |  | Szkolenie personelu | Tak |  |  |
| 72 |  | Zgłoszenie aparatu do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |  |
| 73 |  | Możliwość integracji aparatu z RIS/PACS przez DICOM 3.0 | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 15 pkt |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy