Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 7

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. Modyfikacja z dnia 27.09.2019 Modyfikacja z dnia 01.10.2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Zamrażarka niskich temperatur dostosowana do zautomatyzowanej obsługi pobierania próbek– 4 szt. | TAK |  |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa | TAK |  |  |
|  | Pojemność: minimum 760l | TAK/Podać |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne maksimum (szer. x gł. x wys.):205 x 80x 110 cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne minimum (szer. x gł. x wys.): 155 x 62 x 78 cm | TAK/Podać |  |  |
|  | Regulacja temperatury: - W zakresie minimum: -50 ÷ -86°C - Z dokładnością nie gorszą niż: ±1°C | TAK TAK |  |  |
|  | Czas schładzania od temperatury otoczenia do temperatury -85°C – maksimum 6h | TAK/Podać |  |  |
|  | Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej typu 304L (lub o lepszych właściwościach pod względem odporności na temperaturę i czynniki chemiczne) | TAK/Podać |  |  |
|  | Wewnętrzna pokrywy izolujące – grubość minimum 30mm | TAK |  |  |
|  | Podwójny system izolacji ścian (np. pianka poliuretanowa i panele próżniowe) | TAK/Opisać |  |  |
|  | Rozwiązanie techniczne pozwalające na wyrównanie ciśnień między wnętrzem komory a otoczeniem, zapobiegający przysysaniu się drzwi | TAK/Opisać |  |  |
|  | Kąt otwarcia pokrywy - 90° | TAK/Podać |  |  |
|  | System chłodzenia – kaskadowy z dwoma kompresorami, gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze do minimum 32°C | TAK |  |  |
|  | Czynniki chłodzące: bezfreonowe | TAK |  |  |
|  | Filtr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia (warunek nie wymagany w przypadku wykonania w technologii bezfiltrowej) | Określić technologię, potwierdzić w przypadku technologii wymagającej użycia filtra |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenia: - Panel sterowania zabezpieczony hasłem (PIN) - Główny włącznik zasilania zamykany na klucz. | TAK TAK |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne: - Braku zasilania - Zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury - Awarii urządzenia - Wyczerpania akumulatora - Zabrudzenia filtra (warunek nie wymagany w przypadku wykonania w technologii bezfiltrowej) | TAK TAK TAK TAK Określić technologię, potwierdzić w przypadku technologii wymagającej użycia filtra |  |  |
|  | Automatyczny restart po awarii zasilania | TAK |  |  |
|  | Przynajmniej dwa porty pozwalające na podłączenie dodatkowych sond temperatury do wnętrza komory | TAK |  |  |
|  | Możliwośćintegracji Integracja z oprogramowaniem monitorowania próbek w BBMS posiadanym przez Zamawiającego W tym: - Dodanie niezbędnych gniazd energetycznych - Włączenie monitoringu temperatury, natężenia prądu i zużycia energii do sieci funkcjonujących już biorepozytorium zamrażarek - Montaż i włączenie do funkcjonującego w biorepozytorium systemu czujnika otwarcia pokrywy - Rozwiązanie techniczne blokujące ruch zamrażarki – np. ustawienie zamrażarek na klockach - Kalibracja robota Yeti, posiadanego przez Zamawiającego, zapewniająca możliwość obsługi zamrażarek | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Standardowy interfejs RS 485 i udokumentowany protokół komunikacyjny na porcie RS 485, pozwalający na odczytanie parametrów pracy zamrażarki, zmianę temperatury roboczej i jej wartości alarmowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne, pozwalające na identyfikację usterek w pracy zamrażarki | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia o system awaryjnego powiadamiania sms o stanach alarmowych urządzeń. | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu: maksimum 58 dB | TAK |  |  |
|  | Zużycie energii maksimum 16kWh na dobę (dla -80°C) | TAK/Podać |  | ≤12 kWh – 5 pkt. |
|  | Maksymalne wydzielanie ciepła – 700W | TAK/Podać |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Uchwyt pokrywy przystosowany dla robota obsługującego zamrażarkę. | TAK |  |  |
|  | Osłona wylotu ciepłego powietrza przystosowana zgodnie z rozwiązaniem Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie (dla każdej zamrażarki): - Stojaki (izolowane termicznie od góry) na płytki SBS, obsługiwane przez posiadanego przez Zamawiającego robota Yeti. Ilość pozwalająca na wypełnienie całej przestrzeni roboczej zamrażarki. - Stojaki izolowane termicznie od góry za pomocą Aero-therm - Kratownice na stojaki - Ilość stojaków pozwalająca na wypełnienie całej przestrzeni roboczej zamrażarki plus jeden zapasowy na zamrażarkę - Montaż stojaków w zamrażarce | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
| 1.1 | Okres gwarancji dla systemu chłodzenia (kompresora) – minimum 24 m-ce | TAK/NIE podać |  | Okres gwarancji 60 m-cy – 15 pkt |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |