Gniezno, dn. 04.05.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.11.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.11.2023 – Dostawy testów diagnostycznych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Pakiet nr 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego o czułości 93% i swoistości 99,8% dla wymazów z nosogardzieli, o czułości 82,7% i swoistości 99,2% dla wymazów z nosa (dla SARS-CoV-2), o czułości 80,7% i swoistości 99,2% (dla grypy typu A),
o czułości 84,3% i swoistości 99,5% (dla grypy typu B), o czułości 94,7% i swoistości 100%
(dla RSV)?

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Pakiet nr 1– czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego
20 kasetek testowych, 20 fiolek ekstrakcyjnych z diluentem, 20 wymazówek, statyw, instrukcję
 i 4 kontrole pozytywne, z odpowiednim przeliczeniem pokrycia zapotrzebowania Zamawiającego?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Pakiet nr 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów zawierających
20 kasetek pakowanych osobno, 20 probówek z aplikatorami i buforem do rozcieńczeń oraz instrukcję, z odpowiednim przeliczeniem pokrycia zapotrzebowania Zamawiającego?

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Pakiet nr 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu jakościowego testu wykrywającego antygeny norowirusa z genogrupy I i II złożonego z: 20 kasetek pakowanych osobno, 20 probówek z aplikatorami i buforem do rozcieńczeń, instrukcji, z odpowiednim przeliczeniem pokrycia zapotrzebowania Zamawiającego?

**Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę.**

5. Pakiet 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów o czułości 93% i swoistości 99,8% dla wymazów z nosogardzieli, o czułości 82,7% i swoistości 99,2% dla wymazów z nosa
(dla SARS-CoV-2), o czułości 80,7% i swoistości 99,2% (dla grypy typu A), o czułości 84,3%
i swoistości 99,5% (dla grypy typu B)?

**Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Pakiet nr 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego
20 kasetek testowych, 20 fiolek ekstrakcyjnych z diluentem, 20 wymazówek, statyw, instrukcję
i 3 kontrole pozytywne, z odpowiednim przeliczeniem pokrycia zapotrzebowania Zamawiającego?

**Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę.**

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące Zadania nr 4: czy wymagana czułość min. 98% i swoistość min. 99% dotyczą testu SARS-CoV-2, czy również testów grypy A i B?.

**Ad. Zamawiający wymagana czułość min. 98% i swoistość min. 99% dotyczą testu
SARS-CoV-2, oraz również testów grypy A i B.**

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące Zadania nr 4:

Czy dopuszczają Państwo czułość dla testu SARS-CoV-2 97,3%, dla testu grypy A 92,6% i dla testu grypy B 90,0% oraz swoistość dla testu SARS-CoV-2 100%, dla testu grypy A 96,4% i dla testu grypy B 95,8% przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie do zadań 1-5: Czy Zamawiający dopuści testy z 9-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytania do zadania 1:

a) Czy Zamawiający dopuści kasety testowe pakowane pojedynczo natomiast umieszczone
w opakowaniu zbiorczym po 20 szt., łącznie z wymazówkami (20 szt.) oraz probówkami, buforem
i instrukcją?

**Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę.**

b) Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97% (SARS-CoV-2), 95% (Grypa A), 92,9% (grypa B), 94,3% (RSV) oraz swoistości 96,2% (RSV) przy zachowaniu pozostałych, wymaganych parametrów procentowych?

**Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie do zadania 2: Czy Zamawiający dopuści testy Norovirus/Rota/Adenovirus pakowane pojedynczo w opakowania zbiorcze po 10 szt. z 10 probówkami oraz instrukcją w języku polskim
o czułości 96,3% (Rotavirus) oraz 97,9% (Norovirus) przy zachowaniu pozostałych, wymaganych parametrów procentowych?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie do zadania 3: Czy Zamawiający dopuści testy na Norovirus pakowane pojedynczo
z pojedynczą probówką oraz instrukcją w języku polskim o czułości 97,9% (Norovirus) zamiast wymaganych 98,0%?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytania do zadania 4:

a) Czy Zamawiający dopuści kasety testowe pakowane pojedynczo natomiast umieszczone
w opakowaniu zbiorczym po 25 szt., łącznie z pakowanymi pojedynczo wymazówkami (25 szt.) oraz pojedynczymi probówkami z buforem (25 szt.), pakowanymi pojedynczo zakraplaczami
(25 szt.) i instrukcją?

**Ad. a) Zamawiający wyraża zgodę.**

b) Czy Zamawiający dopuści test o czułości 96,7% (Grypa B) przy zachowaniu pozostałych, wymaganych parametrów procentowych?

**Ad. b) Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie do zadania 5: Czy Zamawiający dopuści testy, wymazówki i probówki pakowane po 10 szt. (zamiast wskazanych 20 szt.) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości o czułości 87,2% (Grypa A), 92,5% (Grypa B) oraz swoistości 94,5% (Grypa A), 97,5% (Grypa B)?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o następujących parametrach badanych względem próbek wymazu z nosogardła: czułości 94,05% i swoistości 100,00 % dla SARS-CoV-2; czułości 95,24% i swoistości 100% dla grypy A; czułości 100% i swoistości 100% dla grypy B; czułości 100% i swoistości 100% dla RSV?

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o czułości 100% i swoistości 99,34 dla grypy A; czułości 96% i swoistości 99,67% dla grypy B; czułości 98,98% i swoistości 99,21% dla RSV; czułości 94,05% i swoistości 100% dla COVID-19?

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę.**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 3 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 test o czułości 95,65% i swoistości 91,67%?

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 4 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o następujących parametrach badanych względem próbek wymazu z nosogardła: czułości 95,1 % i swoistości >99,9 % dla SARS-CoV-2; czułości >99,9% i swoistości 99,3% dla grypy A; czułości 97,4 % i swoistości 98,9 % dla grypy B?

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o następujących parametrach: czułości 95,1 % i swoistości >99,9 % dla SARS-CoV-2; czułości >99,9% i swoistości 99,3% dla grypy A; czułości 97,4 % i swoistości 98,9 % dla grypy B?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o następujących parametrach: czułości 91,82% i swoistości 100% dla SARS-CoV-2; czułości 92,66% i swoistości 100% dla grypy A; czułości 90,74% i swoistości 100% dla grypy B?

**Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę.**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 5 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testu o czułości 97,20% i swoistości 99,37% dla grypy A oraz czułości 96,67% i swoistości 99,59% dla grypy B?

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy Zamawiający w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 20 szt.?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści test o czułości 96,3%?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 20 szt. zawierających 20x kasetek testowych, 20x wymazówka, 20x probówka z buforem, 20x zakraplacz, 1x instrukcja wykonania testu w j. polskim

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,6%?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający dopuści testy tylko do wykonywania z materiału pobranego z ludzkich nosogardzieli?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Dotyczy zadania nr 2 pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym, których czułość i swoistość wynosi odpowiednio >98,8%, >99,9%? Wykonawca zgodnie z przeliczeniem w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Dotyczy zadania nr 5 pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kasetkowych konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym? Wykonawca zgodnie
z przeliczeniem w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a