WszSL.FZ.381./38/256  / 2024                                                                                                    Legnica 24.05.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA DOSTAWY  MATERACÓW

znak sprawy WSzSL/FZ-38/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

CZĘŚĆ 1 - MATERACE POWIETRZNE ZMIENNOCIŚNIENIOWE I POMPY

Prosimy o dopuszczenie (w zakresie poz. -1-2) materaca o poniższych parametrach:

-Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie

według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg

-Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka

-Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 20 cm

-Komory materaca nylonowo – poliuretanowe

-Materac składający się z 20 komór

-Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji

-Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa

-Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego

-Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze

-Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający

-Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR

materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary

materaca, dopuszczalna waga użytkownika.

-Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje

na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania

pokrowca.

-Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000ppm/1%.

-Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na

bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez

takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub

nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1%

-W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku

powietrza

-Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:

* funkcja blokady panelu

* przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji

* przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji

*diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR

* diodowy wskaźnik wystąpienia błędu

* diodowy wskaźnik kodu błędu

* funkcja trybu naprzemiennego i stałego

* przycisk ustawienia komfortu

-3 tryby pracy: tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy, tryb terapeutyczny statyczny

niskociśnieniowy, tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu

terapeutycznego po 20 min.

-Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą

zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki

sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany

przez co najmniej 12 godzin.

-Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min

-Pompa wyposażona w funkcję 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w

komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez

pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania

komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod

obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.

-Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg.

EN ISO 11201)

-Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42

-Maksymalna waga pompy 1,7 kg

-Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza

zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A

-Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte

tworzywem z regulacją rozstawu

-Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury

systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji

-Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego

na 5 minut

-Wbudowany w pompę filtr powietrza

-Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia

środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo

środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000

ppm/1%.

-Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 2

CZĘŚĆ 1 - MATERACE POWIETRZNE ZMIENNOCIŚNIENIOWE I POMPY

Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji 7 tygodni.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na termin realizacji wynoszący 28 dni. Zmiana w powyższym zakresie zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą.

Pytanie 3

CZĘŚĆ 2 - MATERACE HYBRYDOWE, POMPY I POKROWCE

Prosimy o dopuszczenie (w zakresie poz. -1-2) materaca o poniższych parametrach:

-Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie

według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg

-Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka

-Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 20 cm

-Komory materaca nylonowo – poliuretanowe

-Materac składający się z 20 komór

-Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji

-Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa

-Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego

-Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze

-Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający

-Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR

materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika.

-Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca.

-Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny,

składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny

poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600

gr/m²/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i

suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia

środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo

środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000

ppm/1%.

-Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na

bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez

takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub

nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1%

-W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku

powietrza

-Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:

* funkcja blokady panelu

* przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji

*diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR

* diodowy wskaźnik wystąpienia błędu

* diodowy wskaźnik kodu błędu

* funkcja trybu naprzemiennego i stałego

* przycisk ustawienia komfortu

-3 tryby pracy: tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy, tryb terapeutyczny statyczny

niskociśnieniowy, tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu

terapeutycznego po 20 min.

-Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą

zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki

sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany

przez co najmniej 12 godzin.

-Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min

-Pompa wyposażona w funkcję 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w

komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez

pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania

komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod

obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.

-Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg.

EN ISO 11201)

-Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42

-Maksymalna waga pompy 1,7 kg

-Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza

zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A

-Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte

tworzywem z regulacją rozstawu

-Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji

-Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego

na 5 minut

-Wbudowany w pompę filtr powietrza

-Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000

ppm/1%.

-Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

CZĘŚĆ 2 - MATERACE HYBRYDOWE, POMPY I POKROWCE

Pytanie 4

Pkt. 3

Prosimy o odstąpienie od parametru: Pokrowiec o działaniu przeciwodleżynowym, odprowadzający wilgoć oraz zmniejszający temperaturę skóry pacjenta o 0,8º C, ponieważ to materac ma właściwości przeciwodleżynowe a nie pokrowiec, który jest elementem wymiennym

W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający nie oczekuje pokrowca o działaniu przeciwodleżynowym.

Pytanie 5

CZĘŚĆ 2 - MATERACE HYBRYDOWE, POMPY I POKROWCE

Prosimy o dopuszczenie terminu realizacji 7 tygodni.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na termin realizacji wynoszący 28 dni. Zmiana w powyższym zakresie zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą.

Pytania dotyczą części nr 1 – materace powietrzne zmiennociśnieniowe i pompy:

Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy wyposażony w 16 wymiennych komór (trzy komory od strony głowy statyczne)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy ze zintegrowanym statycznym wkładem piankowym, na którym spoczywają aktywne komory powietrzne?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy o długości 200cm? Jest to wymiar pasujący do wszystkich standardowych łóżek szpitalnych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą ze wskaźnikiem serwisowym uruchamiającym się w przypadku awarii wewnętrznej pompy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź ( proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy o wysokości 12cm(±1cm) kładziony na spodni materac szpitalny (bez zintegrowanego statycznego wkładu powietrznego)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga, aby materac powietrzny zmiennociśnieniowy był kompletnym urządzeniem posiadającym jedną deklarację zgodności/certyfikat CE dla całego wyrobu, czyli materaca i pompy?

Uzasadnienie: w tej sytuacji Zamawiający ma pewność, że dany materac oraz pompa mogą być używane razem i zostało to zweryfikowane przez producenta w procesie oceny zgodności wyrobu medycznego. W obecnym kształcie SWZ Oferenci mogą zaoferować pompy oraz materace nawet różnych producentów, ponieważ zarówno materac, jak i pompa zostały opisane jako osobne pozycje w części nr 1.

Sam materac bez pompy jest bezużyteczny, tak samo jak sama pompa bez materaca. Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu powinien dążyć do tego, aby dostarczony mu został wyrób kompletny i kompatybilny, zbadany i sprawdzony przez producenta pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie wyrobów medycznych, których używa jako świadczeniodawca. W przypadku zakupu osobno pomp oraz materacy Zamawiający nie ma pewności, że dostarczone mu zostaną wyroby, które w ogóle mogą być bezpiecznie używane razem.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga.

Uwaga:

Odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem,