Załącznik nr 2 do SWZ

ZP-06/24 na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Uwaga! (dotyczy każdego Pakietu) > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych
w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet nr 1

Przedmiot zamówienia :Lampa operacyjna 2 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametry oferowane
	Lampa operacyjna fabrycznie nowa , nieregenerowana, nie powystawowa w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty. / wyposażona w trzy oprawy oświetleniowe (czasza główna i 2 satelitarne) mocowane na dwóch niezależnych obrotowych ramionach nośnych / ( wszystkie ramiona umożliwiające regulację wysokości na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Miejsce mocowania zabezpieczone maskownicą stropową. Całość zawieszenia sufitowego zamontowana na jednej, wspólnej płycie stropowej oraz jedna satelita mocowana do ramienia pojedynczego nośnego oraz osobnego zawiesia sufitowego. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby lampa była wyposażona w funkcje synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej.	Tak
	Obrót ramion wokół punktu mocowania 360˚.	Tak
	Obrót dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona 360˚.	Tak
	Możliwość podnoszenia czasz na przegubie ramienia góra min.45˚, dół min.50˚.	Tak, podać
	Obrót czasz wokół punktu mocowania z ramieniem uchylnym o 360˚.	Tak
	Obrót czasz wokół osi pionowej min. 230˚.	Tak, podać
	Całkowity zasięg ramion min. 2000mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę o całkowitym zasięgu ramion 1970 mm.	Tak, podać
	Kształt czasz opływowy, okrągły, odpowiednio wyprofilowany do współpracy z nawiewem laminarnym bez wystających elementów. Segmenty matrycy poszczególnych czasz zlokalizowane względem siebie współosiowo.	Tak
	Szczelne o gładkiej powierzchni czasze bez widocznych śrub lub nitów mocujących, zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp i odporne na działanie ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych – klasa ochrony min. IP54. Obudowa lampy pokryta powłoką antybakteryjną z domieszką aktywnych jonów srebra, która zapobiega wzrostowi i rozmnażaniu się bakterii.	Obudowa z domieszka jonów srebra - / 10 pkt, / Bez domieszki srebra – 0 pkt
	Zewnętrzna obudowa czasz wykonana z tworzywa ABS lub aluminium.	Tak
	Bezpieczna przesłona diod LED wykonana z poliwęglanu – gwarantująca w razie uszkodzenia brak rozpryśnięcia się fragmentów.	Tak
	Panele sterujące wszystkimi funkcjami oświetlania umieszczone w sposób integralny na ramieniu kardanicznym przy każdej czaszy. Przyciski membranowe do regulacji poszczególnych funkcji.	Tak
	Jednakowe panele sterujące w czaszy głównej / i satelitarnej.	Tak-10 pkt / Nie- 0 pkt
	Zasadnicze zasilanie zestawu 230V/50Hz.	Tak
	Przystosowanie zestawu do zasilania z awaryjnego źródła zasilania.	Tak
	Czasze z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większym niż 1 °C.	Tak
	Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga – 2 szt. do każdej kopuły (tj. łącznie 6 szt.)	Tak
	Czasza główna:
	Średnica czaszy nie większa niż 650mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga czaszę o średnicy 660 mm.	Tak, podać
	Grubość czaszy nie większa niż 130mm.	Tak, podać
	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED generujących światło o białej barwie w polu operacyjnym. Każda dioda LED wyposażona we własny reflektor.	Tak
	Ilość diod LED: min. 90 symetrycznie rozmieszczonych diod na całej powierzchni czaszy w min. 6 segmentach tak aby w przypadku awarii jednego segmentu pozostałe gwarantowały wystarczające oświetlenie do dokończenia operacji. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę w której matryca podzielona jest na 4 części.	Tak, podać
	Natężenie oświetlenia z odległości 1m min. 160 000 lux.	Tak, podać
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 1300 mm.	Tak, podać
	Zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m: min. 220-440mm (+/-20mm). Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampy operacyjne z zakresem regulacji pola oświetlanego d10 16-35 cm i stosunku d50/d10 = 0,55. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zakres regulacji średnicy oświetlonego pola d10 z odległości 1 m wynoszący: 140 - 320 mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę, której zakres regulacji średnicy oświetlanego pola dla obu czasz wynosi 190-280 mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 20-30 cm .	Tak, podać
	Stosunek d50/d10 min. 0,6. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampy operacyjne z zakresem regulacji pola oświetlanego d10 16-35 cm i stosunku d50/d10 = 0,55.	Tak, podać
	Średnica oświetlanego pola regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie w osi geometrycznej czaszy oraz przyciskami z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Uchwyt centralny ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej	Tak
	Współczynnik odwzorowania barw – [Ra] min. 95.	Tak, podać
	Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min. 95.	Tak, podać
	Regulacja temperatury barwowej w min. 5 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Minimalny wymagany zakres: 3100-5000˚K.	Tak, podać
	Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie min. 10-100% w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę, która posiada możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 12,5-100% w 12 krokach.	Tak, podać
	Oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia max. 5%. Nie dopuszcza się światła endoskopowego o innej barwie ani oświetlenia skierowanego w sufit.	Tak, podać
	Włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterującym.	Tak
	Żywotność układu świetlnego min. 60 000 h.	Tak, podać
	Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 50W przy maksymalnym natężeniu światła.	Tak, podać
	Energia promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia max. 3,31mW/m2.Lux.	Tak, podać
	Waga czaszy max. 11kg. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga czaszę o wadze 16 kg. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę, której ciężar czaszy (łącznie z zamocowaniem przegubowym i sterylizowalnym uchwytem) wynosi 15,5 kg.	Tak, podać
	Czasza satelitarna: 2 szt.
	Średnica czaszy nie większa niż 500mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga czaszę o średnicy 55 cm.	Tak, podać
	Grubość czaszy nie większa niż 150mm.	Tak, podać
	Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologię diod świecących LED generujących światło o białej barwie w polu operacyjnym. Każda dioda LED wyposażona we własny reflektor.	Tak
	Ilość diod LED: min. 35 symetrycznie rozmieszczonych diod na całej powierzchni czaszy w min. 3 segmentach tak aby w przypadku awarii jednego segmentu pozostałe gwarantowały wystarczające oświetlenie do dokończenia operacji.	Tak, podać
	Natężenie oświetlenia z odległości 1m min. 160 000 lux.	Tak, podać
	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 1300 mm.	Tak, podać
	Zakres regulacji średnicy oświetlanego pola d10 z odległości 1m: min. 130-330mm (+/-20mm). Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampy operacyjne z zakresem regulacji pola oświetlanego d10 16-35 cm i stosunku d50/d10 = 0,55. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zakres regulacji średnicy oświetlonego pola d10 z odległości 1 m wynoszący: 140 - 320 mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 20-30 cm .	Tak, podać
	Stosunek d50/d10 min. 0,6 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga lampy operacyjne z zakresem regulacji pola oświetlanego d10 16-35 cm i stosunku d50/d10 = 0,55.	Tak, podać
	Średnica oświetlanego pola regulowana przez wymienny uchwyt zlokalizowany centralnie w osi geometrycznej czaszy oraz przyciskami z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Uchwyt centralny ze zdejmowaną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej	Tak
	Współczynnik odwzorowania barw – [Ra] min. 95	Tak, podać
	Współczynnik oddawania barwy czerwonej [R9] min. 95	Tak, podać
	Regulacja temperatury barwowej w min. 5 krokach z panelu umieszczonego na ramieniu kardanicznym przy czaszy. Minimalny wymagany zakres: 3100-5000˚K	Tak, podać
	Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie min. 10-100% w co najmniej 6 krokach z panelu na ramieniu kardanicznym przy czaszy.	Tak, podać
	Oświetlenie do zabiegów endoskopowych o białej barwie i natężeniu oświetlenia max. 5%. Nie dopuszcza się światła endoskopowego o innej barwie.	Tak, podać
	Włącznik/wyłącznik zasilania umieszczony na panelu sterującym.	Tak
	Żywotność układu świetlnego min. 60 000 h.	Tak, podać
	Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 45W przy maksymalnym natężeniu światła.	Tak, podać
	Energia promieniowania dla maksymalnej wartości natężenia oświetlenia max. 3,31mW/m2.Lux.	Tak, podać
	Waga czaszy max. 5kg.	Tak, podać
	Pilot bezprzewodowy 2 szt. umożliwiający sterowanie wszystkimi czaszami. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga sterowanie parametrami wszystkich czasz możliwe za pomocą aplikacji na tablet wraz z urządzeniem i wgranym oprogramowaniem.	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące – 0 pkt / 25 – 35 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	Tak
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	Tak
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	Tak
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / (podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	Tak / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu	Tak
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego model	min. 8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	Tak
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	Tak

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….	………………………………….
   (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 2

Przedmiot zamówienia : Szyna CPM 4 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	Szyna CPM fabrycznie nowa , nieregenerowana, nie powystawowa w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
	Zmotoryzowane urządzenie umożliwiające terapię ruchem biernym (CPM), kontrolowanym ruchem aktywnym 1 SZT.	Tak
	Sekwencyjne programy ćwiczeń oparte na informacji zwrotnej (biofeedback)	Tak
	Waga urządzenia - do 18 kg	Tak
	Stabilne urządzenie o niewielkich wymiarach - maksymalne wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najwyższym punkcie: 100 x 40 x 60 cm ,+/- 5 cm w każdej płaszczyźnie	Tak
	Wbudowany czujnik do pomiaru i prezentacji siły wyprostu i zgięcia kończyny pacjenta podczas ćwiczeń aktywnych	Tak
	Zastosowanie na kończynę prawą - lewą bez przebudowy	Tak
	Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego.	Tak
	Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów – minimum 4 poziomy blokady różniące się dostępem do poszczególnych funkcji	Tak
	Kolorowy ekran pilota. Wyklucza się ekran dotykowy	Tak
	Obsługa z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie lub/i obsługa (oprogramowanie) w języku polskim.	Tak
	Możliwość wyboru języka obsługi	Tak
	Możliwość ustawienia minimum czasu, daty, jasności ekranu oraz głośności	Tak
	Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota. Minimum cztery widoki ekranu rozróżniane kolorem: tryb pasywny, tryb aktywny, koordynacja i plan leczenia	Tak
	Elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia( z skalą ).	Tak
	Regulowana pozycja oparć uda i podudzia za pomocą bloczków zaciskowych.	Tak
	Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej	Tak
	Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu	Tak
	Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii.	Tak
	Menu serwisowe dla celów serwisu.	Tak
	Minimalny zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 38-58 cm	Tak
	Zakres wzrostu pacjenta 135 – 205 cm	Tak
	Minimalny zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10° do 120°	Tak
	Minimalny zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0° do 115°	Podać zakres od 0°do 100°- 0 pkt / od 0°do 115°-10 pkt
	Minimalny zakres obszaru ruchu aktywnego w stawie kolanowym od 0° do 90°	Tak
	Regulacja prędkości pracy ruchu biernego w minimum 20 poziomach	Tak
	Pauza w wyproście/zgięciu ruchu biernego nastawiana w zakresie minimum: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę.	Tak
	Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu biernego przy nastawionych kątach granicznych.	Tak
	Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów	Tak
	Zatrzymanie ruchu szyny w trybie biernym po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny.	Tak
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy.	Tak
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze w trybie biernym – autorewers.	Tak
	Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta w trybie biernym / ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 10 poziomach siły oddziaływania w minimalnym zakresie 30-60 kg.	Tak
	Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim	Tak
	Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania.	Tak
	Klasa minimum IP21.	Tak
	Klasa wyrobu medycznego minimum IIa.	Tak
	Tryb bierny CPM	Tak
	Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu	Tak
	Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota	Tak
	Program rozgrzewki	Tak
	Program elektrostymulacji – umożliwiający stosowanie terapii w synchronizacji z elektrostymulacją po podłączeniu dedykowanego elektrosymulatora	Tak
	Funkcja umożliwiająca ustawienie zakresu ruchu biernego ruchem aktywnym przez pacjenta	Tak
	Tryb aktywny z ruchem biernym CPM	Tak
	Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu	Tak
	Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota	Tak
	Program rozgrzewki - pasywny	Tak
	Funkcja umożliwiająca ustawienie zakresu ruchu biernego ruchem aktywnym przez pacjenta	Tak
	Siła do wyprostu - funkcja w zakresie ustawianego zakresu ruchu aktywnego pozwalająca na ustawienie wartości i kierunku siły oporu wytwarzanego przez urządzenie podczas aktywnego ruchu prostującego. Minimalny zakres ustawień siły: 1-30kg dla ćwiczeń koncentrycznych (siła, którą pacjent musi aktywnie wywierać w kierunku prostowania powodując ruch szyny w kierunku prostowania) oraz -1 kg - -30 kg dla ćwiczeń ekscentrycznych (siła, którą pacjent musi aktywnie wywierać w kierunku zginania powodując ruch szyny w kierunku przeciwnym - prostowania).	Tak
	Siła do zgięcia - funkcja w zakresie ustawianego zakresu ruchu aktywnego pozwalająca na ustawienie wartości i kierunku siły oporu wytwarzanego przez urządzenie podczas aktywnego ruchu zginającego. Minimalny zakres ustawień siły: 1-30kg dla ćwiczeń ekscentrycznych (siła, którą pacjent musi aktywnie wywierać w kierunku prostowania powodując ruch szyny w kierunku przeciwnym - zginania) oraz -1 kg - -30 kg dla ćwiczeń koncentrycznych (siła, którą pacjent musi aktywnie wywierać w kierunku zginania powodując ruch szyny w kierunku zginania).	Tak
	Tryb koordynacji
	Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu	Tak
	Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota	Tak
	Program rozgrzewki – pasywny (minimum dla ćwiczeń izometrycznych i izokinetycznych oraz ćwiczeń propriocepcji)	Tak
	Funkcja umożliwiająca ustawienie zakresu ruchu biernego ruchem aktywnym przez pacjenta	Tak
	Program ćwiczeń izometrycznych – oporowanie statyczne, w którym zadaniem pacjenta jest wywieranie i utrzymanie wygenerowanej siły przez minimum 4 sekundy w określonym kierunku podczas zatrzymania z bieżącą informacją zwrotną o postępie dla pacjenta na ekranie pilota	Tak
	Program ćwiczeń izometrycznych – oporowanie dynamiczne, w którym zadaniem pacjenta jest wywieranie i utrzymanie wygenerowanej siły przez minimum 4 sekundy w określonym kierunku podczas poruszania z bieżącą informacją zwrotną o postępie dla pacjenta na ekranie pilota	Tak
	Program ćwiczeń propriocepcji w ruchu biernym – w którym urządzenie wielokrotnie wymaga od pacjenta wskazania aktualnego kąta informując zwrotnie o prawidłowości czucia głębokiego. Zapytania dotyczące kątów w ramach aktualnie ustawionego zakresu ruchu. Wyniki sumujące stale widoczne na ekranie pilota w celach motywacyjnych.	Tak
	Program ćwiczeń propriocepcji w ruchu aktywnym – w którym pacjent zgina i prostuje aktywnie kolano, aby znaleźć żądany przez urządzenie kąt. Wyniki sumujące stale widoczne na ekranie pilota w celach motywacyjnych. Możliwość ustawienia oporu.	Tak
	Program ćwiczeń dowolnych – umożliwiający pacjentowi ćwiczenia aktywne w całym zakresie ruchu urządzenia z informacją zwrotną dotyczącą osiągnięcia rozszerzenia kąta maksymalnego. Możliwość ustawienia oporu.	Tak
	Plany leczenia
	Minimum 3 dedykowane sekwencyjne, automatyczne plany terapii dostosowane do najczęstszych urazów i operacji oparte na minimum 6 etapach z dostosowanym współczynnikiem aktywności w odpowiedniej proporcji ruchu pasywnego do aktywnego w połączeniu z programami rozgrzewki, ćwiczeniami izometrycznymi, ćwiczeniami propriocepcji, programem odwróconej rozgrzewki z odpowiednio do każdego etapu dostosowaną siłą, obszarem aktywnym i prędkością.	Tak
	Regulowany czas pojedynczego ćwiczenia w minimalnym zakresie od 20 minut do 2 godzin.	Tak
	program terapii - więzadła krzyżowe ACL/PCL.	Tak
	Program terapii - chrząstka stawowa	Tak
	Program terapii - endoprotezoplastyka	Tak
	Program demo – do szybkiego poznania przebiegu sekwencji ćwiczeń w ramach danego poziomu	Tak
	Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów.	Tak
	Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota	Tak
	Karty pamięci (min. 5 sztuk w zestawie) do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta.	Tak
	Dedykowany wózek tego samego producenta mieszczący oferowane urządzenie 1SZT.	Tak

	Zmotoryzowane urządzenie do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym 3 SZT.	Tak
	Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny	Tak
	Niska waga urządzenia - do 11 kg	Tak
	Stabilne urządzenie o wymiarach - maksymalne wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najniższym punkcie: 100 x 40 x 25 cm,+/- 5 cm w każdej płaszczyźnie	Tak
	Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego.	Tak
	Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów.	Tak
	Podświetlany ekran pilota z regulacją kontrastu. Wyklucza się ekran dotykowy.	Tak
	Obsługa z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie	Tak
	Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota.	Tak
	Elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia. ( z skalą ).	Tak
	Regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych.	Tak
	Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej	Tak
	Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu	Tak
	Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii.	Tak
	Menu serwisowe dla celów serwisu.	Tak
	Minimalny zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25-57 cm	Tak
	Zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm	Tak
	Obciążenie szyny minimum do 25 kg	Tak
	Minimalny zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10°do 120°	Tak
	Minimalny zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0°do 115°	Podać zakres od 0°do 100°- 0 pkt / od 0°do 115°- 10 pkt
	Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych.	Tak
	Regulacja prędkości pracy w minimum 20 poziomach.	Tak
	Pauza w wyproście/zgięciu nastawiana w zakresie minimum: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę.	Tak
	Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych.	Tak
	Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów	Tak
	Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny.	Tak
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy.	Tak
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze .	Tak
	Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania.	Tak
	Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim	Tak
	Wielorazowe oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowane.	Tak
	Klasa minimum IP21.	Tak
	Klasa wyrobu medycznego minimum IIa.	Tak
	Programy
	Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu	Tak
	Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota	Tak
	Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu	Tak
	Program rozciągania prostowania – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku wyprostu poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze	Tak
	Program rozciągania zgięcia – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku zgięcia poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze	Tak
	Sekwencyjny i kombinacyjny program automatycznie łączący funkcję rozgrzewki, rozciągania prostowania, oscylacji prostowania, rozciągania zgięcia, oscylacji zgięcia i relaksacji (odwrócony program rozgrzewki) w obrębie jednego zabiegu.	Tak
	Cykliczny program umożliwiający powolne doprowadzenie do zaprogramowanego zakresu ruchu w minimum 3 fazach – fazie ruchów w zakresie maksymalnie mniejszym o 5° od nastawionego, fazie rozszerzającym zakres o maksimum 1° w każdym cyklu oraz fazie pełnych ruchów do zakończenia terapii	Tak
	Program oscylacji prostowania	Tak
	Program oscylacji zgięcia	Tak
44.	Program elektrostymulacji – umożliwiający stosowanie terapii CPM w synchronizacji z elektrostymulacją po podłączeniu dedykowanego elektrosymulatora	Tak
45.	Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów.	Tak
46.	Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota	Tak
47.	Karty pamięci (min. 5 sztuk w zestawie) do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta.	Tak
48.	Dedykowany wózek tego samego producenta mieszczący oferowane urządzenie 3 SZT.	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące – 0 pkt / 25 – 35 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	Tak
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	Tak
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	Tak
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / (podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	Tak / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu	Tak
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego model	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	Tak
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	Tak

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….………………………………	….………………………………	(podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 3

Przedmiot zamówienia: Zestaw do histeroskopii 2 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji: 2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty	Tak
A	Histeroskop 1 zestaw	Tak
1.	Płaszcz zewnętrzny histeroskopu o śr. 5 mm: rotacyjny, z jednym zaworem ;kanał roboczy- 5 Ch, / długość robocza: 235 mm: przekrój owalny: / 6 mm x 4,3 mm: oznakowanie kolorystyczne	Tak
2.	Płaszcz wewnętrzny histeroskopu o śr. 5 mm; z jednym zaworem; kanał roboczy 5 Ch, kompatybilny / z płaszczem zewnętrznym wyżej wymienionym.	Tak
3.	Optyka typu Hopkins do histeroskopu: średnica 2,9 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 302 mm	Tak
4.	Płaszcz histeroskopowy jednorazowy na optykę o średnicy 2,9 mm, dł.=300-302 mm / Sterylny jednorazowego użytku wykonany z poliuretanu medycznego o grubości 0.07 mm / Kanał roboczy 5-7 Ch	Tak
5.	Elektroda histeroskopowa bipolarna „haczyk” / długość robocza 360 mm, 5Ch	Tak
6.	Kabel do elektrody histeroskopowej kompatybilny z diatermią VIO 300D	Tak
7.	Kosz do mycia mechanicznego i sterylizacji oferowanego histeroskopu z uchwytami silikonowymi z pokrywa i matą silikonową o wymiarach : / 480x250x70mm(+/- 5 mm w każdej płaszczyźnie) kosz przystosowany do pomieszczenia oferowanego urządzenia	Kosz z uchwytami silikonowymi – 5 pkt / inny rodzaj uchwytów – 0 pkt
8.	Kosz dedykowany do optyki wyposażony w uchwyty silikonowe.	Kosz z uchwytami silikonowymi – 5 pkt / Inny rodzaj uchwytów – 0 pkt
B	Histeroskop zabiegowy 1 zestaw	Tak
1.	Element pracujący histeroskopu zabiegowego pasywny; bipolarny do połączenia z płaszczem; / długość całkowita :238 mm +/- 1,5 mm; / długość robocza: 203 mm +/- 0,8 mm	Tak
2.	Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 24/26 Ch ; do histeroskopu zabiegowego: ceramiczna końcówka o wzmocnionej trwałości; oznakowanie kolorystyczne mocowanie płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego na „klik”	Tak
3.	Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 26 Ch do histeroskopu zabiegowego. / -perforowane zakończenie; / -dwa zawory umożliwiające ciągłą irygację: / -matowe wykończenie powierzchni płaszcza i delikatna chropowatość ułatwiająca przyleganie środka nawilżającego / Długość całkowita: 212 mm +/- 1,5 mm / Długość robocza; 179 mm +/-1 mm / Średnica 8,8 mm	Tak
4.	Obturator ;24 Ch kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, mocowane na „klik”	Tak
5.	Elektroda bipolarna typu pętla tnąca, zakrzywiona / o 30 stopni: 24 Ch, kolor niebiesko- żółty: 24 Ch wielorazowego użytku	Tak
6.	Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z diatermią VIO 300 D	Tak
7.	Kosz do przechowywania i sterylizacji oferowanego urządzenia z pokrywa i matą silikonową, z uchwytami silikonowymi o wymiarach : / 480 x250 x70 mm (+/- 5 mm w każdej płaszczyźnie) kosz przystosowany do pomieszczenia oferowanego urządzenia	Kosz z uchwytami silikonowymi – 5 pkt / Inny rodzaj uchwytów – 0 pkt
8.	Optyka HD+4K do średnicy 4mm, dł.=302 mm, / kąt patrzenia 30 stopni wraz z płaszczem jednorazowym na optykę o średnicy 4mm o długości 300-302 mm wykonany z poliuretanu medycznego / o grubości 0,07 mm (+/- 1 mm), / kanał roboczy: 5-7 Ch	Tak
9	Kosz dedykowany do optyki wyposażony w uchwyty silikonowe( przystosowany do oferowanej optyki )	Kosz z uchwytami silikonowymi – 5 pkt / Inny rodzaj uchwytów – 0 pkt

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące – 0 pkt / 25 – 35 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	Tak
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	Tak
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	Tak
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / (podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	Tak / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu	Tak
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	Tak
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	Tak

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….	….……………………………….
        (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 4

Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf 2 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji: 2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	Parametry	Parametr wymagana	Parametr oferowany
	Urządzenia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
	Jednostka główna	Tak
	Zakres częstotliwości pracy [MHz]	1,0 – 20,0 MHz
	Technologia cyfrowa	Tak – opisać
	Ilość niezależnych kanałów	Min. 4 100 000
	Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie	Min.4
	Możliwość współpracy z głowicami Dopplerowskimi nieobrazowymi	Tak
	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]	18-20 cali- 0 pkt / Powyżej 21 cali -10 pkt
	Rozdzielczość monitora	full HD 1080P
	Monitor na ruchomym ramieniu regulowanym niezależnie od konsoli, góra – dół, prawo – lewo min. 180 stopni)	Tak
	Regulacja wysokości pulpitu sterowniczego, w zakresie min +11 cm	Tak
	Dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości powyżej 13” Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG wyposażony w 12,1” ekran dotykowy. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG z ekranem dotykowym, służącym do sterowania aparatem o przekątnej obrazu 10,1 cala.	Tak
	Klawiatura qwerty wyświetlana na ekranie dotykowym	Tak
	Dodatkowa klawiatura qwerty wysuwana spod konsoli	Tak
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów	Tak
	Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD.	Tak
	Zintegrowany dysk twardy SSD	Min. 500 GB
	Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety”	Min. 30
	Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi.	Tak
	Drukarka termiczna (video) czarno – biała	Podać typ i producenta
	Preinstalowany system ochrony antywirusowej	Tak
	Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu	Tak
	Czas uruchamiania aparatu do pełnej gotowości do badania Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG z czasem uruchamiania się do pełnej gotowości w czasie wynoszącym maksymalnie 112 sekund.	Max. 90 sek.
	Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych	Max. 76 kg
	Tryb 2D (B-mode)	Tak
	Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm]	Od max. 1 do. 30 cm – 0 pkt / Powyżej 30 cm- 10 pkt
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego.	Min. 10 x
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE.	Min. 10 x
	Zakres dynamiki systemu [dB]	Min. 360 dB
	Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B, Color oraz PW za pomocą jednego przycisku.	Tak
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi.	Tak, opisać
	Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction)	Tak, opisać
	Częstotliwość odświeżania obrazu FRAME RATE dla obrazowania B-mode min 2000 fps	Tak, podać
III.	Tryb M	Tak
	Anatomiczny tryb M-mode	Tak
.	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak
	Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 stopniowym kącie korekcji Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG którego maksymalna mierzona prędkość przepływu [cm/s] przy 0 stopniowym kącie korekcji wynosi 750 cm/s. Zamawiający dopuszcza aparat USG o maksymalnej mierzonej prędkości przepływu wynoszącej 0 - +/- 797 cm/s.	Min. ± 0,8 - +/- 840 cm/s
	Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm]	Od max 0,5 do min. 20 mm
	Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm]	Min. +/- 89 º , skok o 1º,
	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD)	Tak
	Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej	Tak
	Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 stopniowym kącie korekcji	Min. ± 0,5 - +/- 1100 cm/s
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak
	Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego	Tak
	Zakres skali prędkości	Min ± 0,6 - ± 330 cm/s
	Częstotliwość odświeżania obrazu FRAME RATE dla obrazowania kolor doppler min. 300 fps	Tak, podać
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy)	Tak
	Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy	Tak
	Doppler tkankowy	Tak
	Mapowany kolorem	Tak
	Spektralny Doppler tkankowy	Tak
	Obrazowanie harmoniczne	Tak
	Obrazowanie harmoniczne	Tak
	Tryb Duplex (2D + PWD lub CD)	Tak
	Tryb Triplex (2D + PWD + CD)	Tak
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym	Tak
	Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe	- kardiologiczne / - naczyniowe / - ortopedyczne / - ginekologiczne / - położnicze / - radiologiczne
	Liczba par kursorów pomiarowych Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG z maksymalną liczbą par kursorów pomiarowych na poziomie 10	Min. 20
	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum)	Tak
	Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica konweksowa, do badań jamy brzusznej	Podać typ i producenta
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]	2,0 – 4,7 MHz
	Maksymalny kąt widzenie głowicy	Min. 70 stopni
	Min. 4 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]	Tak
	Min. 4 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]	Tak
	Min. 4 przełączalne częstotliwości dla trybu PW - wymienić [MHz] Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG wyposażony w 192 elementową głowicę conveksową wykonaną w technologii Single Crystal z zakresem częstotliwości pracy wynoszącym 1-7 MHz, kątem skanowania wynoszącym 75 stopni, posiadający 4 częstotliwości pracy dla trybu 2D oraz trybów harmonicznych oraz 3 częstotliwości pracy dla trybów PW oraz CD.	Tak
	Min. 4 przełączalne częstotliwości dla trybu Color Doppler - wymienić [MHz] Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG wyposażony w 192 elementową głowicę conveksową wykonaną w technologii Single Crystal z zakresem częstotliwości pracy wynoszącym 1-7 MHz, kątem skanowania wynoszącym 75 stopni, posiadający 4 częstotliwości pracy dla trybu 2D oraz trybów harmonicznych oraz 3 częstotliwości pracy dla trybów PW oraz CD.	Tak
	Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych.	Podać typ i producenta
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz]	Min.4,2– 12 MHz
	Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]	Tak
	Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]	Tak
	Szerokość czoła głowicy	45 mm +/-5%
	Maksymalna głębokość penetracji [cm]	Min. 16 cm
	Praca w trybie II harmonicznej	Tak
	Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań ortopedycznych.	Podać typ i producenta
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG z głowicami liniowymi do badań ortopedycznych o częstotliwościach w zakresie 5,0 – 18,0 MHz	Min.4,3– 15,4 MHz
	Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]	Tak
	Min. 3 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]	Tak
	Liczba elementów	Min. 192
	Szerokość czoła głowicy Zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony w 256 elementową głowicę liniową wykonaną w technologii Single Crystal z zakresem częstotliwości pracy wynoszącym 3-19 MHz której szerokość pola obrazowego wynosi 51,2mm. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat USG z głowicami liniowymi do badań ortopedycznych o szerokości czoła głowicy 38 mm.	43 mm +/-5%
	Maksymalna głębokość penetracji [cm]	Min. 6 cm
	Praca w trybie II harmonicznej	Tak
	Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)
	Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o tryb służący do detekcji oraz wizualizacji mikroprzepływów tzn. tryb mikrowaskularyzacji	Tak, opisać
	Zintegrowane oprogramowanie do automatycznego pomiaru pęcherzyków ciążowych	Tak
	Zintegrowane oprogramowanie do automatycznych pomiarów położniczych	Tak, opisać
	Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm.	Tak
	Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN	Tak, opisać
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące – 0 pkt / 25 – 35 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	Tak
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	Tak
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	Tak
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / (podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	Tak / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu	Tak
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	Tak
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	Tak

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….	….……………………………….
        (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 5

Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf 2 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji: 2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
	Urządzenia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie powystawowa w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
JEDNOSTKA GŁÓWNA
	Aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem – 2 sztuki	Tak
	Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy	Tak
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	Tak
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania 8 000 000	Tak
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3	Tak
	Fabryczna klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu operatora	Tak
	Dynamika systemu Min. 350 dB	Tak
	Tryb ogniskowania na pełnej głębokości obrazowania Tryb dostępny na min. 3 głowicach / Lub / Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy	Tak, podać 1 lub 2
	Ekran wykonany w technologii OLED lub LCD LED (Full HD) Przekątna ekranu min. 21 cale	Tak
	Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo	Tak
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 12 cali	Tak
	Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 22 MHz.	Tak
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 10 000 obrazów	Tak
	Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop)	Tak
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s	Tak
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 320	Tak
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min.2 kół	Tak
TRYBY OBRAZOWANIA
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color +M	Tak
	Możliwość rotacji obrazu o 360 stopni w skoku co 90 stopni	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3500 obrazów/s	Tak
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 600 obrazów/s	Tak
	Obrazowanie harmoniczne	Tak
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	Tak
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/-3,84 m/s	Tak
	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,2 - 25 kHz	Tak
	Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
	Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do 20 mm	Tak
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni	Tak
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni	Tak
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni	Tak
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 7	Tak
	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. / lub / Zaimplementowana technologia Sztucznej Inteligencji w skład której wchodzi także: Uczenie Maszynowe i Głębokie Uczenie – umożliwia urządzeniu naśladowanie logiki i inteligencji ludzkiego umysłu oraz uczenie poprzez zdobywanie doświadczenia i szkolenia w procesie rozpoznawania nawyków operatora oraz badanych struktur.	Tak, podać 1 lub 2
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	Tak
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	Tak
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	Tak
	Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound”	Tak
	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	Tak
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map	Tak
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	Tak
	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.	Tak
INNE FUNKCJE
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x27	Tak
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x27	Tak
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 8	Tak
	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	Tak
	Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach	Tak
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	Tak
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	Tak
	Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Ginekologiczno-położniczych / Małych narządów / Naczyniowych / Śródoperacyjnych / Mięśniowo-szkieletowych / Ortopedycznych / Kardiologicznych / Pediatrycznych / Kardiologicznych / Transkranialnych	Tak
Głowice
Głowica convex – 2 sztuki
	Głowica Convex, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy	Tak, podać
	Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 7,0 MHz.	Tak, podać
	Liczba elementów Min. 190	Tak, podać
	Kąt skanowania Min. 70 st.	Tak, podać
	Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm częstotliwości	Tak
Głowica liniowa – 1 sztuka
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.	Tak, podać
	Zakres częstotliwości pracy Min. 3,0 – 14,0 MHz	Tak, podać
	Liczba elementów Min. 256	Tak, podać
	Szerokość pola skanowania Max. 50 mm	Tak, podać
	Obrazowanie harmoniczne Min. 5 pasm częstotliwości Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aparat usg wyposażony w głowicę liniową obsługującą 4 pasma częstotliwości harmonicznych.	Tak, podać
	Obrazowanie trapezowe	Tak
Głowica kardiologiczna – 1 sztuka
	Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy	Tak, podać
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz	Tak, podać
	Liczba elementów min. 80	Tak, podać
	Kąt skanowania min. 90	Tak, podać
	Obrazowanie harmoniczne min. 5 pasm	Tak
Głowica endowaginalna – 1 sztuka
	Głowica endowaginalna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.	Tak, podać
	Zakres częstotliwości pracy Min. 2,0 – 11,0 MHz	Tak, podać
	Liczba elementów Min. 128	Tak, podać
	Kąt skanowania min. 180 stopni	Tak, podać
	Obrazowanie harmoniczne Min. 2 pasma częstotliwości	Tak
Archiwizacja obrazów
	Wewnętrzny dysk do przechowywania danych systemowych i archiwizacji, SSD o pojemności min. 512 GB	Tak
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD	Tak
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	Tak
	Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie 30/60/90/120 dni, konfigurowalna przez użytkownika	Tak
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	Tak
	Videoprinter czarno-biały	Tak
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	Tak
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	Tak
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych tzw. folder sieciowy (network folder)	Tak
Możliwości rozbudowy aparatu
	Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby.	Tak
	Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy)	Tak
	Możliwość rozbudowy o Elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania.	Tak

Dodatkowo Zamawiający wymaga by jeden z aparatów posiadał:

Wewnętrzny, wbudowany akumulator umożliwiający 30 minut pracy bez dostępu do źródła zasilania	Tak, podać
Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array Min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki), pomiary kardiologiczne / Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min. 1,75 - 50 kHz. Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	Tak
Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach: liniowa, endowaginalna	Tak
Tryb Dopplerowski służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń (inny niż Color lub Power Doppler). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. małe narządy, jama brzuszna, MSK, OB. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru	Tak
Obrazowanie panoramiczne	Tak
Dicom 3.0	Tak
Zaawansowana funkcja pseudo trójwymiarowej wizualizacji przepływu w obrazowaniu 2D	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące – 0 pkt / 25 – 35 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	Tak
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	Tak
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	Tak
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / (podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	Tak / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu	Tak
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	Tak
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	Tak

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….	….……………………………….
        (podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 6

Przedmiot zamówienia :Napęd ortopedyczny zestaw.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

L.p.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
I	Napęd ortopedyczny zestaw / Urządzenia fabrycznie nowe, nieregenerowane	Tak
Wiertarka ortopedyczna bezprzewodowa do dużych kości
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji-1szt / Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową i akumulatorami	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych	Tak
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)	Tak
	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja	Tak
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)	Tak
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie	Tak
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego	Tak
	Napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu	Tak
	Wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania (frezowania) - realizowany przełącznikiem w napędzie	Tak
	Zakres obrotów wiercenia 0-1200 obr/min na wszystkich nasadkach	Tak
	Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia 4.63 Nm	Tak
	Zakres obrotów rozwiercania (frezowania) 0-270 obr/min na wszystkich nasadkach	Tak
	Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania (frezowania) 18.3 Nm	Tak
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem	Tak
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25 mm	Tak
	Zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi	Tak
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi	Tak
	Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion	Tak
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy	Tak
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V	Tak
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris	Tak
	Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C	Tak
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C	Tak
	Waga napędu: 1.04 kg(+/- 0,01 kg)	Tak
Nasadki do wiertarki ortopedycznej do dużych kości
	Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem i zakresem roboczym średnic 0.0-6.40 mm- 1 szt.	Tak
	Kaniulacja nasadki wiertarskiej typu Jacobs z kluczem : 4.25 mm	Tak
	Nasadka wiertarsko-frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Synthes duże AO-1 szt.	Tak
	Nasadka wiertarsko-frezerska frezerska z gniazdem zatrzaskowym typu Syntes małe AO- 1szt	Tak
	Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie wiercenia jak i rozwiercania	Tak
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic : 0.7-1.8 mm - 1szt	Tak
	Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic .: 2.0-3.2 mm - 1szt.	Tak
	Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają zintegrowany trójzakresowy mechanizm optymalizacji aktywnej średnicy roboczej nasadki	Tak
	Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut (zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/ pinów z nasadki)	Tak
	Współpraca z min. 14 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania	Tak
Pojemniki do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędu wiertarskiego bezprzewodowego
	Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1szt	Tak
	Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 529x251x113 mm- 1szt	Tak
	Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu	Tak
	Narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK	Tak
	Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna	Tak
Piła ortopedyczna do dużych kości
	Piła ortopedyczna oscylacyjna z dwoma prędkościami oscylacji- 1 szt. / Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową i akumulatorami	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Metalowa obudowa napędu w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych	Tak
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)	Tak
	Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego	Tak
	Zakres ruchu oscylacyjnego 0-12 000 cykli/min	Tak
	Możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-10 000 i 0-12 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem	Tak
	Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5°	Tak
	Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach co 45°	Tak
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem	Tak
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi	Tak
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi	Tak
	Kompatybilność z akumulatorami NiCd, NiMH i Li-Ion	Tak
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy	Tak
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9 V	Tak
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris	Tak
	Klasa ochronna obudowy piły oscylacyjnej IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C	Tak
	Maksymalna temperatura części piły oscylacyjnej stykających się z ciałem pacjenta <51°C	Tak
	Maksymalna waga piły oscylacyjnej : 1.09 kg	Tak
	Dostępnych ponad 150 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej	Tak
Akumulatory
	Akumulator nie sterylny duży – 2 szt. / Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion	Tak
	Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V	Tak
	Pojemność akumulatora niesterylnego: 2.2 Ah	Tak
	Waga dużego akumulatora niesterylnego : 340 g	Tak
	Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora	Tak
	Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)	Tak
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa	Tak
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów	Tak
	Dedykowana obudowa sterylna ,pojemnik do dużego akumulatora niesterylnego – 2szt. / Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową oraz napędem ortopedycznym.	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem	Tak
	Osłona sterylna do zakładania małego akumulatora-1 szt.	Tak
	Wiertarka ortopedyczna bezprzewodowa do małych i średnich kości
	Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji – 1szt. / Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową oraz akumulatorami	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych	Tak
	Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)	Tak
	Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja	Tak
	Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)	Tak
	Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie	Tak
	Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego	Tak
	Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek	Tak
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi : 0 - 1500 obr/min	Tak
	Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) : 0 - 300 obr/min	Tak
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi: 3.6 Nm	Tak
	Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania - 18.0 Nm	Tak
	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak
	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak
	Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem	Tak
	Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25 mm	Tak
	Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi	Tak
	Możliwość zasilania napędu akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi	Tak
	Kompatybilność z akumulatorami: Li-Ion, NiMH, NiCd	Tak
	Zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy	Tak
	Napięcie zasilania napędu: 9.6 lub 9.9V	Tak
	Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris	Tak
	Klasa ochronna obudowy wiertarki IPX9 - ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów o temperaturze do +80 °C	Tak
	Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C	Tak
	Waga napędu-580 g	Tak
	Współpraca z min. 25 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną	Tak
	Nasadki do wiertarki ortopedycznej akumulatorowej do małych i średnich kości	Tak
	Nasadka uniwersalna do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic : 0.7-3.2 mm - 1szt. / Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego napędem ortopedycznym	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Nasadka wiertarska trójszczękowa kluczykowa typu JACOBS z zakresem roboczym średnic 0-6.4mm - 1szt. / Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego napędem ortopedycznym	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Kaniulacja nasadek wiertarskich trójszczękowych bezkluczykowych : 4.25 mm	Tak
	Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 1szt. / Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego napędem ortopedycznym	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Nasadka typu piła oscylacyjna o częstotliwości cykli- 0:30 000 cykli/min, skok ostrza 5 stopni, możliwość ustawienia ostrza w głowicy w 5 pozycjach, kompatybilna z min.110 ostrzami o różnych parametrach oraz z posiadanym przez Zamawiającego napędem ortopedycznym- 1 szt.	Kompatybilność / Tak- 2 pkt / Nie- 0 pkt
	Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami – 1 szt	Tak
	Wymiary maksymalne tacy (dł. x szer. x wys. mm): 247x251x115 mm	Tak
	Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu	Tak
	Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK	Tak
	Akumulator niesterylny mały – 1szt.	Tak
	Kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego ładowarką akumulatorową	Kompatybilność / Tak- 1 pkt / Nie- 0 pkt
	Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion	Tak
	Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V	Tak
	Pojemność akumulatora sterylnego: 1.1 Ah	Tak
	Waga dużego akumulatora sterylnego: 200g	Tak
	Wbudowana w akumulatory kontrolka LED informująca o krytycznym poziomie energii akumulatora	Tak
	Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)	Tak
	Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów	Tak
	Dedykowana obudowa sterylna ,pojemnik do małego akumulatora niesterylnego – 1szt. / Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką ortopedyczną.	Kompatybilność / Tak- 1 pkt / Nie- 0 pkt
	Dedykowane obudowy sterylne wyposażone w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące – 0 pkt / 25 – 35 miesięcy – 10 pkt / 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	Tak
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	Tak
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	Tak
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / (podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	(podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu	Tak
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	Tak
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	Tak

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….	….……………………………….
        (podpis Wykonawcy)