## Pakiet nr 1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę urządzeń medycznych (Resektoskop, Cystoskop, Neuromonitoring, Optyczny koherentny tomograf) Nr sprawy: ZP/N/06/24
Pakiet nr 1
I.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Resektoskop |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024/ okres gwarancji min. 24 miesiące: PODAĆ:
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
PARAMETRY WYMAGANE
1 | OPTYKA / cystoskop full HD, 30stopni, 4mm, system soczewek wałeczkowych, 300mm,3stopniowe podłączenie światłowodów najpopularniejszych firm(odkręcane adaptery) kodowane kolorem (30° - kolor czerwony), okular z połączeniem typu C-mount, szkło szafirowe zapewniające najwyższą odporność na uszkodzenia systemu wałeczkowatego, Zoptymalizowane ułożenie włókien szklanych, które zapewniają jednolitą jasność najwyższej jakości, autoklawowalna | TAK- podać
2 | Płaszcz resektoskopowy 26 Charr, ciągły przepływ, płaszcz skośny, dwa zawory LUER-Lock, obrotowy, dwuczęściowy- płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny z izolacją ceramiczną w końcu dystalnym, łączenie płaszcza zewnętrznego z wewnętrznym za pomocą mechanizmu typu RZ QuickLock, zestaw wraz z obturatorem | TAK
3 | Hybrydowy element pracujący do użytku bipolarnego i monopolarnego, do nacięcia cewki, pasywny z rączką tytanową, oczko na palce zamknięte ze spocznikiem, oczko na kciuk- zamknięte-obrotowe, przyłącze kabla wysokich częstotliwości od góry i od boku elementu roboczego, kompatybilny z płaszczem i elektrodami typu RZ | TAK
4 | Elektroda pętla 24 charrie , hybrydowa, zagięta wstecznie, do optyk 12°/30°, kolor kodowania żółto-niebieski - 6 szt | TAK
5 | Elektroda kulka, 3 mm, 24 charrie, hybrydowa, kolor kodowania żółto-niebieski - 6 szt | TAK
6 | Kosz siatkowy na optykę z drutu o śr. 1 mm, „oczka” 4x4 mm, z silikonowym unieruchomieniem, wym. 460x 80x 52 mm, dekiel zamykany obrotowo | TAK- podać
7 | Światłowód, średnica 3,5mm, długość 2,3m z adapterami w komplecie | TAK- podać
8 | Kabel do resektoskopu bipolarnego, typ ERBE , dł.4m | TAK- podać
9 | Kabel do resektoskopu monopolarnego , typ ERBE , dł.4,5 m | TAK- podać
10 | Kleszcze biopsyjne z dużymi , kubełkowymi szczękami, obie bransze ruchome, kompatybilne do optyki 30°. | TAK
11 | Adapter do kleszczy optycznych kompatybilny z szaftem do resektoskopu | TAK
12 | Gruszka typu Ellik z podłączeniem obrotowego luer locka | TAK
13 | Strzykawka urologiczna wielorazowego użytku, 100cc, szklana z miernikiem. - 2szt. | TAK
23 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego,odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok. Wymiary zewnętrzne : 450x 292x 102 mm, Wymiary wewnętrzne 420x 265x 90 mm. Możliwość dezynfekcji preparatami o ph wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymanie sterylności do 12 miesięcy. Kontener z matą spodnią kolczatką oraz matą silikonową typu jeż. | TAK- podać
Łączna wartość pakietu nr 1 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę urządzeń medycznych (Resektoskop, Cystoskop, Neuromonitoring, Optyczny koherentny tomograf) Nr sprawy: ZP/N/06/24
Pakiet nr 2
I.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Zestaw do cystoskopii giętkiej |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024/ okres gwarancji min. miesiące: PODAĆ:
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Giętki wideocystoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CMOS oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED | TAK
2 | Rozmiar płaszcza nie większy niż 16 Fr. | TAK- podać
3 | Długość robocza 37 cm - 40 cm | TAK- podać
4 | Kąt pola widzenia min. 100° | TAK- podać
5 | Rozmiar kanału roboczego nie mniejszy niż 6,5 Fr. | TAK- podać
6 | Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° - do góry, 140° - do dołu | TAK- podać
7 | Zintegrowany przewód łączący z przenośnym monitorem | TAK
8 | Rękojeść giętkiego wideocystoskopu wyposażona w 3 przyciski do uruchamiania balansu bieli, zapisu zdjęcia, start/stop zapisu wideo w przenośnym monitorze | TAK
9 | Możliwość sterylizacji w dopuszczonych przez producenta systemach Sterrad | TAK
10 | W zestawie minimum: - kleszcze biopsyjne - 1 szt. - kleszcze chwytające - 1 szt. - tester szczelności - 1 szt. - kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego wideocystoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideocystoskopu - 1 szt. | TAK- podać
20 | Przenośny monitor do podłączania giętkiego wideocystoskopu | TAK
21 | Obsługa monitora poprzez kolorowy ekran dotykowy HD | TAK
22 | Ekran dotykowy o przekątnej min. 7,5" | TAK- podać
23 | Monitor wyposażony w min. 2 gniazda wejściowe kamer do jednoczesnego podłączenia giętkiego wideocystoskopu wraz z dedykowaną głowicą kamery do sztywnej optyki cystoskopowej w celu szybkiej zmiany | TAK- podać
24 | Dostępna funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch kamer w trybach Picture-in-Picture i Side-by-Side | TAK
25 | Monitor wyposażony w gniazdo karty pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu cystoskopii w postaci zdjęć i filmu wideo | TAK
26 | Funkcja przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów wideo bezpośrednio na monitorze | TAK
27 | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK
28 | Funkcja zapisu dźwięku poprzez zintegrowany w monitorze mikrofon | TAK
29 | Funkcja transferu danych z karty SD do pamięci PenDrive | TAK
30 | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK
31 | Monitor wyposażony w standard mocowania VESA umożliwiający zamocowanie do stojaka lub uchwytu | TAK
32 | Współczynnik ochrony min. IP54 | TAK- podać
33 | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator Li-Ion jak również z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz sieciowy w zestawie | TAK
34 | Stojak jezdny pod oferowany monitor | TAK
II.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Cystoskop kompaktowy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ II : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…………
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..…….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024/ okres gwarancji min. 24 miesiące: PODAĆ: Dopuszczono: Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji nie starszy niż 2023r./ okres gwarancji minimum 24 miesiące: PODAĆ:....................................................................................................................................................
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Cystoskop-uretroskop uniwersalny, rozmiar 17 Fr., zintegrowana optyka 30 stopni, kanał instrumentowy 7 Fr., autoklawowalna | TAK
2 | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr. dł. 40 cm | TAK
3 | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość 230 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny | TAK- podać
4 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary 480 x 250 x 66 mm | TAK- podać
5 | Pokrywa do oferowanej tacy drucianej | TAK
6 | Mata silikonowa, do zast. koszem drucianym o wymiarach min. 470 x 240 x 18 mm – 1 szt. | TAK- podać
7 | Paski silikonowe do zastosowania z oferowanym koszem, (opk. 12 szt) | TAK
8 | Kołki mocujące, metalowe do zast. z tacą na instrumenty, (opk. 12 szt) | TAK
Dopuszczono jak poniżej (zaznaczć odpowiednie):
1 | Optyka cystoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, po-siadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne kompatybilnego światłowodu – 1 szt. | TAK- podać
2 | Płaszcz cystoskopowy 20 Fr., dł. 22 cm, kanał instrumentowy 7 Fr., z obturatorem – 1 szt. | TAK- podać
3 | Łącznik cystoskopowy z kanałem roboczym – 1 szt. | TAK- podać
4 | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 7 Fr. dł. 40 cm – 1 szt. | TAK- podać
5 | Światłowód endoskopowy, średnica 3,5 mm, długość 230 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | TAK- podać
6 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary 480 x 250 x 66 mm | TAK- podać
7 | Pokrywa do oferowanej tacy drucianej | TAK- podać
Łączna wartość pakietu nr 2 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę urządzeń medycznych (Resektoskop, Cystoskop, Neuromonitoring, Optyczny koherentny tomograf) Nr sprawy: ZP/N/06/24
Pakiet nr 3
I.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Neuromonitoring |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….………………………………………………………
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024/ okres gwarancji min. 24 miesiące: PODAĆ:
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | System do zastosowania w chirurgii tarczycy, dziecięcej, onkologicznej, ortopedycznej, laryngologicznej, chirurgii twarzowo-szczękowej, kolorektalnej, naczyniowej | TAK
2 | Ilość kanałów EMG do monitorowania nerwów w chirurgii endokrynologicznej min.4 | TAK- podać
3 | Obrazowania potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK
4 | Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu przyciskiem nożnym lub z poziomu przycisków na monitorze Dopuszczono: Zapisywanie potencjałów wywołanych EMG do raportu przyciskiem nożnym oraz z poziomu ekranu dotykowego lub pokrętłem typu Control | TAK- podać
5 | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie | TAK
6 | Możliwość dodatkowego oprogramowania umożliwiającego monitoring somatosensorycznych potencjałów wywołanych ( SEP) wykorzystywanych w chirurgii naczyniowej | TAK
7 | Dwa zintegrowane stymulatory stałoprądowe (0,01 - 25 mA,1 – 30Hz,50 – 2000 us, napięcie maksymalne 100V) do bezpośredniej oraz ciągłej stymulacji nerwów Dopuszczono: Dwa zintegrowane stymulatory stałoprądowe o parametrach: natężenie prądu min. 0,01- 25mA, częstotliwość min. 0,5- 60 Hz, do pojedyńczych impulsów, długość trwania impulsu min. 100- 2000 us, skok min. 50 µs napięcie maksymalne 100V do bezpośredniej oraz ciągłej stymulacji nerwów | TAK-podać
8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD min.8’’ i dźwiękowy sygnał odpowiedzi EMG Dopuszczono: kolorowy ekran dotykowy LCD min. 12" | TAK-podać
9 | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi wywołanej EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz syntetyczny | TAK
10 | Menu obsługi w języku polskim | TAK
11 | Eksport całej bazy danych do komputera, analiza graficzna w dedykowanym programie producenta aparatu | TAK
12 | Dostęp do kompletnej bazy danych | TAK
13 | Elektrody odbiorcze i sondy sytmulacyjne podłączone w przednim panelu urządzenia Dopuszczono: Elektrody odbiorcze i sondy stymulacyjne podłączone do modułu adaptera, który jest podłączonu z tyłu urzadzenia. | TAK- podać
14 | Intuicyjna obsługa aparatu poprzez przyciski i pokrętła funkcyjne lub dołączoną klawiaturę alfanumeryczną Dopuszczono: Intuicyjna obsługa aparatu poprzez ekran dotykowy oraz pokrętła funkcyjne | TAK
15 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną min. 1000 rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB | TAK-podać
16 | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF | TAK
17 | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy – podłączenie do pacjenta bez użycia igieł | TAK
18 | Automatyczne dodanie danych pacjenta przy pomocy kodu kreskowego z historii choroby – skaner wbudowany lub dołączony | TAK
19 | Porty USB – 3 szt., port LAN/Ethernet - 1szt., VGA - 1szt. | TAK-podać
20 | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK
21 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną - 1 szt. | TAK
22 | Sonda stymulacyjna bipolarna wielorazowego użytku, dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15cm. – 1 szt. | TAK- podać
23 | Przewód do sondy stymulacyjnej wielorazowego użytku , dł. 4m. – 1 szt. | TAK- podać
24 | Kaseta sterylizacyjna wyłożona silikonem – 1 szt. | TAK
25 | Elektroda naklejana na rurki intubacyjne, rozmiar min. od 7,0 mm. do 9,0 mm.- 10 sztuk. | TAK- podać
26 | Sonda stymulacyjna bipolarna jednorazowego użytku, dł. robocza min.4,5cm, dł. całkowita min.15,5 cm. – 10 szt. | TAK- podać
27 | Medyczne lupy operacyjne, powiększenie 2,5, dystans roboczy min.450mm. – 1 szt. | TAK- podać
Łączna wartość pakietu nr 3 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę urządzeń medycznych (Resektoskop, Cystoskop, Neuromonitoring, Optyczny koherentny tomograf) Nr sprawy: ZP/N/06/24
Pakiet nr 4
I.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Optyczny koherentny tomograf |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa producenta oferowanego sprzętu. Podać:………………………………………………………..………………………………………………………………………..………….……...…
Kraj pochodzenia sprzętu. Podać:……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
Nazwa handlowa oferowanego sprzętu (model / typ). Podać:……………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2024/ okres gwarancji min. 24 miesiące: PODAĆ:
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Specjalistyczny aparat - koherentny tomograf do badania oka - obrazowanie rogówki i przedniego odcinka oka | TAK
2 | Szybkość skanowania minimum 80 000 A-skanów / sekunda | TAK- podać
3 | Długość wiązki skanowania 840nm (+/- 10nm) | TAK- podać
4 | Zakres penetracji w tkance (siatkówka) | TAK
5 | Rozdzielczość optyczna pozioma minimum 2,3mm | TAK- podać
6 | Rozdzielczość optyczna osiowa minimum 5µm | TAK- podać
7 | Autofocus | TAK- podać
8 | Odległość robocza głowicy skanującej 21,2 mm siatkówka / 16,6 mm rogówka | TAK- podać
9 | Automatyczna korekcja refrakcji w zakresie min. -15D do +10D | TAK- podać
10 | Podgląd dna oka w miejscu wykonywania skanu | TAK
11 | Minimalna średnica źrenicy nie więcej niż 2,5 mm | TAK- podać
12 | W pełni automatyczny pomiar obu oczu | TAK
13 | Automatyczny pomiar grubości siatkówki | TAK
14 | Automatyczny pomiar grubości warstwy włókien nerwowych RNFL | TAK
15 | Automatyczny pomiar grubości komórek zwojowych GCC, z dodatkowymi parametrami GLV i FLV | TAK
16 | Rodzaje skanów plamki: GCC, mapa grubości, siatkówka 3D, skany promieniowe 12 mm, iWellness | TAK
17 | Komunikacja głosowa w języku polskim przez cały czas trwania badania, komunikaty głosowe w języku polskim | TAK
18 | Fiksator wewnętrzny, z możliwością zmiany położenia | TAK
19 | Możliwość badania przedniego odcinka oka za pomocą dodatkowej, dedykowanej do aparatu soczewki (w zestawie z aparatem) | TAK
20 | Możliwość pomiaru kąta przesączania | TAK
21 | Automatyczna pachymetria bezkontaktowa z utworzeniem mapy grubości rogówki | TAK
22 | Możliwość pomiaru struktur widocznych w przekroju | TAK
23 | Wizualizacja 3D | TAK
24 | Możliwość eksportu raportów | TAK
25 | Oprogramowanie w języku angielskim lub polskim | TAK
26 | Wbudowany komputer spełniający wszystkie wymagania producenta urządzenia i oprogramowania wyposażony w system operacyjny oraz niezbędne peryferia w tym monitor, klawiatura, mysz | TAK
27 | Wbudowany w urządzenie dotykowy ekran o przekątnej 24 cala, 1920x1080 60Hz | TAK- podać
28 | Wersja przenośna/mobilna – waga max. 20 kg | TAK- podać
29 | Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać dane serwisu) | TAK- podać
30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
31 | Instruktaż stanowiskowy personelu z zakresu obsługi i eksploatacji | TAK
32 | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
33 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 24 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw do 14 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów do 14 dni roboczych | TAK- podać
34 | Częstotliwość przeglądów (podać i opisać) | TAK- podać
35 | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK
36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK
37 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | TAK
38 | Oryginalne materiały producenta tj. broszury techniczne, instrukcje, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów | TAK
Łączna wartość pakietu nr 4 | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy