ZP/55/2019                                                                                                                  Gdańsk, dnia 08.07.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i laboratoryjnego w 8 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Dotyczy: pakiet nr 2: termocykler gradientowy – 2 szt.

Pytanie 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym temperatura nastawna w bloku grzejnym ma zakres: 4-99 °C?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia w którym gradient termiczny nastawny w bloku grzejnym ma zakres 30-99 °C?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym rozpiętość gradientu termicznego jest nastawna w zakresie 0,1-24,9 °C?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 : Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym objętość mieszaniny reakcyjnej ma zakres: 5 do 100 µl?

Odpowiedź: Nie, minimalna objętość reakcji to 1 µl.

Pytanie 5 : Czy zamawiający dopuści termocykler gradientowy bez funkcji standby, ale z funkcjami „hold”oraz „autorestart”?

Odpowiedź: Nie.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski