ZP/57/ZCO/2024

Załącznik nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie: Tympanometru

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: 2024r |  |
| Klasa wyrobu medycznego |  |

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat służący do pomiaru podatności błony bębenkowej i ucha środkowego przy stałej częstotliwości w zakresie ciśnień. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości kanału słuchowego, szczytu podatności bębenkowej, umiejscowienia szczytu oraz gradientu. | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie odruchów strzemiączkowych | Tak |  |
|  | Zapis do 32 wyników testów pacjentów dla obu uszu | Tak |  |
|  | Konfigurowalne ustawienia preferencji użytkownika, przechowywane w pamięci | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe NiMH wbudowane | Tak |  |
|  | Podtrzymanie pamięci wewnętrznej bez głównego zasilania min. 30 dni | Tak |  |
|  | Poziom i dokładność tonu sondy 226Hz +/- 2%; 85dB SPL +/- 2db ponad zakres od 0,2 do 5,0 ml | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie powietrza w zakresie od -400 do +200 daPa | Tak, podać |  |
|  | Ograniczenie ciśnienia - 800 daPa + 600 daPa | Tak, podać |  |
|  | Prędkość zmiany ciśnienia 200-300 daPa/sek | Tak, podać |  |
|  | Próg i dokładność wykrywania odruchów w zakresie 0.01-0.5ml. Czułość ustawiana co 0.01ml | Tak, podać |  |
|  | Poziom i dokładność tonu odruchowego 500Hz; 1kHz; 2kHz; 4kHz. Konfigurowane w zakresie 70dB do 100dB HL | Tak |  |
|  | Analiza odruchów – zaliczony/niezaliczony na każdym testowanym poziomie, czas trwania tonu odruchu 0.6 sekund | Tak |  |
|  | Wizualizacja wyników impedancji na wbudowanym ekranie LCD umożliwiającym przeglądanie wyników badań | Tak |  |
|  | Wyświetlacz nie mniejszy niż 128x64 pikseli, wymiary 230mmx115mmx70mm | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna podłączona przewodem ze stacją dokującą urządzenia - podstawą | Tak |  |
|  | Status badania oznaczony diodami LED | Tak |  |
|  | Opóźnienie automatycznego wyłączenia 90 lub 180 sek. | Tak |  |
|  | Oprogramowania pozwalające na przenoszenie danych do komputera, a następnie ich przeglądanie, opisywanie i drukowanie | Tak |  |
| - P | Program bazo-danowy do przechowywania danych pacjentów oraz wyników badań | Tak |  |
|  | W zestawie bezpieczna torba do przenoszenia urządzenia, mieszczącą wszystkie elementy | Tak |  |
|  | Waga urządzenia z podstawą max 650g | Tak, podać |  |
|  | Menu aparatu w języku polskim | Tak |  |
| Warunki Gwarancji |  |  |  |
| - 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| - 2. | Szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego z wystawieniem imiennych certyfikatów | Tak |  |
| - 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| - 3 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania gwarancji co najmniej – 1 przegląd w roku. | Tak |  |
| - 4 | Reakcja serwisu w ciągu 48h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji | Tak |  |
| - 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| - 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 2 naprawach- wymianach tego samego podzespołu |  |
| - 7 | W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 1 dzień roboczy oferent zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy | Tak |  |
| - 9 | Wykonawca zapewnia autoryzację producenta, serwis dostarczonego sprzętu, możliwość dostępności części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Przewidywalny okres eksploatacji zgody z zaleceniami producenta/wytwórcy | Tak, podać |  |
| - 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać |  |

Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:

- fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2024 r., nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem 
po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na całe urządzenie).

- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 
z wskazaniem konkretnych wartości