REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 2/2/23

Nasza data: 24.05.2023rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2023/S  S95 /17/05/2023/293581 – 2023 – pl ted.europa.eu/TED

Termin składania ofert: 21.06.2023 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 2/2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że w dniu 18,22  maja 2023 roku   wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem;

ZP/PN- 2/2023    pn.  „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ w Rypinie”

PYTANIA:

- Pakiet 4, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na optykę dł. 322 mm, lub 341 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:  TAK

- Pakiet 4, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na optykę dł. 322 mm, lub 339 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: TAK

- Pakiet 4, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na światłowód śr. 4,8 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuto dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: TAK

- Pakiet 5, poz. 2 i 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na osteotom dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:  TAK

- Pakiet 5, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak nazwa własna Parker Langenbeck dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak łopaty 30 x 11 mm, dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak łopaty 90 x 50 mm, dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: TAK

- Pakiet 5, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak dł. 255 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak łopaty 40 x 13 mm, dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 18: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Metzenbaumj dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

- Pakiet 5, poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa własna Metzenbaumj dł. 360 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Aparat EKG – 1 szt Czy zamawiający dopuści aparat EKG o następujących parametrach:

|  | Przenośny 12 kanałowy aparat EKG |
| --- | --- |
|  | Tryby pracy: auto, manual, STAT, |
|  | Tryb wykrywania arytmii |
|  | Wymiary: 396x290x80 mm |
|  | Waga: ok. 2,6 kg |
|  | Wbudowana automatyczna analiza i interpretacja Glasgow na podstawie płci i wieku – dorośli i dzieci |
|  | Pamięć na 1000 badań |
|  | Moduł PDF, służący do generowania badań w formacie PDF oraz możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej |
|  | Wbudowany moduł LAN, umożliwiający przesyłanie badania w formacie PDF na komputer |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł łączności bezprzewodowej WiFi |
|  | CMRR >100dB |
|  | Detekcja stymulatora serca |
|  | Prędkość przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50 mm/s |
|  | Czułość: 5, 10, 20 mm/mV |
|  | Filtr mięśniowy: off, 25, 40, 150 Hz |
|  | Autoadaptacyjny filtr sieciowy 50/60 Hz |
|  | Zakres HR: 30-300 bpm |
|  | Pomiary EKG: HR, RR, PR, QRS, QT, QTc (metodą Hodgesa, Bazetta, Friderica), przedziały J-Tp oraz Tp-Te, max R[V5];[V6] i S[V1], wskaźnik Sokolova-Lyona oraz pomiary osi P, R, T |
|  | 7-calowy, kolorowy, wyświetlacz |
|  | Pełna alfanumeryczna klawiatura membranowa |
|  | Wyświetlane na ekranie: Imię i nazwisko, HR, prędkość, czułość, filtr, poziom akumulatora, czas, wolna pamięć, komunikaty |
|  | Formaty wyświetlania: 12x1, 6x2, 6x1+1, 6x1+2, 6x1+3, 3x2+1, 3x2+2, 3x1+1, 3x1+2,3x1+3, 3x1+4, 3x1+5 |
|  | Wizualne wskazówki prawidłowego podłączenia elektrod |
|  | Detekcja odłączonej elektrody |
|  | Detekcja zamienionych elektrod |
|  | 5 przycisków funkcyjnych z boku i u dołu ekranu |
|  | Możliwość wpisania danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć |
|  | Drukowanie ręczne: 3, 6, 12 kanałów |
|  | Wydruk AUTO: Standard, Cabrera, 3, 3+1, 3+3, 6, 12, derywacje Franka |
|  | Eksport danych w formacie SCP |
|  | Możliwość eksportu danych w formacie PDF, XML, GDT |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis na nośniku danych typu pendrive |
|  | Zewnętrzny zasilacz medyczny oraz wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania NiMH |
|  | Czas ładowania do 85%: 4 godziny |
|  | Czas pracy na pełnym naładowaniu ok, 500 badań lub ok. 6 godzin |
|  | Papier: składanka A4 |
|  | Wbudowana drukarka termiczna o rozdzielczości 8 pkt/mm |
|  | Możliwość modyfikacji formatu wydruku, prędkości, wzmocnienia, filtrów po wykonanym badaniu oraz z archiwum badań |
|  | Ochrona przed defibrylacją |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim |
|  | Możliwość rozbudowy o adaptery do stosowania elektrod jednorazowych |
|  | Autotest przy każdym uruchomieniu |
|  | Automatyczne wyłączenie aparatu po 15, 30, lub 60 minutach |
|  | Możliwość zabezpieczenia aparatu kodem PIN |
|  | Dedykowany mobilny stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta oraz koszem na akcesoria – możliwość rozbudowy o uchwyt transportowy oraz dodatkowy kosz |

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Pytania dot. pakietu 14 - Aparat EKG.

7. Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o szerokości 210 mm i długości rolki 20 m?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

16. Czy Zamawiający dopuści aparat z filtrem izolinii [0.05Hz]/[0.5Hz]/[1Hz]/[0.15Hz]/[0.25Hz]/[0.32Hz]/[0.67Hz]/[0.01Hz]?

ODPOWIEDŹ:  TAK

25. Czy Zamawiający dopuści aparat ekg o wymiarach 340 x 320 x 92 mm (dł. x szer. x wys.)?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

28. Czy Zamawiający dopuści częstotliwość próbkowania 32 000 Hz?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

ZP/PN-2/2023 PYTANIA:ZAD.14- APARAT EKG

1.W standardach europejskich przyjęte są prędkości przesuwu papieru 5,10,25,50 mm/s.
Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z prędkością przesuwu papieru :5/10/25/50 mm/s?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

2.Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG o wymiarach :260x220x52mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Poniżej przesyłam pytania do postępowania:
Zadanie nr. 12
II. Opis parametrów Ad. 5. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwości regulacji jasności ekranu w zakresie 10 poziomów?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

II. Opis parametrów Ad. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z zapisem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IV. Pomiar Respiracji, Ad. 7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s? Alarmowanie przy bezdechu trwającym ponad 40 sekund może nastąpić zbyt późno

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

V. Pomiar Saturacji (SpO2) Ad. 8 Czy zamawiający przyzna 10 punktów za wskaźnik perfuzji identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości wyświetlany obok wartości liczbowej saturacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

VI Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) Ad. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem programowania interwałów w trybie Auto 1-480 minut?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

VI Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP) Ad. 9. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z pamięcią ostatnich 1000 wyników pomiarów NIBP? Jest to wystarczająca ilość wyników pomiarów do analizy stanu zdrowia jednego pacjenta

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

VIII. Inne parametry Ad. 10. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory bez możliwości wprowadzenia grupy krwi do danych demograficznych pacjenta?

ODPOWIEDŹ: TAK

VIII. Inne parametry Ad. 14. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z czasem pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora 2,5 godziny, akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

VIII. Inne parametry Ad. 27. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z aktualizacją poprzez gniazdo RJ45 z możliwością przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SZW

VIII. Inne parametry Ad. 30 Czy zamawiający dopuści kardiomonitory bez wbudowanego portu do pomiaru etCO2? Oferowanie rezerwowego portu CO2 w przypadku braku pomiarów CO2 przez użytkownika niepotrzebnie zwiększa koszt urządzenia

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

VIII. Inne parametry Ad. 35 Czy zamawiający przyzna 10 pkt. za funkcję statystyki częstości pracy serca?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IX Możliwości rozbudowy Ad. 3. Czy zamawiający dopuści kardiomonitory z możliwością rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia bez pomiaru wartości SPV?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IX Możliwości rozbudowy Ad. 6. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu serca ICG?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IX Możliwości rozbudowy Ad. 7. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar indeksu bispektralnego BIS?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IX Możliwości rozbudowy Ad. 8. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar monitorowania gazów anestetycznych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IX Możliwości rozbudowy Ad. 9. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Nellcor?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

IX Możliwości rozbudowy Ad. 10. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar saturacji w technologii Masimo?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

X Stanowisko centralnego monitorowania Ad. 7. Czy zamawiający dopuści archiwizację wszystkich monitorowanych parametrów jednego pacjenta (wraz z pełnym zapisem krzywych full disclosure) 240 godzin (10 dni)?

ODPOWIEDŹ: TAK

X Stanowisko centralnego monitorowania Ad. 7. Czy zamawiający dopuści możliwość 6 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min.,5 min.,10 min., 15 min. oraz wyłączenia na stałe?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

X Stanowisko centralnego monitorowania Ad. 21. Czy zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o zdalny podgląd monitorowanych stanowisk na ekranie tabletu lub urządzeniu typu smartphone(system Android)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

X Stanowisko centralnego monitorowania Ad. 21. Czy zamawiający dopuści możliwość podłączenia do systemu defibrylatorów tego samego producenta, bez możliwości podłączenia aparatów KTG

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 6 System ogrzewania pacjenta, Parametr Sterownik/kontroler, - L.p. 20

W ramach doprecyzowania parametru dotyczącego zabezpieczenia urządzenia przed przegrzaniem, czy Zamawiający wymaga:

Zamiast dotychczasowego parametru:

„Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 40˚C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.”

Wymóg parametru o poniższych wartościach:

„Zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41,0°C (±0,5°C), przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed przegrzaniem o górnym progu bezpieczeństwa 42 stopnie Celcjusza, przy którym grzanie  jest automatycznie wyłączane

Pakiet nr 6 System ogrzewania pacjenta, Parametr Sterownik/kontroler, - L.p. 25

W ramach doprecyzowania parametru oceny dotyczącego punktacji wagi urządzenia, czy Zamawiający wymaga:
Zamiast dotychczasowego parametru oceny:
„Waga do 2,7 kg – 10 pkt., 
waga powyżej 10 kg - 0 pkt.”
Wymóg parametru oceny o poniższych wartościach:
„Waga do 2,7 kg – 10 pkt., 
waga powyżej 2,7 kg - 0 pkt.”

Odpowiedź:  Zamawiający precyzuje punkty za ciężar jednostki sterującej w wymiarze ; waga do 2,7 kg = 10 pkt, waga powyżej 2,7 kg = 0 pkt

Pakiet nr 6 System ogrzewania pacjenta, Parametr Sterownik/kontroler, - L.p. 24

W ramach doprecyzowania parametru dotyczącego rozmiaru sterownika, czy Zamawiający wymaga:
Zamiast dotychczasowego parametru:
„Rozmiar sterownika maks.  wys. / szer. / głęb. Od 300 do 320 mm x od 155 do 165 mm  x od 135 do 145 mm”
Wymóg parametru o poniższych wartościach:
„Rozmiar sterownika maks.  wys. / szer. / głęb. Od 300 do 320 mm x od 155 do 165 mm  x od 130 do 145 mm”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 1 dłuto o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

ODPOWIEDŹ:  TAK

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 2-3 osteotom o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

ODPOWIEDŹ:  TAK

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.3 imadło ortopedyczne Hey Groves o długości 21 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 5 hak operacyjny US-ARMY o wymiarach 21x15/40x15, 25x15/45x15 mm, o długości 21 cm ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 6 hak operacyjny Langenbeck o wymiarach 30x11,

długość 22 cm ?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.7 hak brzuszny Mikulicz o wymiarach 85x55 mm, długość 26 cm ?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 8 hak operacyjny Fritsch o wymiarach 37x31 mm,

długość 23,5 cm ?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 8 hak operacyjny Fritsch o wymiarach 65x55 mm,

długości 26,5 cm ?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 10 hak operacyjny Langenbeck o długości 22 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 14 nożyczki preparacyjne Mayo o długości 17 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 15 nozyczki preparacyjne Mayo o długości 19 cm lub 23 cm ,pozostałe parametry bez zmian ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.16 nożyczki preparacyjne Metzenbaum o długości 15 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.18 nożyczki preparacyjne Metzenbaum odgięte, tępo-tępe,o długości 25 cm lub 28 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.19 nożyczki preparacyjne Metzenbaum odgięte, tępo-tępe, o długości 30 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.23 kleszczyki Rochester Pean, pozostałe parametry bezzmian ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.26 kleszczyki Mikulicz o długości 20 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ


Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr.27 kleszczyki Kocher o długości 14 cm lub 16 cm ?

ODPOWIEDŹ ; Zgodnie z SWZ

Z  poważaniem

Monika Tryniszewska – Skarzyńska – p.o. Dyrektora

(podpis oryginalny w aktach sprawy )