- Załącznik nr 2 do SIWZ

- ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Pakiet nr 1

- Podnośnik transportowo-kąpielowy – 3 sztuki

|  | Podnośnik transportowo-kąpielowy – 3 szt. rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Maksymalna nośność nie mniej niż 150 kg |
| 2 | Konstrukcja aluminiowo-stalowa |
| 3 | Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym sterowanym z pilota |
| 4 | Odległość od uchwytu nosideł do podłogi nie mniej niż 150 cm przy maksymalnym podniesieniu |
| 5 | Podstawa jezdna rozszerzana mechanicznie pedałem nożnym |
| 6 | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej złożonej nie więcej niż 75 cm. |
| 7 | Szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej rozłożonej 100 cm (+/- 5 cm). |
| 8 | Układ jezdny podnośnika wyposażony w 4 koła o średnicy 75 mm (+/- 5 cm), z czego minimum dwa tylne wyposażone w hamulce. |
| 9 | Wysokość podstawy jezdnej nie więcej niż 10 cm, aby było łatwo podjechać pod łóżko czy wannę |
| 10 | Wytrzymały akumulator o wytrzymałości min 50 cykli, ładowany bezpośrednio na podnośniku |
| 11 | Uchwyt nosideł lub noszy obrotowy, wyposażony w 4 symetryczne zaczepy |
| 12 | Konstrukcja podnośnika umożliwiająca podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka, ale również z podłogi. |
| 13 | Konstrukcja umożliwiająca łatwe i szybkie składanie do transportu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wysokość podnośnika po złożeniu nie więcej niż 40 cm. |
| 14 | Ciężar podnośnika nie więcej niż 40 kg |
| 15 | Podnośnik wyposażony w system awaryjnego opuszczania: elektryczny i mechaniczny |
| 16 | Podnośnik wyposażony w minimum jedno nosidło transportowe winylowe z podparciem głowy, rozmiar M lub L |
| 17 | Podnośnik wyposażony w system diagnostyczny umożliwiający odczytanie ilości i rodzaju awarii, czasu pracy podnośnika, czasu pozostałego do planowanego przeglądu. |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 2

Tonometr bezkontaktowy z tachymetrem – 1 sztuka

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia, parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Tonometr bezkontaktowy z tachymetrem – 1 szt. rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| 1 | Możliwość obrazowania kąta przesączania |
| 2 | Możliwość pomiaru kąta przesączania za pomocą ekranu dotykowego |
| 3 | Automatycznie regulowana siła podmuchu powietrza |
| 4 | Zakres pomiaru ciśnienia: - 0~60 mmHg - SPC 30/60 mmHg |
| 5 | Krok pomiarowy ciśnienia: 1 mmHg (uśredniony: 0.1 mmHg) |
| 6 | Zakres pomiaru grubości rogówki od nie więcej niż 150 do nie mniej niż 1300 µm |
| 7 | Krok pomiarowy grubości rogówki 1 µm |
| 8 | Pomiar grubości rogówki metodą Scheimpfluga |
| 9 | Wizualizacja przekroju poprzecznego rogówki wraz z wynikami pomiarów |
| 10 | Wyświetlanie skompensowanej wartości ciśnienia po pomiarze pachymetrii oraz tonometrii |
| 11 | Minimum trzy trybt pomiarów: Automatyczny 3D, Automatyczny 2D, Manualny |
| 12 | Pamięć min. 10 pomiarów na każde zbadane oko |
| 13 | Automatyczne naprowadzenie głowicy we wszystkich kierunkach (góra-dół, lewo-prawo, przód-tył) |
| 14 | Wbudowana drukarka termiczna |
| 15 | Podbródek pacjenta sterowany elektrycznie przyciskami na dotykowym ekranie |
| 16 | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD/LED min 7” (rozdzielczość nie gorsza niż 800x480) |
| 17 | System automatycznego oszczędzania energii |
| 18 | Złącze do komunikacji dwukierunkowej RS232 |
| 19 | Stolik z elektrycznie regulowaną wysokością blatu |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 3

Mikroskop  laboratoryjny– 2 sztuki

|  | Mikroskop laboratoryjny – 2 szt. rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| I. | Mikroskop laboratoryjny – 1 szt. rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| 1 | Stabilna baza wykonana z metalu o wadze 5kg (+/- 20%) z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia. |
| 2 | Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną, |
| 3 | Dokładność ogniskowania min 2,5um |
| 4 | Zakres przesuwu 15mm (+/-5%) |
| 5 | Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną |
| 6 | Ergonomiczne uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu |
| 7 | Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów |
| 8 | Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności, |
| 9 | Oznaczenia dotyczące rodzaju optyki znajdują się w widocznym miejscu na obiektywie |
| 10 | długość optyczna obiektywów 45mm. |
| 11 | Obiektywy plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, |
| 12 | powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm (+/-5%) |
| 13 | powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm (+/-5%) |
| 14 | powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm (+/-5%) |
| 15 | Powiększenie 100x, apertura numeryczna 1.12, odległość robocza 0.13mm (+/-5%) |
| 16 | wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h, ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większej niż 0,5W |
| 17 | regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie |
| 18 | nasadka okularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni |
| 19 | regulowany rozstaw okularów w zakresie co najmniej 48-75mm |
| 20 | fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki |
| 21 | Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola FN=20, wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami |
| 22 | okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym |
| 23 | regulacja dioptryjna w zakresie +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach |
| 24 | możliwość montażu wkładek mikrometrycznych oraz okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia FN=12 |
| 25 | Stolik mechaniczny bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika |
| 26 | zakres przesuwu stolika 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych), uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem |
| 27 | kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości, wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa, fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów |
| II. | Mikroskop laboratoryjny – 1 szt rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| 1 | Ergonomiczny statyw ze stolikiem na wysokości max.150mm |
| 2 | Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości. Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika. Dokładność ogniskowania nie więcej niż 2,5um |
| 3 | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm (+/-5%) |
| 4 | Wbudowany oświetlacz ledowy o poborze mocy nie większym niż 2.5 W |
| 5 | Kondensor Abbego o aperturze 1.25, wbudowana przesłona aperturowa |
| 6 | Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 4 obiektywów pochylony do tyłu |
| 7 | Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 210mm x 150 mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na jeden preparat (możliwość zamontowania uchwytu na dwa preparaty). Umieszczanie preparatu w uchwycie za pomocą jednej ręki. Zakres przesuwu stolika w zakresie co najmniej 76mm na 52mm. |
| 8 | Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 100%/0%- 0%-100% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm i wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej obi okularach w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii. |
| 9 | Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola FN20, |
| 10 | Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach/aperturze /odległości roboczej (WD): - 10x/0,25, WD 10,6mm, - 20x/ 0.4, WD 1,2 mm - 40x/0,65, WD 0,6mm, - 100x/1.25, WD 0.13 mm |
| 11 | Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny, bibułki do czyszczenia optyki, olejek immersyjny |
| 12 | Możliwość doposażenia mikroskopu w obserwacje w technice polaryzacji, przystawkę konsultacyjną, wskaźnik ledowy widoczny w całym polu widzenia, okulary o powiększeniu 15x. |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 4

Duplikator automatyczny płyt CD wraz z komputerem sterującym – 1 zestaw

|  | Duplikator automatyczny płyt CD wraz z komputerem sterującym – 1 zestaw, rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę min. 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD |
| 2 | Liczba pojemników wejściowych nie mniej niż 2 |
| 3 | Liczba pojemników wyjściowych nie mniej niż 1 |
| 4 | Pojemność pojemników wejściowych nie mniej niż 100 (2x50) |
| 5 | Pojemność pojemnika wyjściowego nie mniej niż 50 |
| 6 | Rozdzielczość drukowania min. 1440 x 720 |
| 7 | Liczba pojemników z tuszem nie mniej niż 5 |
| 8 | Liczba napędów nie mniej niż 2 |
| 9 | Wymiary max 400 x 500 x 350 mm |
| 10 | Waga – max 30 kg |
| 11 | Komunikacja – USB 3.0 |
| 12 | Komputer sterujący z monitorem: - Komputer –procesor wielordzeniowy, 8GB RAM DDR4 1TB HDD, Windows 10 Pro PL 64-bit, port USB 3.0 - Monitor – min 19,5” LED |
| 13 | Integracja z szpitalnym systemem RIS/PACS Eskulap |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 5

Kardiomonitor  – 1 sztuka

|  | Kardiomonitor – 1 szt. rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| I. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg z akumulatorem |
| 1 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym |
| 3 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego |
| 4 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 10 poziomów. |
| 5 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów co najmniej 120 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin. |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku |
| 7 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - HR - Respiracja - Saturacja - Nieinwazyjny pomiar ciśnienia - Temperatura |
| II. | Pomiar EKG |
| 1 | Zakres HR min. 15-330 min. |
| 2 | Monitorowanie EKG z 3 lub 5odprowadzeń, możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń |
| 3 | Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG |
| 4 | Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm |
| 5 | Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s |
| 6 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej |
| 7 | Funkcja kaskady |
| 8 | Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO |
| 9 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST. |
| 10 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST |
| 11 | Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń |
| III. | Pomiar Respiracji |
| 1 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |
| 2 | Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min. |
| 3 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 3 oddechy |
| 4 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania |
| 5 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, |
| 6 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; |
| 7 | Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund |
| IV. | Pomiar Saturacji(SpO2) |
| 1 | Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji (PI) |
| 2 | Zakres pomiarowy saturacji 0-100% |
| 3 | Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm |
| 4 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 5 % |
| 5 | Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia |
| 6 | Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski) |
| 7 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 |
| 8 | Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej |
| V. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
| 1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |
| 2 | Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg |
| 3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm |
| 4 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg |
| 5 | Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) |
| 6 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut |
| 7 | Funkcja stazy |
| 8 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |
| 9 | Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnim min. 2000 wyników pomiarów NIBP |
| 10 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego. |
| VI. | Pomiar temperatury (TEMP) |
| 1 | Zakres pomiarowy min.0-500C |
| 2 | Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C |
| 3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów |
| VII. | Inne parametry |
| 1 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |
| 2 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków oraz poprzez ekran dotykowy |
| 3 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów |
| 4 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów |
| 5 | Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min oraz wyłączenia na stałe |
| 6 | Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności. Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów |
| 7 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 8 poziomów |
| 8 | Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta |
| 9 | Wbudowany system zarządzania danymi pacjenta umożliwiający zapis oraz eksport danych min. 15 monitorowanych pacjentów. Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta |
| 10 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi |
| 11 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |
| 12 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy |
| 13 | Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków |
| 14 | Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora |
| 15 | Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 3 godziny. Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu |
| 16 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora |
| 17 | Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów z możliwością edycji kolorów parametrów, ustawienia dowolnej kolejności ich wyświetlania. Bez użycia funkcji 7xEKG oraz 12xEKG |
| 18 | Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków - tryb trendów - tryb oxyCRG - tryb listy - 7-EKG - 7-EKG oraz dodatkowych krzywych - tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru) |
| 19 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |
| 20 | Monitor wyposażony w wyjście VGA do podłączenia monitora kopiującego |
| 21 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |
| 22 | Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków |
| 23 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) |
| 24 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania-certyfikowana przez producenta obsługa poprzez oprogramowanie kardiomonitora |
| 25 | Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali |
| 26 | Monitor wyposażony w min. 1 porty USB do podłączenia klawiatury lub myszki; |
| 27 | Proste aktualizacja oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia profilu użytkownika(konfiguracja ekranu, alarmów, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive. |
| 28 | Cicha praca kardiomonitora pasywne chłodzenie bez wentylatora |
| 29 | Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1 |
| 30 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy(bez konieczności wysyłki do serwisu)o pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. |
| 31 | Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4 |
| 32 | Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC. |
| 33 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną |
| 34 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym |
| 35 | Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim |
| VIII. | Wyposażenie każdego kardiomonitora -kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych -mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) -wąż połączeniowy NIBP -czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 6

Rejestrator EKG – 3 sztuki , rejestrator ciśnieniowy   - 2 sztuki

|  | Rejestrator EKG – 3 sztuki , rejestrator ciśnieniowy - 2 sztuki |
| --- | --- |
| I. | Rejestrator Holter EKG - 3 szt., rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
|  | Urządzenie przenośne przeznaczone do ciągłej rejestracji danych elektrokardiograficznych |
|  | Zdolność wykrywania i rejestrowania impulsów stymulacyjnych. |
|  | Pełny dostęp oraz analiza danych poprzez komputer z wgranym oprogramowaniem Holtera. |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem holterowskim Zymed |
|  | Rejestrator |
|  | Graficzna prezentacja zapisu EKG na urządzeniu, |
|  | Regulacja wzmocnienia: 0,5X ± 5 międzyszczytowe 1X ± 2,5 międzyszczytowe 2X ±5 międzyszczytowe |
|  | 5 odprowadzeniowy kabel pacjenta (preferowane jak najmniejsze ilości elektrod – max. 7) |
|  | Wysoka jakość zapisu bez kompresji zapisu |
|  | Kontrola jakości sygnału |
|  | Identyfikacja pacjenta – z możliwością wprowadzenia danych pacjenta przed rozpoczęciem rejestracji |
|  | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia badania – zegar wewnętrzny i pokazywanie czasu bieżący (data, godzina) |
|  | Możliwość weryfikacji jakości zapisu EKG przed uruchomieniem rejestracji – na ekranie wbudowanym w rejestrator |
|  | Auto testy po włączeniu zasilania sprawdzające stan baterii. |
|  | Rozdzielczość min. 10 bitowa |
|  | Kontrast w zakresie nie mniej niż 20-95% |
|  | Rejestracja 3 kanałów oraz odrębnego kanału stymulatora we wszystkich rejestratorach |
|  | Interfejs połączenia: USB |
|  | Odpowiedź częstotliwościowa: od 0.05Hz do 60Hz przy -3dB |
|  | Zasilanie |
|  | Bateryjne |
|  | Czas pracy na jednym zasilaniu min 120 godziny (5 dni) |
|  | Komunikacja |
|  | Za pomocą stacji dokującej do portu USB komputera z wgranym oprogramowaniem. |
|  | Stacja dokująca przesyłająca dane do komputera nie więcej niż 90 sekund |
|  | Dane EKG |
|  | Zapis danych EKG na karcie MMC (Multi Media Card) umieszczonej w rejestratorze |
|  | Pojemność/ czas rejestracji: 256MB/do 96h, 512MB/do 120 godzin |
|  | Czasy zapisu: 24h, 48h, 72h, 96h, 120h |
|  | Próbkowanie 175 próbek/sek. |
|  | Parametry fizyczne |
|  | Wymiary: |
|  | waga rejestratora < 100g |
|  | Temperatura robocza: 0°C do +45°C |
| II. | Analizator |
|  | Komputerowo wspomagana analiza połączona z klasyfikacją zaburzeń. |
|  | Podział na stopnie interakcji operatora z oprogramowaniem w zależności od wybranej wersji. |
|  | Możliwość automatycznego rozpoznawania i klasyfikacji zaburzeń komorowych i nadkomorowych |
|  | Analiza wykorzystująca znakowanie kolorem – z określeniem kolorów przez użytkownika |
|  | Analiza prospektywna retrospektywna (interaktywna i automatyczna) |
|  | Transpozycja do 12-odprowadzeniowego EKG |
|  | 3 kanałowa analiza ST, QT |
|  | Auto dokumentowanie błędnych ścieżek EKG |
|  | Wyświetlanie impulsów stymulatora |
|  | Wykres HRV w funkcji czasu |
|  | Zapis pełnej rejestracji dobowej |
|  | Automatyczna analiza retrospektywna zapisu |
|  | 30 min ręcznej analizy rejestracji EKG |
|  | Praca w sieci: odczyt zapisu ekg z rejestratora i przesłanie go w sieci LAN do komputera na którym zainstalowany jest analizator holterowski oraz odwrotnie przesłanie wyniku badania do komputera z którego wysłany był plik ekg |
|  | Możliwość współpracy z centralą sieci kardiomonitorów celem przeprowadzenia analizy 24 godz. zapisu ekg |
|  | Wymagania sprzętowe |
|  | System operacyjny Win XP Pro,Win 7 Pro,Win 7 Enerprise |
|  | Processor Intel Core Duo 2,6 GHz, HDD 250 GB RAM 2GB CD ROM |
|  | Wyświetlacz: min. 15 cali 1024 x 768 |
|  | Konfiguracja parametrów analizy |
| 48. | Pobudzeń: analiza równoległa na trzech kanałach |
| 49. | Zaburzeń rytmu: % przedwczesności pobudzeń nadkomorowych, pauzy, tachykardii komorowej, tachykardii nadkomorowej, napadowego częstoskurczu nadkomorowego, tachy/bradykardii nadkomorowej |
| 50. | Algorytm rozpoznawania migotania przedsionków ustawiany przez użytkownika ( zmienność z pobudzenia na pobudzenie oraz długość wstawki) |
| 51. | Odcinka ST: niezależna analiza odcinka ST w 3 kanałach z możliwością modyfikacji wszystkich parametrów, określenie progu obniżenia ST, kąta nachylenia ST, czas trwania epizodu niedotlenienia i separacji między epizodami |
| 52. | Analiza zmienności rytmu zatokowego (czasowa i częstotliwościowa) |
| 53. | Analiza funkcji stymulatora: wszystkie rodzaje stymulatorów, rodzaje wykrywanych błędów, tabele stymulacji |
| 54. | Przeglądanie/edycja |
| 55. | Przeglądanie całości zapisu EKG we wszystkich 12-u odprowadzeniach |
| 56. | Przeglądanie pobudzeń, rodzin morfologicznych, tabeli i trendów |
| 57. | Szybkie przeglądanie przez stronicowanie lub metodą nakładania pobudzeń |
| 58. | Natychmiastowy dostęp do dowolnego fragmentu EKG z każdego poziomu, także od dowolnej wartości liczbowej z raportu |
| 59. | Możliwość analizy zapisu po zmianie parametrów analizy – w całości lub dowolnie wybranej części |
| 60. | Możliwość analizy różnych fragmentów zapisu wg różnych ustawień algorytmu |
| 61. | Automatyczna kalibracja wzmocnienia z możliwością ręcznej korekty |
| 62. | Automatyczna detekcja znaczników wydarzeń rejestrowanych przez pacjenta |
| 63. | Wykrywanie zaburzeń R na T |
| 64. | Analiza odcina ST |
| I. | Rejestrator ciśnieniowy – 2 szt , rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
|  | Holter- monitor nieinwazyjnego ciśnienia tętniczego poza środowiskiem klinicznym. |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą oscylometryczną z obniżaniem krokowym. |
|  | Wyświetlacz: Liquid Crystal |
|  | Wyświetlanie i analiza wyników na komputerze z wgranym oprogramowaniem. |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem holterowskim PressureTrak. |
|  | Rejestrator |
|  | Minimalny czas rejestracji 48 godzin |
|  | Ilość próbek: ponad 250 próbek ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP i tętna. |
|  | Okres próbkowania: 3 okresy |
|  | Czas pomiędzy pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 oraz 120 min. |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego i rozkurczowego nie mniejszy niż 30 – 260 mmHg |
|  | Dokładność pomiaru  5 mmHg lub lepsza |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna w zakresie nie gorszym niż 40 – 200 uderz/min |
|  | Rejestrowanie zdarzeń pacjenta – tzw. events |
|  | Ograniczenie ciśnienia w mankiecie do 280 mmHg |
|  | Czas pomiaru do 180 sek. |
|  | Maksymalna ilość pomiarów - min. 250 |
|  | Zasilanie |
|  | Bateryjne lub akumulaturowe |
| II. | Analizator |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta oraz pełnych danych statystycznych. Szczegółowy zapis odczytów NBP, średnie dobowe odczyty z analizą statystyczną, porównywanie badań, histogramy danych i statystyk NBP. Przegląd zaprogramowanej konfiguracji monitora NBP |
|  | Raport konfigurowany przez użytkownika. |
|  | Możliwość dodawania komentarzy przy konkretnych pomiarach w celu odnotowania aktywności pacjenta podczas pomiaru. |
|  | Możliwość ustawienia godzin snu. |
|  | Możliwość ustawiania progów globalnych dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. |
|  | Możliwość dodawania informacji o przyjmowanych lakach oraz ich dawkowaniu. |
|  | Wyświetlanie danych statystycznych: Ciśnienie skurczowe(SYS), ciśnienie rozkurczowego(DIA), Tętno(HR), Średnie ciśnienie tętnicze(MAP), Ciśnienie impulsowe (PP), Produkt ciśnieniowy (PRP). |
|  | Wymagania sprzętowe |
|  | System operacyjny: Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 I 64 bitowe) |
|  | Microsoft Internet Explorer |
|  | Konfiguracja zamawianego zestawu |
| 27. | Rejestrator wraz z osprzętem mocującym, Mankiet dla dorosłych wielokrotnego użytku do pomiaru ciśnienia współpracujący z rejestratorem – 1 szt. |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 7

Ssak elektryczny – 1 sztuka

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |
| --- | --- |
|  | Ssak elektryczny – 1 szt., rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| 1 | Ssak elektryczny jezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu |
| 2 | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] |
| 3 | Pobór mocy max. 110 W |
| 4 | Obudowa wykonana z trwałego materiału |
| 5 | Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji |
| 6 | Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem |
| 7 | Poziom głośności poniżej 40 dB |
| 8 | Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki |
| 9 | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. |
| 10 | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 90 kPa |
| 11 | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu |
| 12 | Kanister wielorazowy Sevres o poj. 2 l – 2 szt. do stosowania wkładów jednorazowych na odsysane treści Serres |
| 13 | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m |
| 14 | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą |
| 15 | Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 21 kg) |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 8

- Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii kręgosłupa – 1  sztuka

|  | Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii kręgosłupa – 1 szt, rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | komora zabiegowa w zakresie nie gorszym niż 45-140 litrów z czujnikiem napełnienia |
| 2 | dotykowy panel sterowania |
| 3 | Min 18 dysz do masażu wodnego, w tym: |
| a | Co najmniej 4 dysze na odcinku lędźwiowym kręgosłupa |
| b | Co najmniej 2 dysze boczne na okolice bioder |
| c | Co najmniej 12 dysz na kończyny dolne |
| 4 | czujnik temperatury wody z termometrem |
| 5 | automatyczne napełnianie komory zabiegowej |
| 6 | regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu |
| 7 | możliwość ustawienia czasu zabiegu |
| 8 | automatyczne wyłączanie po upływie czasu zabiegu |
| 9 | na wyposażeniu wanny: |
| a | wylewka prysznicowa z wężem |
| b | komplet baterii wannowych |
| c | schodek przywannowy |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet nr 9

- Lampa do fototerapii – 1 sztuka

|  | Lampa do fototerapii – 1 szt, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Typ lampy łóżeczkowa |
| 2 | Źródło światła diody LED |
| 3 | Rodzaj światła: światło niebieskie |
| 4 | Długość fali światła – wartość szczytowa 450-470 nm |
| 5 | Szczytowe natężenie światła na powierzchni ciała pacjenta 30-35 mikroWAt/cm2/nm |
| 6 | Powierzchnia skutecznego naświetlania min. 21 x 44 cm (min 920 cm2) |
| 7 | Powierzchnia przeznaczona do ułożenia dziecka 27 x 55 cm (+/-10%) |
| 8 | Waga lampy wraz z zasilaczem nie więcej niż 5 kg |
| 9 | Brak emisji światła UV |
| 10 | Brak emisji promieniowania podczerwonego |
| 11 | Poziom hałasu < 60 dB |
| 12 | Licznik czasu pracy |
| 13 | Materacyk wewnętrzny 2 szt. |
| 14 | Jednorazowego użytku pokrowce na materacyk min. 50 szt. |
| 15 | Czas efektywnego świecenia nie mniej niż 40.000 h |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

- Pakiet 10

- Palnik  laboratoryjny  – 2 sztuki

|  | Palnik laboratoryjny – 2 szt. , rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Palnik automatyczny na gaz propan-butan (butla) |
| 2 | Obudowa ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub wytrzymałego tworzywa, odporna na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, łatwa do czyszczenia |
| 3 | Palnik odporny na rdzę |
| 4 | Łatwe czyszczenie głowicy palnika |
| 5 | Zapalnik elektryczny |
| 6 | Praca w trybie ciągłym lub przerywanym |
| 7 | Regulacja strumienia gazu i powietrza |
| 8 | 3 możliwości uruchomienia i wyłączenia palnika - włącznikiem ręcznym ON/OFF, przyciskiem nożnym (pedał) lub przez naciskanie na pedał nożny, powodując palenie się płomienia tak długo, jak chce użytkownik |
| 9 | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem palnika przyciskiem nożnym |
| 10 | Automatyczne zamknięcie dopływu gazu w momencie braku zapłonu, zgaszenia płomienia, zalania, zapchania głowicy |
| 11 | Ochrona przed przegrzaniem |
| 12 | W wyposażeniu standardowym zasilacz, pedał z przewodem o długości min. 2 m, osłonka szklana przeciwbryzgowa na płomień, dysze do gazu propan-butan. |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

Pakiet 11

Szafa termostatyczna – 2 sztuki

|  | Szafa termostatyczna – 2 szt., rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Pojemność 150 litrów (+/- 5%) |
| 2 | Pojemność użytkowa 120 litrów (+/- 5%) |
| 3 | Obieg powietrza wymuszony |
| 4 | Praca w zakresie temperatur +3 ºC do +70 ºC |
| 5 | Regulacja temp. co 0,1 ºC |
| 6 | Świadectwo wzorcowania temp. 37 ºC dla 9 punktów w komorze |
| 7 | Panel sterowania - graficzny wyświetlacz LCD zaprogramowanych parametrów, menu w języku polskim, łatwe programowanie parametrów |
| 8 | Alarm niskiej i wysokiej temperatury |
| 9 | Alarm otwartych drzwi |
| 10 | Komora wykonana ze stali nierdzewnej odporna na środki dezynfekcyjne i łatwa do dezynfekcji |
| 11 | 3 półki druciane ze stali nierdzewnej wraz z prowadnicami (możliwość regulacji zawieszenia prowadnic) |
| 12 | Oświetlenie wewnętrzne LED |
| 13 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej |
| 14 | Pełne drzwi zewnętrzne |
| 15 | Otwór walidacyjny w ścianie szafy |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

Pakiet 12

Aparat EKG – 1 sztuka

|  | Aparat EKG – 1 szt., rok. produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Zapis 12 odprowadzeń EKG |
| 2 | Odrzucanie sygnałów powszechnych >130 dB |
| 3 | System oparty o szybki procesor 32 bitowy |
| 4 | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) |
| 5 | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk |
| 6 | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji |
| 7 | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych |
| 8 | Pomiar akcji serca w zakresie nie mniejszym niż 30 – 280/min |
| 9 | Możliwość uaktualniania oprogramowania za pośrednictwem nośników danych |
| 10 | Próbkowanie stymulatora serca minimum 70 000Hz |
| 11 | Próbkowanie sygnału EKG min. 15 000Hz |
| 12 | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150HZ |
| 13 | Możliwość ustawienia standardu odprowadzeni: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 |
| 14 | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s |
| 15 | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania |
| 16 | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG |
| 17 | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość, minimum 800x480 |
| 18 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci |
| 19 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie |
| 20 | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) |
| 21 | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych badanych pacjentów, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc |
| 22 | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów |
| 23 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 90 badań EKG lub 3 godzin ciągłego monitorowania pacjenta |
| 24 | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 6 kg |
| 25 | System operacyjny urządzenia oparty na Windows |
| 26 | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD |
| 27 | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN |
| 28 | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym |
| 29 | W zestawie wózek jezdny, wysięgnik na kabel, koszyk na akcesoria, koła min. 2 wyposażone w blokadę |
| 30 | Z aparatem zestaw akcesoriów – przewód pacjenta, elektrody klamrowe oraz przyssawkowe, karton papieru. |
| 31 | Oprogramowanie do analizy i interpretacji zapisanych badań EKG z aparatu |
| 32 | Kompatybilność z systemem CardiSoft posiadanym przez Zamawiającego |
| 33 | Kompatybilność z formatem zapisów badań z aparatu MAC2000 posiadanym przez Zamawiającego |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

Pakiet 13

Myjnia do fibroskopów – 1 sztuka

|  | Myjnia do fiberoskopów – 1 szt. rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/4 |
| 2 | Urządzenie o pojemności min. 3 fibrobronchoskopów |
| 3 | Urządzenie umożliwiające dezynfekcję w oparciu o kwas nadoctowy (zimna dezynfekcja) jak również glutaraldehyd (dezynfekcja termiczno-chemiczna) |
| 4 | Jednorazowe użycie środków chemicznych |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji bronchoskopów posiadanych przez Zamawiającego |
| 6 | System myjący kanały wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie endoskopów. Dwie pompy obiegowe – jedna dedykowana do mycia kanałów bronchoskopu i druga dedykowana do ramion myjących zewnętrzne powierzchnie. |
| 7 | Środki chemiczne dozowane poprzez dedykowane pompki perystaltyczne kontrolowane przez dwa przepływomierze |
| 8 | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej (komora ze stali o klasie min. AISI316L) |
| 9 | Praca w szczelnym systemie zamkniętym |
| 10 | Automatyczna kontrola szczelności bronchoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności bronchoskopu, (automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności bronchoskopu w trakcie procesu) |
| 11 | Drzwi komory w pełni przeszklone – umożliwiające wizualną kontrolę prawidłowości przebiegu cyklu |
| 12 | Drzwi po otwarciu tworzą wygodny stolik załadowczy, na którym umieszczany jest kosz załadowczy |
| 13 | Sterowanie mikroprocesorowe, procesy realizowane automatycznie |
| 14 | Minimum 3 programy zdefiniowane przez Producenta, możliwość dodania programów użytkownika (min. 4) |
| 15 | Program autodezynfekcji termicznej urządzenia, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-4 |
| 16 | Sterownik urządzenie wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD, obsługa poprzez panel dotykowy. |
| 17 | Wyświetlanie informacji w języku polskim |
| 18 | Wyświetlanie min. informacji o: temperaturze w komorze, fazie cyklu, czasie pozostałym do końca cyklu, ewent. błędach |
| 19 | Urządzenie wyposażone w port USB, umieszczony na powierzchni czołowej, pozwalający m.in. na archiwizację danych na zewnętrznych nośnikach danych (np. pen drive) Zapisane dane posiadają format umożliwiający otworzenie pliku w standardowym komputerze klasy PC (brak potrzeby zakupu specjalistycznego oprogramowania) |
| 20 | Możliwość podłączenia drukarki parametrów cyklu lub wbudowana drukarka na panelu czołowym |
| 21 | Suszenie wewnętrznych powierzchni mytych bronchoskopów na koniec cyklu – endoskopy po skończonym procesie są gotowe do użycia. |
| 22 | System blokujący drzwi, uniemożliwiający ich otwarcie w trakcie cyklu |
| 23 | Zasilanie elektryczne jednofazowe 230V 50Hz |
| 24 | Moc urządzenie nie przekraczająca 3,1 kW |
| 25 | Podłączenie urządzenia do standardowej sieci wodno-kanalizacyjnej |
| 26 | Woda do dezynfekcji oraz płukania końcowego oczyszczana poprzez zestaw filtrów biologicznych |
| 27 | Kompaktowe wymiary urządzenia – nie większe niż (w x s x g) 1450 x 900 x 700 (mm) |
| 28 | Wysuwana półka na spodzie urządzenia – do przechowywania środków chemicznych. |
| 29 | Kosz wsadowy o pojemności min. 2 video bronchoskopów |
| 30 | Możliwość podłączenia do komputerowego systemu do archiwizacji procesów mycia, dezynfekcji |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |

Pakiet 14

Cieplarka laboratoryjna – 1 sztuka

|  | Cieplarka laboratoryjna – 1 szt., rok produkcji nie wcześniej niż 2018 |
| --- | --- |
| 1 | Minimalna pojemność 110 litrów |
| 2 | Zakres temperatury do +100°C |
| 3 | Jednorodność temperatury w 37°C nie gorsza niż: +/-0,5°C |
| 4 | Stabilność temperatury w 37°C nie gorsza niż: +/-0,3°C |
| 5 | Elektromechaniczne sterowanie klapą wylotu powietrza |
| 6 | Naturalny obieg powietrza |
| 7 | Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego |
| 8 | Maksymalna ładowność półek nie mniej niż 30 kg |
| 9 | Wymiary zewnętrzne maksymalnie 700 x 730 x 600 mm (szer. x wys. x gł.) +/- 10 % dla każdego wymiaru wymiary komory minimalnie 500 x 530 x 400 mm) (szer. x wys. x gł.) +/- 10 % dla każdego wymiaru |
| 10 | Kontroler z wyświetlaczem LCD |
| 11 | Klasa bezpieczeństwa 3.1 z alarmem optycznym |
| 12 | W wyposażeniu min. 2 chromowane półki druciane/ możliwość zamontowania min.5 półek |
| 13 | Port USB do rejestrowania danych |
| 14 | Zasilanie 230 V; 50 Hz |

|  | WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU i INNE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dot. warunków dostaw, gwarancji i serwisu i inne znajdują się w projekcie umowy. |