## Zadanie_nr_1
Zadanie Nr 1 Płyty		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1	Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne / Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, dł. 53-261 mm; / Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm.
1a	Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne - długie. / Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, dł. 53-261 mm; / Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm.
2	Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne rekonstrukcyjne / Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 3-22, długość 40-287 mm
2a	Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne rekonstrukcyjne - długie / Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 3-22, długość 40-287 mm
3	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej / W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.
3a	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej - długa / W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.
4	Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm.
4a	Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej - długie. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm.
5	Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.
5a	Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej - długie. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.
6	Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm, ze skokiem co 2 mm., materiał stal
7	Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm.
8	Śruba gąbczasta Ø 4.0 mm, materiał stal
9	Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 w rozmiarach 10-22mm
10	Śruba gąbczasta 4.0 częściowo gwintowane w rozmiarach 40-70mm
11	Śruba konikalna 2.7 w rozmiarach 10-22mm
12	Śruba korowa 2.7 w rozmiarach 10-26mm
13	Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 w rozmiarach 10-70mm
14	Śruba blokowana 2.7, długość 10-30mm, materiał stal
15	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, / ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm.
16	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej 3.5 / W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy.
17	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej / Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. / A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. / B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. / C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. / D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm.
18	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości łokciowej / Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. / Płyty prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm.
19	Śruba blokowana kaniulowana 3.5
20	Śruba konikalna kaniulowana 3.5
21	Płytka anatomiczna z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka / Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. / Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. / Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. / Płyta obojczykowa rekonstrukcyjna, górna, bez bocznego przedłużenia, 6, 8, 10 otw. / Płyta obojczykowa, górna, bez bocznego przedłużenia, 6 – 10 otw. / Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5mm. / Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5/3.5 mm.
22	Śruby 3,5 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, długość od 14 do 24 mm, samogwintujące. Tytan.
23	Śruby korowe o średnicy 3,5mm dlugość od 14-24mm. Tytan.
24	Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej. Płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 10 stopni w każdym kierunku. / Otwory pod śruby: / A.blokowane o średnicy 2.7 mm i korowe o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] / B.blokowanych pegów o średnicy 2.2 mm / C.blokowane zmiennokątowa o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] / D.blokowane o średnicy 3.5 mm [długość 8 – 30 mm] / Śruby oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Jedno wiertło do wszystkich rodzajów śrub. / Płyty dłoniowe: / A. extra wąskie o szerokości głowy 19 mm, długość 50 mm / B. wąskie o szerokości głowy 22 mm, długość 41 mm, 51 mm, 125 mm, 175 mm / C. standardowe o szerokości głowy 24 mm, długość 43 mm, 51 mm, 62 mm, 85 mm / D. szerokie o szerokości głowy 28 mm, długość 56 mm
24a	Płyty tytanowe długie do dalszego końca kości promieniowej. Płyty zakładane z dostępu dłoniowego z możliwością angulacji śrub 10 stopni w każdym kierunku. / Otwory pod śruby: / A.blokowane o średnicy 2.7 mm i korowe o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] / B.blokowanych pegów o średnicy 2.2 mm / C.blokowane zmiennokątowa o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] / D.blokowane o średnicy 3.5 mm [długość 8 – 30 mm] / Śruby oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Jedno wiertło do wszystkich rodzajów śrub. / Płyty dłoniowe: / A. długie o szerokości głowy 24 mm, długość 125 mm / B. extra długie o szerokości głowy 24 mm, długość 175 mm
25	Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej i łokciowej. Płyty zakładane z dostępu grzbietowego z możliwością angulacji śrub 10 stopni w każdym kierunku. / Otwory pod śruby: / A.blokowane o średnicy 2.7 mm i korowe o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] / B.blokowanych pegów o średnicy 2.2 mm / C.blokowane zmiennokątowa o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] / Śruby oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Jedno wiertło do wszystkich rodzajów śrub. / Płyty: / A. grzbietowa (prawa i lewa) / B. do wyrostka (prawa i lewa) / C. do kości łokciowej
26	Śruby blokowane o średnicy 2.7 mm i korowe o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)]
27	Blokowane pegi o średnicy 2.2 mm
28	Śruby blokowane zmiennokątowe o średnicy 2.7 mm [dł. 10 - 16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)]
29	Blokowane o średnicy 3.5 mm [długość 8 – 30 mm]
30	Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.
31	Śruba tytanowa blokowana, średnica 3.5mm, długość 20-70mm
32	Śruba tytanowa blokowana zmiennokątowa, średnica 3.5mm, długość 20-70mm
33	Śruba tytanowa blokowana gąbczasta, średnica 4.0mm, długość 20-70mm
34	Śruba tytanowa nieblokowana, średnica 3.5mm, długość 20-70mm
35	Peg tytanowy blokowany, średnica 3.2mm, długość 20-70mm

		…………………………………………………………….
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_2
Zadanie Nr 2 Gwoździe + Cement kostny		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1.	Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3.1º, średnicy bliższej 12 mm dla gwoździ o średnicy 8.3 mm i 13 mm dla średnic od 9.3 mm do 14 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia- dla gwoździ o średnicy 8.3 mm: 1270 mm dla długości 24-34 cm i 1400 mm dla długości 36-40 cm; dla gwoździ o średnicy 9.3 i większej: 1275 mm dla długości 24-34 cm; 1400 mm dla długości 36-42 oraz 1525 dla długości 44-48 cm, w gwoździach o średnicy powyżej 9.3 mm możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) . Dla gwoździ o średnicy 8.3 mm dwa otwory statyczne w części dalszej w płaszczyźnie bocznej w odległości 7.5-11.5 mm oraz 17.5- 21.5 mm od końca gwoździa, otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-40 cm dla średnicy 8.3 mm oraz 24-48 dla średnicy 9.3 i większych, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD 132º. Dla gwoździa o średnicy 8.3 mm proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm) oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździa o średnicy 9.3 mm i większej proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne oraz dwa otwory po śruby zstępne o średnicy 6.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50- 140 mm (z przeskokiem co 5 mm), oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
2.	Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, odkolanowy. / Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
3.	Śruba doszyjkowa do gwoździa bocznego TYTAN
4.	Śruby blokujące do gwoździ śródszpikowych udowych
5.	Zaślepki do gwoździ udowych
6.	Gwóźdź tytanowy , kaniulowany, piszczelowy / Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
7.	Śruby blokujące 4,0 i 5.0mm do gwoździ śródszpikowych piszczelowych
8.	Zaślepki do gwoździ śródszpikowych piszczelowych
9.	Gwóźdź tytanowy, ramienny, kaniulowany / Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy. / Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w cześci dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gabczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa Ø9.2 mm. / Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm, ze skokiem co 10 mm. / Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm, zapobiegająca wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm. / Gwóźdź śródszpikowy ramienny bliższy, blokowany, tytanowy. / Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø10 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. / Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm. / Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm.
10.	Śruby blokujące do gwoździa ramiennego
11.	Zaślepka kaniulowana do gwoździa ramiennego
12.	Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych / Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). / Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna
13.	Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny długi, do leczenia złamań przezkrętarzowych / Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). / Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna
14.	Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym
15.	Śruba blokowana 5mm do gwoździa rekonstrukcyjnego
16.	Zaślepka do gwoździa rekonstrukcyjnego
17.	Cement kostny z gentamycyną i klindamycyną 1x40g
18.	Mieszalnik do mieszania próżniowego ze strzykawką do podawania cementu, pojedynczy, z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 40g do 80g zawierający specjalne spłaszczone dysze do endoprotez stawu kolanowego

		……………………………………………….
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_3
Zadanie Nr 3 Płyty tytanowe udo, piszczel i okołoprotezowe		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1.	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi / Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
1a	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej - długa, z otworami w płycie zmienno-kątowymi / Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
2.	Śruba gąbczasta 5.0, gwint 32
3.	Śruba korowa 5.0
4.	Śruba korowa 4.0
5.	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej / W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.
5a	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej - długa / W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.
6.	Zaślepka blokowana
7.	Śruby 5.0 okołoprotezowe
8.	Kabel
9.	Oczko do kabla blokowane
10.	Pusta śruba
11.	Spacer
12.	Śruby 4.0 rzadki gwint
13.	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi / Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)
14.	Płyty proste i zakrzywione do trzonu kości udowej.
		………………………………………..
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_4
Zadanie Nr 4 Stopa		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1.	Śruba kaniulowana typu Herbert - średnica 2.5 mm i 3.0 mm
2.	Plyta do artrodezy kości śródstopia- płyta do artrodezy pierwszego promienia, siedmiootowrowa prawa i lewa, długość 45 mm, szerokość 10 mm, profil 1,65 mm, zagięcie grzbietowe płyty 14 stopni, zagięcie koślawe 5 stopni. Płyta pod śruby o średnicy 2.5 mm: blokowane, korowe oraz blokowane zmiennokątowe.
3.	Płyta kompresyjna do artrodezy kości śródstopia- płyta do pojedyńczej artrodezy w kształcie prostokąta, 4 otwory. Płyta mała o długości 26.5 mm i szerokości 16.5-17.5 mm, możliwość uzyskania do 1.25 mm kompresji w otworze za pomocą śruby 3.5 mm, profil płyt 2.2 mm. Płyta duża o długości 30.5 mm i szerokości 16.5-17.5 mm, możliwość uzyskania do 1.25 mm kompresji w otworze za pomocą śruby 3.5 mm, profil płyt 2.2 mm. Płyta w kształcie X sześciootworowa o długości 42 mm i szerokości 18.5 mm, profil płyt 2.2 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmennokątowe 3.5 mm.
4.	Płyty kompresyjne proste, czterootworowe. Płyta pod śruby o średnicy 2.5 mm (blokowane, korowe i blokowane zmiennokątowe), długość 30,5 mm, szerokość 6,5 mm, profil 1,8 mm. Płyta pod śruby o średnicy 3.5 mm (blokowane, korowe i blokowane zmiennokątowe), oraz śruby blokowane 2.7 mm, długość 36,7 mm, szerokość 7,4 mm, profil 2,2 mm.
5.	Płyta lateralna do osteotomii- płyta w kształcie motylka z klinem (szerokość klinu 0, 8, 10 i 12 mm, głębokość 4.5 mm ). Płyta czterootworowa w długościach 25-29 mm i szerokości 12-17 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmiennokątowe 3.5 mm. Profil płyt 2 mm
6.	Płyta do kolumny bocznej, 11 otworów, długość 64 mm, szerokość 27 mm, profil 2,2 mm, płyty prawe i lewe.Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmennokątowe 3.5 mm.
7.	Płyty grzbietowe do artrodezy w obrębie śródstopia. Płyta ośmiootworowa, kształt kwadratu z przedłużonymi bokami. Płyta mała długość 37 mm szerokość 27 mm, profil 2 mm. Płyta duża długość 54 mm szerokość 24, profil 2 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmiennokątowe 3.5 mm.
8.	Płyta piętowa, 11 otworowa w rozmiarze mała i duża. Płyta mała długość 60 mm szerokość 36 mm. Płyta duża długość 67 mm szerokość 37 mm. Płyta XL długość 76 mm, szerokość 42 mm.Profil płyt 1.5-2.5 mm, prawe i lewe. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, 4.0 mm, 2.7 mm oraz nieblokowane 3.5 mm i blokowane zmiennokątowe 3.5 mm.
9.	Płyta do złamań kości łódkowatej, 9 otworowa. Długość 53 mm, szerokość 15 mm, profil 1.65 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 2.5 mm, nieblokowane 2.5 mm i blokowane zmiennokątowe 2.5 mm. Płyta prawa i lewa.
10.	Płyta do złamań kości skokowej, 4 otworowa. Długość 18.4 mm, szerokość 13.6 mm, profil 1.65mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 2.5 mm, nieblokowane 2.5 mm i blokowane zmennokątowe 2.5 mm
11.	Tytanowe śruby blokowane o średnicy 2.7 mm w długościach 10-50 mm (co 2 mm)
12.	Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 10-50 mm (co 2 mm)
13.	Cobaltowo- chromowe śruby blokowane zmiennokątowe w długościach 20-50 mm (co 2 mm)
14.	Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 14-50 mm (co 2 mm)
15.	Tytanowe śruby bokowane o średnicy 2.5 mm w długościach 8-40 mm (co 2 mm)
16.	Tytanowe pegi blokowane o średnicy 2.5 mm w długościach 10-30 mm (co 2 mm)
17.	Tytanowe śruby korowe o średnicy 2.5 mm w długościach 8-40 mm (co 2 mm)
18.	Śruby Twist - Off 2.0/2.7
19.	Płyty do kości dłoni
20.	Śruba blokowana 1.5mm
21.	Śruba korowa 1.3mm
22.	Śruba korowa 1.5mm

		…………………………………………….
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_5
Zadanie Nr 5 Kolano artroskopia I		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
2.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
3.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.
4.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe -Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.
5.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskowymi, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. W zestawie nić prowadząca implant.
6.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.
7.	Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. / Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste.
8.	Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. / Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.
9.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe – Implant - 2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle.
10.	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe – Guzik tytanowy, średnica 10mm,
11.	Obszycie przeszczepu / Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska.
12.	Obszycie przeszczepu / Prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biała.
13.	Proste dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm.
14.	Zakrzywione dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm.
15.	Metalowa prowadnica typu half pipe
16.	Obcinacz nici
17.	Szydło do prowadzenia przeszczepu
18.	Prowadnica nitinolowa do śrub GT oraz tytanowych IS 1.5mm
19.	Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 1.1.mm
20.	Wiertło wielorazowe 4,5mm
21.	Wiertło jednorazowe 4,5mm z miarką i oczkiem szydła.
22.	Zestaw jednorazowy do ToggleLoc: miarka, wiertło 4.5mm, zatyczka, szydło, drut prowadzący, marker.
23.	Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm

		…………………………………………..
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_6
Zadanie Nr 6 Kolano artroskopia II		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1	Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana/ fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości, min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym
2	Endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych
3	sterylna, biowchłanialna interferencyjna śruba z polimeru PLA z hydroksyapatytem (HA), o średnicach 7-12 mm i długościach 20-25-30-35 mm, w tym również lewoskrętne.
4	Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem, sterylny
5	Końcówki do shavera- OPAKOWANEI ZBIORCZE 6 SZT
6	Elektrody artroskopowe ablacyjno – koagulacyjne
7	Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm, sterylne
8	Dren jednorazowego użycia sterylny- OPAKOWANIE ZBIORCZE 3 SZT
9	Miękka kotwica o średnicy 1,7 mm lub 1,9 mm z plecionki poliestrowej #5, załadowana jedną nicią #2(1,7 mm) lub dwiema nićmi #1(1,9 mm), wyposażona w system zabezpieczający przed przypadkowym założeniem kotwicy oraz sygnał dzwiękowy CLICK oznajmiający prawidłowe założenie kotwicy. Loża pod kotwicę o długości max. 20 mm. Również kotwica XL z jedną nicią #2 o przedłużonym wprowadzaczu, do do rekonstrukcji obrąbka w biodrze.Kotwica sznurkowa, Suturefix, przeznaczona do naprawy obrąbka, załadowana jedną nicią.
10	Wiertło 1.9 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,9 mm
11	Wiertło 1.7 mm dedykowane do miękkiej kotwicy 1,7 mm
12	drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie 5 szt
13	Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWP, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. System pdwóch pętli do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu.
14	Sterylny, okrągły, tytanowy guzik o średnicy 15 i 17 mm przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstukcji ACL
15	zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. szew posia samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Igły 0, 12, 27 stopni

		…………………………………………..
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_7
Zadanie Nr 7 urazówka TYTANOWA		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości ramiennej, ilość otworów w trzonie płyty 3-13 z przeskokiem co 1. Długość: 95-235 mm z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4,2 mm, szerokość 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: tytan.
2	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony bocznej, ilość otworów 3-9 z przeskokiem co 13 mm, długość: 76-154 mm, grubość: 2,5 mm, szerokość 11,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
3	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, nadkłykciowa, ilość otworów 4-7-10, długość: 104-188 mm, z przeskokiem co 14 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 12 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan.
4	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej, ilość otworów 3-9, długość 89-167 mm, z przeskokiem co 13 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
5	Płyta ograniczonego kontaktu na wyrostek łokciowy, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 53-119 mm, grubość 2,8 mm, szerokość 10,2 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
6	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej hakowa, o dwóch wysokościach haka - 15 i 18 mm, ilość otworów 3-4-5-6-7-8, długość: 59-99 mm, grubość 3,5 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan.
7	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 6-7-8, długość: 94, 108 mm, grubość: 3,2 mm, szerokość 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
8	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości obojczykowej przednio-górna, ilość otworów 3-4-5-6, długość: 67-108 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: tytan.
9	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości promieniowej, prawa/lewa. Ilość otworów w nasadzie: 6-7, otwory zmiennokątowe o zakresie 30°. Nasady płyt w 3 rozmiarach szerokości 20 mm ,22 mm, 25,5 mm, grubość płyt 2,4mm. W części trzonowej płyty 2-3-4-5 otworów dwufunkcyjnych kompresyjno-blokujących, umożliwiających wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. Materiał: stop tytanu.
10	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości udowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 5-13 z przeskokiem co 1. Długość: 162-322 m z przeskokiem co 20 mm, grubość: 5,6 mm, szerokość: 16,1 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 4 Nm. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał stop tytanu.
11	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-17, długość: 80-229 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
12	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 4-6-8, długość: 60-108 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 10 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
13	Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie 5-3-7, długość: 77-125 mm, grubość: 3 mm, szerokość: 11 mm.Fiksacja śruby blokowanej za pomocą dynamometru 1,5 Nm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
14	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, przyśrodkowa. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 114-274 mm z przeskokiem co 16 mm, grubość: 3,5 mm, szerokość: 14 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu.
15	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości piszczelowej, prawa/lewa, boczna. Ilość otworów: 3-13 z przeskokiem co 1, długość: 70-230 mm, grubość: 4 mm, szerokość: 13 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego. W zestawie celownik zewnętrzny do techniki MIPO. Materiał: stop tytanu
16	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 2-9 z przeskokiem co 1, długość: 68-152 mm z przeskokiem co 12 mm, grubość: 3,1 mm, szerokość: 10,4 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej w zależności od potrzeb operatora. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm. Materiał: stop tytanu.
17	Płyta anatomiczna ograniczonego kontaktu do dalszej nasady kości strzałkowej tylno-boczna, prawa/lewa, ilość otworów w trzonie płyty 3-8 z przeskokiem co 1, długość: 77-142 mm z przeskokiem co 13 mm, grubość: 2,3 mm, szerokość: 9,3 mm. W części trzonowej otwory dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące umożliwiające wprowadzenie śruby blokowanej lub korowej 3,5 mm w zależności od potrzeb operatora, w części proksymalnej otwory na śruby blokowane 2,4 mm oraz korowe 2,7 mm. Fiksacja śruby blokowanej za pomocą klucza dynamometrycznego 1,5 Nm oraz 0,8 Nm. Materiał: stop tytanu.
18	Płyta anatomiczna do kości piętowej, prawa/lewa, 15-otworowa, długość 69 i 75 mm, grubość: 2 mm. Materiał: tytan.
19	Płyta prosta rekonstrukcyjna ograniczonego kontaktu, ilość otworów 4-14 z przeskokiem co 1, długość: 62-192 mm, grubość 3,2 mm, szerokość 11,2 mm. Otwory w płycie dwufunkcyjne kompresyjno-blokujące pod śruby korowe oraz blokowane. Materiał: Stop tytanu.
20	Śruba blokowana samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 4,8 mm. Długość 10-60 mm z przeskokiem co 2 mm, 60-95 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu.
21	Śruba korowa samogwintująca 3,5 mm, średnica głowy śruby 6 mm. Długość 8-40 mm z przeskokiem co 2 mm, 40-75 mm z przeskokiem co 5 mm. Gniazdo sześciokątne 2,5 mm. Materiał: stop tytanu.
22	Śruba blokowana stałokątowa średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,5 mm, długość: 6-30 mm z przeskokiem co 1 mm do 20 mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu.
23	Śruba blokowana poliaksjalna średnica 2,4 mm, średnica głowy: 3,4 mm, długość: 8-30 mm z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu.
24	Śruba korowa średnica 2,7 mm, średnica głowy 5 mm, długość: 6-30 mm, z przeskokiem co 1 do 20mm, od 20 z przeskokiem co 2 mm. Materiał: Stop tytanu.
25	Śruba blokowana samogwintująca 5 mm, średnica głowy śruby 6,5mm. Długość: 16-50 mm z przeskokiem co 2 mm i 50-90 mm z przeskokiem co 5 mm . Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu.
26	Śruba korowa samogwintująca 4,5 mm, średnica głowy śruby 8.0mm. Długość: 18mm-76mm, do długości 72 mm z przeskokiem co 2 mm. Gniazdo sześciokątne 3.5mm. Materiał: stop tytanu
27	Gwóźdź anatomiczny do bliższej części kości udowej. Średnica gwoździa w częsci proksymalnej 17 mm. Kąt szyjkowo-udowy 130°. W celu łatwiejszej implantacji, gwóźdź w części dystalnej występujący w 4 średnicach: 9-10-11-12 mm. Boczno-przyśrodkowe zagięcie gwoździa w części proksymalnej wynosi 6° co umożliwia wprowadzenie od szczytu krętarza większego. Długości krótkich gwoździ: 170, 200 oraz 240 mm. Długości gwoździ długich: 300, 340, 380, 420 mm. Sterylny. Materiał: stop tytanu.
28	Śróba główna niewymagająca blokowania śrubą kompresyjną, trzon śruby w kształcie wrzecionowatym zapobiegający rotacji. Śruba posiada ostrze spiralne. Średnica śruby 10,5 mm , długości 75-120 mm z przeskokiem co 5 mm. Sterylna. Materiał: stop tytanu.
29	Śruba do blokowania dystalnego o średnicy 4,9 mm i długościach 26-80 mm z przeskokiem co 2 mm, oraz o długości 85 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.
30	Zaślepka o średnicy 12 mm i dwóch długościach: 28 i 45 mm. Niesterylna. Materiał: stop tytanu.
31	Pulsacyjny system służący do oczyszczania ran i jamy szpikowej, do zastosowania w chirurgii ortopedycznej. System posiada dwa tryby płukania, szybki o przepływie powyżej 500 ml/min i z częstotliwością płukania powyżej 4/s oraz wolny o przepływie powyżej 300 ml/min i częstotliwości płukania powyżej 3/s. System posiada ciśnienie płukania w zakresie od 4,4 do 10 psi. Produkt sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku. W Skład systemu wchodzą: urządzenie do płukania, dysza, zestaw rurek, płyta antyrozbryzgowa oraz bateria.

		…………………………………………………………….
		podpis Wykonawcy

## Zadanie_nr_8
Zadanie Nr 8 Endoprotezy biodra i kolana		Załacznik Nr 2b do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w ostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w rubryce "Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty
Pozycja	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Oferowane parametry / Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie w przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego należy szczegółowo opisać oferowany parametr
1	Trzpień bezcementowy o kącie szyjkowo trzonowym 127° i 133° w minimum 13 rozmiarach i 2 wersjach: standardowej i lateralizowanej każdy. Trzpień prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, z kompresyjnym rowkowaniem poprzecznym na powierzchniach bocznych w części bliższej oraz 8 derotacyjnymi płetwami podłużnymi w części dalszej. Trzpień pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo oraz warstwą HA na całej długości. Część proksymalna oraz dystalny koniec polerowany. Koniec dystalny z offsetem zmniejszającym ryzyko kontaktu z korówką boczną. Stożek trzpienia 12/14.
2	Trzpień bezcementowy, prosty, krótki - przynasadowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina. W części bliższej pokryty porowatą okładziną tytanową, napylaną próżniowo oraz hydroksyapatytem, z dodatkowymi trzema wzdłużnymi płetwami / umieszczonymi symetrycznie po obu stronach, zwiększającymi pierwotną stabilizację, / dalsza część korundowana dla zwiększenia osteointegracji, część dystalna gładka. Kąt szyjkowo-trzonowy 132°. Trzpień w 8 rozmiarach od 112 do 128mm. Stożek 12/14.
3	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 17 rozmiarach zewnętrznych, od 40 do 72mm. Czasza z trzema otworami na śruby. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i hydroksyapatytu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek PE do rosnących głów w rozmiarach 22mm dla panewek 40-42mm, 28mm dla panewek 44-46mm, 32mm dla panewek 48-50mm, 36mm dla panewek 52-72mm, wkładek ceramicznych do rosnących głów w rozmiarach 28mm dla panewek 44-46mm, 32mm dla panewek 48-50mm, 36mm dla panewek 52-72mm. Opcjonalnie dostępna czasza lita, bez otworów na śruby o takich samych parametrach jak czasza z otworami.
4	Wkładki panewkowe niskie oraz z nadbudową wykonane z silnie sieciowanego polietylenu HXLPE przystosowane do głów 22-36mm.
5	Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta przystosowane do głów 28-36mm.
6	Głowa metalowa CoCrMo o średnicach 22mm i 28mm w czterech długościach szyjki, / 32mm i 36mm w sześćiu długościach szyjki
7	Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach 28mm i 3 długościach szyjki, 32mm i 36mm o czterech długościach szyjki
8	Śruby panewkowe 6.0mm w długościach od 15mm do 80mm ze skokiem co 1mm
9	Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadłą krzyżowego (CR i PS) w 8 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze ML. Wykonany ze stopu CoCrMo. Geometria jednopromieniowa od 0o do 135o zgięcia a następnie trójpiomieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Podwójna powierzchnia kontaktu kłykci udowych z wkładką dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu. Dostępna wersjja rewizyjna z możliwością zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych.
10	Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo opcjonalnie z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek i klinów. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP.
11	Wkładka polietylenowa, zatrzaskowa, w 5 grubościach od 10mm do 18mm zarówno dla wersji CR jak i PS. Opcjonalnie dostępne wkładki polietylenowe z vit. E.
12	Trzpienie przedłużające w wersji prostej w 3 długościach i 8 średnicach każda oraz trzpienie offset w 2 długościach i 8 średnicach każda.
13	Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadłą krzyżowego (CR i PS) w 8 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze ML. Wykonany ze stopu CoCrMo w wersji antyalergicznej z pokryciem TiN. Geometria jednopromieniowa od 0o do 135o zgięcia a następnie trójpromieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Podwójna powierzchnia kontaktu kłykci udowych z wkładką dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu. Dostępna wersjja rewizyjna z możliwością zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych.
14	Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo z antyalergicznym pokryciem TiN opcjonalnie z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP.
15	Komponent udowy rewizyjny w 6 rozmiarach ML cementowany, anatomiczny (prawy/lewy) z możliwością zastosowania podkładek i trzpieni
16	Wkładka polietylenowa rewizyjna stabilizująca kolano we wszystkich płaszczyznach w 6 grubościach od 9mm do 19mm
17	Trzpień przeznaczony do bioder dysplastycznych, bezcementowy, prosty w kształcie pręta, przynasadowy, w 7 rozmiarach, w przekroju owalny z sześcioma wzdłużnie umieszczonymi płetwami w części kanałowej, zapewniającymi stabilizację rotacyjną. W częśći bliższej poprzeczne żeborowania dla zminimalizowania ryzyka osiadania. Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dodatkowo pokryty na całej długości porowatym napyleniem tytanowym, dystalny koniec polerowany. Długość trzpienia 110mm-130mm, średnica od 12mm do 22,5mm w częśći proksymalnej oraz od 5,4mm do 16mm w części dystalnej, kąt szyjkowo trzonowy 125°.

		…………………………………………………………….
		podpis Wykonawcy